## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP AMT Botanica (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general |  |  |  | Ultrasonograf General, Performanță înaltă APLICAŢII CLINICE General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular PROBE PORTURI 4 pentru traductori CW Minim 1 Transductoare cu care este necesar sa fie dotat Ultrasonogrful Linear cu valoarea minimă nu mai mare de 4 MHz, cu valoarea maximă nu mai mică de 8 MHz cîmpul de vedere minim 40 mm aplicatii: abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice si parti moi. Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matricial / Single cristala sau analogic Convex cu valoarea minimă nu mai mare de 3 MHz și valoarea maximă nu mai mica de 6 MHz câmp vizual nu mai mic de 65º aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, urologie, vascular Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matricial / Single cristala sau analogic Compatibil cu elastografi de compresie sau strain si shearway sau elastografia hepatica Microconvex/Edocavitar cu valoarea minima nu mai mare de 4 MHz și valoarea maximă nu mai mica de 9 MHz câmp vizual nu mai mic de 135º aplicatii:, obstetrica, ginecologie, urologie Compatibil cu elastografi de compresie sau strain Sectorial cardiac / convex cardiac cu valoarea minima nu mai mare de 2 MHz și valoarea maximă nu mai mica de 5 MHz câmpul de vedere minim 90°. Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matricial / Single cristala sau analogic NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale / canale fizice ≥8 000 000 / 500 Sumarul gamei dinamice maximă ≥ 350dB Adincimea de scanare ≥ 50 cm POSTPROCESARE da Traductoare acceptate de sistem XDClear/Matricial / Single cristala sau analogic XDClear/Matricial / Single cristala sau analogic XDClear/Matricial / Single cristala sau analogic volumetrice 4D CW pencil, Endocavitare 4D. IMAGINE MODURI INCLUSE 2D/B-mode da M-Mod color da M-mode da 2-D da M-mod anatomic da Dual live da Triplex mod da Armonici Tisulare da Doppler CW, PW, CFM, TVI; da Power Doppler da FUNCŢIONALITĂŢI INCLUSE Măsurători automatizate da Calcule automate da Duplex da Triplex da B - Flow/MV Flow sau analogic (disponibil minim pe sonda liniara si covexa) da Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz (compatibila cu sonda liniară, convexă si endocavitară) da Elastografie shear wave (compatibila cu sonada liniara și convexă) da Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern; da Ajustare frecventa da Diapazon dinamic reglabil sau tehnologie mai avansata da Focalizare pe imagine pe toată adincimea da Ajustare mape de culori ≥ 9 da Selectare automata a sondei la aplicarea presetului da Reglare GAIN da Reglarea semnalului acustic da Măsurători în timp real și în freeze da Regim Virtual Convex pentru traductoarele liniare da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1000 GB tip SSD; Memorie CINE ≥ 950MB/80 000 cadre CD/DVD da DICOM 3.0, 2.0 da PACHETE DE ANALIZĂ Vascular include minim: Regimuri specializate de detectat microvascularizări da - Intima Medie da Cardiac include minim: - Inlclude monitorul/modul ECG integrat cu cablu pentru pacuient da - Calculul Fractiei de Ejectei in regim automat (Auto EF) da - Stress Eco da - Strain Cardiac da Abdomen da Abdomen obez da Tiroida da Glanda mamară da Protocoale de lucru și calculi pentru vase da Carotida da Vertebrale da Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept da Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept; da Regim Automat de setare in regim B da Regim Automat de setare a vitezei si a unghiului ferestrei in regim Doppler. da MONITOR Diagonala ≥ 23 inch Rezolutie Full HD CONTROL Butoane consolă da Configurabile Tastiera digitală/ pe consolă sau pliabilă Monitor de control Tip touch screen Diagonala minima 12 inch Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; B/W printer incorporate da, Brat Flexibil
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | achiziția Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general) conform necesităților IMSP AMT Botanica (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general | Ultrasonograf de performanță înaltă, tip general | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, instalare și dare în exploatare până la 15 zile din data livrării.
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________