| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stent coronarian Cobalt-Crom, medicamentos – Everolimus |  |  |  | - -Materialul stentului Co-Cr, compatibil la examinari prin rezonanta magnetica. - -Matrix complet cu lungimi 8,12,15,18,23,28, 33,38mm si diametre 2.0-2,25-2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 mm acoperind astfel un toate tipurile de leziuni. - -Polimer fix cu substanta activa Everolimus. - -Stenturile de 3.5 si 4 mm diametru sa ajunga la 5.5 mm diametru dupa postdilatare fara sa se scurteze (0% foreshortening). - -Varful balonului sa fie lipit proximal de umerii balonului astfel incat accesul in leziunile calcificate as fie cat mai facil. - -RBP 14-16atm. - -Diametrul suprafetei ariei celulei sa fie de cel putin 1.67 mm pentru stentul de 3mm, pentru un acces facil in side branch. - -Sa prezinte peste 100 studii clinice pe mai mult de 100.000. de pacienti din care sa reiasa siguranta si eficienta stentului. - -Un diametru de trecere cat mai mic, la stentul e 3mm cu 18 mm, diametrul sa fie sub 0.039 inch pentru o traversare facila prin leziunile calcificate si vase mici. - -Grosimea strutului <0.0033inch. - -Obligativitatea de a avea lungimi de 38mm pentru orice diampetru. Necesitatea DAPT de 1 luna. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |