## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția echipamentelor medicale și accesoriilor compatibile cu cabinetul de IRM 3 Tesla (Vantage Galan 3T, Canon) și Troliu de urgență cu dispozitive de resuscitare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Mașină de anestezie compatibilă cu IRM 3Tesla | Mașină de anestezie compatibilă cu IRM 3Tesla |  |  |  | Mașină de anestezie compatibilă cu IRM 3Tesla Descriere: Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul investigațiilor în imagistica prin rezonanta magnetica. Specificația: Toate componentele mașinei de anestezie și a sistemului de ventilare, și toate accesoriile trebuie să fie compatibile cu IRM 3T. Display color Prize de gaz O2, Aer Debitmetre gaz O2, Aer Vaporizatoare instalate 2 unităti – Izofluran, Sevofluran Mașina trebuie să fie compatibilă cu IRM 3T, cu posibilitatea de a fi utilizată în zona mesei pacientului - da Liniile câmpului magnetic ≥400 Gauss Alarme vizuale și sonore – da Ventilator automat: Tip pacient adult, pediatric, neonatal. Moduri de ventilație - minim 5 moduri prestabilite și manual/spontan Parametrii minim monitorizați: volumul Tidal, Volum minutar (MV), raportul I:E, PEEP, frecvența respirației, limita de presiune cmH2O Sistem de autodiagnostic - testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor Sistem de evacuare a gazelor anestezice – da Alți parametri Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 2 buc Baterie internă reîncărcabilă autonomie de lucru ≥ 1h Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Balon oxigen preinstalat (de obicei în spatele dispozitivului ) – 1 buc Balon aer preinstalat (de obicei în spatele dispozitivului ) – 1 buc Adaptoare și accesorii suplimentare pentru umplerea ulterioră a baloanelor – 2 seturi Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de aer comprimat - 1 buc. Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de oxigen - 1 buc. Furtun pentru sistemul de evacuare gaze – 1 buc Circuit de ventilare adult, reutilizabil 3 set. Circuit de ventilare pediatric/neonatal, reutilizabil 2 set. Plămîn de test, reutilizabil 1 buc. Senzor de flux , reutilizabil 1 buc. Filtru antibacterial Adult, unică utilizare 50 buc. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
33100000-1 | 2 | Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla | Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla |  |  |  | Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla Descriere: Monitor de pacient specific pentru monitorizarea funcțiilor vitale în timpul examinărilor cu Imagistică prin Rezonanța Magnetică. Atenție! Toate componentele monitorului cât și accesoriile, consumabilele trebuie să fie compatibile cu IRM 3T. Parametrii monitorizați cu posibilitate de afișare pe ecran: ECG cu detecția aritmiei; SpO2; NIBP; Gaze anestezice (SEV,ISO); CO2; Frecvența respiratorie; O2; IBP (1 canal); Temperatura (1 canal); Se acceptă posibilitatea parametrilor monitorizați să fie măsurați prin tehnologie wireless. Monitorizare agent (isofluran, sevofluran), auto indentificarea gazelor anestezice, determinarea și afișarea valorii MAC. Alarme vizuale și sonore Baterie reîncărcabilă cu autonomie minim 3 ore Suport mobil pe roți pentru fixare monitor Accesorii: Cablu ECG cu 3 electrozi - 2 buc.( sau 1 buc în cazul unui modul/senzor de măsurare ECG wireless) Electrozi ECG adult, unică utilizare - 200 buc. Electrozi ECG pediatric, unică utilizare - 50 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste - 2 buc. Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil tip cleste 2 buc. !Pentru senzorii SpO2 se acceptă un modul/senzor wireless cu adapter deget adult 2 bucăți și respectiv pediatric 2 bucăți. Senzor Temperatură, reutilizabil -1 buc. Manjete NIBP pediatrice, adult mediu, adult, adult mare, reutilizabile (1set/4buc) - 2 set. Consumabile pentru modulul de gaze – minim 20 seturi. Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
33100000-1 | 3 | Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla | Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla |  |  |  | Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla Descriere: Spătar reglabil Suport IV cu puncte de fixare standart Sarcina maximă ≥ 160 kg Frână la toate 4 roți Mânere pentru transportarea brancardei Bare laterale pliabile Reglarea înălțimii până la minim 800 mm Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete Spătar reglabil Saltea, rezistentă la prelucrare și apă Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză
33100000-1 | 4 | Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla | Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla |  |  |  | Sistem portabil Du-O-Vac cu regulator O2 și sistem de aspirație compatibile cu IRM 3T Modulul principal du-o-vac Flowmetru O2, 0-15 litri per minut. Canistra de colectare cu gradare de minim 500 ml, cu port de aspirare ( 2 buc reutilizabile, sau 40 de unică folosință). Butelie O2 cu regulator de oxigen (reductor de presiune minim 3,4 Pa). Suport mobil pe roți pentru fixarea sistemului. Accesorii: Mască laringiană (50 buc), filtre (50 buc) Notă. Se acceptă varianta delimitată de exemplu un crash cart portabil compus din: Un sistem cu butelie, regulator și flowmetru O2 și în mod separat un aspirator urgențe cu accesorii, la fel toate componentele non-feromagnetice și compatibile IRM 3T. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
33100000-1 | 5 | Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla | Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla |  |  |  | Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla Lamele laringoscop: Iluminare prin fibră optică Lame tip Miller și/sau Macintosh – mărimea 00; 0; 1; 2; 3; 3.5 sau 4; Mâner laringoscop cu baterii (2 seturi de baterii compatibile IRM) Trusă de păstrare/depozitare a setului. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză
33100000-1 | 6 | Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla | Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla |  |  |  | Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla Proiectate cu tehnologie avansată de reducere a zgomotului, reducând zgomotul puternic produs de aparatele RM, făcând experiența mai confortabilă pentru pacienți și furnizorii de servicii medicale. Tip reutilizabile Atenuare zgomot minim 25 dB
33100000-1 | 7 | Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla | Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla Doua perechi de varfuri pentru urechi și o diafragmă incluse suplimentar.
33100000-1 | 8 | Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla | Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla Toate părțile componente ale troliului să fie non-ferromagnetice. Material nemetalic Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici Spațiu de amplasare a defibrilatorului Stativ pentru perfuzii Masa suplimentară laterală Coș lateral pentru accesorii Coș lateral pentru deșeuri Număr de sertare minim 3 Primul sertar plat Sertare de diferite adîncimi Sertar cu divizare pentru medicamente minim 6 divizări Număr de roți minim 4 Roți cu frînă minim 2 Suport pentru butelie de oxigen (cu volum minim 5 litri ) în spate. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)
33100000-1 | 9 | Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal compatibile IRM 3Tesla | Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal compatibile IRM 3Tesla |  |  |  | Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal (câte o unitate de fiecare) compatibile IRM 3T Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care nu respiră în mod adecvat. Material silicon Volum aproximativ: adult 1600ml; copii 550ml; neonatal 280ml; Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve, Intubare, Rezervor oxigen, Mască facială - da Marime mască: adult 4 sau 5; copii 2 sau 3; neonatal 1 sau 2; Articulaţie mobilă Colector Risc de contaminare scăzut Geantă de transport
33100000-1 | 10 | Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla | Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Masa p/u manipulare compatibil IRM 3T Masa manipulare non-feromagnetică - stand al asistentei medicale Dimensiuni minime: Lungime 650±50 mm Latime 530±50 mm Inaltime 900±50 mm Cu doua rafturi și sertar Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)
33100000-1 | 11 | Set protecția nou-născutului de zgomote IRM | Set protecția nou-născutului de zgomote IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Utilizate la nou-născuți pentru protecția urechilor de zgomote in timpul scanării IRM, fabricate din materiale non-ferromagnetic. Minim 6 perechi în boxa Referința: Neonatal Noise Guards Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 12 | Set de protecție pentru ochi cu clape | Set de protecție pentru ochi cu clape |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Utilizate pentru a proteja ochii pacienților în timpul scanării IRM. Boxa de minim 50 perechi Referință: Eye Shields with Tabs Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 13 | Set Imobilizator pediatric pentru scanare IRM | Set Imobilizator pediatric pentru scanare IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Imobilizator pentru poziționează sugarilor și copiilor mici rapid și corect, reducând necesitatea expunerilor repetate. Lungimea minima 70 cm Analog- Hugger Complete Unit, pediatric immobilizer Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 14 | Set Imobilizator nou nascuti pentru scanare cap IRM | Set Imobilizator nou nascuti pentru scanare cap IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Utilizat pentru poziționare pediatrică în timpul scanării IRM prin fixasarea completă a corpului nou-născutului. Analog BabyFix Cocoon for MRI Head Scans Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 15 | Set de pături termice pediatriace pentru scanare IRM | Set de pături termice pediatriace pentru scanare IRM |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Pături utilizate pentru menținerea temperaturii corpului în timpul scanarii IRM. Setul să conțină cel putin 3 marimi (mic, mediu, mare). Analog MRI Conrad Pediatric Thermal Blanket Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză
33100000-1 | 16 | Dispenser cu dopuri pentru urechi non-magnetice | Dispenser cu dopuri pentru urechi non-magnetice |  |  |  | Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T Minim 250 bucați. Dopurile sunt predestinate pentru a proteja urechile pacienților de zgomotul puternic generat de IRM in timpul scanării. Analog Non Magnetic Earplug Dispenser Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 17 | Detector de metale compatibil IRM 3Tesla | Detector de metale compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Detector de metale compatibil IRM 3Tesla Ușor de utilizat – prin simpla apasare a comutatorul ON pentru a detecta toate obiectele metalice periculoase. Alertă vizuală și audio. Sensibilitate reglabilă pentru zonele cu interferențe, suprafață mare de scanare, avertizare de baterie scăzută și prindere confortabilă. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză
33100000-1 | 18 | Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla | Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla |  |  |  | Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla Stingator de foc cu dioxid de carbon testat RM Potrivit pentru focurile din clasa B și C Greutatea maximă 7 kg Este necesar adaptor de umplere (necompatibil RM) – 1 buc Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.
33100000-1 | 19 | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) cu stand | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) cu stand |  |  |  | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) Cod 130440 Descriere Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut" Controlul padelelor Setarea energiei da Încărcare da Descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazică Sincronizator da Regim de operare Defibrilare manuală da Defibrilare Automată ( AED) da Monitor funcții vitale (ECG, SpO2, NIBP) da Cardiostimulare externă (pacemaker) da Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED da Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Afișarea ritmului cardiac da Alarme ale ritmului cardiac da Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker da Protecție împotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J (5000V) Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker) Pacemaker da Modul de stimulare cu rată fixă da Modul de stimulare deamand da Rata de stimulare 30-200 bpm, ± 1bpm Curentul de ieșire 0 - 200 mA Lățimea pulsului 5 - 40 msec. Rezoluția, curent de ieșire 1 mA Durată puls >20 ms Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 12.5, 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată da Printare auto sau manuală Adnotări ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma undei descărcate da Funcția sumară da Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatatea de stocare ≥ 3 ore "Soft specializat pentru PC" Dacă este necesar de soft pentru interpretarea inregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC da Modul SpO2 Modul SpO2 da Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%, ± 2% Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de alarmă da Modul NIBP Modul NIBP da Regim de măsurare paciente adult, pediatric, nou-născut da Acurateția NIBP ± 3 mmHg Limita maximă a tensiunei arteriale 300 mmHg Regim automat de măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Mesaje de alarmă da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da timp de lucru baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau 200 descărcări Greutatea < 8 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set. "Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set. Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set. Electrozi pacemaker Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc. Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc. Pediatric, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2 buc. Pediatric, reutilizabil 2 buc. Hîrtie termică 5 buc. Gel de contat 250 ml Stand pe rotile stand pe rotile da, (indicati modelul) ≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă da mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii da suport pentru gel de contact da sistem de fixare dispozitivului de suport da Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
33100000-1 | 20 | Troliu de Urgență | Troliu de Urgență |  |  |  | Troliu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor de urgență și dispozitivelor de resuscitare. Caracteristici generale troleu: Material carcasa Oțel inoxidabil sau metal vopsit Suprafața de lucru a a troleului Monolit Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici Da Spațiu de amplasare a defibrilatorului, cu posibilitatea de fixare a defibrilatorului (de ex: curele cu sistem de prindere velcro (arici)) Da Stativ pentru perfuzii Da Masa suplimentară laterală Da Coș lateral pentru accesorii Da Coș lateral pentru deșeuri Da Număr de sertare Minim 3 Primul sertar plat Da Sertare de diferite adîncimi Da Sertar cu divizare pentru medicamente Minim 6 divizări Număr de roți Minim 4 Roți cu frînă Minim 2 Suport pentru butelie de oxigen (cu volum minim 5 litri ) în spate Da
33100000-1 | 21 | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) fără stand | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) fără stand |  |  |  | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) Descriere Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut" Controlul padelelor Setarea energiei da Încărcare da Descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazică Sincronizator da Regim de operare Defibrilare manuală da Defibrilare Automată ( AED) da Monitor funcții vitale (ECG, SpO2, NIBP) da Cardiostimulare externă (pacemaker) da Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED da Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Afișarea ritmului cardiac da Alarme ale ritmului cardiac da Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker da Protecție împotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J (5000V) Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker) Pacemaker da Modul de stimulare cu rată fixă da Modul de stimulare deamand da Rata de stimulare 30-200 bpm, ± 1bpm Curentul de ieșire 0 - 200 mA Lățimea pulsului 5 - 40 msec. Rezoluția, curent de ieșire 1 mA Durată puls >20 ms Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 12.5, 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată da Printare auto sau manuală Adnotări ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma undei descărcate da Funcția sumară da Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatatea de stocare ≥ 3 ore "Soft specializat pentru PC" Dacă este necesar de soft pentru interpretarea inregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC da Modul SpO2 Modul SpO2 da Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%, ± 2% Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de alarmă da Modul NIBP Modul NIBP da Regim de măsurare paciente adult, pediatric, nou-născut da Acurateția NIBP ± 3 mmHg Limita maximă a tensiunei arteriale 300 mmHg Regim automat de măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Mesaje de alarmă da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da timp de lucru baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau 200 descărcări Greutatea < 8 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set. "Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set. Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set. Electrozi pacemaker Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc. Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc. Pediatric, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2 buc. Pediatric, reutilizabil 2 buc. Hîrtie termică 5 buc. Gel de contat 250 ml Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3
33100000-1 | 22 | Butelie oxigen 5L | Butelie oxigen 5L |  |  |  | Butelie oxigen 5L Descriere: Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥5 l Material"oțel/aluminiu/ metal galvanizat" Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Să fie fixat/preinstalat pe troliu de resuscitare.
33100000-1 | 23 | Balon resuscitare AMBU adulți | Balon resuscitare AMBU adulți |  |  |  | Balon resuscitare AMBU adulți Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienţii cu lipsă de respiraţie sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificaţie Material silicon Volum, ml ~1600 Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 4 sau 5 Articulaţie mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Masca laringiana de unica folosinta AMBU nr. 5 – 2 buc Masca laringiana de unica folosinta AMBU nr. 4 – 2 buc Masca laringiana de unica folosinta AMBU nr. 3 - 1 buc
33100000-1 | 24 | Laringoscop adult standard | Laringoscop adult standard |  |  |  | Laringoscop adult standard Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificaţie Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult tip iluminare bec Lamele reutilizabile tip: McIntosh da mărimea 1 da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 3.5 sau 4 da autoclavabile la 134℃, 5min. da Mîner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă a lamelelor da diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore da Bec: intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii: Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile "de la priza de perete 220V, 50Hz Bec de rezervă 3 buc. da "Acumulator reîncărcabil" 1 buc.da Trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectația lamelelor solicitate
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția echipamentelor medicale și accesoriilor compatibile cu cabinetul de IRM 3 Tesla (Vantage Galan 3T, Canon) și Troliu de urgență cu dispozitive de resuscitare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Mașină de anestezie compatibilă cu IRM 3Tesla | Mașină de anestezie compatibilă cu IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1230000
33100000-1 | 2 | Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla | Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1230000
33100000-1 | 3 | Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla | Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 350000
33100000-1 | 4 | Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla | Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 260000
33100000-1 | 5 | Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla | Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 6 | Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla | Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla | bucata | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000
33100000-1 | 7 | Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla | Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 8 | Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla | Troliu de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000
33100000-1 | 9 | Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal compatibile IRM 3Tesla | Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal compatibile IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17000
33100000-1 | 10 | Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla | Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000
33100000-1 | 11 | Set protecția nou-născutului de zgomote IRM | Set protecția nou-născutului de zgomote IRM | set | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000
33100000-1 | 12 | Set de protecție pentru ochi cu clape | Set de protecție pentru ochi cu clape | set | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 27000
33100000-1 | 13 | Set Imobilizator pediatric pentru scanare IRM | Set Imobilizator pediatric pentru scanare IRM | set | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 49000
33100000-1 | 14 | Set Imobilizator nou nascuti pentru scanare cap IRM | Set Imobilizator nou nascuti pentru scanare cap IRM | set | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 79000
33100000-1 | 15 | Set de pături termice pediatriace pentru scanare IRM | Set de pături termice pediatriace pentru scanare IRM | set | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000
33100000-1 | 16 | Dispenser cu dopuri pentru urechi non-magnetice | Dispenser cu dopuri pentru urechi non-magnetice | set | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9000
33100000-1 | 17 | Detector de metale compatibil IRM 3Tesla | Detector de metale compatibil IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 18 | Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla | Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000
33100000-1 | 19 | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) cu stand | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) cu stand | bucata | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 110000
33100000-1 | 20 | Troliu de Urgență | Troliu de Urgență | bucata | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000
33100000-1 | 21 | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) fără stand | Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) fără stand | bucata | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000
33100000-1 | 22 | Butelie oxigen 5L | Butelie oxigen 5L | bucata | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 170000
33100000-1 | 23 | Balon resuscitare AMBU adulți | Balon resuscitare AMBU adulți | bucata | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 24 | Laringoscop adult standard | Laringoscop adult standard | bucata | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________