CAIET DE SARCINI

Nr.________din ____.____.______
pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini

| Cod CPV | Categorie, nr. poziție PMI-2023 | Denumirea bunului solicitat | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38300000-8 | H_Comune_I pct.8 (cod PMI: 2023181008) | Achiziția dispozitivului de măsurare a adâncimii fisurilor | buc. | 1 | Conform tabelului nr.1 | 95.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Recepția și calitatea produselor/bunurilor

  - Dispozitivul va fi livrat de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, nu mai târziu de 60 zile de la data semnării contractului.

  - Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

  - Furnizorul vă efectua livrarea dispozitivului la adresa menționată în punctul 2.1 respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunului.

  - Dispozitivul și componentele acestuia trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile, funcționale și soft-ul dispozitivului trebuie să fie predefinit de producător fără modificări.

  - Calitatea produselor trebuie să corespundă cerințelor standardelor de fabricare.

  - Furnizorul va asigura pregătirea totală a dispozitivului livrat pentru procesul de lucru, adaptat la condițiile de măsurări și analiză ale beneficiarului (instalare soft, calibrare dispozitiv ș.a.)

  - Furnizorul dispozitivului va asigura instruirea personalului Laboratorului de Control al Metalelor din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. cu privire la:

- Utilizarea și exploatarea dispozitivului respectiv;

- Metodologia de executare a măsurătorilor la fisuri predefinite pe mostre etalon;

- Interpretarea rezultatelor obținute cu ajutorul aplicației soft.

  - Perioada de garanție a dispozitivului de măsurare a fisurilor și componentelor acestuia va constitui – 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Dispozitivul va fi utilizat la aplicarea metodelor de control nedistructiv prin control vizual și control cu lichide penetrante, având ca scop stabilirea dimensiunilor de adâncime, direcție și înclinare a fisurilor depistate și monitorizarea acestora în timp.

  - Modelul livrat a dispozitivului de măsurare a fisurilor trebuie să dețină unul din următoarele documente:

- buletin de verificare metrologică inițială valabil pentru cel puțin 10 luni de la data livrării;

- certificat de etalonare valabil pentru cel puțin 10 luni de la data livrării;

- marcaj CE de conformitate europeană valabil pentru cel puțin 10 luni de la data livrării.

  - Dispozitivul trebuie să dețină următorii parametri:

- Aparat portabil cu dimensiuni și greutate mică, fiabil și rezistent;

- Protecție la praf și umiditate;

- Display LCD;

- Meniu ușor de utilizat;

- Afișaj grafic pe ecran;

- Precizie ridicată a măsurătorilor;

- Alimentare prin acumulatori sau baterii alcaline;

- Indicarea stării capacității acumulatorilor și/sau bateriilor;

- Deconectare automată;

- Mai multe limbi predefinite;

- Interfață pentru transfer de date;

- Software avansat.

  - Parametrii de bază și cerințele specifice a dispozitivului și accesoriilor acestuia trebuie să corespundă specificațiilor tabelului 1.

Tabelul 1. Specificații tehnice a dispozitivului de măsurare a fisurilor și accesoriilor acestuia.

| Nr. d/o | Specificații tehnice | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| Unitatea de bază |  |  |
|  | Display (mod de afișare) | LCD DOT display matricial |
|  | Rezoluție display (pe caracter) | minim 5×7 pixeli |
|  | Rata de citire a datelor | ≥1 citire pe secundă |
|  | Domeniul de măsurare | 0 – 99,9 mm |
|  | Rezoluția de măsurare | 0,1 mm |
|  | Unitate de măsură | mm |
|  | Precizia de măsurare | Pe bloc de control după calibrare în 2 puncte: 0..10mm, ±1%...±3%; După calibrare la zero a corecției de material: 0..10mm, ±1%...±23%; Pe material feromagnetic: 10..100mm, ±1%...±25%; După calibrare la zero a corecției pe material austenitic: 0..100mm, ±1%...±25%; După corecția în două puncte pe material feromagnetic: 0..10mm, ±1%...±13%; 10..100mm, ±1%...±15%; După corecția în două puncte pe material austenitic: 0..10mm, ±1%...±20%; 10..100mm, ±1%...±25%; Precizia unghiului măsurat a fisurilor înclinate: ±10%; ±5° de la α>30°. |
|  | Intrări și ieșiri interfață | Conector pentru PC; Conector pentru sonde; Conector încărcător. |
|  | Memorie valori | Mai mult de 3000 valori |
|  | Alimentare dispozitiv | acumulatori reîncărcabili sau baterii alcaline |
|  | Temperatura de lucru | 0°C ... +45°C |
|  | Clasa de protecție | Cel puțin IP 40 |
|  | Greutatea unității de bază | 200―300g |
| Sonde de măsurare |  |  |
|  | Metoda de măsură | Sonde de potențial cu 2 poli de curent și 2 poli de tensiune |
|  | Element de măsurare | Ghidaje cu arcuri pentru pini interschimbabili |
|  | Tipul pinilor | Pini standard; Pini ascuțiți: pentru penetrarea straturilor subțiri de oxizi; Pini pivotanți: pentru penetrarea straturilor dure neconductive. |
|  | Circuite electronice integrate | Memorarea a 3 curbe caracteristice |
|  | Dispunerea pinilor de contact | În formă de pătrat și în formă liniară |

- Articole, produse și piese necesare.

  - Dispozitivul de măsurare a fisurilor trebuie să fie completat cu:

- Unitatea de bază – inclusiv cu baterii și/sau acumulatori (1 buc.);

- Sondă (tip 0°) cu ace de contact dispuse în formă de pătrat pentru măsurarea fisurilor verticale, deosebit de mici în poziții foarte înguste (1 buc.);

- Sondă (tip 0°) cu ace de contact dispuse în formă de pătrat pentru măsurarea fisurilor verticale la poziții greu accesibile (1 buc.);

- Sondă (tip 0°) cu ace de contact în linie pentru măsurarea fisurilor verticale și înclinate (1 buc.);

- Sondă cotită la 90° cu ace de contact în linie pentru măsurarea fisurilor verticale și înclinate cu o lățime mai mari de 2,54mm (1 buc.);

- Magnet de contact cu cablu pentru sonde de măsurare a fisurilor verticale și înclinate (2 buc.).

- Corp de control cu adâncimea fisurilor de la 0 până la 10mm (1 buc.);

- Încărcător, 230V (1 buc.);

- Termoimprimantă mobilă (cu acumulatori), inclusiv încărcător (1 buc.);

- Cablu și adaptor pentru PC și imprimantă (2 buc.);

- Software PC pentru prelucrarea datelor – CD sau stick (1 buc.);

- Scule pentru știfturi de contact (set);

- Consumabile: set cu 8 știfturi de contact și set cu 4 știfturi de contact pentru sonde (2 seturi);

- Geantă de protecție pentru dispozitiv și accesorii (1 buc.);

- Manual de utilizare/pașaport (în limba română);

- Certificate de origine/calitate/proveniență;

- Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile;

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Oferta comercială cu specificarea de preț. Prețul se va indica pentru fiecare produs separat;

  - Oferta cu specificația tehnică în limba română, care va include:

- Tipul dispozitivului;

- Descrierea tehnică a dispozitivului și componentelor acestuia care trebuie să corespundă specificațiilor tehnice expuse în tabelul 1 și pct.4.1 a prezentului caiet de sarcini;

- Producătorul dispozitivului;

- Anul de producere;

- Descrierea setului dispozitivului și accesoriilor acestuia conform pct.4.1;

- Descrierea documentației de însoțire a bunului la livrarea acestuia.