CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

PMI 2024, CAT_B_Generare_I, pct.66

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea fotocolorimetrului pentru determinarea concentrației substanțelor în medii apoase, folosit la monitorizarea regimului chimic al apei la CET Sursa nr.2, de către Laboratorul analiză chimică nr.2.

| Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38426000-7 | Fotometru fotoelectric de determinare a concentrației (fotocolorimetru) | buc. | 1 | Conform specificațiilor tehnice p.4 | 60 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun.Chișinău, “TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole,3, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției: iulie 2024.

- Specificația tehnică deplină solicitată:

| Nr. d/o | Caracteristici | Valori/caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intervalul lungimii de undă, nm | 315 - 990 |
| 2 | Intervalul spectral selectat, nm, nu mai mult de: | 5 |
| 3 | Intervalul de măsurare: |  |
|  | coeficientul de concentrație, % | 1-100 |
|  | densitatea optică, A | 0-2 |
| 4 | Intervalul de indicare: |  |
|  | transmitanță, % | 0,1 - 100 |
|  | densitatea optică, A | 0-3 |
|  | concentrație, unități de concentrație | 0,001 - 9999 |
| 5 | Limita valorii admisibile a erorii absolute de bază în măsurarea coeficienților de transmisie, % | 0,5 |
| 6 | Limita erorii absolute de bază admisibile de setare a lungimii de undă, nm | ±3 |
| 7 | Limita valorii admisibile a erorii absolute, % | 0,15 |
| 8 | Timpul de stabilire a regimului de funcționare, minute, nu mai mult de: | 30 |
| 9 | Lungimea de lucru a cuvetelor, mm | 10; 20; 30; 50. |
| 10 | Indicarea rezultatelor măsurătorilor și a lungimii de undă de funcționare | digitală |
| 11 | Masa, kg, nu mai mult de | 15 |
| 12 | Sursa de iluminare | bec halogen |
| 13 | Sursa de alimentare, V | 220 ± 22 |
| 14 | Frecvența sursei de alimentare, Hz | - ± 0,5 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

- Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

- Ofertantul vă efectua livrarea bunurilor respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea sau avarierea bunului.

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, produs după anul 2022, fără defecte vizibile și funcționale.

- Ofertantul va asigura pregătirea complexă a fotocolorimetrului pentru procesul de lucru, adaptate la condițiile de măsurări și analiză ale Beneficiarului.

- Perioada de garanție a bunului livrat și componentelor acestuia va constitui 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului verbal de primire-predare a bunului.

- Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină Certificat/marcaj CE de conformitate europeană valabil.

- Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza:

- facturii fiscale;

- certificatului de conformitate europeană CE valabil, sau a certificatului de etalonare/verificare (în cazul lipsei certificatului CE) eliberat de un laborator acreditat în domeniu în RM;

- certificatul  de garanție al  bunului;

- actului de primire după cantitate și calitate.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

- Fotocolorimetrul ofertat va fi utilizat pentru:

- măsurarea transmitanței și densității optice la lungimi de undă fixate;

- determinarea concentrației soluțiilor chimice.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare:

Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctele 4, și trebuie să fie completat cu accesorii, piese de schimb și de rezervă:

- Set de cuvete (câte 3 cuvete de  - 10 mm; 20 mm; 30 mm; 50 mm);

- Suport cuvetă;

- Mecanism de mișcare/deplasare;

- Piese de schimb și accesorii necesare pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță;

- Manualul de exploatare, cu metodologia de verificare/testare/calibrare.

- Cerințe de mentenanță:

- Furnizorul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Modelul bunului și producătorul.

- Certificatul de înregistrare a companiei.

- Specificațiile de preț care să includă toate costurile, inclusiv prețul serviciilor de etalonare (după caz).

- Descrierea tehnică detaliată, specificația tehnică deplină.

- Lista/componența detaliată a bunurilor livrate (a specifica detaliat conform cerințelor pct.6).

- Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării.