Anexa nr. 1

Specificațiile tehnice – Tonometru portabil

| Parametru | Specificație |
| --- | --- |
| Dimensiuni maxime: | 24-29 mm (l) * 35-95 mm (H) * 215 mm (L) |
| Greutate maxima: | 140g (fara baterii), 230g (4xbaterii AA) |
| Alimentare: | 4 baterii x AA nereincarcabile, LR6 1.5V alcaline |
| Interval de masurare minim: | 7-50 mmHg |
| Precizie: | ± 1,2 mmHg (≤20 mmHg) si de ± 2,2 mmHg (> 20 mmHg) |
| Repetabilitate (coeficient de variatie): | <8% |
| Precizia de afisare: | 1 mmHg |
| Unitate de afisare: | milimetri de mercur (mmHg) |
| Mediu de lucru |  |
| Temperatura: | +10 °C pânã la +35 °C |
| Umiditate relativă: | 30% până la 90% |
| Presiune atmosferică: | 800 hPa-1,060 hPa |
| Mediu de depozitare |  |
| Temperatura: | -10 ° C până la +55 ° C |
| Umiditatea relativă: | 10% până la 95% |
| Presiune atmosferică: | 700 hPa-1,060 hPa |
| Mediu de transport |  |
| Temperatura: | -40 ° C până la +70 ° C |
| Umiditatea relativă: | 10% până la 95% |
| Presiune atmosferică: | 500 hPa-1,060 hPa |
| Mod de operare: | Continuu |
| Cerințe | Include: - 200 buc. sonde de unica folosință; - geanta antisoc. Termen de garanție : nu mai mic de 12 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. - Ghid rapid al utilizatorului în limba română |