ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: str. Toma Ciorbă, 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250 809

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico – Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50421000-2 | Dispozitiv rentgenologic Duo Diagnostic | bucată | 2 | o Curaţarea părţilor componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator); o Curaţarea şi gresarea părţilor mecanice aflate în mişcare; o Testarea şi reglaje/calibrări funcţionale în vederea obţinerii calitaţii, conform specificaţiilor producătorului; o Verificarea şi reglarea/calibrarea părţilor mecanice de mişcare şi culisare; o Verificarea şi reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare; o Verificarea şi reglarea/calibrarea panoului de comandă şi control; o Verificarea şi reglarea/calibrarea dozelor de expunere şi a regimurilor de lucru; o Verificarea conexiunilor electrice; o Verificarea functionarii motoarelor; o Verificarea ventilatoarelor, etc; o Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor; o Verificarea şi reglarea modulelor de procesare a semnalelor; o Centrarea şi alinierea sistemelor optice şi/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiaţii ionizante, după caz; o Ajustarea senzorilor Bodygoard; o Ajustarea generatorului de radiatie ionizanta; o Calibrarea collimatorului; o Verificarea si calibrarea miscarii mesei ; o Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului); o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreţinerii tubului de radiaţii ionizante, re-adaptarea tubului (la necesitate) ; o Deservirea printerului "Horizon G2, Codonics" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. o Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. | 119 520,00 |
| 2 | 50421000-2 | Sirescop SX-III | bucată | 1 | –Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) –Verificarea și ajustarea generatorului Polydoros (verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maximale a generatorului) –Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frînelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale) –Verificarea, curațarea și ungerea componenetelor mecanice a mesei de radiografie –Curațarea, ungerea și testarea stativului vertical –Verificarea legaturii dispozitivului la punctul de conexiune a pămîntului interior –Instructajul personalului medical | 49 500,00 |
| 3 | 50421000-2 | Computer tomograf Somatom Emotion 16 | bucată | 1 | – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curațirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea calității imaginii – Instructajul personalului medical –Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. –Deservirea angiomatului "Vistron CT, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. | 198 720,00 |
| 4 | 50421000-2 | Dispozitiv pentru anestezie Draeger Fabius Plus | bucată | 17 | – Efectuarea controlului funcţionării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcţionării şi stării butoanelor de control, dispozitivelor şi regimurilor de afişare; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemului de apreciere a FiO2; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrităţii tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO2,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. | 85 680,00 |
| 5 | 50421000-2 | Dispozitiv pentru anestezie Mindray Wato -ex-65 | bucată | 1 | – Efectuarea controlului funcţionării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcţionării şi stării butoanelor de control, dispozitivelor şi regimurilor de afişare; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemului de apreciere a FiO2; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrităţii tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO2,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. | 12 000,00 |
| 6 | 50421000-2 | Dispozitiv pentru anestezie Datex Ohmeda | bucată | 1 | – Efectuarea controlului funcţionării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcţionării şi stării butoanelor de control, dispozitivelor şi regimurilor de afişare; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemului de apreciere a FiO2; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrităţii tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO2,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. | 12 000,00 |
| 7 | 50421000-2 | Dispozitiv pentru anestezie Datex Engstrom | bucată | 1 | – Efectuarea controlului funcţionării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcţionării şi stării butoanelor de control, dispozitivelor şi regimurilor de afişare; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemului de apreciere a FiO2; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului ernetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de semnalizare(alarmelor, simulare lor); – Efectuarea controlului vizual al integrităţii tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea verificarii integrității a vaporizatoarelor; – Efectuarea verificarii funcționalității și stării bareriei/acumulatorului; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; – Verificare accesoriilor de monitorizare a ECG,SpO2,NIBP și repararea lor dacă va fi cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. | 12 000,00 |
| 8 | 50421000-2 | Dispozitiv pentru respirație artificială Shangrilla 590 | bucată | 8 | – Efectuarea controlului funcţionării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcţionării şi stării butoanelor de control, dispozitivului şi regimu-rilor de afişare; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemului de apreciere a FiO2; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului funcţionării sistemului termic al umidificatorului; – Efectuarea controlului errnetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de semnalizare; – Efectuarea controlului vizual al integrităţii tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; - Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; - Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; - Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; - Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. | 72 000,00 |
| 9 | 50421000-2 | Dispozitiv pentru respirație artificială Savina 300 | bucată | 10 | – Efectuarea controlului funcţionării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcţionării şi stării butoanelor de control, dispozitivului şi regimu-rilor de afişare; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemului de apreciere a FiO2; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului funcţionării sistemului termic al umidificatorului; – Efectuarea controlului errnetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de semnalizare; – Efectuarea controlului vizual al integrităţii tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; - Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; - Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; - Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; - Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. | 90 000,00 |
| 10 | 50421000-2 | Dispozitiv pentru respirație artificială VELA | bucată | 2 | – Efectuarea controlului funcţionării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcţionării şi stării butoanelor de control, dispozitivului şi regimu-rilor de afişare; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemului de apreciere a FiO2; - Efectuarea calibrării senzorului de oxigen; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului funcţionării sistemului termic al umidificatorului; – Efectuarea controlului errnetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de semnalizare; – Efectuarea controlului vizual al integrităţii tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără repa-rare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; – Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; – Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; - Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; – Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. | 34 560,00 |
| 11 | 50421000-2 | Dispozitiv pentru respirație artificială Monnal T75 | bucată | 12 | – Efectuarea controlului funcţionării a circuitelor electrice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor mecanice; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemelor pneumatice; – Efectuarea controlului funcţionării şi stării butoanelor de control, dispozitivului şi regimu-rilor de afişare; – Efectuarea controlului funcţionării a sistemului de apreciere a FiO2; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de ventilare; – Efectuarea controlului funcţionării sistemului termic al umidificatorului; – Efectuarea controlului errnetismului general al circuitului respirator; – Efectuarea controlului funcţionării regimurilor de semnalizare; – Efectuarea controlului vizual al integrităţii tuturor elementelor al conturului respirator; – Efectuarea depistării defectelor al pieselor/elementelor/detaliilor /blocurilor, cu/fără reparare, cu/fără demontare, cu/fără instalare; - Efectuarea curățirii tuturor filtrelor de praf ; - Efectuarea curățirii/lubrifierii de praf a dispozitivului in interior de 2 ori pe an; - Efectuarea verificarii scurgerilor de curent; - Efectuarea verificarii dispozitivului cu analizor ce va afișa toate datele despre : volumul I,E. Total, Concentrația de O2, presiune, etc.; - Instalarea pieselor de schimb și recalibrare dacă e cazul; - Instruirea personalului medical, dacă este necesitate; ! Se cere soluționarea tuturor defectelor, problemelor detectate conform condițiilor stabilite în contract. | 129 600,00 |
| 12 | 50421000-2 | Cromatograf CROM-5 | bucată | 1 | – Controlul ermeticitații- cuplărilor magistrarilor de gaze si inlaturarea defectelor – Regenerare și schimbarea absorbentilor la filter în rețeaua de gaze – Testarea puritații injectorului si curațirea lui – Testarea puritații și curațirea detectorului DTP – Controlul și reglarea sistemului de indicație a parametrilor – Testarea și reglarea corespunderii debitului de gaz purtator – Testarea functionarii și înlaturarea defectelor înregistratorului | 33 000,00 |
| 13 | 50421000-2 | Analizator hematologic Sysmex KX – 21N | bucată | 2 | ‒ Curățați camera de TD și linia de proba diluată. (Execute închidere.) ‒ Verificați nivelul Camera capcană, și aruncați în cazul în care consideră. ‒ Curățați supapa rotorului (SRV) țava eșantion. • Întreținerea lunară (sau la fiecare 2500 Probele) ‒ Curățați camera de deșeuri (clătire secvență). ‒ Curățați traductorul (clătire secvență). • Fiecare întreținere de 3 luni (sau la fiecare 7500 de probe) ‒ Curățați supapa rotorului eșantion (SRV). • Întreținere de necesități ‒ Auto Clătiți ‒ Curățați Cupa clătire. ‒ WBC / RBC Clean traductor deschidere. ‒ Înlocuiți rezervorul de deseuri | 14 400,00 |
| 14 | 50421000-2 | Analizator imunoenzimatic Elisys UNO | bucată | 1 | ─Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curațarea părților de lucru; ─Calibrarea dispozitivului; ─Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; ─Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; ─Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; ─Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program; | 7 200,00 |
| 15 | 50421000-2 | Analizator ABL800 Flex | bucată | 1 | Mentenanța preventivă: •testarea pCO2,pO2, electrolit si electrod •înlocuire șaibă de intrare • verificare nivelul în calomel si electrod Mentenanța trimestrială: • umplere din nou calomelul si electrodul • înlocuire ventilatorul cu tot cu filtru Mententanța simestrială : • inlocuire tuburi de la pompă Cînd este necesar : • înlocuire Soluție (1) și (5) • înlocuire contaiener recipient • curațare cameră de măsură • înlocuire electrod (dupa manual) • înlocuire printer cu hirtie • înlocuire cilindru CO2 • îndeplinire decontaminării • curățarea acoperirei frontale | 8 640,00 |
| 16 | 50421000-2 | Analizator VITEK 2COMPACT “Biomerieux” | bucată | 1 | – Verificare si calibrarea pompei de vacuum; – Curăţarea sistemului optic; – Curăţarea garniturii sistemului de vacuum; – Curăţarea sistemului mecanic caroseria; – Curăţarea sistemului pentru casete; – Instalarea kiturilor A,R; – Schimbul Saline A/R; – Schimbul Pipette Tips A/R; – Calibrarea dispozitivului; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cît și cele de program; | 36 500,00 |
| 17 | 50421000-2 | Compresor BOTTARINI KS-124 | bucată | 1 | Compresor BOTTARINI KS-124 –Schimbarea uleiului tip AEON 6000 FG la urmatoarele temperaturi ale compresurului ( > 93 ℃ la 1000 h; 88-92 ℃ la 2000 h; 70-88 ℃ la 3000 h (ulei inclus) x8 ori/an. –Schimbarea filtrului de ulei (filtru inclus) x8 ori/an. –Schimbarea filtrului de aer ( filtru inclus) x8 ori/an. –Schimbarea separator aer-ulei (separator inclus) x3 ori/an. –Schimbare curea de distribuție (curea inclusă) la necesitate. –Înlocuirea setului de etanșare arbore 20.000 h (set de etansare arbore inclus). –Înlocuirea rulmentilor motorului la fiecare 20.000 h (rulmenti inclusi). –Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate. –Reparația blocului ENDURO 25 la fiecare 35000 h (piese p/u reparație incluse). –Curatarea mecanica a radiatoarelor de ulei, x5 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. | 411 000,00 |
| 18 | 50421000-2 | Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550 | bucată | 1 | Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550 –Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x2 ori/an. –Demontare supape pneumatic admisie aer. x2 ori/an. –Curatarea şi lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x2 ori/an. –Curatarea şi lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x2 ori/an. –Schimbare sonsor de oxigen (sensor O2 inclus) la necesitate. –Schimbare filtru INMATEC nou x2 ori/an. –Schimbare microfiltru INMATEC x2 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. |  |
| 19 | 50421000-2 | Uscător aer M.T.A. S.p.A. DE 120 | bucată | 1 | Uscător aer M.T.A. S.p.A. DE 120 –Demontare, verificare şi curatare filtru aer tip M., Schimbare noi x2 ori/an. –Demontare, verificare şi curatare filtru aer tip S., Schimbare noi x2 ori/an. –Demontare, verificare şi curatare filtru aer tip A., Schimbare noi x2 ori/an. –Curățarea radiatorului cu jet de aer comprimat. x8 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. |  |
| 20 | 50421000-2 | Sterilizator cu aburi Matachana 1008-E2 | bucată | 4 | – Reînoirea sistemei software la cea mai actuală versiune – Verificarea sistemei de purificare a apei – Testarea pompei de vacuum și a celei de aer – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împămîntare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cît și de apă – Curățarea rezervorului de apă – Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare) – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program | 69 120,00 |
| 21 | 50421000-2 | Mașină de spălare și dezinfecție Matachana MAT LD521XLS | bucată | 3 | –Verificarea sistemei de asigurare cu detergenți, curățarea grniturilor – Verificarea sistemei de purificare a apei – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împămîntare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cît și de apă – Curățarea rezervorului de apă – Verificarea funcționalității printerului – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic | 41 040,00 |
| 22 | 50421000-2 | Angiograf SHIMADZU Trinias C12 | bucată | 1 | – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului – Verificarea și curațirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie) – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program | 168 000,00 |
| 23 | 50421000-2 | Dispozitiv radiologic SHIMADZU FlexaVision F3 | bucată | 1 | – Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) – Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maximale a generatorului) – Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frînelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale) – Verificarea, curațarea și ungerea componenetelor mecanice a mesei de scopie și grafie – Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Instruirea personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program | 52 200,00 |
| 24 | 50421000-2 | CT TOSHIBA Aquilion PRIME TSX-303A/AC | bucată | 1 | – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curațirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program –Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. –Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program | 176 800,00 |
| 25 | 50421000-2 | Lucrări de întreținere periodică | bucată | 1 | Punte (Gantry): Verificarea funcționalității tuturor indicatoarelor; Testarea funcționalității butonului STOP; Curățarea ventilatoarelor filtrelor și a carcasei de praf (inclusiv dispozitivul pe interior); Testarea funcționalității a indicatorului laser; Masă pacient: Testarea mișcării mesei în plan longitudional, transversal, vertical; Verificarea rulmenților și schimbarea lor după necesitate; Consola Operatorului: Verificarea funcționalității butonului EMERGENCY; Curățarea de praf a ventilatoarelor, plăților electrice și a carcasei; Testarea funcționalității printerului laser prin implementarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Bloc IPDU: Curățare de praf a întregului bloc; Testarea tensiunilor de alimentare a modulului DC; Bloc RFCU: Curățare de praf a întregului bloc; Verificarea conexiunii cablajelor electrice; Bloc GCPA (bobina de gradient): Verificare la scurgeri de apă; Testarea momentului de rotație pentru cablajele fixate a bobinei de gradient; Bloc ERDU și compresoarele: Copierea jurnalului istorie, cu verificarea funcționalității ERDU; Schimbul Cold Head; Curățare de praf pe interior; Bloc EXCU: Verificare la scurgeri de apă; Schimbul apei; Ajustări: Testare după fantom FOV; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot cu T/R Body bobină; DryPix 4000 plus Curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. | 432 000,00 |
| 26 | 50421000-2 | Lucrări de reparație (cu piese incluse din partea operatorului economic) | bucată | 1 | Schimbarea "Adsorber Sumitomo F-70" Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni. | 264 045,60 |
| 27 | 50421000-2 | Lucrări de reparație (cu piese incluse din partea operatorului economic) | bucată | 1 | Schimbarea "Cold Head, SHI-APD Cryogenics" Stabilirea unui termen de garanție a lucrărilor efectuate: minim 6 luni. | 843066,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 066,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator: Incoterms DDP 2013.

- pentru lucrari: la comandă după necesităţi pe parcursul anului 2019 in decurs de 24 ore dupa efectuarea comenzii;

- pentru servicii: conform graficului stabilit in manualul de exploatare a echipamnetului medical.

Serviciile vor fi prestate trimestrial și la solicitarea inginerului local

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): -

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): -

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garanția pentru ofertă | - Original, confirmat prin semnătura, ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2 | Specificație tehnică | - Original, confirmat prin semnătura, ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3 | Specificație de preț | - Original, confirmat prin semnătura, ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | - Copie confirmată prin semnătura, ștampila participantului | Obligatoriu |
| 5 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | - Copie confirmată prin semnătura, ștampila participantului | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de scolarizare a personalului angajar, eliberat de catre producatorul utilajului supus deservirii tehnice. | - Copie confirmată prin semnătura, ștampila participantului (tradus în limba de stat) | Obligatoriu |
| 7 | Adeverință de înregistrare eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activității Nucleare și Radiologice (pentru loturile: Dispozitiv tentgenologic Duo Diagnostic, Sirescop SX-II, Computer tomograf Somatom Emotion 16, Angiograf SHAMADZU Trinias C12, Dispozitiv radiologic SHAMADZU FlexaVision F3, CT TOSHIBA Aquilion PRIME TSX-303A/AC) | - Copie confirmată prin semnătura, ștampila participantului | obligatoriu |
| 8 | Notă | - Ofertantul va indica în oferta propusă prețul trimestrial, conform modelului anexat. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț, în corespundere cu cerințele tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ______________________________________________________

- pe: [data] _______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_-

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:30.01.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | nu |
| plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:

Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a Contractului.

În preţul de deservire vor fi incluse :

- lucrările de complicaţie joasă – mentenanţa periodică, mentenanţa corectivă, mentenanţa preventivă şi reparaţii curente a dispozitivelor medicale;

- lucrări de complicaţie înaltă –  reparaţii cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor integrale şi pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu;

- piesele de schimb cu preţul pînă la 1000 (o mie) de lei vor fi achitate de executor, iar piesele cu preţul mai mare de 1000 (o mie) vor fi achitate de beneficiar.

-   montarea consumabilelor şi pieselor de schimb, ajustarea;

-  lucrările de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale.

- piese de schimb pentru lucrări de complicaţie joasă şi asamblarea lor şi verificarea parametrilor conform manualului tehnic.

Deservirea dispozitivelor medicale constă în :

- Mentenanța preventivă, din care fac parte lucrările ce pot preveni defectarea dispozitivului (curățirea dispozitivului de praf în interior, verificarea funcționalității tuturor modulelor, butoanelor, conectoarelor, fișelor de 220V, accesoriilor și repararea lor dacă e necesar, instalarea clamelor) și efectuarea lucrărilor specificate în anexe. Aceste lucrări se vor efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer din departamentul tehnologii medicale.

- Mentenanța corectivă, din cadrul ei fac parte lucrările de reparație a modulelor și a componentelor defectate.    Efectuarea acestor lucrări se va efectua în cadrul IMU în prezența unui Bioinginer, dar dacă este necesar repararea  complexă, atunci se va face în locul specificat de către prestatorul de servicii cu înștiințarea beneficiarului și a  Bioinginerului, semnînd de către ambele părți un act de predare – primire a dispozitivului medical sau a unei componente.

După finalizarea oricărei lucrări dispozitivele medicale vor fi testate, apoi date în exploatare.

Conditii speciale:

a)	Materialele şi piesele de schimb pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie de o complicaţie înaltă se vor achiziţiona adăugător conform legislaţiei în vigoare, din suma rezervată pentru acestea.

b)	Lucrările de reparaţie a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.

c)	În cazul determinării unui defect de ordin opţional, sau de ordin material, care afectează funcţionarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentantul serviciului tehnică medicală a Instituţiei, un act de  defectare şi-l prezintă Beneficiarului.

d)	După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport, specificând detaliile acţiunilor de întreţinere executate şi orice schimbare de piese care s-a efectuat.

e)	Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată ce sunt schimbate.

f)	În caz de defectare Executantul se obligă sa răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 24 ore.

g)	 La finalul deservirei dispozitivelor medicale inginerul este obligat să întroducă în fișa de mentenanță  toate lucrările efectuate și să prezinte un act de deservire a dispozitivului medical în care să includă toate lucrările efectuate. În acest act să fie incluse semnăturile beneficiarilor :

Directorul general, Coordonatorul Departamentului Tehnologii Medicale, Șeful  Departamentul Tehnologiilor Medicale, Bioinginerul responsabil, Șeful secției.  La prezentarea facturii fiscale obligatoriu să se prezinte acest act.

Actul de îndeplinire a lucrărilor de deservire trebuie să fie elaborat pentru fiecare dispozitiv medical.

h)	Staţiunile tehnice, care vor depăşi mai mult de 10 zile calendaristice, din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de deservire, reparaţie, montare, ajustare, vor fi exluse din achitările contractuale. În caz de necesitatea efectuării lucrărilor de complicaţie înaltă, termenul dat poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

i)	Inginerii care deservesc dispozitivele medicale trebuie să dispună și să prezinte  diplomă de studii în domeniul bioingineriei (copie) sau certificat în domeniul tehnologiilor medicale, certificat de studiu pentru  dispozitivele medicale deservite.

Prestatorul se obligă:

- să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

- Să deservească şi să repare dispozitivele medicale în prezenţa colaboratorilor serviciului tehnică medicală a Instituţiei.

- Să îndeplinească formularele-model (fişa de mentenanţă, fişa dispozitivului, jurnal de gardă, fişa de deservire), după fiecare intervenţie la dispozitiv;

- Să asigure beneficiarul cu manuale tehnice şi manuale de utilizator în limba de stat.

- Să instruiască personalul medical şi tehnic.

- Să efectuieze mentenanţa preventivă, corectivă, periodică şi reparaţii de nivel înalt a dispozitivelor medicale;

- Sa testeze dispozitivul medical dupa fiecare interventie conform manualului ethnic;

Conducătorul grupului de lucru:  Mihail Ciocanu                                         L.Ș.