Anexa 1

Lista utilajelor predestinate examinării pacienților cu maladii neurologice:

| Denumire | Electroencefalograf stationar |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Electroencefalograful cu funcții de bază măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic. Utilizat in diagnostic-functional. |  |
| Troleu | Stationar | da |
|  | Suporturi modulare, pentru toate componentele sistemului EEG | da |
|  | Posibilitate instalare PC | da |
|  | Brațuri articulate | minim 2, pentru camera HD și amplificator EEG |
| Funcții | Electroencefalografia | da |
|  | Calcularea EEG trend în timp real | da |
|  | Analiza spectrala a undelor EEG | da |
|  | Depistarea asimetriei emisferice | da |
|  | Potentiale vizuale evocate | da |
|  | CCFM | da |
|  | Înregistrarea undelor dominante a semnalelor mai mici de 5-10 uV (brain depression) | da |
| Numărul de canale EEG, unipolare | ≥ 21 |
| Numărul de canale EEG, bipolare | ≥ 10 |
| Numar canale poligrafice | ≥ 1 |
| Pulsoximetria, SpO2 | da |
| Rata pulsului | da |
| Rezoluția datelor EEG, bit | ≥ 24 |
| Display | Funcția freez | da |
|  | Afișare derivații | ≥ 30 |
|  | Dimensiuni | ≥ 23 inci , IPS, rezolutia min. 2560x1440 |
|  | EEG în timp real | da |
| Verifricarea impendanței electrodului | Automată |
| Filtru de rejecție comună la 50 Hz, dB | ≥ 150 dB |
| Impendanța preamplificatorului, GΩ | ≥ 1 |
| Frecventa maximă de eșantionare (sampling rate) | 2048 Hz |
| Transmiterea datelor prin Wi-Fi | da |
| Calibrarea | Automată | da |
|  | Rata de calibrare selectată de utilizator | da |
| Detectarea și interpretarea datelor | da |
| Controlul sensitivității | Setări manuale | da |
|  | În pași | da |
|  | Gama, µV/mm | 1-100 |
| Filtru de frecvență înaltă | Banda, Hz | ≤0.3 la setări de frecvență joasă |
|  | Setare manuală | da |
| Filtru de frecvență înaltă | Banda, Hz | ≥ 200 la setări a frecvenței înalte |
|  | Setare manuală | da |
| Filtru notch | Setare manuală | da |  |
| Video digital | Inclus | da |
|  | Comprimarea | da |
|  | Sursa IR integrat | da |
|  | Sincronizarea cu EEG | da |
|  | Microfon integrat | da |
|  | Capacitatea de stocare video/EEG | ≥ 24 h |
| Fotostimulator | Inclus |
| SISTEM PC | CPU Intel Core min. i7, HDD min. 2 Tb, RAM min. 16 Gb, Windows 10 Pro + licență nelimitată | da |
| Tip de stocare | HDD, purtători mobili (DVD); |
| Printer | da |
| UPS | da |
| Adnotări | Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient |
| Baza de date pentru pacienti | da |
| Posibilitatea de creare a presetarilor EEG | da |
| Afișări | Afișare oră, data | da |
|  | Afișare ID pacient | da |
| Alimentare | 220 V, 50 Hz | da |
| Baterie internă amplificator | reincarcabila | da |

Standarte și certificate

Instrumente predestinate medicului ORL:

| N | Denumirea comercială | U/m | Canitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penceta anatomică 15cm, 150x2,5 | buc | 10 |
| 2 | Cîrlig pentru scoaterea corpilor stăini din ureche | buc | 2 |
| 3 | Pensă laringeană pentru extragerea corpilor straini | buc | 1 |
| 4 | Speculă auriculară nichelată Nr3 | buc | 5 |