CAIET DE SARCINI

Specificatie tehnica pentru upgradarea echipamentului de radiografie

| Nr. LOT | Denumirea | Parametru | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| DETECTOR DE OBȚINERE INSTANTANEE A IMAGINII PENTRU APARATUL RADIOLOGIC |  |  |  |
| 1.1 | Detector digital 43x35cm (interfața de conectare – prin cablu) | Compatibilitate cu utilajul ”CLASCAN 800” Carestream Health, inc | da |
|  |  | Garanție | Minim 2 ani |
|  |  | Material | CsI Celsiu/iodid |
|  |  | Dimensiune pixel | max 150 µm |
|  |  | Rezolutie | Min 3,0 lp/mm |
|  |  | Arie activă | 2300x2800 pixel |
|  |  | Interfața | fir |
|  |  | Cuanificare | 16 bit |
|  |  | Afișare imagine | Max 4 sec |
|  |  | AED (Detectare automată a expunerii) | da |
|  |  | Greutate | Max 3,5 kg |
|  |  | Alimentare electrică | 220V 50/60Hz |
|  |  | Greutate maximă admisibilă pe detector | Min 150 kg |
|  |  | Margini metalice | da |
|  |  | Sincronizare cu programul instalat pe statia de lucru a echipamentului radiologic | da |
|  |  | Calibrarea detectorului la instalare | da |
|  |  | Insruirea personalului medical | da |
|  |  | Baterii | Min 2 buc |
|  |  | Incarcartor baterii | Min 1 buc |
| 1.2 | Unitate de lucru | RAM | Min 8 gb |
|  |  | HDD | 2TB |
|  |  | CPU | Min 6 nuclee |
|  |  | video cartelă | Min 1Gb |
| 1.3 | Monitor | Dimensiune | Min 21 inch |
|  |  | Rezolutie | 1280x1080 |
|  |  | Luminozitate | Min 250 CD/m2 |
| 1.4 | Software (Compatibil cu utilajul ”CLASCAN 800” Carestream Health, inc) | Bază de date pacienți | da |
|  |  | Măsurări: Distanță, Raport, Zonă de interes. Adnotări | da |
|  |  | Vizualizare simultană pentru investigațiile anterioare și cele curente | da |
|  |  | Sa fie cu licența nelimitata in timp | da |
|  |  | Import - CD/USB/DVD; Printare DICOM; | da |
|  |  | Transferul datelor către sistemul PACS | da |
|  |  | Afişare multipla a imaginilor pe ecran; | da |
|  |  | Posibilitate de transmitere prin poșta electronică a imaginilor în format DICOM sau JPEG automat | da |

Termen de livrare/instalare/configurare: În decurs de 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie