ANEXA nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ APARAT PENTRU DIALIZĂ

Descriere: Aparat pentru dializă este utilizat în cadrul tratamentului pacienților cu insuficiența renală, insuficiența renală cronică sau exces de lichid. Aplicații: nefrologie, reanimatologie, toxicologie, terapie.

Parametru / Specificația

Monitor:
   Tip display: touchscreen color

Controlul fluxului sangvin:

Regim dublu-ac:

- flux sangvin ajustabil la tensiunea arterială la conectarea magistralei arteriale

- presiunea fluxului până la pompă ≤ - 140 mmHg

- presiunea fluxului după pompă: 0...450 mmHg

- viteza fluxului: 25...450 ml/min

- acuratețea măsurării fluxului: ≤ ±10 %

- volum sânge acumulat: 0...320 litri

- acuratețea volumului ≤ ±10 %

Regim mono-ac:

- controlul presiunii: 10...450 mmHg

- controlul presiunii venoase: da

- presiunea fluxului până la pompă: - 350...+300 mmHg

- presiunea fluxului după pompă: 0...450 mmHg

- viteza fluxului arterial: 25...450 ml/min

- acuratețea măsurării fluxului ≤ ±10 %

- volum sânge acumulat: 0...320 litri

- acuratețea volumului ≤ ±10 %

Control ultrafiltrare:

- volum ultrafiltrare: ajustabil, max. 10 litri

- acuratețea ≤ ±50 ml

- viteza UF: 0,3...3,8 litri/oră

- timp tratament: ajustabil, max. 9:59 ore

- acuratețea timp ≤ ±1 %

Detecția scurgere sânge: da, disponibilă

- tip detecție: prin lumină infraroșie

Presiune arterială:

- diapazonul de lucru: -700...+700 mmHg

- limitele de alarmă: -250...250 mmHg

- Acuratețea:

în gama -700...-450 mmHg ≤ ±10 %

în gama -450...+450 mmHg ≤ ±5 %

în gama +450...+700 mmHg ≤ ±10 %

Presiunea venoasă:

- presiunea venoasă maximală (la viteza fluxului soluției de dializă 300 ml/min): 250 mmHg

- diapazonul de lucru: -700...+700 mmHg

- limite de alarmă:

în regim de tratament: 10...450 mmHg

în regim de umplere: -100...+450 mmHg

- Acuratețea:

în gama -700...-450 mmHg ≤ ±10 %

în gama -450...+450 mmHg ≤ ±3 %

în gama +450...+700 mmHg ≤ ±10 %

Pompa de heparină:

- viteza fluxului: 0...10 ml/min

- precizia de setare a vitezei fluxului: 0,1 ml

- acuratețea ≤ ±5 %

- viteza bolusului: 60 ml/oră

- volum bolus: 0...10 ml

- acuratețea ≤ ±5 %

- seringi utilizate: 10...30 ml, luerlock

- oprirea pompei: înaintea finalizării tratamentului 0:00...9:59 ore

- contrapresiune: max. 400 mmHg

- volum acumulat: 0...999,9 ml

Monitorizarea și prepararea soluției dializă

- Temperatura:

Temperatura ajustabilă: da, 34...39 oC

Alarma temperatură: 34...39 oC

Puterea încălzitorului: ≥ 1 500 W

Protecția încălzitorului: încălzitorul poate fi activat doar dacă prin el trece flux

Protecția împotriva supraîncălzirii: disponibilă

- Viteza fluxului soluției dializă: 300...700 ml/min

Pasul de setare ≤ 25 ml/min

Acuratețea ≤ ± 10 %

- Presiune degazare: reglabilă

Gama presiune degazare: -300...-700 mmHg

Acuratețea ≤ ±50 mmHg

- Presiune soluție dializă: -400...+300 mmHg

Acuratețea ≤ ±10 mmHg

- Concentrate bicarbonat:

Na+: ajustabil, 130...150 mmol/litru

HCO3-  : ajustabil, 20...40 mmol/litru

Dozarea concentratelor: în baza monitorizării conductivității.

Injectarea concentratelor: prin pompă volumetrică

Diapazonul măsurării conductivității: 10...15 mSm/cm

Acuratețea ≤ ± 0,2 mSm/cm

Limitele de alarmă Na+: ±5 %

Limitele de alarmă HCO3- : ±25 %

Dezinfectarea automată

- Tip dezinfectare:

termică: da, 93 oC

chimică: acid peracetic 3,5 %, hipoclorit de sodiu 10 %

chimică + termică: da

- Înregistarea procesului dezinfectare: da

- Durata dezinfectării (minute):

în funcție de tip dezinfectare:
         cu set ultrafiltrare inclus:

acid peracetic: 60 minute, ± 2 min

hipoclorit de sodiu: 50 minute, ± 2 min

încălzire: 35 minute, ± 2 min
            încălzire + acid citric (20 %): 50 minute, ± 2 min

încălzire rapidă + acid citric (20 %): 25 minute, ± 2 min

încălzire + cărtușul de dezinfecție: 45 minute, ± 2 min

fără set ultrafiltrare inclus:

acid peracetic: 30 minute, ± 2 min

hipoclorit de sodiu: 30 minute, ± 2 min

încălzire: 30 minute, ± 2 min
            încălzire + acid citric (20 %): 45 minute, ± 2 min

încălzire rapidă + acid citric (20 %): 25 minute, ± 2 min

încălzire + cărtușul de dezinfecție: 45 minute, ± 2 min

- Durata spălare și drenaj: 10 minute, ± 2 min

Alimentarea cu apă

- Viteza fluxului:

în timpul tratamentului ≥ max. 750 ml/min

în timpul dezinfectării și spălării/drenării ≥ 800 ml/min

- Presiunea fluxului la intrare:

min. ≤ 1,5 bar

max. ≥ 6,0 bar

- Temperatura de intrare:

în timpul tratamentului: +5...+30 oC

în timpul dezinfectării: +5...+90 oC

- Temperatura la drenare: 90 oC

- Furtunul de drenare: ≤ 10 metri

- Senzorul protectiv presiune înaltă ≤ ±500 mmHg

Alimentare electrică

- tensiune: ~ 220 V AC, 50 Hz

- consum: ≤ 2 100 W

Accesorii / Consumabile incluse per 1 dispozitiv:

În ofertă sunt incluse necesare pentru 250 ședințe:

- linii pentru sânge (magistrale) artera/vena, set maturi

- ace pentru puncție, artera (fistuline), 16 G

- ace pentru puncție, vena (fistuline), 16 G

- dezinfectanți

- 250 dializatoare cu suprafața efectivă a membranei 1,7…1,8 m2, flux înalt

Parametri dializator:

- selectivitatea sporită pentru reținerea proteinilor plasmei sangvine

- înlăturarea moleculelor medii mari (30…60 kDa) cu o eficiență mai sporită comparativ cu 
  hemodiafiltrare

- înlăturarea 1…4 g de albumină în decurs de 1 ședință

- Coeficient UF: 48 ml/oră*mmHg

- Sieving-coeficient:

β-2-microglobulină (11,8 kDa): 100 %

mioglobină (17 kDa): 90 %

albumină (66,4 kDa): 0,8 %

- material carcasă: policarbonat

- material membrană : non-alergic, poliariletersulfon / polivinilpirolidon

- structura membranei: asimetrică, 3 straturi

- diametrul interior al fibrei: 180 µm

- grosimea peretelui fibrei: 35 µm

- tip sterilizare: abur

- Eficiența exprimată în valori clearence in vitro (UF=0 ml/min)

Ureea (60 Da) la rata Qb/Qd 200/500 = 200 ml/min, ± 2ml/min

Ureea (60 Da) la rata Qb/Qd 500/800 = 445 ml/min, ± 2ml/min

Fosfați (95 Da) la rata Qb/Qd 200/500 = 190 ml/min, ± 2ml/min

Fosfați (95 Da) la rata Qb/Qd 500/800 = 400 ml/min, ± 2ml/min

Creatinină (113 Da) la rata Qb/Qd 200/500 = 195 ml/min, ± 2ml/min

Creatinină (113 Da) la rata Qb/Qd 500/800 = 415 ml/min, ± 2ml/min

Vitamina B12 (1,4 kDa) la rata Qb/Qd 200/500 = 165 ml/min, ± 2ml/min

Vitamina B12 (1,4 kDa) la rata Qb/Qd 500/800 = 300 ml/min, ± 2ml/min

Inulină (5,2 kDa) la rata Qb/Qd 200/500 = 135 ml/min, ± 2ml/min

Inulină (5,2 kDa) la rata Qb/Qd 500/800 = 225 ml/min, ± 2ml/min

Citocrom C (12 kDa) la rata Qb/Qd 200/500 = 120 ml/min, ± 2ml/min

Citocrom C (12 kDa) la rata Qb/Qd 500/800 = 200 ml/min, ± 2ml/min

Mioglobină (17 kDa) la rata Qb/Qd 200/500 = 105 ml/min, ± 2ml/min

Citocrom C (17 kDa) la rata Qb/Qd 500/800 = 165 ml/min, ± 2ml/min

Conditii speciale

- livrarea — livrarea pînă la de 30 zile de la semnarea contractului, instalarea/ darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării.

- achitarea — 36 luni de la darea in functiune a utilajului

- anul producerii utilajului — 2020

- garantie — 24 luni de la dare in exploatare

Șef serviciu deservire utilajului medical

Gaze curative și metrologie 							Stanislav VASILIȚA

Conducătorul grupului de lucru                                                   Serghei ROTARI

L.Ș.