## Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul 1 - Reactivi pentru analizator biochimic automat BA-400 sistem închis (Biosistem, Spania)

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1642591795189 din 19.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 1 - Reactivi pentru analizator biochimic automat BA-400 sistem închis (Biosistem, Spania) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AST (GOT) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | ALT (GPT) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1.0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Albumina (Albumin) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometricăcu BCG Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 g/l Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0.15 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Alcaline Phosphatase (ALP) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 3,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3.0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 300 ml (4x60+4x15 mL) Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică CNP-G3. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 33 U/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 5,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 8.0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 160 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Bilirubina totală (Bilirubin Total) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,3 mkmol/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 5,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 5,0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Bilirubina directă (Bilirubin Direct) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Iendrașec. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 1,8 mkmol/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,03 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,01 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 300 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Calciu (Calcium) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,3 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Cholesterol total (Cholesterol) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,08 U/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 2.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | LDL Cholesterol (LDL Cholesterol) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu protecția selectivă a colesterolului LDL.Fără sedimentare Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 160 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL.Fără sedimentare Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 2,0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 160 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Creatinina (Creatinine) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 15 mkmol/l Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,05 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0.05 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Gamma-Glutamiltransferase (g-GT) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Cinetică. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 300 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Glucoza (Glucose) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GOD-PAP. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 7,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Trigliceride (Triglicerides) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 3,5 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3,0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Fier (Iron) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu ferozin . Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,9 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 3,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 4,0 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 300 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Proteina Totală (Total Protein) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 5,0 g/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Uree (Urea) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Ureaze UV. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 0,3 mmol/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 3.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 lun |  | Certificat CE |
|  | Acidul Uric (Uric Acid) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 4,2 mcmol/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 0,1 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 0,15 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 600 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Lipaza (Lipase) |  |  |  | Volumul total al setului 48 ml ( 2 fl.x 20ml+1fl.x8 ml). Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Magneziu (Magnesium) |  |  |  | Volumul total al setului 100 ml (2*50 ml). Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Proteina C reactivă (CRP) |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluţie. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 mg/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 4,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 2.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 100 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Factorul Reumatic (RF) |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluţie. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 8,0 IU/mL Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 7,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 12 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 50 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Antistreptolizina O (ASO) |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică cantitativă fără prediluţie. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minimă de detecţie pentru set ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial ≤ 1.5 Interferenţe: Acid ascorbinic pînă la 1,7mmol/l Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 21 g/L Volumul total al setului 50 ml Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat BA-400 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Calibrator Proteina C reactivă (CRP) |  |  |  | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Proteina C și are minimum 3 niveluri. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Calibrator Factorul Reumatic (RF) |  |  |  | Flacoane cu volum 3 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Factorul Reumatic (RF) și are minimum 3 niveluri. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Calibrator Antistreptolizina O (ASO) |  |  |  | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Antistreptolizina O (ASO) și are minimum 3 niveluri. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal |  |  |  | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Proteina C reactivă (CRP), Factorul Reumatic (RF), Antistreptolizina O (ASO). Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic |  |  |  | Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Proteina C reactivă (CRP), Factorul Reumatic (RF), Antistreptolizina O (ASO). Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Calibrator Multi Biochimie Human |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include): Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec Bilirubin Total - m.d. Iendrașec Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine |  | Certificat CE |
|  | Control ser Normal Human |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include): Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec Bilirubin Total - m.d. Iendrașec Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine |  | Certificat CE |
|  | Control ser Patologic Human |  |  |  | Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri include): Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct – m.d. Iendrașec Bilirubin Total - m.d. Iendrașec Calciu – m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine |  | Certificat CE |
|  | Ser pentru controlul calității extern Biochimic |  |  |  |  |  | Certificat CE |
|  | Ser pentru controlul calității extern Reumatoid |  |  |  |  |  | Certificat CE |
|  | Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania) |  |  |  | Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml 1000 buc/set pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania) |  | Certificat CE |
|  | Soluţie concentrată de spălare 100 ml/set pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania) |  |  |  | Flacoane cu volumul pînă la 100ml făra clor, pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania) |  | Certificat CE |
|  | Set de filtre pentru sistemul purificare apei (4 filtre/set) |  |  |  | Filtre pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania) |  | Certificat CE |
|  | Cartus rasina schimbatoare de ioni |  |  |  | Filtre pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania) |  | Certificat CE |
|  | Cartus pentru degificare apa |  |  |  | Filtre pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania) |  | Certificat CE |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul 1 - Reactivi pentru analizator biochimic automat BA-400 sistem închis (Biosistem, Spania)

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1642591795189 din 19.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul 1 - Reactivi pentru analizator biochimic automat BA-400 sistem închis (Biosistem, Spania) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 1.1. AST (GOT) | ml | 4200 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.2. ALT (GPT) | ml | 4200 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.3. Albumina (Albumin) | ml | 1200 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.4. Alcaline Phosphatase (ALP) | ml | 700 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.5. Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) | ml | 5120 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.6. Bilirubina totală (Bilirubin Total) | ml | 6600 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.7. Bilirubina directă (Bilirubin Direct) | ml | 1500 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.8. Calciu (Calcium) | ml | 3000 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.9. Cholesterol total (Cholesterol) | ml | 6600 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.10. LDL Cholesterol (LDL Cholesterol) | ml | 3520 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.11. HDL Cholesterol (HDL Cholesterol) | ml | 3520 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.12. Creatinina (Creatinine) | ml | 7800 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.13. Gamma-Glutamiltransferase (g-GT) | ml | 600 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.14. Glucoza (Glucose) | ml | 3600 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.15. Trigliceride (Triglicerides) | ml | 6600 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.16. Fier (Iron) | ml | 2400 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.17. Proteina Totală (Total Protein) | ml | 2500 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.19. Uree (Urea) | ml | 5400 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.18. Acidul Uric (Uric Acid) | ml | 6000 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.20. Lipaza (Lipase) | ml | 576 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.21. Magneziu (Magnesium) | ml | 600 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.22. Proteina C reactivă (CRP) | ml | 3000 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.23. Factorul Reumatic (RF) | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.24. Antistreptolizina O (ASO) | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.25. Calibrator Proteina C reactivă (CRP) | flacoane | 2 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.26. Calibrator Factorul Reumatic (RF) | flacoane | 3 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.27. Calibrator Antistreptolizina O (ASO) | flacoane | 4 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.28. Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal | flacoane | 40 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.29. Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic | flacoane | 40 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.31. Calibrator Multi Biochimie Human | flacoane | 30 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.32. Control ser Normal Human | flacoane | 30 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.33. Control ser Patologic Human | flacoane | 30 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.30. Ser pentru controlul calității extern Biochimic | flacoane | 12 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.34. Ser pentru controlul calității extern Reumatoid | flacoane | 12 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.35. Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania) | buc | 5000 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.36. Soluţie concentrată de spălare 100 ml/set pentru pentru analizator biochimic automat BA-400 tip închis (Biosystem Spania) | ml | 30000 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 1.37. Set de filtre pentru sistemul purificare apei (4 filtre/set) | set | 1 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500 | Cartus rasina schimbatoare de ioni | buc | 1 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500 | Cartus pentru degificare apa | buc | 1 |  |  |  |  | anul 2022 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |