## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.23) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Dispozitiv pentru reprocesarea automata a endoscoapelor | Dispozitiv pentru reprocesarea automata a endoscoapelor |  |  |  | Descriere: Concepute pentru a dezinfecta și steriliza folosind un sistem automat de spălare și curățare a endoscopului. a) Static pe podea sau masa b) Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: - Curățirea/Spălarea - Clătirea - Dezinfecția - Clătirea - Clătirea finală - Uscarea canalelor c) In caz de necesitate să fie posibil de adăugat o etapa adițională de pre curățire. d) Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat. e) Verificarea și detectarea automata a scurgerilor endoscopului să fie efectuată pe parcursul întregului ciclul de dezinfecție. f) Timpul unui ciclu deplin de reprocesare: ≤ 30 min g) Tipuri agenți anti microbieni: Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) h) Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți i) Rezervor, l ≥ 15 litri j) Variația de temperatura ≤ 45 grade k) Încărcarea detergent Automata l) Alarma Automata m) Stand pe roți n) Auto dezinfectare o) Endoscoape per ciclu ≥ 1 p) Soluții de dezinfecție pentru minim 100 cicluri depline. q) Cel puțin 2 canale, la care se poate de conectat endoscoapele. r) Sistem de prefiltrare a apei. s) Imprimanta externă. t) Compresor de aer, în cazul în care dispozitivul are nevoie de compresor pentru funcționare. u) Include în preț deservirea și piesele necesare pentru 4 ani.
33100000-1 | 2 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator |  |  |  | 1. Caracteristici generale: Centrifugă de uz general, cu refrigerare Funcție de prerăcire Interval temperatură: minim de la -20°C până la cel puțin +40°C Viteză variabilă: Minim: 500–1000 rpm Maxim: ≥15.000 rpm Ajustare în pași de cel mult 10 rpm RCF maxim: ≥20.000 Nivel de zgomot: ≤65 dB Operare prin tastatură și buton multifuncțional de control Tastă de impuls pentru funcționare scurtă 2. Programe și control: Minimum 9 programe de lucru programabile Minimum 9 trepte de accelerație și 10 trepte de decelerație Sistem de afișaj digital (LCD/LED) cu iluminare, ce indică toți parametrii activi Mesaj auditiv (beep) la finalul ciclului 3. Siguranță și structură: Carcasă și capac: material metalic rezistent Cameră de centrifugare: oțel inoxidabil Port de vizualizare în capac Blocare automată motorizată a capacului Protecție împotriva deschiderii accidentale Deblocare de urgență Detecție automată a dezechilibrului Detecție și afișare erori pe ecran Recunoaștere automată a rotorului 4. Specificații tehnice: Alimentare: 200–240V, 50/60 Hz Timer: 1 sec – 99 min 59 sec, mod funcționare continuă Rulare și frânare: max. 30 secunde 5. Rotor și compatibilitate: Furnizată cu rotor unghiular fix (45°) Capacitate totală a rotorului: 90 ml-200ml Compatibilitate cu eprubete standard: Minim 30 eprubete per rotor Suport pentru eprubete de: 3–5 ml (13 × 75 mm) 8–10 ml (16 × 100 mm)
33100000-1 | 3 | Sterilizator de aburi 750L | Sterilizator de aburi 750L |  |  |  | 1 Nume generic Sterilizator cu abur 750l, clasa B SCOPUL UTILIZĂRII 2 Scop clinic sau alt scop Unitatea este concepută pentru a acoperi un domeniu larg de aplicații în Departamentele de Sterilizare Centralizată, aplicații farmaceutice și biotehnologice. Sterilizator complet automat cu abur de mare viteză pre și post vacuum. Modelul este un sterilizator încălzit electric, care funcționează cu abur saturat ca agent de sterilizare și are o temperatură între 105°C și 138ºC și o presiune de până la 4 bari. Autoclavul este clasificat ca Clasa B conform MDD 93/42/EEC. Autoclavul este proiectat ca un sterilizator cu abur mare în conformitate cu EN285. Dispozitivul nu este destinat utilizării în prezența amestecurilor inflamabile. da CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE 5 CAPACITATE Volumul camerei (convențional 750l), orizontal, cu încărcare frontală min. 740l-820l max. 6 CADRU, CORP Versiune cu uși duble, independente (de trecere) da Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L da Cămașa din AISI 316L da Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale da Țevile, pompele, fitingurile, racorduri tri-clamp sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L da Ușă glisantă verticală complet automată da Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri din silicon cu sistemul pneumatic și de vacuum da Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare da Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului cu buton de oprire usă preumatic sau electronic(integrat în usă). da Tip camera de sterilizare- dreptunghiulara da 7 GENERATOR DE ABURI Generator de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de caldură. da Sistem de monitorizare a nivelului de apă din generator, vizual prin coloană de apă, automat electonic. da Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit da Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează. da Echipat cu pompa de vacuum pe baza de apa, integrată da Sistem de uscare: Sistem vacuum prin injector(sistem venturi) da Rezervor de apă pentru generator cu sistem de recuperare a căldurii pentru condensat da Echipat cu pompa de apa de umplere a generatorului de abur, integrată da Răcitor/atenuator de abur (schimbător de căldură integrat) pentru sistemul de drenaj da Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin filtru HEPA da Camera generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L da 8 CICLU Regimuri prestabilite de sterilizare ≥5 programe Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥10 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick, preîncălzire. da Control electronic: microprocesor da Senzori de presiune independenți pentru generator, cămașă de protecție, cameră de sterilizare min. 3 buc. Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, presiunea generatorului, presiunea cămașa de protectie, temperatură cămasă. da Afișarea graficului de sterilizare pe ecran da Funcționare până la 140ºC - 2,5 bar da La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie care să includă: temparatura, presiunea, erori în timpul sterilizării, (stocarea paralelă a datelor în memorie). da 9 SIGURANȚĂ Protecție împotriva temperaturii excesive da Dispozitivul trebuie să fie echipat cu software, protecție electrică și mecanică de siguranță da Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare, nivel apă scăzut, da Camera va menține o presiune de testare ≥6 bar, echipată cu o supapă de siguranță reglabilă da Manometre minim 2, presiunea și temperatura trebuie să fie pe panoul frontal da Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori da Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului înainte de evacuare da Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare da Ușile se blochează pentru a preveni deschiderea ambelor părți da Sterilizatorul cu abur ar trebui să fie prevăzut cu sisteme de monitorizare independente și cu alarme audio și vizuale pentru a notifica operatorii cu privire la orice problemă care necesită atenție. Un buton de oprire de urgență de pe partea de încărcare a autoclavului poate fi utilizat pentru a opri în siguranță ciclul autoclavului. Întrerupătorul de siguranță trebuie sa permita izolarea tuturor surselor de alimentare cu energie electrică a generatorului de abur. Întrerupătorul de siguranță trebuie să poată fi blocat în poziția OPRIT. da CARACTERISTICI ELECTRICE 10 CARACTERISTICI ELECTRICE 380V, 50 Hz, 3 faze de bază da Caracteristici electronice 11 Caracteristici electronice Panouri cu ecran tactil multicolor de minim 7 inchi de pe ambele părți da Niveluri de acces multiple și parole de utilizator pentru securitate sporită da Test de diagnosticare intrare/ieșire ce permite verificarea fiecărei componente a sistemului separat da Port USB da Posibilitatea de conectare la Internet da Software instalat pentru monitorizare de la distanță da Memorie internă pentru stocarea a minim 1.000 de cicluri da ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE 12 Accesorii/ piese de schimb Kit de întreținere pentru doi ani (trebuie să includă tot ce este da, dar nu numai, garnituri de uși, filtre HEPA) da, 2 ani Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) da Suport de încărcare, cu 2 nivele de stocare, adaptat pentru trecere în sterilizator, fabricat din inox da Hârtie de imprimantă min.1 suport Capcană de aburi (steam trap), cu instalare min. 10 buc. Sistem de încărcare (cărucior/troleu) adaptat pentru dimensiunea sterilizatorului cu abur oferit, oțel inoxidabil da Compresor de aer, integrat (fara ulei) min. 2 cărucioare Coș pentru pachete de dimensiuni ± 580x360x200, din oțel AISI 316L da INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE 13 Transport Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală da 14 Instalare Furnizorul trebuie să efectueze complet verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Toate operațiunile trebuie să aibă un raport de conformitate. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. da GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE 15 garanție minim 24 de luni da DOCUMENTAȚIE 16 Cerințe de documentare Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. Manualul de service cu inlustrații ale tuturor componentelor tehnice, senzori, pompe, clapete pneumatice/electrice, garnituri silicon/cauciuc; cu indicarea nr de catalog al piesei. da
33100000-1 | 4 | Sterilizator cu plasmă 130L | Sterilizator cu plasmă 130L |  |  |  | Sterilizator cu plasmă Descriere Sterilizatorul cu plasmă la temperatură scăzută (peroxid de hidrogen), potrivit pentru sterilizarea rapidă a diferitelor instrumente medicale chirurgicale în sălile de operație ale spitalelor și în spațiile de sterilizare centralizată. Lista minimă de articole și materiale care pot fi sterilizate: histeroscop, laparoscop, laringoscop, sondă, endoscop rigid, endoscop flexibil, lentilă oftalmică, cablu de fibră optică, senzor de presiune intracraniană, sondă de crioterapie, dispozitiv de prostatectomie, dilatator esofag, instrument de electrocauterizare, motor de vibrație, cap laser, metal, sticla, silicon. Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală min.130 L Independent, de tip dreptunghiular da Camera Camera și componentele interne expuse direct la agentul de sterilizare (plasmă H₂O₂) vor fi realizate din oțel inoxidabil minim AISI 304L. Camera proiectată pentru a rezista la presiunea de vacuum da Față oțel inoxidabil minim AISI 304L sau oțel vopsită cu pulbere rezistent la zgârieturi Versiune cu o singură ușă. da Capace laterale da Ușa trebuie proectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului cu buton de oprire ușă electronic( integrat în ușă) da Țevile și fitingurile fabricate din oțel inoxidabil 316L da Ușă glisantă verticală complet automată. da Ușa rămîne blocată până la sfârșitul programului de sterilizare. da Tip cameră de sterilizare dreptunghiulară, 2 nivele / rafturi da Nu sunt necesare facilități speciale (apă / aerisire) da Poate fi instalat și mutat cu ușurință da Pompă de vacuum înalt, pentru penetrare adâncă da Timp de ciclu rapid da, max. 30min. Timp de ciclu avansat da, max. 65min. Carcasă rezistentă la coroziune și acizi da Fără aerare după sterilizare da Autotest, Test de scurgere (ermetizare) da Destinat pentru sterilizarea materialelor sensibile la umiditate/caldură da Regimuri prestabilite de sterilizare da, ≥ 3 programe Funcționare: temperatura de sterilizare de 50 ± 10 , temperatură scăzută fără umiditate, fără deteriorare a articolelor și instrumentelor sterilizate da Admisia de aer -echipata cu un filtru HEPA da Sistemul de sterilizare cu plasmă capabile să efectueze validare independentă în conformitate cu ISO 14937 cu un kit de validare opțional. Fiecare fază a ciclului validată. da Protecție împotriva temperaturii excesive da Sistem de filtrare a vaporilor de ulei de evacuare da Alarme: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului da Temperatură și presiune scăzute în timpul sterilizării da Procesul de sterilizare rezultat: apă și produse secundare de oxigen da Sistemele de filtrare vor asigura decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare da Sterilizantul nu va folosi reziduuri de substanțe toxice, nici drenaj sau evacuare, fără prejudicii asupra operatorului. Sistem de filtrare în 3 trepte a gazelor de evacuare din sterilizator, fără emisii periculoase, nocive sau mirositoare, fără poluare a mediului da Utilizarea unui sistem de încălzire ignifug rezistent la explozie da Alimentare da, 380V, 50 Hz, 3 faze sau 220 monofazat 50 Hz Panou tactil cu ecran multicolor de minim 7 inchi da "Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului." da Sistem controlat cu microprocesor PLC cu sistem de control complet automat da Posibilitatea de conectare la Internet da Memorie internă pentru stocarea minim 500 de cicluri da Kit-uri de mentenanță pentru min. 2 ani da Imprimantă termică de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) da, min 10 role Indicatori biologici pentru sterilizare cu plasma da, min 50 buc. Test indicator tip bandă da, min 2000 buc. Incubator / termostat pentru indicatori biologici sterilizare da Rola sterilizare plasma 100mmx70m da, 40 buc. Rola sterilizare plasma 150mmx70m da, 40 buc. Rola sterilizare plasma 250mmx70m da, 20 buc. Rola sterilizare plasma 400mmx70m da, 10 buc. Agent de sterilizare H2O2 da, pentru min 1000 cicluri de sterilizare Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2025. da Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. da Instalare, darea in exploatare, instruire obligatorie da Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare da Certificat de școlarizare a personalului (eliberat de către producătorul utilajului supus instalării) da Servicii de mentenanță preventivă incluse pe perioada de garanție da În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. da Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h da La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză, Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. da Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv da
33100000-1 | 5 | Sistem de video Gastro-colonoscopie | Sistem de video Gastro-colonoscopie |  |  |  | 1) VIDEOGASTROSCOP HD – 1 BUC. a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD b) Camp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Adancimea campului vizual (minim): 3-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°,jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile, care pot seta minim urmatoarele functii: - inghetarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare - cronometru- opțional - balansul de alb - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa- opțional g) Canal instrumentar: >=2,8 mm h) Diametru tubului de insertie: <=9,8 mm j) Lungimea de lucru: >=1000 mm k) Cu conector la videoprocesor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare 2. VIDEOCOLONOSCOP HD – 1 BUC. a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD b) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei c) Camp de vedere (minim): 140° d) Adancimea campului vizual (minim): 4-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°,jos 180°, st. 160°, dr. 160° f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile care pot telecomanda minim urmatoarele functiile setate: - inghetarea imaginii endoscopice - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa g) Canal instrumentar: >=3,7 mm h) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri i) Diametru exterior al tubului de insertie: <=13,2 mm k) Cu functie de rigidizare in trepte a tubului de insertie, ce da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe manerul de control al endoscopului l) Lungimea de lucru: >=1600 mm m) Cu conector la videoprocesor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare 4. VIDEOPROCESOR CU SURSA DE LUMINA – 1 BUC. a) Unitate compacta videoprocesor cu sursa de lumina-integrat sau separat b) Posibilitate de configurare a limbii Romane sau Ruse; c) Procesor imagine de inalta definitie (HDTV sau HD) cu rezolutie nu mai mica de 1920x1080pixeli (1080p) d) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei e) Cu iesire pentru semnal: VBS composite, Y/C si RGB, HD-SDI, DVI f) Memorie externa, conectare USB g) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe minim 3 nivele h) Iris automat i) Reglarea tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie de culoare (minim): + 8 pasi j) Posibilitatea de etalonare automata de alb k) Reglarea automata a amplificarii (AGC) l) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut) m) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice n) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran o) Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice p) Posibilitate de zoom electronic q) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor r) Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificrea ale endoscopului s) Afişarea datelor de pacient t) Posibilitatea de pre-inregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienti (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) u) Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru minim 10 de utilizatori v) Cu tastatura pt. introducerea datelor cu tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice w) Lampa examinare cu LED sau XENON (echivalent 250Watt Xenon) x) Sursa de lumina echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare pentru posibilitatea de cromendoscopie y) Ajustare automata a luminozitatii in minim 13 pasi z) Pompa de aer inclusa cu minimum 3 trepte aa) Posibilitatea de conectarea a capului de camera chirurgical pentru a fi folosit in chirurgie laparoscopica cu telescop. Specificarea capului de camera compatibil. 5. ASPIRATOR ENDOSCOPIC – 1 BUC. a) Cu borcan de minim 2 L, autoclavabil b) Cu filtru microbacterian (minim 5 buc.) c) Volum de aspiratie: >=20L/min 6. TESTER DE ERMETICITATE – 1 BUC. 7. MONITOR – 1 BUC. a) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 26-inch b) Rezolutie Full HD: 1920 X 1080px c) Intrare semnal de la videoprocesor d) Unghi de vedere minim - 178º/178º 8. TROLIU ENDOSCOPIE – 1 BUC. a) Compatibil cu echipamentul oferit b) Cu brat cu 2 sectiuni mobile pe 2 axe(sus/jos, dreapta/stanga) pt. fixarea monitorului in pozitia comoda pentru doctor in timpul procedurii. c) Cu suport pt. tastaura d) Cu suport pt. 2 endoscoape e) Prevazut cu roti blocabile f) Cu transformator de izolare la care se conecteaza toate dispozitivele de pe troliu, ce previne electrocutarea pacientilor sau a personalului medical in timpul procedurii 10. Utilajul sa fie nou si neutilizat 11. Anul de producere: 2025 12. Certificat de la producator, privind pregatirea inginerilor sa instaleze, deserveasca si repare utilajul propus. 13. Manual de utilizare si reprocesare in limba de stat. 13. Garantarea posibilitatii reparatiei si a pieselor de schimb, pentru cel putin 8 ani de la punerea in functiunea.
33100000-1 | 6 | Holter EKG cu 3 canale | Holter EKG cu 3 canale |  |  |  | Configurație: Holter EKG cu 3 canale, husă de protecție cu clemă pentru curea, card micro SD, cablu USB, centură de gât durată de înregistrare minim 7 zile rată de eșantionare de minim 2000 Hz cu posibilitatea de alegere a ratei de esantionare rata de stocare de 250 Hz microfon încorporat pentru înregistrarea detaliilor pacientului afisaj LED vizualizare pe ecranul holterului EKG a celor 3 derivatii simultan baterie reâncărcabilă cu încărcator optiunea de a alege cablu cu 5sau 7 fire Analiza și detectarea pacemakerului minim 2 butoane de navigare sau minim buton multifuncțional cu posibilitate de navigare Indicator LED care indica starea dispozitivului Posibilitatea de testare a conexiunii pentru fiecare canal Program de interpretare cu licența și cheile de acces inclusă Posibilitatea de introducere a urmatoarelor date ale pacientului: ID, Data de nastere, Varsta, Nume, Prenume, Sexul pacientului, Greutatea, Nr. de telefon/ comentarii. Analiza aretmiilor Analiza QT, Analiza ST Mod de revizuire a semanlului pe intreaga perioada de timp capabilități de detectare de bază AF bazate pe intervale RR Analiză avansată a batailor ADAPT(TM) Șabloane Analiza domeniului de timp HRV Dezvăluire completă Analiza undelor de puls și măsurători spot
33100000-1 | 7 | Holter Tensiune Arteriala | Holter Tensiune Arteriala |  |  |  | Configuratie să conțină minim: Manșetă mărimea M, husă cu curea de umăr și talie,Cablu USB la PC Baterii reâncarcabile cu încărcător/ stație de încărcare Posibilitatea de a alege intervalul de masurare a tensiunii Metoda de măsurare oscilometric minim 2 butoane de navigare sau buton multifunțional Diapazonul de masurare a tensiunii 25-300 mmHg Diapazonul de masurare a batailor inimii minim 40-240 bpm Interval de masurare 5-120 min Posibilitatea ca pacientul sa initieze manual o masurare Program de interpretare cu licența și cheile de acces inclusă Trend BP Histograma BP
33100000-1 | 8 | Termometru de frigider | Termometru de frigider |  |  |  | Termometru din sticlă, non toxic, dotat cu cârlig pentru agățare, să asigure minim temperatura: -30C /+100C. La livrare să fie însoțit de buletin de verificare metrologică.
33100000-1 | 9 | Auto Ref-Keratometru | Auto Ref-Keratometru |  |  |  | 1. MĂSURAREA PUTERII REFRACTIVE 1.1 PUTEREA REFRACTIVĂ SFERICĂ: Raza de masurare 25.00 D până la +22.00 D (la VD=12.0 mm) Incrimentarea minim 0.12 D și 0.25 D Diametrul minim al pupilei Ø 2.2 mm ±0.2mm 1.2 PUTEREA REFRACTIVĂ CILINDRICĂ Raza de masurare -10.00 to +10.00D (la VD=12.0 mm) Incrimentarea minim 0.12 D și 0.25 D 1.3 ASTIGMATISM AXIAL: Raza de masurare 0°-180° Incrimentarea 1° 2. MĂSURAREA RAZA DE CURBURATĂ CORNEANE 2.1. RAZA DE CURBURATĂ CORNEENĂ Raza de masurare minim 5- 10 mm Incrimentarea 0.01 mm 2.2. ASTIGMATISM ȘI AXE CORNEAN Domeniul de măsurare 0-10 D Domeniul de măsurare 0°-180° Zona de măsurare a corneei Ø 3.0 mm / Ø 6.0 mm (la curbura corneei de 8,00 mm) 3. FUNCȚIE AUXILIARĂ Gama de distanție pupilară minim 50 până la 85 mm 4. UNITATEA PRINCIPALA Imprimantă încorporată Imprimantă termică Ieșire RS-232C Display LCD color de min 5,7 inchi 5. DIMENSIUNI ŞI CERINŢE ELECTRICE Voltaj 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz
33100000-1 | 10 | Tonometru oftalmologic portabil | Tonometru oftalmologic portabil |  |  |  | Permite măsurătoarea presiunii intraoculare în poziția culcat sau așezat, fără anestezie, nu formează reflex cornean; Parametru Specificaţia Autocalibrare obligatoriu Intervalul presiunii de masurare minim: 7 - 50 mmHg Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii Accesorii pentru minim 500 investigații
33100000-1 | 11 | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala |  |  |  | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala (Acute Therapy) Descriere Dispozitiv mobil pentru epurarea sanguină extracorporală destinat pacienților cu insuficiență renală/hepatică acută, sau cu intoxicații exogene/endogene Parametru Specificaţie Display color, tactil da Proprietăți Terapia de substituție renală continuă (CRRT) Ultrafiltrare continuă lentă (SCUF) Hemodializă veno-venoasă continuă (CVVHD) Hemofiltrare veno-venoasă continuă (CVVH) Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă (CVVHDF) Setări serigă Rata de dozare continuă minim 0.5-10 ml/h Incrementarea ≤0.1 ml/h Volumul de livrare bolus 0-5 ml (±0.5 ml) Rata de flux (Debit) Debitul sanguin Gama minim 10-450 ml/min. Incrementare ≤10 ml/min. Debitul soluției/fluidului de substituție Gama minim 100-7000 ml/h Incrementare ≤50 ml/h Debitul de dializă Gama minim 100-4000 ml/h Incremetare ≤10 ml/h Rata de înlăturare a fluidului Gama minim 50-1800 ml/h Incrementare ≤10 ml/h Numărul pachetelor de lichid atașabile pachete atașabile (cântar) ≥4 pachete metodă de măsurare gravimetrică Alarme vizuale și sonore da Detector de scurgeri, sânge da Air detector da Presiunea sensorului liniei de acces Gama de operare, minim ˗250 pînă la +300 mmHg Acuratețea ±15 mmHg Presiunea sensorului liniei de returnare Gama de operare, minim -50 pînă la +350 mmHg Acuratețea ±15 mmHg Sennsor de presiune filtru Gama de operare, minim -50 pînă la +450 mmHg Acuratețea ±15 mmHg Acumulator intern termen de operare pe acumulator minim 15 min. Sistem de alimentare 220V, 50 Hz Consumabile seturi ședințe CRRT pentru minim 10 pacienți
33100000-1 | 12 | Dispozitiv medical (Sistem) de obținere si aplicare a fibrinei autologe si/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar | Dispozitiv medical (Sistem) de obținere si aplicare a fibrinei autologe si/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar |  |  |  | Descriere - utilizat pentru obținerea şi aplicarea unui sigilator fibrinic din sânge integral sau sursă plasmatică sau a unui factor de creștere plachetar din sursă de sânge integral. Caracteristici funcționale generale: - sistem format din două unități separate: o unitate de procesare și o unitate de aplicare. Unitatea de procesare - rol în producția de adezivi autologi pentru țesuturi, proces complet automatizat; - max 120 ml de sânge pentru a obține 5-7 ml de adezivi autologi pentru țesuturi; - timp procesare max 30 de minute; - senzori: senzor ID, senzor de fibrină, senzor RBC, senzor de scurgere, senzor de temperatură aer, senzor de temperatură IC. Unitatea de aplicare - rol în aplicarea adezivilor autologi în timpidul diferitelor proceduri chirurgicale; - dotata cu monitor, care să arate volumul rămas de adeziv tisular în orice moment; - 4 moduri de aplicare - 2 moduri cu aer și 2 moduri fără aer; - sa nu existe posibilitatea de transmitere microbiană; - cu opțiune pentru conectarea pedalei pentru picior. Ecran: - afișaj frontal, care sa indice: mesaje cu acţiuni pentru utilizator; stadiul operațional; cantitatea de fibrină rămasă; volumul de fibrină; codurile de eroare. Adezivul tisular rezultat: - sa fie stabil timp de min 8 ore, la temperatura camerei; - sa poata fi aplicat de mai multe ori în timpul unei singure proceduri chirurgicale. Date electrice: - clasificarea echipamentelor I.E.C.: tip BF, clasa 1, Cerinţe de operare uzuale: - tensiune de intrare: 240 V; - frecvenţă: 50/60 Hz; - bornă egalizare potenţial Consumabile Set Fibrină 1 5 buc. Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) 5 buc.
| 13 | Turn artroscopic pentru intervenții minim invazive, articulații mari | Turn artroscopic pentru intervenții minim invazive, articulații mari |  |  |  | Specificație individuală Anexa _ 9 Turn artroscopic pentru intervenții minim invazive, articulații mari DESCRIERE SI CONFIGURATIE Turnul de artroscopie trebuie să conțină: 1.Cart video si de depozitare – 1 buc. 2.Monitor medical – 1 buc. 3.Consola universal de imagine 3 in 1 – rezoluție 4 K – 1 buc. 4.Consola universal pentru piese de mana – 1 buc. 5.Maner Shaver cu butoane – 2 buc. 6. Artropompă – 1 buc. 7.Unitate de radiofrecvență – 1 buc. 8.Instrumentar pentru artroscopie – 1 set 1.Cart video si de depozitare - caracteristici - înălțime: minim1400 mm - lățime: minim 600 mm - adâncime: minim 600 mm - încărcătura totala maximă - minim 120 kg - minim 4 polițe standard - minim 1 polița standard cu mâner - minim 1 sertar - transformator si alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V) - 4 roti cu diametrul sub 150 mm, blocabile - minim 1 suport pentru cap camera - suport cabluri - montura braț mobil pentru monitor cu înălțime variabilă lungime minim 250 mm, care să permită mișcare monitor față-spate ± 20˚, - rotație ±30˚ - greutate maximă suportata de suport monitor - minim 15 kg - cablu de alimentare - minim 5 m lungime 2. Monitor medical – caracteristici Diagonala de minim 32” Panoul frontal sa fie din sticla Sa prezinte carcasa din aluminum sau alte materiale rezistente la coroziune Rezoluție de minim 4K Rezoluție nativa de minim 3840 x 2160 Unghiul de vizualizare de cel puțin 178° Formatul imaginii sa fie de 16:9 Timp de răspuns de cel mult 10 ms Latența cel mult 16 ms Sa prezinte intrări: Quad-Link SDI, HDMI 1.4b, DVI-D, 3G-SDI Sa prezinte ieșiri: Quad-Link SDI, DVI-D Display-ul să fie acoperit cu sticla rezistenta la zgâriere pe toata suprafața Greutate maxima: 12kg 3. Consola universala de imagine 3 in 1 rezoluție 4K - caracteristici - înglobează partea video, sursa de lumina, înregistrare - configurația cuprinde: - consola, cap camera, tableta Consola – 1 buc. - minim 2 porturi de cel puțin 3840 x 2160p (4 K, UHD) - conectivitate wireless 802.11n WI-FI - captura foto minim rezoluție 1080 p, format jpeg - captura video H.264 codare cu rata variabilă - Hard Disk SSD capacitate minim 250 GB - funcție Dual Chanel = înregistrare/afișare a 2 semnale video simultan - posibilitate de conectare la imprimanta - dimensiuni aproximative: 150 mm x 300 mm x 350 mm - sursa de lumina integrata cu o durata de viață a Led-ului de minim 25.000 ore - comunicare directa cu camera - panoul frontal prezinta: buton pornit/oprit, minim un port USB 2.0 ce permite înregistrare video/foto pe memory stick, display cu touch screen de minim 7 inch ce permite controlul și setarea camerei video, mufa pentru cablu de lumina tip turela care accepta cabluri de lumina variate, port pentru camera video - panoul spate prezinta minim: 2 port-uri DVI-ieșire video digitala, 2 porturi ieșire 3G SDI, 1 port intrare DVI, 1 port USB conectare tableta, 3 porturi USB 2.0 si 3.0 pentru conectare accesorii, 1 port Ethernet, 1 port rețea - mufa conectare cablu alimentare 220/240 V, 50/60Hz - funcții consola: zoom, balans alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate si standby lumina - permite update de soft direct de pe o unitate drive Cap camera- 1 bucata -Senzor 3 CHIP CMOS 4K (UHD) -Autoclavabil -Rezistenta la soc -Prezinta minim 3 butoane programabile -Interfața EYECUP -Coupler integrat -Prezinta cablu cu o lungime de minim 2,5 m si diametru de 5 mm Tableta - 1 bucata - ecran cu diagonala de minim 10 inch, rezoluție cel puțin 1920x1080 (HD) - poate comunica cu consola centrala prin WI-FI sau prin cablu de date dedicat - sistem de operare Android cu soft dedicat pentru sistemul de artroscopie - permite personalului medical să facă setări personalizate pentru un caz nou și să poată modifica setările video in afara câmpului steril, permite conectarea la rețeaua spitalului, permite editarea de imagini si video Cablu optic – 2 bucăți - permite transmiterea informației rezoluție 4K de la scop la consola de imagine - lungime minim 2.3 m - diametru 4.8 mm - autoclavabil - prezinta adaptor pentru cuplare la consola si trocar Scop optic– 2 bucati - diametru de 4mm si vizualizare la unghi de 30º - format eyecup - sistem de lentile care furnizează o imagine de o calitate foarte buna (UHD), îmbunătățește transmiterea luminii și a adâncimii câmpului de lucru - lungime totala 225 mm ±5mm, lungime a părții funcționale de 185 mm ±5mm - compatibil cu trocarul -se livrează împreuna cu teaca compatibila cu două robinete 4. Consola universala pentru piese de mana – caracteristici - prezinta 2 porturi pentru conectarea simultană a doua piese de mâna și câte 1 ecran LCD pentru fiecare port - pe ecran să poată fi afișate informații despre modul de funcționare a fiecărei piese de mână și să fie de tip touchscreen pentru reglaje ale vitezei/direcției pieselor de mână - sa prezinte 1 port pentru conectarea unui întrerupător de picior - un buton pentru oprirea/pornirea consolei și un port de comunicare cu artropompa - sa prezinte posibilitatea conectării a cel puțin doua pedale de control, cu conectivitate wireless - sa existe posibilitatea ca cele două piese de mână conectate să funcționeze simultan 5. Maner Shaver cu butoane - caracteristici - minim 2 butoane de control, să permită controlul: pornire/oprire, schimbare de sens de rotație si viteza de rotație si mod de oscilare - sa fie posibila o viteza de rotație de cel puțin 12.000 rpm și forța de rotație de minim 35 in-bounce - cablul de conectare la consola să fie capsulat și să nu se detașeze de la piesa de mână, sa permită inserția lamelor bidirecționale - sa prezinte un port de aspirație și buton pentru setarea gradului de aspirare - piesa de mana sa fie sterilizabila prin autoclavare - sa poată să fie atasata o mandrina speciala pentru piesa de mană shaver, mandrina fiind dotata cu cheiță 6. Artropompa – caracteristici - prezinta setări pentru proceduri artroscopice - ecran LCD touchscreen pentru alocare funcții - pompa cu role – peristaltica - presiune maxima de cel puțin 150 mmHg - debit maxim de cel puțin de 1,7 l/min - mod de aspirare sau irigare, comutabil automat la montarea tubulaturii - recunoașterea automata a tubulaturii montate si a modului ei de lucru: irigare sau aspirare - software cu moduri de operare presetate, posibilitatea de upgradare succesiva – instalare ulterioara de noi software-uri, pentru alte proceduri chirurgicale - mod de dilatare articulara prin controlul presiunii - cu senzor de presiune inclus in carcasa tubulaturii de irigare - cu clapeta de siguranța la instalarea tubulaturii irigare - cu pompa de aspirare integrata cu o presiune negativa de minim 450 mmHg pentru a permite aspirarea continuă și în dependență de la shaver sau electrozii de la unitatea de radiofrecvență - cu posibilitatea de a conecta pedala de activare 7. Unitate de radiofrecvență - caracteristici - utilizează un flux de curent de înaltă frecventa pentru taiere, coagulare si vaporizare în cadrul intervențiilor artroscopice - sistem automat de recunoaștere a instrumentelor folosite - parametri prestabiliți pentru electrozii originali - funcție de detectare a scopului artroscopic pentru a reduce riscul de deteriorare al acestuia - funcție de autodiagnosticare a erorilor - 1 ecran TFT de minim 7 inch cu funcție touch pentru controlul unității - permite adăugare a unei pedale pentru acționare - frecvența de operare de 333 kHz - putere maxima de 250 W pentru taiere bipolara cu 9 efecte distincte de taiere - putere maxima de 200 W pentru coagularea bipolara cu 9 efecte distincte de coagulare - sa poată fi folosiți atât electrozi de unica folosință cât și electrozi cu mâner reutilizabil 8. Instrumentar pentru artroscopie - caracteristici Setul de instrumentar cuprinde cite1 bucata din fiecare din urmatoarele instrumente: - Chiureta artroscopica cu forma ovala, deschisa, cu diametrul de minim 8 mm - Palpator (explorator) artroscopic - Pensa artroscopica tip punch dreapta cu diametrul de minim 3,6 mm - Pensa artroscopica tip punch cu angulatie de 15° dreapta si cu diametrul de minim 3,6 mm - Pensa artroscopica tip punch cu angulatie de 15° stanga si cu diametrul de minim 3,6 mm - Pensa artroscopica tip grasper (aligator) pentru tesut si fire - Pensa artroscopica tip suture grasper suture manipulator Trusa Instrumentar umar Shoulder Instrument Case 1 Rhino, Straight Tip, SR Handle with FlushPort 1 KingFisher sau analogic, Suture Retriever/Tissue Grasper, SR Handle with FlushPort 2 Suture Retriever, Straight Tip, Ø3.4 mm Straight Shaft with FlushPort 1 FiberTape Cutter with FlushPort 2 Knot Pusher, Closed End 2 Extra Long Switching Stick, 4 mm 2 Reusable Obturator for AR-6535 2 Reusable Obturator for AR-6530 2 Shoulder Tissue Elevator, 30° 2 Glenoid Rasp 2 Fastpass Scorpion, SL-MF 2 MultiFire Scorpion sau analogic, Needle 2 Rhino, Right Curve Tip, SR Handle with FlushPort 2 Rhino, Left Curve Tip, SR Handle with FlushPort 2
| 26 | Electrocardiograf cu 12 canale (260230) | Electrocardiograf cu 12 canale (260230) |  |  |  | Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 2% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția ≥ 800x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card/ fară fir( wireless) obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM obligatoriu Memorie ≥ 200 inregistrari ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM sau ±1% Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator tip CF Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. indicați modelul oferit Hîrtie termică ≥ 30 buc., indicați modelul oferit Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit
| 27 | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser |  |  |  | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser Caracteristici: 1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei 2. Sa permită inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale si bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice 3. Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser (IR sau UV) ce activează un compus chimic incorporat in materialul casetei, imprimarea fiind permanenta și ne mai putând fi ștearsă. 4. Pentru imprimarea casetelor nu necesita cartușe de cerneală, bandă de imprimare sau lampă UV de fixare. 5. Rezoluția de printare sa fie de minim 500 dpi 6. Viteza de imprimare ≥ 720 de casete pe ora. 7. Sa permită inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înclinate atât la 35° cât și la 45° 8. Dimensiune casetelor: fără capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm. 9. Conține minim șase magazii metalice pentru încărcare casete cu o capacitate totala de stocare de minim 400 casete 10. Sa fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta. 11. Consumabile tehnice necesare (filtre HEPA, filtre de cărbune, etc) se va prezenta lista completă necesară pentru funcționarea dispozitivului. Toate consumabilele suplimentare se vor oferi în cantitate suficientă pentru a acoperi întreținerea pe perioada de garanție de minim 3 ani. Casete incluse minim 10000 bucăți, (tip sleeve) gata pentru a fi încărcate în magaziile metalice. Termen de garanție: ≥36 luni Anul producerii - minim 2025 Training autorizat de la producător, ce atestă cunoștințe privind instalarea și deservirea imprimantei - obligatoriu Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manual de utilizare in limba romana Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
| 28 | Injector de contrast CT | Injector de contrast CT |  |  |  | Descriere: Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, pentru scanare CT, la tomograful computerizat ”Discovery RT”, GE. Specificația minimă necesară Injector automat al mediului de contrast: Tip cu cap dublu Capacitate seringă minim 200 mL - maxim 500 mL Gama de flux, mL/sec 0.1-10 Gama de presiune, psi 0-300 Întârziere injectare / scanare minim 300s Oprire reglabilă a volumului da Încălzire da Memorie - Număr protocoale de injectare admise > 100 Comutare CT da Cardio da Angio da Injecție "Injection" da "Ship and Drip" optional Tip control Comutator de pornire manuală da Controlat prin consola da Interfață scaner da Alerte operator Înclinați capul de putere în sus și în jos da Purjați seringa da Limită presiune da Volum insuficient da Set seringi compatibile – minim 50 bucăți Tub conector pentru seringi – minim 100 bucăți Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Ghid rapid de utilizare în limba română
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.23) | [7 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Valoare estimată | Termenul de livrare/prestare | Beneficiari
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
33100000-1 | 1 | Dispozitiv pentru reprocesarea automata a endoscoapelor | Dispozitiv pentru reprocesarea automata a endoscoapelor | 3: Bucată; 4: 1 | 500000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Cimișlia
33100000-1 | 2 | Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator | 3: Bucată; 4: 2 | 280000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
33100000-1 | 3 | Sterilizator de aburi 750L | Sterilizator de aburi 750L | 3: Bucată; 4: 1 | 1800000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SCTO
33100000-1 | 4 | Sterilizator cu plasmă 130L | Sterilizator cu plasmă 130L | 3: Bucată; 4: 1 | 1300000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SCTO
33100000-1 | 5 | Sistem de video Gastro-colonoscopie | Sistem de video Gastro-colonoscopie | 3: Set; 4: 1 | 1368393 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Cimișlia
33100000-1 | 6 | Holter EKG cu 3 canale | Holter EKG cu 3 canale | 3: Bucată; 4: 2 | 140175 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Cimișlia
33100000-1 | 7 | Holter Tensiune Arteriala | Holter Tensiune Arteriala | 3: Bucată; 4: 2 | 69788 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Cimișlia
33100000-1 | 8 | Termometru de frigider | Termometru de frigider | 3: Bucată; 4: 254 | 68580 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SCR Timofei Mosneaga
33100000-1 | 9 | Auto Ref-Keratometru | Auto Ref-Keratometru | 3: Bucată; 4: 1 | 120000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IMSP Spitalul Clinic Balti
33100000-1 | 10 | Tonometru oftalmologic portabil | Tonometru oftalmologic portabil | 3: Bucată; 4: 6 | 48000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | CS Rudi+ IMSP Spitalul Clinic Balti
33100000-1 | 11 | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala | Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala | 3: Bucată; 4: 1 | 550000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | IP Chiril Draganiuc
33100000-1 | 12 | Dispozitiv medical (Sistem) de obținere si aplicare a fibrinei autologe si/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar | Dispozitiv medical (Sistem) de obținere si aplicare a fibrinei autologe si/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar | 3: Bucată; 4: 1 | 1000000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | imu
33100000-1 | 13 | Turn artroscopic pentru intervenții minim invazive, articulații mari | Turn artroscopic pentru intervenții minim invazive, articulații mari | 3: Bucată; 4: 1 | 1833333.33 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | imu

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________