## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
Lotul I
33100000-1 |  | Dispozitiv de magnetoterapie cu camp magnetic pulsat de frecventa joasa | Dispozitiv de magnetoterapie cu camp magnetic pulsat de frecventa joasa , analog Biomag înaltă |  |  |  | Parametrii tehnici: Tehnologia 3D Display color touch screen Durata de aplicare reglabila: 5- 120 minute Opțiune de a rula două programe diferite simultan Memorie pentru programe + opțiune de redenumire: 200 de poziții 6 programe presetate cu posibilitatea a 12 modulari ale frecventei 4 canale cu o putere de pana la 35 mT Setarea intensității-1-100% Pulsuri magnetice 3D brevetate cu frecventa de pana la 81 Hz Forma pulsurilor: rectangular (modificabil conform frecventei) Dimensiuni: Lungime 1 780 mm; latime 600 mm; inaltime 40 mm. MIMI 2,4 mT. Conector 3 x JACK 3,5 mm. Greutate: 3,68 kg. Aplicator cilindru d= 60cm Aplicator de magnetoterapie Fund plat pentru aplicații convenabile Acțiune profundă și asupra zonei trunchiului. Diametru 600 mm; adâncime 340 mm. MIMI 1,5 mT. Conector 1 x JACK 3,5 mm. Greutate: 12,65 kg.
Lotul II
|  | Aparat pentru ultrasonoterapie | Aparat pentru ultrasonoterapie, analog Sonotronic US 2 |  |  |  | Specificații tehnice: CARACTERISTICI: Ecran grafic mare color (4,3”) cu panou tactil. Operare prin ecran tactil și butoane. Sonde cu dublă frecvență: 1MHz și 3,3MHz în dimensiuni de 18cm2, 5cm2 sau 1cm2 Mod de lucru continuu si pulsat Două versiuni de mâner ergonomic. Sonde rezistente la apa Reglarea factorului de sarcină de impuls este lină sau discretă Semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul Programe gata de utilizare pentru boli tipice. Programele proprii ale utilizatorului - cu tastatură de pe ecran ușor de utilizat Contoare de număr și timp de tratamente Parametrii ultrasunetelor: putere continua -2,5W/cm2 putere puls de vârf -3W/cm2 frecvența de unde -1MHz si 3,3MHz frecventa pulsului -10-150Hz coef.de umplere: neted: 5 - 100%, un pas 5% discret: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% durata de tratament-1 sec-30 min alimentare cu rețea monofazată ~230V 10%, 50Hz, 50VA ’ dimensiuni: 335 x 270 x 125 mm greutate - 2,5 kg
Lotul III
|  | Dispozitiv de amplipulsterapie și electrosomn | Dispozitiv de amplipulsterapie și electrosomn, analog Radius 01FT |  |  |  | Programe: -galvanizare si electroforeza medicinala (GT); - terapie diadinamică (ON, DN, OR, CP, DP, OV, DV); - terapie cu curenti sinusoidali modulati (SMT1-SMT5); - stimulare electrică (ESM); - somn electric (Eson); - electroanalgezie transcraniană (TEA); - fluctualizare (DPS, DPN, OH). Caracteristici tehnice: Greutate, kg, aproximativ 2,5-3 Dimensiuni totale, mm, aproximativ 278x200x90 Tensiune de alimentare, V 220 Consumul de energie, pîna la 30W Curent pacient: interval 0-80mA, Numărul de canale 1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2024 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lotul I
33100000-1 | 1 | Dispozitiv de magnetoterapie cu camp magnetic pulsat de frecventa joasa | Dispozitiv de magnetoterapie cu camp magnetic pulsat de frecventa joasa , analog Biomag înaltă | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul II
33100000-1 | 1 | Aparat pentru ultrasonoterapie | Aparat pentru ultrasonoterapie, analog Sonotronic US 2 | 3: bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul III
33100000-1 | 1 | Dispozitiv de amplipulsterapie și electrosomn | Dispozitiv de amplipulsterapie și electrosomn, analog Radius 01FT | 3: bucata; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1