## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 24) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem radiologic cu braț U |  |  |  |  | Descriere Sisteme cu braț U destinate pentru examinări radiologice cu scop de diagnostic. Parametrul Specificația Tipul De frecvență înaltă Puterea Cel puțin 50 kW Diapazonul tensiunii anodice 40-150 kV Diapazonul curenților anodici 10- 600 mA Timpul de expunere 0,001-10 s Tensiunea curentului electric 380 V, 3 faze, 50 Hz SID Distanta: minim 800 mm Diapazon mișcare 1000-1800 mm Unghi de rotație a brațului Motorizat :minim -30°/+120° Unghi rotație detector Minim: -45°/+45° Unghiul de înclinare a tubului radiogen -90°/+90° Poziția inferioară a axei optice a tubului Rx și a receptorului Maxim 40 cm Grilă Minim 10:1, 200 lp/inch Indicator poziție, unghi braț Afișaj alfanumeric Panou comandă poziție Tehnologie Touchscreen (denumirea internațională ecran tactil) Telecomandă Wireless (fără fir) Tipul detectorului FPD Câmp activ, dimensiuni: ≥ 40 x 40 cm Rezoluția spațială Nu mai puțin de 3,5 pl/mm Matrice detector activ Minim 3072x3072 pixeli Dimensiuni pixel ≤140 µm DQE > 40% (0lp/mm) Adâncime imagine, bit Minim 14 biți Timp procesare imagine pe display Nu mai mult de 10 sec Capacitate termică ≥ 300 kHU Spotul focal 0,6mm și 1,2 mm
33100000-1 | 2 | Mașini de ambalat/sigilat |  |  |  |  | Descriere Mașini de ambalat pentru utilizare în cabinete medicale in secțiile de sterilizare. Ambalarea rapidă și sigură a instrumentelor medicale în deplină conformitate cu standardele. Perioada de preîncălzire Max 2 minute, Termostatul continuu face posibilă utilizarea pachetelor de la diferiți producători. Lățime de sigilare ≥ 8 mm Semnale optice sau acustice in caz de abateri Carcasă din oțel inoxidabil sau alte materiale rezistent la acțiunea substanțelor Sacii pot fi sigilați continuu Lama mobila pentru tăierea sacilor + (1 de rezerva) Alimentare: 230V, 50/60Hz
33100000-1 | 3 | Spălător pentru micro plăci ELISA automat |  |  |  |  | Descriere Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de micro plăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combinare/dozare. Parametru Specificația Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 până la 12 Capabile să spele toate tipurile de micro plăci da Dotat cu calibrat or da Afișare LCD Programabil da tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1…15 Volumul de soluție de dispersare: 50-300 µl din 50 µl de etape pentru spălare (50-400 µl dacă "repartizează rata: picurare" este selectat) 50-400 µl în 50 de etape pentru distribuirea f)precizie de distribuire: CV: <= 4% peste placa (300 µl volum de distribuire, rata de distribuire:3) g)volumul rezidual: aspirație încrucișată: <= 2 µl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: <= 5 µl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec) Certificat de etalonarea; La momentul livrării trebuie sa fie incluse următoarele certificate: Certificat ISO 9001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant Manual de operarea Instalarea, instruirea; Garanție 24 luni.
33100000-1 |  | Anulat
33100000-1 | 5 | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor |  |  |  |  | Caracteristici: • 3 secțiuni mobil (4 rotile) • Reglaje pentru spătar, picioare si cotier • Cadru realizat din oțel vopsit electrostatic tratat termic • Blaturile secțiunilor din pal cu burete gros de 5-9 cm Specificații tehnice: • Lungime totală: 165-170cm • Lățime cu cotieră: 80-87cm • Înălțime spătar ridicat: 110-115cm • Lungimea zonei de ședere: 50-60cm • Lățime zonei de ședere: 60-70cm • Inclinarea spătarului: 0° -80° • Suportul pentru picioare: 0° -90° • Greutate suportată: 200-210 kg.
33100000-1 | 6 | Oftalmoscop direct |  |  |  |  | Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -35 - +35D pașii de Dioptrii 1-10; 15; 20; 30; 35; Sistem iluminare LED /Xenon /Halogen Min 3 fante spot obligatoriu spot mic obligatoriu stea de fixație opțional jumătate de spot obligatoriu filtru roșu opțional filtru albastru opțional filtru verde obligatoriu Reostat p-t reglarea intensității luminoase obligatoriu Montarea capului de oftalmoscop la mâner se face prin sistemul de prindere CLIC. Alimentare Baterie reîncărcabilă da NiMH sau Li-ion, să se indice codul produsului Încărcător de la rețea 220V 50Hz obligatoriu.
33100000-1 | 7 | Cazan de dezinfectare |  |  |  |  | Specificație tehnică Fierbător pentru căptușeli în secția de fizioterapie; Dimensiuni totale, mm 810×400×700; Dimensiunile camerei, mm 670x280x 180; Tensiunea de intrare: 380V; Greutatea 50kg; Timpul de fierbere, min 1-60;
33100000-1 | 8 | Ladă frigorifică 30-35 L |  |  |  |  | Geanta e proiectata cu spațiu maxim pentru utilizare Comod la transportare Carcasa rezistenta la impact Materialul din care e constituita - PP (polipropilena) Izolarea e efectuata din polistiren expandat Geanta frigorifica permite să mențineți temperatura rece Are proprietăți excelente de termoizolare si e absolut netoxica. Geanta frigorifica volumul de 30-35 L. 2 elemente frigorifice, a cate 400 ml., pentru a garanta o rata de răcire maxima, pana la 14 h.
33100000-1 | 9 | Ladă frigorifică 15-20 L |  |  |  |  | Geanta e proiectata cu spațiu maxim pentru utilizare Comod la transportare Carcasa rezistenta la impact Materialul din care e constituita - PP (polipropilena) Izolarea e efectuata din polistiren expandat Geanta frigorifica permite sa mențineți temperatura rece Are proprietăți excelente de termoizolare si e absolut netoxica. Geanta frigorifica volumul de 15-20 L. 2 elemente frigorifice, a cate 400 ml., pentru a garanta o rata de răcire maxima, pana la 14 h.
33100000-1 | 10 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate cu troleu. |  |  |  |  | Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația: Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 3; Configurația Portabil da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 15/5, 20/10 mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-250 Hz, Filtru muscular 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz, Filtru frecvență joasă 0.01, 0.02, 0.05, 0.35, 0.5, 0.8 Hz Filtru frecvență înaltă 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz; Filtru de rețea 50/60 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm ; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 115 dB Convertor analog-digital 24 bit ; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA; Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată; Mărimea hârtiei 80 mm Să se indice numele derivației printate da; Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hârtia termică să fie compatibilă cu alți producători de hârtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da; "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Mărime ecran 5 inch; Rezoluția 800x480 pix; Numărul de derivații afișate simultan până la 12, utilizatorul poate seta: 3*4, 3*4+1R, 6*2, 6*2+1R, 12*1, Posibilitate de printare a derivației a II în regim manual. Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea; Ajustarea automată a izoliniei da; Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Interpretarea derivației a II in regim manual. Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz; Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h; Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da; Troleu mobil pentru ECG Accesorii: Cablu pacient(2 buc.) cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hârtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru
33100000-1 | 11 | Masă pentru manipulații cu 3 rafturi |  |  |  |  | • Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țeavă de inox; • Prevăzută cu 2 blaturi tip tavă • Este mobilă, având 4 roți pivotante, din cauciuc; • Mâner pentru împingere • Încărcătură minima raft 25 Kg
33100000-1 | 12 | Măsuță medicale mobilă din inox cu saltar și 2 rafturi |  |  |  |  | • Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țeavă de inox; • Prevăzută cu 2 blaturi tip tavă și un sertar, confecționate din tablă de inox; • Este mobilă, având 4 roți pivotante, din cauciuc;
33100000-1 | 13 | Masă pentru manipulații cu 2 rafturi |  |  |  |  | • Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țeavă de inox; • Prevăzută cu 2 blaturi tip tavă cu marginile ridicate. • Este mobilă, având 4 roți pivotante, din cauciuc; • Mâner pentru împingere • Încărcătură minima raft 25 Kg.
33100000-1 | 14 | Masă instrumentară cu 2 rafturi |  |  |  |  | Masă instrumentară cu 2 rafturi din sala de proceduri, fabricat din oțel inoxidabil Roți pivotante cu 2 frâne Dimensiuni 120x65x h 90 Greutate susținută pe raft 40 kg
33100000-1 | 15 | Masă electrică cu ajustare oftalmologic |  |  |  |  | Masa electrica reglabila pe înălțime; Utilizare: susținerea diverselor aparate, foarte utila in cabinetele de oftalmologie Mobilă cu 4 roți Înălțime reglabilă electric: de la 60 cm la 75 cm Dimensiuni blat de susținere: min 40 x 45 cm Încărcarea : 45-75 Kg Alimentare AC 220V / 50 Hz.
33100000-1 | 16 | Lampă frontal ORL |  |  |  |  | Durata de viață a LED-urilor: cca. 50.000 h Luminozitate reglabila cu 5 setări Spot ușor reglabil la o distanta de: - 250 mm: 60 - 110 mm - 500 mm: 120 - 240 mm Acumulator reîncărcabil: litiu-ion Timpul de încărcare a bateriei reîncărcabile pentru centura: cca. 6 h Intensitatea luminii cu un punct de lumină Ø de 55 mm si o distanta de lucru de 30 cm cu focalizare optima: cca. 7.700 Lux Durata de viață a bateriei pentru banda reîncărcabilă : cca. 24 h Tensiune (încărcător): - 240 V ~ Tensiunea bateriei reîncărcabile: 8,4 V Putere: 5 W (LED).
33100000-1 | 17 | Fotoliu oftalmologic |  |  |  |  | Caracteristici tehnice: Structura din otel vopsit Spătar operabil electric, din poziția orizontală spre poziția de șezut 90º Înălțime ajustabila electric Scaun ajustabil electric cu trendelemburg 30º inclus pedala de operare Doua suporturi pentru brațe Dimensiuni: Lungime: 185 cm; Lățime: ≥75 cm; Înălțime: 50-80 cm; Sarcina maximă: 200 kg;
33100000-1 | 18 | Retinoscop |  |  |  |  | Măsurare fiabilă a refracției ochiului Reglarea precisă a traseului fasciculului paralel datorită ParaStop Reflex fundus foarte luminos și clar vizibil datorită unei dungi foarte strălucitoare și precise, cu o lățime a liniei de obicei de 1,1 mm (standard ISO 12865 < 1,5 mm) și o lungime a liniei de 35 mm Dimmabilitate continuă patentată și exclusivă între 3 și 100% Filtrul de polarizare elimina lumina parazita si reflexiile interne Acoperirea bună a orbitei minimizează scurgerile de lumină Iluminare cu xenon sau halogen XHL Durabil datorită carcasei metalice Operație practică cu un deget Operare convenabilă cu degetul mare cu un singur control pentru vergență și rotație a liniei Suport pentru carduri de fixare pentru retinoscopie dinamică (opțional) Iritația redusă a pacientului fără a afecta reflexul fundului de ochi datorită filtrului portocaliu atașabil (opțional) Suport stabilizator pentru frunte pentru purtătorii de ochelari Schimbul ușor de LED-uri permite comutarea între retinoscopia liniare și spot Baterie reîncărcabilă: cu USB sau încărcător de masă Baterii înlocuibile Lampa de rezerva 1buc.
33100000-1 | 19 | Tonometru oftalmic Maklakov |  |  |  |  | Tonometrul lui Maklakov este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară. Setul include un set de două greutăți metalice, un suport și rigle de măsurare plasate într-o carcasă. Tonometrul Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur. Tonometrul Maklakov are următoarele caracteristici funcționale: - Măsurați presiunea intraoculară. Tonometrul oftalmologic Maklakov Greutăți de 10 g. – 2 buc. Suport -1 buc. Riglă – 3 buc. Trusă – 1 buc.
33100000-1 | 20 | Sinoptofor |  |  |  |  | Panou electronic de control Gama de citire a scalei unghiului orizontal, grade de la 0 la ±45 Gama de citire a scalei unghiului vertical de la 0 la ±10 Gama de indicații ale scalei unghiului de rotație, grade de la 0 la ±20 Diviziune la scară unghiuri de rotație, unghiuri orizontale și verticale, grade 1 instalarea ocularelor capetelor optice în funcție de distanța interpupilară, mm 2 Unghiul de rotație al fiecărui cap optic în timpul întoarcerilor independente nu este mai mic de ±45 de grade Unghiul de rotație al fiecărui cap optic cu rotații simetrice ale ambelor capete în direcția de convergență a axelor optice ale ocularelor capetelor, nu mai puțin de 45 de grade în direcția de divergență a axelor optice ale capetelor ocularului, nu mai puțin de 25 de grade Unghiul de rotație al capetelor optice în timpul roților unilaterale a îmbinării nu este mai mic de ± 30 de grade Rotația obiectelor față de axa optică în ambele direcții de la zero, nu mai puțin de 15 grade Distanța dintre axele ocularelor capetelor optice variază în intervalul, mm de la 50 la 70 mm Eroare la setarea distanței dintre axele ocularelor, nu mai mult de, mm ±4 Abaterile citirilor pe scale nu trebuie să depășească unghiuri orizontale, grade ±1 unghiuri verticale, grade ±2 Mărirea sistemului optic (2±0,1)X Frecvența intermitentului și a oscilațiilor automate combinate și separate pe secundă, variind de la 1 la 8 Puterea totală consumată de sinoptofor, nu mai mult de 25 VA Tensiune de alimentare de la rețeaua de curent alternativ cu frecvența 50/60 Hz, 240V.
33100000-1 | 21 | Oftalmoscop manual cu oglinda și lupa 13 si 20 dioptrii |  |  |  |  | Distanța focală a oglinzii concave, mm - 170 Diametrul luminos al oglinzilor, nu mai puțin, mm - 42,5 Diametrul găurii din diafragmele oftalmoscoapelor, mm - 3,0-4,0 Puterea optică a două lupe ar trebui să fie de 13 dioptrii și 20 de dioptrii (mărire 3,25x și 5x) Diametrul luminos al lupelor, nu mai puțin de, mm - 30 Dimensiuni totale, nu mai mult, mm: oftalmoscop - 133 x 55 x 10, lupă - 65 x 41 x 8, set în husă - 180 x 95 x 35. Oftalmoscop cu oglindă plată, buc. - 1 Oftalmoscop cu oglindă concavă, buc. - 1 Lupa 13 dioptrii, buc. - 1 Lupa 20 dioptrii, buc. - 1 Diafragmă cu fantă 5/40 mm, buc. - 1 husă, buc. – 1.
33100000-1 | 22 | Autorefractometru pediatric |  |  |  |  | Parametrii măsurați Refracția (sferă, cilindru, axă, cu posibilitatea de transpunere automată a componentei cilindrice). distanța interpupilară (mm în trepte de 1). diametrul pupilelor ambilor ochi (mm în trepte de 0,1). reflex corneean (simetric sau asimetric). construcția automată a hărții a fixării privirii. Gama sferică -7,0/+5,0 dioptrii în trepte de 0,25 Gama cilindrica -7,0/+5,0 dioptrii în trepte de 0,25 Axă 1-1800 în pași de 10 Dimensiunea pupilei 4,0-8,0 mm în trepte de 0,1 mm Captură timp în dinamică, în medie 0,8 secunde Măsurarea distanței 1 metru (+/- 5 cm) Fixarea țintei folosind melodia Rezoluția ecranului 1024x768 pixeli Conexiune la calculator 4 x USB, 1 x VGA și 1 x RJ-45 Voltaj 220-240 VAC Frecvență 50-60 Hz
33100000-1 | 23 | Termometru pentru frigider |  |  |  |  | termometru precis pentru măsurarea temperaturii din frigider sau lada frigorifica precum și orice încăpere Specificații tehnice: • Aparatul deține metrologie. • Dimensiuni : 130 x 20 mm. • Intervalul de temperatură : -30 până la +30 ° C. Funcții speciale: • nu conține mercur sau alte substanțe periculoase. • nu are nevoie de baterii pentru a funcționa. • Este dotat cu cârlig de fixare si poate fi agățat de polițele frigiderului sau de perete.
33100000-1 | 24 | Electroterapie |  |  |  |  | Electroterapie Cod 400140 Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificaţie Ecran dimensiune ≥ 5 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 3 buc. Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent ≥ 120mA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului
33100000-1 | 25 | Distilator cu mono distilare 25L |  |  |  |  | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 0,056-5,0 µs/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.
33100000-1 | 26 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi |  |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Functia fixare greutate, (TARE) obligatoriu Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu
33100000-1 | 27 | Tonometru ocular portativ |  |  |  |  | Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificaţia Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii
33100000-1 | 28 | Termometru digital |  |  |  |  | Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată Alarme/ indicatori Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare obligatoriu Rezistent la patrunderea apei obligatoriu Baterie inclusa obligatoriu
33100000-1 | 29 | Tensiometru Pediatric |  |  |  |  | Tensiometru Pediatric Cod 260720 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient pediatric Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-200 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 24) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem radiologic cu braț U | Sistem radiologic cu braț U | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1600000 | AMT Riscani
33100000-1 | 2 | Mașini de ambalat/sigilat | Mașini de ambalat/sigilat | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66666.67 | AMT Riscani
33100000-1 | 3 | Spălător pentru micro plăci ELISA automat | Spălător pentru micro plăci ELISA automat | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333.33 | AMT Riscani
33100000-1 | 4 | Anulat
33100000-1 | 5 | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | AMT Riscani
33100000-1 | 6 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | AMT Riscani
33100000-1 | 7 | Cazan de dezinfectare | Cazan de dezinfectare | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | AMT Riscani
33100000-1 | 8 | Ladă frigorifică 30-35 L | Ladă frigorifică 30-35 L | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500 | AMT Riscani
33100000-1 | 9 | Ladă frigorifică 15-20 L | Ladă frigorifică 15-20 L | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1333.33 | AMT Riscani
33100000-1 | 10 | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate cu troleu. | Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate cu troleu. | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33333.33 | AMT Riscani
33100000-1 | 11 | Masă pentru manipulații cu 3 rafturi | Masă pentru manipulații cu 3 rafturi | Bucată | 25 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 145833.33 | AMT Riscani
33100000-1 | 12 | Măsuță medicale mobilă din inox cu saltar și 2 rafturi | Măsuță medicale mobilă din inox cu saltar și 2 rafturi | Bucată | 35 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 204166.67 | AMT Riscani
33100000-1 | 13 | Masă pentru manipulații cu 2 rafturi | Masă pentru manipulații cu 2 rafturi | Bucată | 17 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70833.33 | AMT Riscani
33100000-1 | 14 | Masă instrumentară cu 2 rafturi | Masă instrumentară cu 2 rafturi | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8333.33 | AMT Riscani
33100000-1 | 15 | Masă electrică cu ajustare oftalmologic | Masă electrică cu ajustare oftalmologic | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16666.67 | AMT Riscani
33100000-1 | 16 | Lampă frontal ORL | Lampă frontal ORL | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4166.67 | AMT Riscani
33100000-1 | 17 | Fotoliu oftalmologic | Fotoliu oftalmologic | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | AMT Riscani
| 18 | Retinoscop | Retinoscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16666 | AMT Riscani
| 19 | Tonometru oftalmic Maklakov | Tonometru oftalmic Maklakov | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Riscani
| 20 | Sinoptofor | Sinoptofor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333.33 | AMT Riscani
| 21 | Oftalmoscop manual cu oglinda și lupa 13 si 20 dioptrii | Oftalmoscop manual cu oglinda și lupa 13 si 20 dioptrii | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4166.67 | AMT Riscani
| 22 | Autorefractometru pediatric | Autorefractometru pediatric | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66666.67 | AMT Riscani
| 23 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | Bucată | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | AMT Riscani
| 24 | Electroterapie | Electroterapie | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | AMT Botanica
| 25 | Distilator cu mono distilare 25L | Distilator cu mono distilare 25L | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.33 | Gheorghe Paladi
| 26 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1496 | CS Briceni
| 27 | Tonometru ocular portativ | Tonometru ocular portativ | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1496 | CS Briceni
| 28 | Termometru digital | Termometru digital | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 212 | CS Briceni
| 29 | Tensiometru Pediatric | Tensiometru Pediatric | Bucată | 6 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1080 | CS Briceni
2764116.66
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________