## Sheet1
Anexa
la contractul nr._____________
[6 empty] | din ________________2019 |  | 2021
SPECIFICATIE LUCRARI DESERVIRE ANGIOGRAF HS10C SHIMADZU
Nr | Modul |  | Descriere lucrari
1 | DAR-9000 |  | Inspectie visuala
Verificarea conecsiuni electrice
Verificarea conecsiuni PSB
Curatare componente de praf
Inspectare, curatare de praf monitore 4 buc.
Verificare tensiune de alimentare
Inspectare, curatare de praf monitore Transformator
Verificare SW, cu modificare setari la cerere
Actualizare SW ,
Evaluare calitate imagine (rezolutie, LC)
Ajustare calitate imagine inclusiv geometrie
Ajustare axa ceometrica
Ajustare focus CCD
Curatare componente optice
Inspectie II
Verificare tensiuni alimentare II DC interne
Ajustare focus si geometrie II
Teste functionale
2 | UD-150 |  | Inspectatre vizuala
Curatare componente de praf
Verivicare kV
Verificare mA
Verificare timp exp
Verivicare contor exp
Verificare IBS
Verificare IRIS-F
Verificare IRIS-R
Verificare PHV-R
Verificare tensiuni alimentare AC
Verificare tensiune de alimentare DC interne
Ajustari:
kV
mA
timp
IBS
IRIS-F
IRIS-R
PHV-R
FVR
VFV
3 | SA60& Tub |  | Inspectie vizual (scurgeri ulei e.t.c)
Curatare componente de praf
Verivicare functionare sensor flux, temperatura
Verificare contor expuneri
Ajustare axa tub
Inspectie cabluri TI
Schimb isolator cabluri TI
Verificare tensiune de alimentare AC
4 | MH-200S |  | Inspectie vizuala
Inspectie componente de fixare
Curatare componente de praf
Testare circite de siguranta
Testare functionarare (pozitii,limete e.t. c)
Calibrare pozitii
Verificare tensiune de alimentare AC
Verificare tensiune de alimentare DC interne
Inspectie si ajustare componente mecanice
Lubrivierea componente mecanice
5 | KS-60 |  | Inspectie vizuala
Inspectie componente de fixare
Curatare componente de praf
Testare circite de siguranta
Testare functionarare (pozitii,limete e.t. c)
Calibrare pozitii
Verificare tensiune de alimentare AC
Verificare tensiune de alimentare DC interne
Inspectie si ajustare componente mecanice
Lubrivierea componente mecanice
6 | Colimator F12 |  | Inspectie vizuala
Curatare componente de praf
Testare functionare
Verificarea tensiune alimentare DC
Ajustare axa
Ajustare geometrie
7 | Statie hemodinamica |  | Inspectare vizuala
Curatire componente de praf
Inspectie conecsiune bloc achizitie
Testatre functionala
Inlocuire sensor defecti
|  |  | Testatre functionala |  | SW
Lucrari de configurare SW
8 | Injectomat |  | Inspectie vizuala
Curatire componente de praf
Testatre functionala
Verificare tensiune alimentare AC
Verificare tensiune alimentare DC interne
Verificare baterie
Inlocuire baterie
9 | Personal |  | Instruire
10 |  |  | Dezmembrare parti laterale ale instalatiei
11 |  |  | Curatare de praf componente interne
12 | Prezența autorizației de la producător.
13 | Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.