## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 2 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 3 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 3 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 4 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automa ( 006384 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 4 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 5 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 5 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 6 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 6 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 8 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 9 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 10 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .
33100000-1 | 11 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
33100000-1 | 12 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
33100000-1 | 13 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
33100000-1 | 14 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,
33100000-1 | 15 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,
33100000-1 | 16 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 16 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 17 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 17 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 18 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 18 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 20 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 20 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 21 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 21 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
33100000-1 | 22 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
33100000-1 | 23 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 24 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 25 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 26 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l
33100000-1 | 27 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 28 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 29 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 30 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 31 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 32 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 33 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 34 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 35 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 36 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 37 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 38 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 39 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
33100000-1 | 40 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
33100000-1 | 41 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
33100000-1 | 42 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.
33100000-1 | 43 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.
33100000-1 | 44 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.
33100000-1 | 45 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 46 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 47 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 48 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.
33100000-1 | 49 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.
33100000-1 | 51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.
33100000-1 | 53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
33100000-1 | 54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.
33100000-1 | 55 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0
33100000-1 | 56 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2.0
33100000-1 | 57 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus.
33100000-1 | 58 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml
33100000-1 | 59 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 60 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 61 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l
33100000-1 | 62 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l
33100000-1 | 63 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.
33100000-1 | 64 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 65 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.06 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 66 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) |  |  |  | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml.
33100000-1 | 67 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) |  |  |  | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml.
33100000-1 | 68 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33100000-1 | 69 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.
33100000-1 | 70 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l.
33100000-1 | 71 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.
33100000-1 | 72 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.
33100000-1 | 73 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) |  |  |  | Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml
33100000-1 | 74 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) |  |  |  | Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml
33100000-1 | 75 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
33100000-1 | 76 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
33100000-1 | 77 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
33100000-1 | 78 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
33100000-1 | 79 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l. .
33100000-1 | 80 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 81 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 82 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 83 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 84 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pînă la 21g/l.
33100000-1 | 85 | Cloride cu standard ( 007955 ) | Cloride cu standard ( 007955 ) |  |  |  | Cloride cu standard Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator.
33100000-1 | 86 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l.,
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006389 ) | ml | 25200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14364
33100000-1 | 2 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006462 ) | ml | 31800 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18126
33100000-1 | 3 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006382 ) | ml | 51850 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40723.25
33100000-1 | 3 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006396 ) | ml | 47475 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 4 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automa ( 006384 ) | ml | 21200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20223.25
33100000-1 | 4 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006399 ) | ml | 28125 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 5 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat ( 006383 ) | ml | 55950 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47180.75
33100000-1 | 5 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006397 ) | ml | 59125 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 6 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006385 ) | ml | 4125 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2849.5
33100000-1 | 6 | ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006398 ) | ml | 2825 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006388 ) | ml | 15000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4375
33100000-1 | 8 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006386 ) | ml | 7250 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3008.75
33100000-1 | 9 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006387 ) | ml | 6480 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2689.2037
33100000-1 | 10 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006390 ) | ml | 34000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125800
33100000-1 | 11 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006391 ) | ml | 1000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3700
33100000-1 | 12 | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) | alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006392 ) | ml | 3400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12580
33100000-1 | 13 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006393 ) | ml | 42800 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 158360
33100000-1 | 14 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006394 ) | ml | 2325 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23970.75
33100000-1 | 15 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006395 ) | ml | 2450 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25259.5
33100000-1 | 16 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006400 ) | ml | 6750 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6390
33100000-1 | 16 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006408 ) | ml | 7500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 17 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006409 ) | ml | 43350 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32415
33100000-1 | 17 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006401 ) | ml | 29600 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 18 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006412 ) | ml | 19750 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18615
33100000-1 | 18 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006404 ) | ml | 21500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006405 ) | ml | 8500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7860
33100000-1 | 19 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică DCA | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006411 ) | ml | 9000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 20 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006402 ) | ml | 11175 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11541
33100000-1 | 20 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006410 ) | ml | 12150 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 21 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006403 ) | ml | 18000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20711
33100000-1 | 21 | Bilirubina (Bilirubin) directă și totală, Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat) | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006407 ) | ml | 23900 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 22 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006406 ) | ml | 1000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 23 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006415 ) | ml | 3120 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1622.3981
33100000-1 | 24 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006414 ) | ml | 14200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 498.75
33100000-1 | 25 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006413 ) | ml | 875 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7384
33100000-1 | 26 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006416 ) | ml | 7175 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4089.75
33100000-1 | 27 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006422 ) | ml | 11000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5280
33100000-1 | 28 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006423 ) | ml | 7000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3360
33100000-1 | 29 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006420 ) | ml | 31400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18840
33100000-1 | 30 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006421 ) | ml | 70000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42000
33100000-1 | 31 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006471 ) | ml | 5000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37250
33100000-1 | 32 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006472 ) | ml | 12000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 89400
33100000-1 | 33 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006470 ) | ml | 4680 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16146
33100000-1 | 34 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006469 ) | ml | 5880 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20286
33100000-1 | 35 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006426 ) | ml | 24000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6240
33100000-1 | 36 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006427 ) | ml | 5600 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1456
33100000-1 | 37 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006424 ) | ml | 38050 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10273.5
33100000-1 | 38 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006425 ) | ml | 60400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16308
33100000-1 | 39 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006440 ) | ml | 6500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10010
33100000-1 | 40 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006438 ) | ml | 8400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12936
33100000-1 | 41 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat ( 006439 ) | ml | 9550 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14707
33100000-1 | 42 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006419 ) | ml | 900 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 952.5
33100000-1 | 43 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006417 ) | ml | 19500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12675
33100000-1 | 44 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006418 ) | ml | 6050 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3932.5
33100000-1 | 45 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006429 ) | ml | 750 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 900
33100000-1 | 46 | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) | Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006428 ) | ml | 14900 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17880
33100000-1 | 47 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006432 ) | ml | 11250 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11812.5
33100000-1 | 48 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006436 ) | ml | 23000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4830
33100000-1 | 49 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006433 ) | ml | 3250 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3412.5
33100000-1 | 50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006437 ) | ml | 25000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5250
33100000-1 | 51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006430 ) | ml | 7500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7875
33100000-1 | 52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006434 ) | ml | 30600 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8568
33100000-1 | 53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006431 ) | ml | 26250 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27562.5
33100000-1 | 54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006435 ) | ml | 91400 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25592
33100000-1 | 55 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006467 ) | ml | 21060 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 109512
33100000-1 | 56 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006468 ) | ml | 11040 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57408
33100000-1 | 57 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006463 ) | ml | 9198 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 381717
33100000-1 | 58 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006464 ) | ml | 1636 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68712
33100000-1 | 59 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006441 ) | ml | 7200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5472
33100000-1 | 60 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006442 ) | ml | 2760 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2097.6
33100000-1 | 61 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006465 ) | ml | 19376 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 121100
33100000-1 | 62 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006466 ) | ml | 9296 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58100
33100000-1 | 63 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006443 ) | ml | 1290 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20758.25
33100000-1 | 64 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006445 ) | ml | 9700 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8536
33100000-1 | 65 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006446 ) | ml | 1200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1056
33100000-1 | 66 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator automat ( 006475 ) | ml | 50 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 171
33100000-1 | 67 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 11 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006476 ) | ml | 737 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2898.8667
33100000-1 | 68 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006474 ) | ml | 10500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2205
33100000-1 | 69 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006449 ) | ml | 12000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4100
33100000-1 | 70 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006450 ) | ml | 7600 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2596.6667
33100000-1 | 71 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006447 ) | ml | 17900 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6444
33100000-1 | 72 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006448 ) | ml | 16550 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5958
33100000-1 | 73 | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) | Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006477 ) | ml | 3250 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81250
33100000-1 | 74 | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) | Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml ( 006478 ) | ml | 3205 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81727.5
33100000-1 | 75 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006453 ) | ml | 9000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6750
33100000-1 | 76 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006454 ) | ml | 4000 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 77 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006451 ) | ml | 25700 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19275
33100000-1 | 78 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006452 ) | ml | 36500 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27375
33100000-1 | 79 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006458 ) | ml | 49375 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26168.75
33100000-1 | 80 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat ( 006457 ) | ml | 51875 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27493.75
33100000-1 | 81 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat ( 006459 ) | ml | 9375 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4968.75
33100000-1 | 82 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006460 ) | ml | 14125 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7486.25
33100000-1 | 83 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat ( 006455 ) | ml | 4875 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2583.75
33100000-1 | 84 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat ( 006456 ) | ml | 17550 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9301.5
33100000-1 | 85 | Cloride cu standard ( 007955 ) | Cloride cu standard ( 007955 ) | ml | 700 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 469
33100000-1 | 86 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent ( G48037 ) | ml | 16200 |  |  |  |  | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3402
2210665.4852

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________