ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

| privind achiziționarea | Cuptorului de tratament termic pentru Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor, UTM |
| --- | --- |
| prin procedura de achiziție | Achiziție de Valoare Mică |
| MTender ID | ocds-b3wdp1-MD-1761745545330 |

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://utm.md/transparenta/

- Denumirea autorității contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

- IDNO: 1007600001506

- Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168

- Numărul de telefon/fax: 022 23-35-03 /

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: livia.cojocari@adm.utm.md; https://www.utm.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică de învățământ superior

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 Cuptor de tratament termic pentru Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor, UTM |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42942000-1 | Cuptor tratamente termice Tmax 1200°C | Bucată | 1 | Configurație / componente de bază: Echipamentul se va livra în configuraţie completă, gata de utilizare şi va conţine: - Cuptor Tmax 1200°C - Tub din cuarț - Pereche de conectori la tub - Unitate manuală de alimentare cu gaz – Racord pentru butelie - Unitate automată de alimentare cu gaz - Termocuplu suplimentar tip S pentru măsurarea temperaturii - Controller în cascadă pentru reglarea temperaturii pe sondă - Etalonarea controlerului și termocuplului - Butelie de gaz N2/H2 cu cantitatea de H2 de minin 2,5%, cu conexiuni și tevi din oțel inoxidabil de calitate, rezistent la amestecul de gaze dat - Transportul până în laborator - Intalarea/racordarea la gaz, și instruirea personalului - Senzor de H2 pentru monitorizare în camera unde se află montat cuptorul Specificatii tehnice cuptor: - Temperatura maximă a cuptorului: 1200 °C - Domeniul de operare a temperaturii: 20 – 1200 °C - Lungimea încălzită: 450 mm - Uniformitatea temperaturii: +/-5 °C - Temperatura de funcționare continuă: 1150°C - Puterea nominală: max 3,6 kW - Tensiune: 230 V 1/N/PE Caracteristici tehnice: - Model de masă orizontală, partea inferioară cu sistem integrat de comutare și control - Carcasă din table de oțel, capac frontal al recipientelor pentru țevi din otel inoxidabil - Picioare reglabile ale cuptorului pentru nivelare - Diametru suport tub: max. 60 mm Caracteristici tub: - Cuarț (Tmax 1050 °C) Elemente de încălzire: - Elemente de încălzire din aliaj durabil FeCr-Al, care radiază liber deasupra și dedesubtul tubului de proces montat pe tuburi suport - Sârma de încalzire, astfel, cu sarcină de suprafață redusă pentru uzura redusă și durată lungă de viață - Distribuție uniformă pentru încălzirea directă a tubului cu omogenitate foarte ridicată la temperatură - Elementele de încălzire ușor de schimbat - Timpul de încălzire (fără încărcare): max. 90 minute până la 1000 °C Izolarea termică: - Izolație multistrat, realizată din fibră de Al2O3, cu capacitate scazută de stocare a căldurii - Izolație din spate și fețe de capăt izolate cu plăci din fibră de Al2O3 - Carcasă robustă din tablă de oțel inoxidabil Specificații minime pentru controller: - Display color - 1 program cu până la 8 segmente - Control precis al temperaturii, optimizare elf, control cu precizie de ±1 K Meniu de informații detaliate care să conțină cel puțin: - Mesaje de eroare pe afișajul text simplu - Afișarea valorilor setărilor controlerului - Intrarea rampelor ca gradient (de exemplu, 100 K/h până la 600 °C) sau după timp și temperatură (de exemplu, în 6 ore până la 600 °C) - Introducerea temperaturilor și timpilor în trepte de 1° și 1 min - Introducerea parametrilor de control PID în trepte de temperatură liber selectabile - Unitatea de temperatură să fie modificabilă: °C / °F - Controlul unei zone de încălzire Panou de control cu 1 zonă: - Aparatură și unitate de comandă integrate într-o carcasă separată, care să includă și cablu de conectare la cuptor - Putere controlată de relee cu stare solidă - Termocuplu cu durată lungă de viață de tip S - 3 m cablu de conectare Unitate manuală de alimentare cu gaz – Racord pentru butelie: - Unitate de alimentare cu gaz N2/H2 cu cantitatea de H2 de minin 2,5% - Montare pe butelia de gaz - Reductor de presiune, debitmetru de până la 20 L/min și supapa manuală - Manometru pentru citirea presiunii de alimentare - Sistem montare rapidă (G1/4) pentru intrarea gazului - 5 m conductă de legătură de 9 mm Unitate automată de alimentare cu gaz – Laborator: - Duza de admisie a gazului de protecție pentru un gaz N2/H2 montată pe partea laterală a cuptorului - Presiunea maximă de intrare a gazului de 10 bar - Debitmetru cu supapă cu ac inclus ( de la 0,8 L/min până la 10 L/min ) - 1 electrovalvă - Supapa de închidere să fie manuală - Posibil control prin funcția suplimentară a controlerului |  |
| Valoarea estimată pentru LOT 1 (MDL fără TVA) |  |  |  |  |  | 160.000,00 |
| Valoarea estimată pentru toate loturile (MDL fără TVA) |  |  |  |  |  | 160.000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____________________

10. Termenii și condițiile de prestare solicitați: Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea contractuluiToate cheltuielile privind livrarea, transportarea, instalarea, testarea, vor fi efectuate de către furnizor.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 martie 2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecție (descrierea criteriului/cerinței) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 2. | Date generale despre ofertant (inclusiv rechizite bancare) | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 3. | Specificații tehnice | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 4. | Specificații de preț | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 5. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 6. | Declarație de eligibilitate | Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 7. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 8. | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare RM | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal.(valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 9. | Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate | - Ofertantul va avea minim 3 ani de experiență în livrarea bunurilor similare; - Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate. Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” Mtender. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 10. | Declarație privind asigurarea prezentării mostrelor sau Pașapoartelor tehnice la solicitare | Mostrele vor fi prezentate în termen de 3 zile lucrătoare din momentul solicitării Confirmat(e) prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (la deschiderea ofertelor) |
| 11. | Garanția de bună execuție – 5% din valoarea totală (inclusiv TVA) a Contractului. (Va fi prezentată doar de către ofertantul câștigător la momentul semnării contractului) | 1) Garanţie de bună execuție sub formă de transfer pe contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății; IP Universitatea Tehnică a Moldovei MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168. Codul fiscal; 1007600001506. Denumirea băncii; BC "MAIB" SA Sucursala "MAIB PARK", mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 127. Codul Băncii; AGRNMD2X522. IBAN; MD32AG000000022512015310. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu (va fi prezentat doar de către ofertantul cîștigător, la încheierea Contractului) |
| 12. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani (Va fi prezentat de către ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică) | Formularul Declarației este anexat în SIA „RSAP” MTender (Aprobat Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu (va fi prezentat doar de către ofertantul cîștigător, la încheierea Contractului) |

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor solicitați.

17. Termenul limită de depunere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender.

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender.

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice.

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” MTender.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

Conducătorul grupului de lucru Vasile TRONCIU:    __________________________		L.Ș.