## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru diagnosticare și proceduri conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm(674) | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm(674) | 6: Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm(675) | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm(675) | 6: Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 3 | Ac pentru acupunctură 0,25x15mm(676) | Ac pentru acupunctură 0,25x15mm(676) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 4 | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm(677) | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm(677) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 5 | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm(678) | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm(678) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 6 | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm(679) | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm(679) | 6: Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 7 | Ac pentru acupunctură 0,30x25mm(680) | Ac pentru acupunctură 0,30x25mm(680) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 8 | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm(681) | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm(681) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 9 | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm(682) | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm(682) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 10 | Ac pentru acupunctură 0,30x50mm(683) | Ac pentru acupunctură 0,30x50mm(683) | 6: Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 11 | Ac pentru acupunctură 0,35x50mm(685) | Ac pentru acupunctură 0,35x50mm(685) | 6: Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.
33100000-1 | 12 | Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm(689) | Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm(689) | 6: Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, vârf de tip Chiba, vârf ascuțit, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 | 13 | Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm(691) | Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm(691) | 6: Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, vârf de tip Chiba, vârf ascuțit, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 | 14 | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm(693) | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm(693) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, vârf de tip Chiba, vârf ascuțit, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 | 15 | Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm(695) | Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm(695) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, vârf de tip Chiba, vârf ascuțit, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 | 16 | Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm(696) | Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm(696) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, vârf de tip Chiba, vârf ascuțit, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 | 17 | Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm(698) | Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm(698) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 220mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, vârf de tip Chiba, vârf ascuțit, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 | 18 | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm(699) | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm(699) | 6: Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, vârf de tip Chiba, vârf ascuțit, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock
33100000-1 | 19 | Ac pentru anestezie epidurală 18G(705) | Ac pentru anestezie epidurală 18G(705) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 18G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 | 20 | Ac pentru anestezie epidurală 20G(706) | Ac pentru anestezie epidurală 20G(706) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 20G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 | 21 | Ac pentru anestezie epidurală 22G(707) | Ac pentru anestezie epidurală 22G(707) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 22G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 | 22 | Ac pentru anestezie epidurală 24G(708) | Ac pentru anestezie epidurală 24G(708) | 6: Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.
33100000-1 | 23 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G(709) | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G(709) | 6: Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.
33100000-1 | 24 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G(710) | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G(710) | 6: Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.
33100000-1 | 25 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G(711) | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G(711) | 6: Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.
33100000-1 | 26 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G(714) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G(714) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 | 27 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G(715) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G(715) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 | 28 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G(716) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G(716) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 | 29 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G(719) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G(719) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 14G, lungimea 130mm (±10mm), steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 | 30 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G(720) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G(720) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 16G, lungimea 130mm (±10mm), steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 | 31 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G(721) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G(721) | 6: Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, 18G, lungimea 130mm (±10mm), steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodat pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.
33100000-1 | 32 | Ac pentru cameră implantabilă (724) | Ac pentru cameră implantabilă (724) | 6: Ac pentru cameră implantabilă compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC
33100000-1 | 33 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (725) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (725) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 12mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 | 34 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 20mm (727) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 20mm (727) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G20, 20mm - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 | 35 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm(730) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm(730) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 15mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 | 36 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm(731) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm(731) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. Conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranță personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiuni G19, 20mm; - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 | 37 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (736) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (736) | 6: Ace speciale, non-coring, pentru administrare soluții medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporită și ”aripioare” flexibile pentru fixare și pentru un confort mai bun pentru pacient. conțin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranța personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta două găuri prin care permite pielii să respire sub baza șomai conține un punct verde care arata indicația clara ca dispozitivul de siguranța a fost activat. - Angulat 90° - Canulă fabricata din otel inoxidabil - Prevăzut cu tub prelungitor lungime de 190mm (±10mm) - Clema pentru închidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile și ergonomice pentru o manipulare ușoară cu un cod de culoare în funcție de grosimea acului pentru o identificare ușoară suin mecanism de siguranța (Safety) pentru reducerea riscului de înțepare/contaminare. - Dimensiune G22, 25mm. - Compatibile RMN - Rezistentă la injectarea sub presiune a substanței de contrast CT de max 325 psi. - Nu conțin latex sau DEHP - Ambalare individuală - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării
33100000-1 | 38 | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat(737) | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat(737) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 39 | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat(738) | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat(738) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 40 | Ac pentru puncție hepatică 18G, automat(739) | Ac pentru puncție hepatică 18G, automat(739) | 6: Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.
33100000-1 | 41 | Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm(745) | Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm(745) | 6: Ac pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual
33100000-1 | 42 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm(749) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm(749) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 14 G x 35-70mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 43 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm(750) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm(750) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 44 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm(751) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm(751) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 45 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm(752) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm(752) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 46 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm(753) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm(753) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 47 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm(754) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm(754) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 48 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm(755) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm(755) | 6: Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual
33100000-1 | 49 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G(756) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G(756) | 6: G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 | 50 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G(757) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G(757) | 6: G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 | 51 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G(758) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G(758) | 6: G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 | 52 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G(759) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G(759) | 6: G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 | 53 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm(760) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm(760) | 6: G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introductor din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 | 54 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm(761) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm(761) | 6: G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 | 55 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G(762) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G(762) | 6: G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intr-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.
33100000-1 | 56 | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G(763) | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G(763) | 6: 1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.
33100000-1 | 57 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G(764) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G(764) | 6: 1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală
33100000-1 | 58 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G(765) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G(765) | 6: 1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 | 59 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G(766) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G(766) | 6: 1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 | 60 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G(767) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G(767) | 6: 1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm
33100000-1 | 61 | Ac pentru stiloul de insulină 4mm(771) | Ac pentru stiloul de insulină 4mm(771) | 6: Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 4mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.
33100000-1 | 62 | Ac pentru stiloul de insulină 6mm(772) | Ac pentru stiloul de insulină 6mm(772) | 6: Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 6mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.
33100000-1 | 63 | Ac pentru stiloul de insulină 8mm(773) | Ac pentru stiloul de insulină 8mm(773) | 6: Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 8mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.
33100000-1 | 64 | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G(774) | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G(774) | 6: G11. Palmă confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință. Ambalat individual
33100000-1 | 65 | Ansa pentru polipectomie 15mm(781) | Ansa pentru polipectomie 15mm(781) | 6: Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 66 | Ansa pentru polipectomie 20mm(782) | Ansa pentru polipectomie 20mm(782) | 6: Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 67 | Ansa pentru polipectomie 25mm(783) | Ansa pentru polipectomie 25mm(783) | 6: Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 68 | Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm(784) | Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm(784) | 6: Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 69 | Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm(785) | Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm(785) | 6: Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 70 | Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm(786) | Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm(786) | 6: Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0, 3mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.
33100000-1 | 71 | Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală(1046) | Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală(1046) | 6: Citoperiuțe sterile, cu tăietura unilaterală. Ambalat individual
33100000-1 | 72 | Lingurița Folkman(1171) | Lingurița Folkman(1171) | 6: Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual
33100000-1 | 73 | Periuță citologică Cervex Brush(1306) | Periuță citologică Cervex Brush(1306) | 6: Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.
33100000-1 | 74 | Periuță citologică sterilă(1307) | Periuță citologică sterilă(1307) | 6: Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.
33100000-1 | 75 | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm(1401) | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm(1401) | 6: Salfete imbibate cu alcool 70% în stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 bucată.
33100000-1 | 76 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402) | Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402) | 6: Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.
33100000-1 | 77 | Set ginecologic S(1473) | Set ginecologic S(1473) | 6: I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea S II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 | 78 | Set ginecologic M(1474) | Set ginecologic M(1474) | 6: I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea M II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 | 79 | Set ginecologic L(1475) | Set ginecologic L(1475) | 6: I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „șurub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimea L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (±5cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 | 80 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20(1524) | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20(1524) | 6: G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat (Politetrafloretilen) sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru puncție, ghid (conductor) metalic drept, rezistent la îndoire, cu un capăt flexibil. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 81 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G22(1525) | Set pentru puncție și cateterizare arterială G22(1525) | 6: G-22, pentru copii (pediatric), lungimea cateterului 80mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 0,8-0,9mm, lungimea ghidului 25cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat (Politetrafloretilen) sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru puncție, ghid (conductor) metalic drept, rezistent la îndoire, cu un capăt flexibil. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 82 | Set pentru puncție și cateterizare arterială pentru nou-născuți G24(1526) | Set pentru puncție și cateterizare arterială pentru nou-născuți G24(1526) | 6: G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5cm, Material: P fluoretilenpropilen (Politetrafloretilen), Diametru extern 0,7-0,8mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru puncție, Ghid (conductor) din oțel inoxidabil drept, cu un capăt flexibil, rezistent la îndoire, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 83 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei(1579) | Sistem închis pentru măsurarea diurezei(1579) | 6: Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilenă cu dublu lumen pentru reducerea riscului de stază a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urină fără folosirea acelor de Seringă, Pungă de urină min. 2000 ml, cameră de recoltare până la 500 ml, sistem de închidere/deschidere pentru ușoară golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din cameră min 30 secunde, sistem de prindere de patul pacientului
33100000-1 | 84 | Spatule din lemn (apăsătoare de limba)(1626) | Spatule din lemn (apăsătoare de limba)(1626) | 6: 1.material: lemn, margini și suprafețe fin șlefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2mm 3.ambalate individual a câte 100 buc 4.Steril.
33100000-1 | 85 | Speculă ginecologică tip Cusco S(1627) | Speculă ginecologică tip Cusco S(1627) | 6: 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 | 86 | Speculă ginecologică tip Cusco M(1628) | Speculă ginecologică tip Cusco M(1628) | 6: 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 | 87 | Speculă ginecologică tip Cusco L(1629) | Speculă ginecologică tip Cusco L(1629) | 6: 1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene
33100000-1 | 88 | Sterilete(1659) | Sterilete(1659) | 6: TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018
33100000-1 | 89 | Tampoane impregnate cu alcool (large size)(1675) | Tampoane impregnate cu alcool (large size)(1675) | 6: 1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.
33100000-1 | 90 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size)(1676) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size)(1676) | 6: 1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.
33100000-1 | 91 | Test pentru sarcina HCG(1678) | Test pentru sarcina HCG(1678) | 6: Teste pentru determinarea sarcinii. Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic.
33100000-1 | 92 | Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680) | Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680) | 6: Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm (±20mm), sac de colecție cu supapă anti reflux 2000ml (±50ml), Seringă 50 ml, Clapan lui Heimlih. Adaptor cu robinet tridirecțional
33100000-1 | 93 | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783) | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783) | 6: Din plastic, lungimea 270-280mm, diametru 2mm, spațiu pentru piston 220mm (±20mm), cu marcajul adâncimii introducerii 20-120mm cu valoarea diviziunii 10mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unică folosință. Ambalată individual.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru diagnosticare și proceduri conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm(674) | Ac pentru acupunctură 0,20x15mm(674) | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 2 | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm(675) | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm(675) | Bucată | 11030 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5515
33100000-1 | 3 | Ac pentru acupunctură 0,25x15mm(676) | Ac pentru acupunctură 0,25x15mm(676) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 4 | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm(677) | Ac pentru acupunctură 0,25x25mm(677) | Bucată | 94400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47200
33100000-1 | 5 | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm(678) | Ac pentru acupunctură 0,25x30mm(678) | Bucată | 51000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25500
33100000-1 | 6 | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm(679) | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm(679) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 7 | Ac pentru acupunctură 0,30x25mm(680) | Ac pentru acupunctură 0,30x25mm(680) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50
33100000-1 | 8 | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm(681) | Ac pentru acupunctură 0,30x30mm(681) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50
33100000-1 | 9 | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm(682) | Ac pentru acupunctură 0,30x40mm(682) | Bucată | 55000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27500
33100000-1 | 10 | Ac pentru acupunctură 0,30x50mm(683) | Ac pentru acupunctură 0,30x50mm(683) | Bucată | 7000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3500
33100000-1 | 11 | Ac pentru acupunctură 0,35x50mm(685) | Ac pentru acupunctură 0,35x50mm(685) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 12 | Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm(689) | Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm(689) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 650
33100000-1 | 13 | Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm(691) | Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm(691) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 650
33100000-1 | 14 | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm(693) | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm(693) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 650
33100000-1 | 15 | Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm(695) | Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm(695) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 130
33100000-1 | 16 | Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm(696) | Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm(696) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 130
33100000-1 | 17 | Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm(698) | Ac pentru amniocenteză 20G, 220mm(698) | Bucată | 1240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80600
33100000-1 | 18 | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm(699) | Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm(699) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4550
33100000-1 | 19 | Ac pentru anestezie epidurală 18G(705) | Ac pentru anestezie epidurală 18G(705) | Bucată | 1175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23500
33100000-1 | 20 | Ac pentru anestezie epidurală 20G(706) | Ac pentru anestezie epidurală 20G(706) | Bucată | 290 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5800
33100000-1 | 21 | Ac pentru anestezie epidurală 22G(707) | Ac pentru anestezie epidurală 22G(707) | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 | 22 | Ac pentru anestezie epidurală 24G(708) | Ac pentru anestezie epidurală 24G(708) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 800
33100000-1 | 23 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G(709) | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G(709) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2110
33100000-1 | 24 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G(710) | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G(710) | Bucată | 539 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56864.5
33100000-1 | 25 | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G(711) | Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 18G(711) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2110
33100000-1 | 26 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G(714) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G(714) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 605
33100000-1 | 27 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G(715) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G(715) | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36300
33100000-1 | 28 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G(716) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G(716) | Bucată | 1950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 346027.5
33100000-1 | 29 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G(719) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 14G(719) | Bucată | 450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 130050
33100000-1 | 30 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G(720) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 16G(720) | Bucată | 1700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 491300
33100000-1 | 31 | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G(721) | Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat 18G(721) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20230
33100000-1 | 32 | Ac pentru cameră implantabilă (724) | Ac pentru cameră implantabilă (724) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17577
33100000-1 | 33 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (725) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 12mm (725) | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21412.5
33100000-1 | 34 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 20mm (727) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepătorilor G20, 20mm (727) | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30834
33100000-1 | 35 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm(730) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 15mm(730) | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21412.5
33100000-1 | 36 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm(731) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranță pentru evitarea înțepăturilor G19, 20mm(731) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42825
33100000-1 | 37 | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (736) | Ac pentru cameră implantabilă cu dispozitiv de stabilitate și siguranța pentru evitarea înțepăturilor G22, 25mm (736) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8565
33100000-1 | 38 | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat(737) | Ac pentru puncție hepatică 14G, automat(737) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4331.328
33100000-1 | 39 | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat(738) | Ac pentru puncție hepatică 16G, automat(738) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10828.32
33100000-1 | 40 | Ac pentru puncție hepatică 18G, automat(739) | Ac pentru puncție hepatică 18G, automat(739) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10828.32
33100000-1 | 41 | Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm(745) | Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm(745) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 220.1759
33100000-1 | 42 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm(749) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 14G, 35-70mm(749) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3667.149
33100000-1 | 43 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm(750) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 10-45mm(750) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2444.766
33100000-1 | 44 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm(751) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm(751) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2444.766
33100000-1 | 45 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm(752) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm(752) | Bucată | 1023 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125049.7809
33100000-1 | 46 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm(753) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm(753) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2444.766
33100000-1 | 47 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm(754) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm(754) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3667.149
33100000-1 | 48 | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm(755) | Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 25-60mm(755) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2444.766
33100000-1 | 49 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G(756) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G(756) | Bucată | 2115 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8756.1
33100000-1 | 50 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G(757) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G(757) | Bucată | 175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 724.5
33100000-1 | 51 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G(758) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G(758) | Bucată | 1510 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6251.4
33100000-1 | 52 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G(759) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G(759) | Bucată | 11005 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68781.25
33100000-1 | 53 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm(760) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm(760) | Bucată | 4845 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32461.5
33100000-1 | 54 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm(761) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm(761) | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25968.6
33100000-1 | 55 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G(762) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G(762) | Bucată | 825 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5527.5
33100000-1 | 56 | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G(763) | Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G(763) | Bucată | 2540 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16540.988
33100000-1 | 57 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G(764) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G(764) | Bucată | 970 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6316.834
33100000-1 | 58 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G(765) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G(765) | Bucată | 12500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81402.5
33100000-1 | 59 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G(766) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 26G(766) | Bucată | 2720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17713.184
33100000-1 | 60 | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G(767) | Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 27G(767) | Bucată | 1210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7879.762
33100000-1 | 61 | Ac pentru stiloul de insulină 4mm(771) | Ac pentru stiloul de insulină 4mm(771) | Bucată | 1450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 821.6667
33100000-1 | 62 | Ac pentru stiloul de insulină 6mm(772) | Ac pentru stiloul de insulină 6mm(772) | Bucată | 1420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 804.6667
33100000-1 | 63 | Ac pentru stiloul de insulină 8mm(773) | Ac pentru stiloul de insulină 8mm(773) | Bucată | 15300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8670
33100000-1 | 64 | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G(774) | Ac pentru trepan biopsie din creasta iliacă 11G(774) | Bucată | 490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76817.7138
33100000-1 | 65 | Ansa pentru polipectomie 15mm(781) | Ansa pentru polipectomie 15mm(781) | Bucată | 145 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29290
33100000-1 | 66 | Ansa pentru polipectomie 20mm(782) | Ansa pentru polipectomie 20mm(782) | Bucată | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38784
33100000-1 | 67 | Ansa pentru polipectomie 25mm(783) | Ansa pentru polipectomie 25mm(783) | Bucată | 162 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32724
33100000-1 | 68 | Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm(784) | Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm(784) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16880
33100000-1 | 69 | Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm(785) | Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm(785) | Bucată | 137 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28907
33100000-1 | 70 | Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm(786) | Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm(786) | Bucată | 147 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31017
33100000-1 | 71 | Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală(1046) | Citoperiuțe sterile cu tăietură unilaterală(1046) | Bucată | 1900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2280
33100000-1 | 72 | Lingurița Folkman(1171) | Lingurița Folkman(1171) | Bucată | 32715 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32715
33100000-1 | 73 | Periuță citologică Cervex Brush(1306) | Periuță citologică Cervex Brush(1306) | Bucată | 112200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 134640
33100000-1 | 74 | Periuță citologică sterilă(1307) | Periuță citologică sterilă(1307) | Bucată | 41500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45650
33100000-1 | 75 | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm(1401) | Șervețele cu alcool 42,5mm*42.5mm(1401) | Bucată | 674830 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 188952.4
33100000-1 | 76 | Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402) | Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402) | Bucată | 715360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56942.656
33100000-1 | 77 | Set ginecologic S(1473) | Set ginecologic S(1473) | Bucată | 29700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 242946
33100000-1 | 78 | Set ginecologic M(1474) | Set ginecologic M(1474) | Bucată | 90980 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 744216.4
33100000-1 | 79 | Set ginecologic L(1475) | Set ginecologic L(1475) | Bucată | 19805 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 162004.9
33100000-1 | 80 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20(1524) | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20(1524) | Bucată | 1325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 231345
33100000-1 | 81 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G22(1525) | Set pentru puncție și cateterizare arterială G22(1525) | Bucată | 750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 119475
33100000-1 | 82 | Set pentru puncție și cateterizare arterială pentru nou-născuți G24(1526) | Set pentru puncție și cateterizare arterială pentru nou-născuți G24(1526) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5045
33100000-1 | 83 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei(1579) | Sistem închis pentru măsurarea diurezei(1579) | Bucată | 2655 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112327.74
33100000-1 | 84 | Spatule din lemn (apăsătoare de limba)(1626) | Spatule din lemn (apăsătoare de limba)(1626) | Bucată | 64601 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1146667.75
33100000-1 | 85 | Speculă ginecologică tip Cusco S(1627) | Speculă ginecologică tip Cusco S(1627) | Bucată | 62800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 201481.24
33100000-1 | 86 | Speculă ginecologică tip Cusco M(1628) | Speculă ginecologică tip Cusco M(1628) | Bucată | 197630 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 629115.579
33100000-1 | 87 | Speculă ginecologică tip Cusco L(1629) | Speculă ginecologică tip Cusco L(1629) | Bucată | 41130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 135042.129
33100000-1 | 88 | Sterilete(1659) | Sterilete(1659) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.6667
33100000-1 | 89 | Tampoane impregnate cu alcool (large size)(1675) | Tampoane impregnate cu alcool (large size)(1675) | Bucată | 53963 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 468258.5362
33100000-1 | 90 | Tampoane impregnate cu alcool (standard size)(1676) | Tampoane impregnate cu alcool (standard size)(1676) | Bucată | 21748 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 142014.44
33100000-1 | 91 | Test pentru sarcina HCG(1678) | Test pentru sarcina HCG(1678) | Bucată | 5180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15022
33100000-1 | 92 | Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680) | Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680) | Bucată | 273 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133087.5
33100000-1 | 93 | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783) | Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783) | Bucată | 55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4702.5
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 7155507.8888

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________