Anexa nr. 2

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor  nr. 115

# din “15” 09. 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea Centralizată a ANALIZATOARELOR și investigațiilor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru 2026

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

- IDNO: 1016601000212

- Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

- Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

| Nr lot | Denumirea lotului | Denumirea poziție | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | Cantitatea Totală | Valoare dispozitiv fără TVA | Valoarea estimată totală pentru 4 ani (inclusiv dispozitive, reagenți, consumabile etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Analizator imunologic automat | Analizator imunologic automat. Cod; 151400m. Descriere; Analizatoare utilizate pentru a detecta și/sau cuantifica reacții imunologice. Technicile de imunoanaliză implică interacțiunea unui anticorp(Ap) cu un antigen(Ag) sau hapten.. Parametru; Specificaţie. Tip sistem; automat. Posibilitatea efectuării analizelor urgente; randoom acces. Sistem analitic; automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse). Tipul dispozitivului; staționar. Capacitate de lucru; ≥ 30 probe/h. Tip probă; urină. ser. plasmă. sînge integru. Metoda; chemoluminiscenta. Teste efectuate; FSH. BhCG. Progesteronul. Testosteron. LH. DHEA-S. Estradiol. Cortizol. Alergeni specifici (IgE). TSH. T4. T3. FT3. FT4. AFP. CEA. PSA. CA 125. CA 19.9. CA15.3. Anti TG Ab. Anti TPO Ab. HIV. Hepatite virale. Procalcitonina. TORCH infecții (Maternal Care). Tip diluare; automat. Program control al calității; obligatoriu. Indicatori de avertizare; obligatoriu. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; obligatoriu. Limba de comunicare; rom/eng. Interfață LIS; bidirecțională. Afișaj; Ecran LCD/LED. Printer; obligatoriu. Cititor cod bare; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie incluți toți reagenții, toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului.; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 519 676,00 | 1 388 981,93 |
| 1.2 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT | ANULAT | Investigații | 547 |  |  |
| 1.3 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Hbe Ag&Ab | Hbe Ag&Ab | Investigații | 634 |  |  |
| 1.4 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBc IgM | HBc IgM | Investigații | 57 |  |  |
| 1.5 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HCV Ab | HCV Ab | Investigații | 826 |  |  |
| 1.6 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBc Ab | HBc Ab | Investigații | 584 |  |  |
| 1.7 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HbsAb | HbsAb | Investigații | 799 |  |  |
| 1.8 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBsAg | HBsAg | Investigații | 1113 |  |  |
| 1.9 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Toxocara IgG | Toxocara IgG | Investigații | 744 |  |  |
| 1.10 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT | ANULAT | Investigații | 743 |  |  |
| 1.11 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT | ANULAT | Investigații | 706 |  |  |
| 1.12 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | IgE Total | IgE Total | Investigații | 721 |  |  |
| 1.13 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CMV IgG | CMV IgG | Investigații | 503 |  |  |
| 1.14 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HSV IgG | HSV IgG | Investigații | 486 |  |  |
| 1.15 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT | ANULAT | Investigații | 456 |  |  |
| 1.16 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | H.pylori IgG | H.pylori IgG | Investigații | 356 |  |  |
| 1.17 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | PSA Total | PSA Total | Investigații | 1027 |  |  |
| 1.18 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | fT3 | fT3 | Investigații | 600 |  |  |
| 1.19 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | fT4 | fT4 | Investigații | 600 |  |  |
| 1.20 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Vitamina D | Vitamina D | Investigații | 800 |  |  |
| 1.21 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | TSH | TSH | Investigații | 1000 |  |  |
| 1.22 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | anti TPO | anti TPO | Investigații | 400 |  |  |
| 1.23 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CEA | CEA | Investigații | 300 |  |  |
| 1.24 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CA 19-9 | CA 19-9 | Investigații | 300 |  |  |
| 1.25 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CA 125 | CA 125 | Investigații | 200 |  |  |
| 1.26 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | PSA liber | PSA liber | Investigații | 200 |  |  |
| 1.27 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Feritin | Feritin | Investigații | 250 |  |  |
| 1.28 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Acid folic | Acid folic | Investigații | 150 |  |  |
| 1.29 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Vit B12 | Vit B12 | Investigații | 150 |  |  |
| 1.30 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | AFP | AFP | Investigații | 200 |  |  |
| 1.31 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Procalcitonin | Procalcitonin | Investigații | 200 |  |  |
| 2.1 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) | Analizator ionoselectiv Na, K. Cod; 150600. Descriere; Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electrozi iono-selectivi.. Parametrul; Specificația. Tip probă; Ser. Urină. Plasmă. Sânge integru. Tip analize; Na. K. Spălare automată; Obligatoriu. Display; LCD sau LED. Imprimantă termică; Obligatoriu. Data management; Obligatoriu. Interfața PC; Obligatoriu. Indicatori de avertizare; Obligatoriu. Program control al calității; Obligatoriu. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; Obligatoriu. Interfața LIS; Obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare; ≥ 50 analize (pentru instruire / testare). Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 12 000,00 | 191 216,00 |
| 2.2 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K | Dozarea potasiului, K | Investigații | 2000 |  |  |
| 2.3 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na | Dozarea sodiului, Na | Investigații | 2000 |  |  |
| 3.1 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) și investigații pentru 2026 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) | Analizator hematologic, automat (5 diff). Cod; 150530. Descriere; Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componenței sanguine. Parametru; Specificaţia. Optică; (5 diff). Complet automatizat; dotat cu mecanism de incărcare automată a probelor (autoloader).. Procedura de curăţire; automată. Parametri determinați și calculați:; WBC. RBC. HGB. HCT. MCV. MCH. MCHC. PLT. LYM #. LYM%. MON#. MON%. BAS#. BAS%. EOS#. EOS%. NEU#. NEU%. RDW (RDW CV + RDW SD). PDW. MPV. PCT. Capacitate (probe/oră); ≥ 60. Volumul probei:; ≤ 25 μL. Diluarea; automată. Afişaj; LED/LCD ecran, touchscreen. Imprimantă; obligatoriu. Introducerea datelor; manual/automat. Interfaţa PC; obligatoriu. Calibrarea; automată. Histograme:; WBC- repartizarea leucocitelor după volum. RBC - repartizarea eritrocitelor după volum. PLT- repartizarea trombocitelor după volum. Scatergrame; WBC - 5 diff. Afişarea pe ecran a tuturor datelor; histograme. rezultate. grafice. rezultate din arhivă. date de servis. Introducere/Monitorizare a datelor pacientului; nume pacient. ID pacient. sex. vîrsta. Monitorizarea reactivelor; numărul lotului. data expirării. volumul rămas. Afişarea rezultatelor pe imprimantă; Parametri determinaţi şi calculaţi. histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT. date despre pacient. Indicatori de avertizare; obligatoriu. Program de control al calității; ≥ 3 nivele. Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings. Stocarea datelor, memorie internă; ≥ 1000 pacienţi. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; obligatoriu. Interfața LIS; obligatoriu. Cititor de coduri de bare; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. UPS (Sursă neîntreruptibilă de alimentare); timp de lucru minim 30 min. Stație de lucru a loborantului; Calculator, mouse, tastatură, imprimantă. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare a apei pe toată perioada contractului. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului ofertat).. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.. | Bucată | 2 | 234 000,00 | 1 432 024,00 |
| 3.2 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Investigații | 34000 |  |  |
| 4.1 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) și investigații pentru 2026 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) | Analizator hematologic, automat (5 diff). Cod; 150530. Descriere; Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componenței sanguine. Parametru; Specificaţia. Optică; (5 diff). Procedura de curăţire; automată. Parametri determinați și calculați:; WBC. RBC. HGB. HCT. MCV. MCH. MCHC. PLT. LYM #. LYM%. MON#. MON%. BAS#. BAS%. EOS#. EOS%. NEU#. NEU%. RDW (RDW CV + RDW SD). PDW. MPV. PCT. Capacitate (probe/oră); ≥ 60. Volumul probei:; ≤ 25 μL. Diluarea; automată. Afişaj; LED/LCD ecran, touchscreen. Imprimantă; obligatoriu. Introducerea datelor; manual/automat. Interfaţa PC; obligatoriu. Calibrarea; automată. Histograme:; WBC- repartizarea leucocitelor după volum. RBC - repartizarea eritrocitelor după volum. PLT- repartizarea trombocitelor după volum. Scatergrame; WBC - 5 diff. Afişarea pe ecran a tuturor datelor; histograme. rezultate. grafice. rezultate din arhivă. date de servis. Introducere/Monitorizare a datelor pacientului; nume pacient. ID pacient. sex. vîrsta. Monitorizarea reactivelor; numărul lotului. data expirării. volumul rămas. Afişarea rezultatelor pe imprimantă; Parametri determinaţi şi calculaţi. histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT. date despre pacient. Indicatori de avertizare; obligatoriu. Program de control al calității; ≥ 3 nivele. Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings. Stocarea datelor, memorie internă; ≥ 1000 pacienţi. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; obligatoriu. Interfața LIS; obligatoriu. Cititor de coduri de bare; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare a apei pe toată perioada contractului. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului ofertat).. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.. | Bucată | 5 | 365 000,00 | 2 443 536,40 |
| 4.2 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Investigații | 58989 |  |  |
| 5.1 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl. Cod; 150610. Descriere; Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electrozi iono-selectivi.. Parametrul; Specificația. Tip probă; Ser. Urină. Plasmă. Sânge integru. Tip analize; Na. K. Cl. Spălare automată; Obligatoriu. Display; LCD sau LED. Imprimantă termică; Obligatoriu. Data management; Obligatoriu. Interfața PC; Obligatoriu. Indicatori de avertizare; Obligatoriu. Program control al calității; Obligatoriu. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; Obligatoriu. Interfața LIS; Obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare; ≥ 50 analize (pentru instruire / testare). Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 36 000,00 | 1 327 751,12 |
| 5.2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K | Dozarea potasiului, K | Investigații | 15557 |  |  |
| 5.3 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na | Dozarea sodiului, Na | Investigații | 16313 |  |  |
| 5.4 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea clorului, Cl- | Dozarea clorului, Cl- | Investigații | 2004 |  |  |
| 6.1 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl-. Cod; 150620. Descriere; Analizatoarele de electroliţi testează unul sau mai multi electroliţi folosind electrozi iono-selectivi.. Parametrul; Specificația. Tip probă; Ser. Urină. Plasmă. Sânge integru. Tip analize; Na. K. Ca++. Cl-. Spălare automată; Obligatoriu. Display; LCD sau LED. Imprimantă termică; Obligatoriu. Data management; Obligatoriu. Interfața PC; Obligatoriu. Indicatori de avertizare; Obligatoriu. Program control al calității; Obligatoriu. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; Obligatoriu. Interfața LIS; Obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare; ≥ 50 analize (pentru instruire / testare). Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 36 000,00 | 874 948,00 |
| 6.2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K | Dozarea potasiului, K | Investigații | 5500 |  |  |
| 6.3 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na | Dozarea sodiului, Na | Investigații | 5500 |  |  |
| 6.4 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea calciului, Ca++ | Dozarea calciului, Ca++ | Investigații | 5500 |  |  |
| 6.5 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea clorului, Cl- | Dozarea clorului, Cl- | Investigații | 5500 |  |  |
| 7.1 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) și investigații pentru 2026 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) | Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale). Cod; 150580. Descriere; Un echipament de laborator destinat măsurării automate a vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH), utilizat în diagnosticul și monitorizarea proceselor inflamatorii, infecțioase sau autoimune.. Parametrul; Specificația. Productivitatea; ≥ 40 teste pe ora. Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură; da. Timpul de execuție a testului; ≤ 30 min.. Efectuarea testului din eprubeta primara; pentru analiza generala de sânge. Posibilitatea conectării la sistemul informațional; da. Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare; da. Program de control al calității; da. Afișaj; LCD. Tip citire; Citire automată cu interpretare. Imprimantă termică; da. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Hârtie termică; 10 buc.. Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 3 | 87 000,00 | 669 274,00 |
| 7.2 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) și investigații pentru 2026 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | Investigații | 86000 |  |  |
| 8.1 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) și investigații pentru 2026 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) | Analizator automat pentru determinarea VSH cu 20 poziții (canale). Cod; 150570. Descriere; Un echipament de laborator destinat măsurării automate a vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH), utilizat în diagnosticul și monitorizarea proceselor inflamatorii, infecțioase sau autoimune.. Parametrul; Specificația. Productivitatea; ≥ 20 teste pe ora. Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură; da. Timpul de execuție a testului; ≤ 30 min.. Efectuarea testului din eprubeta primara; pentru analiza generala de sânge. Posibilitatea conectării la sistemul informațional; da. Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare; da. Program de control al calității; da. Afișaj; LCD. Tip citire; Citire automată cu interpretare. Imprimantă termică; da. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Hârtie termică; 10 buc.. Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioada contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 5 | 145 000,00 | 864 420,13 |
| 8.2 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) și investigații pentru 2026 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | Investigații | 69664 |  |  |
| 9.1 | Analizator semi-automat, de urina (150100) și investigații pentru 2026 | Analizator semi-automat, de urina (150100) | Analizator semi-automat, de urină, 45 teste/oră. Cod; 150100. Descriere; Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină.. Parametrul; Specificația. Productivitate în regim normal:; ≥ 45 teste/oră. Teste chimice:; Bilirubin. Sânge (hematii). Glucoză. Corpi cetonici. Leucocite. Nitrați. pH. Proteine. Greutatea specifică. Urobilinogen. Albumina. Creatina. culoare, claritate, Opțional. Rezultate calculate automat; raport: albumina/creatinină, Opțional. Unități de măsură; convenționale, SI. Programare probe; manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS. Calibrare; automata. Cititor de coduri de bare; obligatoriu. Timpul de măsurare a tuturor parametrilor; constituie în sumă ≤ 70s. Interfață LIS; unidirecțională. Stocare date/memorie internă; ≥ 1000 rezultate/măsurări. Afisaj; Ecran LCD sau LED. Limba de comunicare; rom/eng. Imprimantă încorporată; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.. | Bucată | 3 | 9 000,00 | 245 889,72 |
| 9.2 | Analizator semi-automat, de urina (150100) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică) | Analiza generală a urinei (chimică) | Investigații | 27620 |  |  |
| 10.1 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Analizator imunologic portativ (POC) | - Analizator Imunologic portativ (POC) Descriere; Analizator imunologic pentru detectarea cantitativa in vitro a biomarkerilor pentru Diabet zaharat, Infecții, Boli Cardiovasculare, Hormoni, Boli Gastrice, Boli Renale, Oncologii, destinat analizei componente-i sanguine, urina.. Parametrul; Specificația. Metode imunologică cu fluorescență. Parametri măsurați și raportați (Determinarea cantitativă a rezultatelor); HbAIC Hemoglobina glicolizată. TSH Hormonul de stimulare tiroidiană. TT3 Triiodotironin. PCT Procalcitonin. TT4 Tiroxina. CRP Proteina C reactivă. Myo - Mioglobina. cTnl -Troponina cardiacă I. CK-MB- Creatinkinaza MB. Test pentru determinarea D-Dimer. Test pentru determinarea PSA. Vitamina D. Alte teste (să se indice). Control al calității pentru fiecare test. Ecran LCD touch screen. Reactivi/Teste identificați prin cod de bare sau alte mijloace electronice de identificare, cu specificarea lotului și a datei de expirare.. Posibilitatea de conectare la internet. Posibilitatea de căutare pacient după dată sau după numărul de ordine. Alarme audio și vizuale. Stocare rezultate: ≥ 5000. Imprimantă termică încorporată sau detașabilă. Port USB pentru transmiterea datelor. Alimentare: Baterie reîncărcabilă. Încărcător de la rețea 220V, 50Hz. Limba de comunicare: engleză, română. Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe perioada contractului.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului.. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.. | Bucată | 1 | 900,00 | 48 592,80 |
| 10.2 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | D-dimer | D-dimer | Investigații | 100 |  |  |
| 10.3 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Proteina C reactiva | Proteina C reactiva | Investigații | 100 |  |  |
| 10.4 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Procalcitonina | Procalcitonina | Investigații | 100 |  |  |
| 11.1 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) | Analizator biochimic, automat 100 teste. Cod; 150200. Descriere; Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem de reactivi.. Sistem analitic; automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse). Tip de lucru; continuu. Tip sistem; randoom acces. Capacitatea (teste/oră); ≥ 100 (teste fotometrice, fără modulul ISE). Posibilitatea efectuării analizelor urgente; obligatoriu. Tipul dispozitivului; staționar. Tip probă; Ser și plasmă. urină. sânge integru / hemolizat. CSF (lichid cefalo-rahidian). Tip diluare; automat. Sistem de spălare total automat (ac, sistem de dozare); obligatoriu. Program control al calității; obligatoriu. Compartiment reactivi; cu răcire. Rotor cu cuve pentru reacție cu încălzire; cu termostat la 37 °C. Rotor cu cuve pentru reacție de tip reutilizabil sau de unică folosință; obligatoriu, (indicați ciclurile posibile de reutilizare). Regimuri de măsurare; Cinetic. Mono și bi-cromatic. Imunoturbidimetrc (Turbidity). Controlul cantității de reagent rămas; obligatoriu. Semnalizare lipsă reagent și probă; obligatoriu. Sistemul de dozare Reagenții; Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent. Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl. Cu sensor de obstacol. Indicatori de avertizare; obligatoriu. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; obligatoriu. Interfața LIS; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 70 000,00 | 148 724,40 |
| 11.2 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | Investigații | 600 |  |  |
| 11.3 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | Investigații | 600 |  |  |
| 11.4 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei totale | Dozarea bilirubinei totale | Investigații | 600 |  |  |
| 11.5 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei directe | Dozarea bilirubinei directe | Investigații | 150 |  |  |
| 11.6 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | Investigații | 200 |  |  |
| 11.7 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea ureei | Dozarea ureei | Investigații | 850 |  |  |
| 11.8 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatininei în ser sau urină | Dozarea creatininei în ser sau urină | Investigații | 700 |  |  |
| 11.9 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea glucozei | Dozarea glucozei | Investigații | 1600 |  |  |
| 11.10 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea hemoglobinei glicozilate | Dozarea hemoglobinei glicozilate | Investigații | 400 |  |  |
| 11.11 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea proteinei totale | Dozarea proteinei totale | Investigații | 50 |  |  |
| 11.12 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea trigliceridelor | Dozarea trigliceridelor | Investigații | 570 |  |  |
| 11.13 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea colesterolului | Dozarea colesterolului | Investigații | 1200 |  |  |
| 11.14 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | Investigații | 35 |  |  |
| 11.15 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | Investigații | 75 |  |  |
| 11.16 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea acidului uric | Dozarea acidului uric | Investigații | 600 |  |  |
| 11.17 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT | ANULAT | Investigații | 100 |  |  |
| 11.18 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT | ANULAT | Investigații | 100 |  |  |
| 11.19 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT | ANULAT | Investigații | 170 |  |  |
| 12.1 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) | Analizator hematologic, automat (3 diff), 60 probe. Cod; 150520. Descriere; Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine. Parametrul; Specificația. Metode de analiză; 3 diff. Procedura de curăţire; automată. Parametri determinați și calculați:; WBC. RBC. HGB. HCT. MCV. MCH. MCHC. PLT. LYM#. LYM%. MID#. MID%. GRA#. GRA%. RDW-SD. RDW-CV. MPV. PCT. Capacitate (probe/oră); ≥ 60. Volumul probei:; ≤ 25 μL. Diluarea; automată. Afişaj; LED/LCD ecran, touchscreen. Imprimantă; obligatoriu. Sistem de identificare a pacientului (ID pacient); obligatoriu. Introducerea datelor; manual/automat. Interfaţa PC; obligatoriu. Calibrarea; automată. Histograme:; WBC- repartizarea leucocitelor după volum. RBC- repartizarea eritrocitelor după volum. PLT- repartizarea trombocitelor după volum. Afişarea pe ecran a tuturor datelor; histograme. rezultate. grafice. rezultate din arhivă. date de service. Indicatori de avertizare; obligatoriu. Program de control al calității; obligatoriu. Limba de comunicare; rom/eng. Stocarea datelor, memorie internă; ≥ 1000 pacienţi/rezultate. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; obligatoriu. Interfața LIS; obligatoriu. Cititor de coduri de bare; obligatoriu. Alimentare; 220 V, 50 Hz. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.. | Bucată | 1 | 39 000,00 | 198 549,39 |
| 12.2 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Investigații | 29645 |  |  |
| 13.1 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) | Analizator biochimic, automat 350 teste. Cod; 150230. Descriere; Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem de reactivi.. Sistem analitic; automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse). Parametrul; Specificația. Sistem analitic; automat cu calculator exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse, imprimanta). Tip de lucru; continuu. Tip sistem; randoom acces. cu cititor de coduri de bare pentru reactivi. cu cititor de coduri de bare pentru probe. Capacitatea (teste/oră); ≥ 350 (teste fotometrice). Posibilitatea efectuării analizelor urgente; Obligatoriu. Tipul dispozitivului; staționar. Tip probă; Ser. plasmă. urină. sânge integru. CSF (lichid cefalo-rahidian). lichide biologice. Tip diluare; automat. de la 1 pană la 100. Sistem de spălare total automat (rotor/cuva de reactie, sistem de dozare reactivi si proba); Obligatoriu. Program complex de control al calității; Obligatoriu. Modul iono-selectiv; Opțional. Compartiment reactivi; cu răcire. ≥ 40 celule. Compartiment probe; ≥ 80 celule. Rotor/Cuva de reacție pentru probe; cu încălzire la 37°C. reutilizabil. ≥ 80 celule. Sistem fotometric cu sursa de lumina LED/Halogen; gama fotometrica de la 0 până la 3 A.. lungimi de unda a filtrelor fotometrice cel puțin de la 340 până la 670 nm. Regimuri de măsurare; Cinetic. Mono și bi-cromatic. Imunoturbidimetrc. Semnalizare lipsă reagent și probă; Obligatoriu. Sistemul de dozare Reagenții; Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent. Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl. detectia automata a cheagurilor de sange; Obligatoriu. "brațe" pentru dozare reagenti; ≥1. "brațe" pentru dozare probe; ≥1. Sistemul de dozare; Cu senzor de obstacol. Posibilitatea conectării accesului la distanta (remote acess prin programe ex. TeamViewer / AnyDesk / Radmin); Obligatoriu. Posibilitatea programării controalelor și calibratorilor prin acces la distanta in decurs de maxim o ora de la solicitare; Obligatoriu. Posibilitatea oferirii suportului tehnic prin acces la distanta in decurs de maxim o ora de la solicitare; Obligatoriu. Dimensiuni; lățime ≤ 1450 mm ±10%. adâncime ≤ 770 mm ±10%. înălțime ≤ 1260 mm ±10%. Conectare la LIS; Bi-direcțional. Indicatori de avertizare; obligatoriu. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Baterie / UPS; Minim 30 min. Adițional să fie inclus și tot ce este necesar pentru funcționalitatea lui: accesorii care necesită unire la canalizare și apeduct (sistemă de ionizare a apei, rezervor de apă);; Obligatoriu. Accesorii livrate împreună cu analizatorul biochimic; calculator (procesor). monitor cu diagonala minim 19 inch. tastatura. mouse. imprimanta. Cerințe adăugătoare; Analizator trebuie să fie dotat cu stație pentru purificarea apei, UPS și imprimanta pentru tipărirea rezultatelor, deservirea tehnică inclusă în contract pe toată perioada exploatării analizatorului. Stație pentru curățare a apei trebuie să fie prezentată cu costul setului de mentenanță anuală (filtre).. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 172 000,00 | 970 100,00 |
| 13.2 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | AST | AST | Investigații | 8000 |  |  |
| 13.3 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | ALT | ALT | Investigații | 7700 |  |  |
| 13.4 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Albumina | Albumina | Investigații | 180 |  |  |
| 13.5 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | fosfataza alcalina | fosfataza alcalina | Investigații | 280 |  |  |
| 13.6 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | a-amilaza | a-amilaza | Investigații | 170 |  |  |
| 13.7 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Fierul seric | Fierul seric | Investigații | 900 |  |  |
| 13.8 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | ureea | ureea | Investigații | 8500 |  |  |
| 13.9 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Bilirubina totală | Bilirubina totală | Investigații | 720 |  |  |
| 13.10 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Bilirubina directă | Bilirubina directă | Investigații | 7400 |  |  |
| 13.11 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | calciu | calciu | Investigații | 1100 |  |  |
| 13.12 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | colesterol | colesterol | Investigații | 8800 |  |  |
| 13.13 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Cholesterol LDL direct | Cholesterol LDL direct | Investigații | 5200 |  |  |
| 13.14 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Cholesterol HDL direct | Cholesterol HDL direct | Investigații | 5500 |  |  |
| 13.15 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Creatinine | Creatinine | Investigații | 10000 |  |  |
| 13.16 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | acid uric | acid uric | Investigații | 5600 |  |  |
| 13.17 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | y-glutamiltranspeptidaza | y-glutamiltranspeptidaza | Investigații | 500 |  |  |
| 13.18 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Glucose | Glucose | Investigații | 60 |  |  |
| 13.19 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | magneziu | magneziu | Investigații | 160 |  |  |
| 13.20 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | lipase | lipase | Investigații | 130 |  |  |
| 13.21 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | protein totala | protein totala | Investigații | 450 |  |  |
| 13.22 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | triglyceride | triglyceride | Investigații | 7500 |  |  |
| 13.23 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | HbA1C glicolizată | HbA1C glicolizată | Investigații | 2200 |  |  |
| 13.24 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | albumina urinară | albumina urinară | Investigații | 100 |  |  |
| 13.25 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | rheumatoid factor | rheumatoid factor | Investigații | 1800 |  |  |
| 13.26 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | proteina C reactiva | proteina C reactiva | Investigații | 2000 |  |  |
| 13.27 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | anti-streptolizin - O | anti-streptolizin - O | Investigații | 1800 |  |  |
| 14.1 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) și investigații pentru 2026 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator). Cod; 150110. Descriere; Analizator automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină.. Parametrul; Specificația. Productivitate; Analize microscopice; ≥ 60 teste/oră. Analize chimice; ≥ 200 teste/oră. Metoda masurarii; fotometrie pentru chimie, microscopie pentru analiza sediment. Tuburi la bord simultan; ≥ 80 tuburi. Teste chimice:; Bilirubin. Sînge (hematii). Glucoză. Corpi cetonici. Esterază leucocitară (leucocite). Nitrați. pH. Proteine. Greutatea specifică. Urobilinogen. Acid ascorbic, opțional. Creatinină, opțional. Albumină, opțional. Teste microscopice:; RBC (Red Blood Cells). WBC (White Blood Cells). WBCc (WBC Clumps). HYA (Hyaline Casts). SQEP (Squamous Epithelial Cells). NSE (Non-Squamous Epithelial Cells). PAT (Pathological Casts). BACT (Bacteria). SPRM (Sperm). MUC (Mucus). CRY (Crystals). YEA (Yeast). Calcium-oxalate monohydrate (CaOxm), opțional. Calcium-oxalate dihydrate (CaOxd), opțional. Uric acid (URI), opțional. Triple phosphate (TRI), opțional. Data management; Calculator; integrat sau extern. Interfață LIS; bidirecțională. Imprimantă; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 190 000,00 | 1 017 264,00 |
| 14.2 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | Investigații | 16000 |  |  |
| 15.1 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) | Analizator biochimic cu cuva, semi-automat. Cod; 150240. Descriere; Analizator semi-automat destinat analizelor biochimice. Parametrul; Specificația. Tip probă; Ser. Plasmă. Urină. Reagenți; Lichid. Cu posibilitatea de a fi substituiți. Incubator; Temperatura termostat 37°C. Capacitatea ≥ 8 tuburi. Cuva absorbanta; Cuvă. Tip reutilizabilă. Volum reactiv/investigație ≤ 500 mcl. Regimuri de măsurare; Punct final. Cinetic. Multipoint cinetic. Sursa de lumină; ≥ 6 lungimi de undă. Data management; Display. Memorie internă. Imprimantă integrata. Calibrarea; Automată. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Accesorii, Consumabile; Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.. | Bucată | 3 | 105 000,00 | 252 944,74 |
| 15.2 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Determinarea proteinei în urină | Determinarea proteinei în urină | Investigații | 6000 |  |  |
| 15.3 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Glucoza | Glucoza | Investigații | 5220 |  |  |
| 15.4 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Ureea | Ureea | Investigații | 3260 |  |  |
| 15.5 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | ALT | ALT | Investigații | 3520 |  |  |
| 15.6 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | AST | AST | Investigații | 3572 |  |  |
| 15.7 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Amilaza | Amilaza | Investigații | 3269 |  |  |
| 15.8 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Colesterol | Colesterol | Investigații | 4104 |  |  |
| 15.9 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Bilirubin total | Bilirubin total | Investigații | 3489 |  |  |
| 15.10 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | HbA1C | HbA1C | Investigații | 788 |  |  |
| 15.11 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Creatinin | Creatinin | Investigații | 3650 |  |  |
| 15.12 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Acid Uric | Acid Uric | Investigații | 653 |  |  |
| 15.13 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Bilirubin direct | Bilirubin direct | Investigații | 3489 |  |  |
| 16.1 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Biochimic, automat 300 teste (150200) | Analizator biochimic, automat 300 teste. Cod; 150220. Descriere; Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem de reactivi.. Sistem analitic; automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse). Parametrul; Specificația. Sistem analitic; automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse). Tip de lucru; continuu. Tip sistem; randoom acces. Capacitatea (teste/oră); ≥ 300 (teste fotometrice, fără modulul ISE). Posibilitatea efectuării analizelor urgente; Obligatoriu. Tipul dispozitivului; staționar. Tip probă; Ser și plasmă. urină. sânge integru / hemolizat. CSF (lichid cefalo-rahidian). Tip diluare; automat. Sistem de spălare total automat; Obligatoriu. Program de control al calității; Obligatoriu. Compartiment reactivi; cu răcire. Rotor cu cuve pentru reacție; cu încălzire la 37°C. tip reutilizabil, (indicați ciclurile posibile de reutilizare). Sistem fotometric; cu sursă de lumina LED/Halogen. cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm. Regimuri de măsurare; Cinetic. Mono și bi-cromatic. Imunoturbidimetrc (Turbidity). Controlul cantității de reagent rămas; obligatoriu. Semnalizare lipsă reagent și probă; Obligatoriu. Sistemul de dozare; Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent. Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl. Cu senzor de obstacol. Detectia automata a cheagurilor de sange; Obligatoriu. Conectare la LIS; Bi-direcțional. Indicatori de avertizare; obligatoriu. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 122 397,23 | 554 291,23 |
| 16.2 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei | Investigații | 50 |  |  |
| 16.3 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea magneziului în serul sangvin | Dozarea magneziului în serul sangvin | Investigații | 100 |  |  |
| 16.4 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea calciului în serul sangvin | Dozarea calciului în serul sangvin | Investigații | 600 |  |  |
| 16.5 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului în serul sangvin | Dozarea potasiului în serul sangvin | Investigații | 100 |  |  |
| 16.6 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului în serul sangvin | Dozarea sodiului în serul sangvin | Investigații | 100 |  |  |
| 16.7 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fierului în serul sangvin | Dozarea fierului în serul sangvin | Investigații | 400 |  |  |
| 16.8 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fosfatazei alcaline în ser | Dozarea fosfatazei alcaline în ser | Investigații | 400 |  |  |
| 16.9 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatinfosfokinazei (CK) în ser | Dozarea creatinfosfokinazei (CK) în ser | Investigații | 50 |  |  |
| 16.10 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser | Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser | Investigații | 100 |  |  |
| 16.11 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | Investigații | 3500 |  |  |
| 16.12 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | Investigații | 3500 |  |  |
| 16.13 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | Investigații | 1500 |  |  |
| 16.14 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea ureei | Dozarea ureei | Investigații | 3500 |  |  |
| 16.15 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatininei în ser sau urină | Dozarea creatininei în ser sau urină | Investigații | 3500 |  |  |
| 16.16 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea glucozei | Dozarea glucozei | Investigații | 8500 |  |  |
| 16.17 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea hemoglobinei glicozilate | Dozarea hemoglobinei glicozilate | Investigații | 1500 |  |  |
| 16.18 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea proteinei totale | Dozarea proteinei totale | Investigații | 400 |  |  |
| 16.19 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea albuminei în ser | Dozarea albuminei în ser | Investigații | 100 |  |  |
| 16.20 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea trigliceridelor | Dozarea trigliceridelor | Investigații | 5000 |  |  |
| 16.21 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea colesterolului | Dozarea colesterolului | Investigații | 8500 |  |  |
| 16.22 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | Investigații | 2500 |  |  |
| 16.23 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | Investigații | 3000 |  |  |
| 16.24 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-lipoproteinelor | Dozarea b-lipoproteinelor | Investigații | 50 |  |  |
| 16.25 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fosfolipidelor | Dozarea fosfolipidelor | Investigații | 50 |  |  |
| 16.26 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea apolipoproteinei A | Dozarea apolipoproteinei A | Investigații | 50 |  |  |
| 16.27 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea apolipoproteinei B | Dozarea apolipoproteinei B | Investigații | 50 |  |  |
| 16.28 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea lipoproteinei (a) | Dozarea lipoproteinei (a) | Investigații | 50 |  |  |
| 16.29 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei totale | Dozarea bilirubinei totale | Investigații | 3500 |  |  |
| 16.30 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei directe | Dozarea bilirubinei directe | Investigații | 3500 |  |  |
| 16.31 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea acidului uric | Dozarea acidului uric | Investigații | 1500 |  |  |
| 16.32 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT | ANULAT | Investigații | 100 |  |  |
| 16.33 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Antistreptolizina-o | Antistreptolizina-o | Investigații | 500 |  |  |
| 16.34 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Proteina C reactiva | Proteina C reactiva | Investigații | 500 |  |  |
| 16.35 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Factorul reumatic | Factorul reumatic | Investigații | 500 |  |  |
| 17.1 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) | Analizator biochimic, automat 150 teste. Cod; 150210. Descriere; Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem de reactivi.. Sistem analitic; automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse). Parametrul; Specificația. Sistem analitic; automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse). Tip de lucru; continuu. Tip sistem; randoom acces. Capacitatea (teste/oră); ≥ 150 (teste fotometrice, fără modulul ISE). Posibilitatea efectuării analizelor urgente; Obligatoriu. Tipul dispozitivului; staționar. Tip probă; Ser și plasmă. urină. sânge integru / hemolizat. CSF (lichid cefalo-rahidian). Tip diluare; automat. Sistem de spălare total automat; Obligatoriu. Program de control al calității; Obligatoriu. Compartiment reactivi; cu răcire. Rotor cu cuve pentru reacție; cu încălzire la 37°C. tip reutilizabil, (indicați ciclurile posibile de reutilizare). Sistem fotometric; cu sursă de lumina LED/Halogen. cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm. Regimuri de măsurare; Cinetic. Mono și bi-cromatic. Imunoturbidimetrc (Turbidity). Controlul cantității de reagent rămas; obligatoriu. Semnalizare lipsă reagent și probă; Obligatoriu. Sistemul de dozare; Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent. Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl. Cu senzor de obstacol. Detectia automata a cheagurilor de sange; Obligatoriu. Conectare la LIS; Bi-direcțional. Indicatori de avertizare; obligatoriu. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 122 397,23 | 828 372,29 |
| 17.2 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Glucoza | Glucoza | Investigații | 13282 |  |  |
| 17.3 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Ureea | Ureea | Investigații | 10160 |  |  |
| 17.4 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Creatinina | Creatinina | Investigații | 10160 |  |  |
| 17.5 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | ALAT | ALAT | Investigații | 13774 |  |  |
| 17.6 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | ASAT | ASAT | Investigații | 13774 |  |  |
| 17.7 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Bilirubina totala | Bilirubina totala | Investigații | 12429 |  |  |
| 17.8 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Bilirubina directa | Bilirubina directa | Investigații | 12429 |  |  |
| 17.9 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Ck-MB | Ck-MB | Investigații | 3152 |  |  |
| 17.10 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Amylaza | Amylaza | Investigații | 4421 |  |  |
| 18.1 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) | 150540 Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe. Cod; 150540. Descriere; Analizator hematologic automat (minim 5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componenței sanguine. Parametru; Specificaţia. Metode de măsurare; impendansmetrică, fotometrică optică sau mai performantă. Complet automatizat; dotat cu mecanism de incărcare automată a probelor (autoloader).. Procedura de curăţire; automată. Parametri determinați și calculați:; WBC (Celule albe). RBC (Celule roșii). HGB (Hemoglobina). HCT (Hematocrit). MCV (volumul mediu al globulelor roșii, eritrocitelor). MCH (cantitatea medie de hemoglobină dintr-un globul roșu). MCHC (concentrația medie a hemoglobinei în globulele roșii). PLT (Trombocite). LYM # (Limfocite - valoare absoluta). LYM% (Limfocite - valoare procent). MON# (Monocite - valoare absoluta). MON% (Monocite - valoare procent). BAS# (Bazofile - valoare absoluta). BAS% (Bazofile - valoare absoluta). EOS# (Eozinofile - valoare absoluta). EOS% (Eozinofile - valoare absoluta). NEU# (Neutrofile - valoare absoluta). NEU% (Neutrofile - valoare absoluta). RDW (RDW CV + RDW SD) (variația dimensiunii globulelor roșii). PDW (variabilitatea dimensiunii trombocitelor, plachetelor sanguine). MPV (volumul mediu al trombocitelor). PCT (procentul de volum sanguin ocupat de trombocite). IG# (Neutrofile imature - valoare absolută). IG% (Neutrofile imature - procent). VARL (Limfocite atipice). BLST (Blasti). SEG (Neutrofile segmentate), opțional. BAND (Neutrofile nesegmentate), opțional. RET (Reticulocite - valoare absolută). RET (Reticulocite - procent). Posibilitate de analiza doar a parametrului reticulocite. Capacitate (probe/oră); ≥ 80. Volumul probei:; ≤ 25 μL. Diluarea; automată. Afişaj; LED/LCD ecran. Posibilitatea de conectare la imprimantă; obligatoriu. Introducerea datelor; manual/automat. Interfaţa PC; obligatoriu. Calibrarea; automată. Histograme:; WBC- repartizarea leucocitelor după volum. RBC - repartizarea eritrocitelor după volum. PLT- repartizarea trombocitelor după volum. Afișarea pe ecran:; histograme. rezultate. grafice. 9 scattergrame diferite - color. rezultate din arhivă. Introducere/Monitorizare a datelor pacientului; nume pacient. ID pacient. sex. vîrsta. Dotat cu sistem de monitorizare a reactivilor; numărul lotului. data expirării. volumul rămas. Afişarea rezultatelor pe imprimantă; Parametri determinaţi şi calculaţi. histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT. date despre pacient. Indicatori de avertizare; obligatoriu. Program de control al calității; ≥ 3 nivele. Graficelor Levey-Janings. Stocarea datelor, memorie internă; ≥ 1000 pacienţi. Limba de comunicare; rom/eng. Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului; obligatoriu. Interfața LIS; obligatoriu. Cititor de coduri de bare; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. UPS (Sursă neîntreruptibilă de alimentare); obligatoriu. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului; ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare a apei pe toată perioada contractului. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului ofertat).. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului ofertat).. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.. | Bucată | 2 | 484 932,00 | 1 348 197,47 |
| 18.2 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | Investigații | 50000 |  |  |
| 19.1 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat | Analizator hematologic, automat cu VSH. Descriere; Analizator hematologic (minim 5 diff) automat destinat determinării parametrilor hematologici și a vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH), cu nivel ridicat de automatizare și integrare informatică.. Parametru; Specificaţia. Metode de măsurare; impendansmetrică. optice/fotometrice și/sau fluorescență. Determinare automată a VSH, din aceeași probă sau din probă dedicată. Parametri determinați și calculați:; WBC. VSH. Lym%. HGB. Bas%. MCHC. Eos%. RBC. PLT. Lym#. PDW. NRBC#. Mon%. MCH. NRBC%. PCT. Mon#. IMG#. P-LCR. Eos#. Neu#. HCT. IMG%. MCV. Bas#. RDW-CV. RDW-SD. P-LCC. Neu%. MPV. IPF. Capacitate (probe/oră); ≥ 70 (fără VSH). ≥ 40 (cu VSH). Diluarea; Automată și/sau manuală. Tip proba; sânge integru. sânge capilar. sânge pre-diluat. body fluid, opțional. Volum proba; ≤ 30 µL (fără VSH). ≤ 160 µL (cu VSH). Incarcator automat de probe; ≥ 30 eprubete. posibilitatea efectuarii analizelor urgente (STAT); Obligatoriu. Afişaj; Display color, touchscreen. posibilitatea conectarii imprimantei externe; posibilitatea conectarii imprimantei externe. Introducerea datelor; manual. automat. Interfața; PC, LIS/HIS Obligatoriu. Data Management; Stocare rezultate, arhivă pacienți. Afişarea histogramelor; Obligatoriu. Stocarea datelor / Memorie internă; ≥ 100 000 pacienți. Calibrarea; Automată și/sau manuală. Grafice; RBC (repartizarea eritrocitelor după volum). WBC (distributia leucocitelor după tip). PLT (repartizarea trombocitelor după volum). Afişarea pe ecran a tuturor datelor; grafice. rezultate. rezultate din arhivă. date de servis. Introducere/Monitorizarea datelor pacientului; nume pacient. ID pacient. sex. vârstă. Monitorizarea reactivelor; data expirării. volumul rămas. Afişarea rezultatelor pe imprimantă; Parametri determinaţi şi calculaţi. histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT. date despre pacient. Indicatori de avertizare; Obligatoriu. Control al calităţii; ≥ 3 nivele. Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Limba de comunicare; rom/rus. Accesorii; cititor coduri de bare. Vas pentru deşeuri. tuburi pentru reagenţi. tuburi pentru spălare. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).. Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 240 000,00 | 1 302 600,00 |
| 19.2 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) + VSH | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) + VSH | Investigații | 13200 |  |  |
| 20.1 | Analizator Hybrid de urină și investigații pentru 2026 | Analizator Hybrid de urină | Analizator hybrid de urina. Descriere; Analizator automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină.. Parametrul; Specificația. Productivitate; Analize microscopice; ≥ 60 teste/ora. Analize chimice; ≥ 150 teste/ora. Analize hybride; ≥ 60 teste/ora. Metoda masurarii; Imagistică digitală automată (viziune artificială) și/sau metode automate validate pentru analiza sedimentului urinar; metode colorimetrice fotoelectrice pentru chimie. Teste chimice; Leucocite. urobilinogen. proteină. bilirubină. glucoză. greutate specifică. cetone. nitriți. pH. Eritrocite (determinare chimică și/sau microscopică). MircoAlbumin (optional). Creatinin (optional). Calciu (optional). Teste parametri fizici; greutate specifică. Culoare. turbiditate. Teste microscopice; RBC (Red Blood Cells). WBC (White Blood Cells). WBCc (WBC Clumps). BACT (Bacteria). BACTc, coccus, opțional. BACTr, rod, opțional. YEA (Yeast). SQEP (Squamous Epithelial Cells). NSE (Non-Squamous Epithelial Cells). CRY (Crystals). Calcium-oxalate monohydrate (CaOxm). Calcium-oxalate dihydrate (CaOxd). Uric acid (URI). Triple phosphate (TRI). HYA (Hyaline Casts). PAT (Pathological Casts). MUC (Mucus). SPRM (Sperm). Posibilitatea efectuării analizelor urgente (STAT); obligatoriu. Capacitatea de incarcare a stripurilor; ≥ 200. Tip probă; Urină. Volumul probei; ≤ 3 ml. Incarcator automat de probe; obligatoriu. Data management; Calculator integrat sau exterior; obligatoriu. Interfață LIS; Bidirecțională. Cititor de coduri de bare; obligatoriu. Alimentarea; 220 V, 50 Hz. Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 190 000,00 | 872 492,80 |
| 20.2 | Analizator Hybrid de urină și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | Investigații | 13200 |  |  |
| 21.1 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Analizator microbiologic automat | Descriere; Sistem microbiologic automatizat (ID/AST) – echipament de laborator destinat identificării automate a microorganismelor (bacterii și fungi) și determinării fenotipice a sensibilității acestora la antibiotice, utilizând carduri sau paneluri sigilate. Sistemul asigură procesare standardizată, rezultate conforme EUCAST, integrare cu LIS și stocarea, interpretarea și imprimarea automată a rezultatelor.. Parametrul; Specificația. Tip echipament; Sistem microbiologic automat. Tip sistem; Închis, fără aerosoli. Mediu de probe sigilate; Cartușe / carduri / paneluri. Identificare (ID); Automat. Principiu ID; Fenotipic (implicit). Sensibilitate la antibiotice (AST); Obligatoriu. Principiu AST; Fenotipic, automat. Timp rezultat AST; 8–24 ore. Capacități de testare/identificare; Enterobacteriaceae (GN). Nefermentatoare (GN). Gram pozitive (GP). Fungi / YST. Capacitate de încărcare; ≥ 15 investigații. Identificare pacienți / consumabile; Prin coduri de bare. Atestare EUCAST; Obligatoriu. Conectare LIS / LIM; Obligatoriu. Interfață utilizator; PC extern. Stocare și vizualizare rezultate; Obligatoriu. Imprimare rezultate; Obligatoriu. Echipament auxiliar; PC + imprimantă. Software specializat; Bază de date + update. Interpretare automată expert; Obligatoriu. Sistem integrat de control al calității; Obligatoriu. Alarme; audio și vizuale. Alimentare; 220V, 50Hz. Limba de comunicare; engleză, română. Cerințe adăugătoare; UPS cu timp de lucru minim 30 min. Medii de probe necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare; ≥ 50 analize/investigații (pentru testare/instruire). Note:. Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.. Furnizorul va asigura:. Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.. Instruirea personalului.. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS).. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS).. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 12 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).. Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.. | Bucată | 1 | 666 666,67 | 1 356 666,67 |
| 21.2 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii bacili Gram Negativi(E)nterobacteriales | Specii bacili Gram Negativi(E)nterobacteriales | Investigații | 700 |  |  |
| 21.3 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii coci Gram Pozitive | Specii coci Gram Pozitive | Investigații | 500 |  |  |
| 21.4 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii Neisseria si Haemophilus | Specii Neisseria si Haemophilus | Investigații | 100 |  |  |
| 21.5 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii Fungi | Specii Fungi | Investigații | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 846 969,13 | 18 336 837,09 |

Notă:          În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile, conforme este mai mic de doi per lot, autoritatea contractantă are dreptul să anuleze lotul.

Ofertele nu vor fi acceptate, în cazul în care vor depăși valoarea estimativă a dispozitivul medical cu 30% și mai mult.

Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru realizarea investigațiilor/testelor indicate, inclusiv soluțiile de control al calității (QC) și de calibrare, pentru investigațiile obligatorii solicitate și incluse în calculul costului.

Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului necesar pentru investigații, compatibile cu dispozitivul medical achiziționat în lot.

Oricare costuri suplimentare lunare care ar permite efectuarea procedurilor cu utilizarea reagenților propuși, vor fi acoperite de către operatorul economic pe perioada consumării acestora.

- în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte  alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și  alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea  după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a  fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

- Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020:

- Analizatorul: până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

- Investigațiile (consumabilele, reagenții necesari) :

Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:

- La data livrării analizatorului, Furnizorul va livra 10% din cantitatea totală de bunuri.

- Cantitatea rămasă, reprezentând 50% din volumul total, va fi livrată în două tranșe egale a câte 25% fiecare.

- Livrarea tranșelor se va efectua cu respectarea unui termen minim de 60 de zile între acestea.

- În baza bonurilor de comandă se vor livra 40%, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.

Note:

- În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încît să nu fie afectată continuitatea activității sale;

- Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 60% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;

- În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ procentul conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de  livrare;

- Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

- În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul  în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2026;

- Furnizorul va lua în considerare divizarea per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per test), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro

- Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

- Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

- Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 5 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă | - 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei a dispozitivului medical fără TVA și valoarea specifică numărului de investigații specific pentru anul 2026. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorul economic în platforma SIA “RSAP” Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale). Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale , în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | DA |
| 11 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 12 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 48 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 15 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 16 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 19 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipamentului medical), în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 20 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Declarație de la Ofertant | cu privire la garantarea de către operatorul economic că nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, indicate în formularul costurilor, pe un termen de cel puțin 48 luni și pentru toată cantitatea minimă solicitată, în perioada de garanție a dispozitivului medical - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 22 | Declarație de la ofertant penntru reagenți | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 23 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 24 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027 | DA |

- Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar:      MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contactului

- Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

- sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Vor fi contractate doar dispozitivele medicale ( echipamentele medicale) propriu zise și investigațiile necesare pentru anul 2026 conform cantităților specificate în loturi.

CAPCS precizează și furnizează parametrii de bază pentru calculele (durata calculelor – 4 ani, Cantitatea planificată de examinări pentru toți 4 ani este stabilită pentru fiecare analizator în parte, prețul kwh este de 2,808 lei pentru persoane juridice). Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale reprezintă un răspuns a ofertantului, în care furnizează, într-o manieră standard, datele necesare pentru a calcula costurile ciclului de viață ale ofertelor lor, conform tabelei de mai jos.

Numărul de examinări este cantitatea minimă totală și poate fi ajustată în funcție  de necesitățile reale ale beneficiarului final pentru fiecare an în parte.

Note:

- Cantitățile prevăzute pentru fiecare tip de investigație au caracter estimativ și orientativ.

- O dată cu contractul de achiziţii publice de bunuri și servicii, vor fi semnat 2 angajamente contractuale obligatorii privind menținerea prețurilor consumabilelor declarate în oferta depusă și privind asigurarea garanției, mentenanței preventive și corective, disponibilității pieselor de schimb și menținerea/stabilirea prețurilor aferente întreținerii pe durata de viață a dispozitivului medical, declarate în oferta depusă în cadrul procedurii de achiziție publică.

- Pe durata executării contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a redistribui cantitățile între tipurile de investigații solicitate, în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului final, prin diminuarea unor poziții și majorarea altora, cu menținerea numărului minim total de investigații solicitat și cu respectarea valorii contractuale și a prețurilor unitare ofertate.

- Prețurile unitare ofertate vor rămâne ferme pe perioada contractuală, însă stabilirea acestora nu conferă operatorului economic un drept exclusiv de furnizare și nu generează obligația autorității contractante de a contracta exclusiv cu acesta pe întreaga perioadă.

- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a iniția, în condițiile legii, alte proceduri de achiziție pentru produse compatibile, echivalente sau alternative, inclusiv soluții care presupun punerea la dispoziție a unui alt analizator/echipament, în cazul în care acestea se dovedesc mai avantajoase din punct de vedere tehnic și/sau economic.

- Evaluarea va fi efectuată conform criteriului de evaluare și datelor din Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical.

- Ofertele se prezintă: în lei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: costul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor,  per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).

Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._26_1.pdf

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 10.04.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial  al Uniunii Europene): da___________________

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                        semnat electronic                                                 Gheorghe GORCEAG