# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile si produse parafarmaceutice pentru perfuziologie şi terapie intensivă (oxigenatoare)
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 330000000 |  |  |  |  |  |
| Conform anexei 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1175000,00 |

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Doar pentru loturile complete – nu vor fi admise ofertele doar pentru anumite pozitii din lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI - 31 DECEMBRIE 2019, la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2019_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară 1% (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | DA |
| 4 | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |
| 5 | Certificatele solicitate in specificatie, pentru pozitiile in care nu este indicat vre-un certificat atunci este este obligatoriu corespunderea CE sau EN 13795 | Atasarea la sistem sau prezentarea in decurs de 2 zile de la solictare | DA |
| 6 | Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea | Atasarea la sistem sau prezentarea în decurs de 2 zile de la solictare | DA |
| 7 | Garanţie de bună execuţie | 5% din contractual adjudecat conform informatiei din documentele de licitatie | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ nu a fost publicat___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | NU |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Conform Anexei 1

Anexa 1

Lista: Consumabile si produse parafarmaceutice pentru perfuziologie şi terapie intensivă

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

:

Anexa 1

| Denumire lot |  | valoare |  | pas minim |  | perioada livrare |  | adresa livrarii |  | CPV |  | obiect achiztie |  |  | cantitate |  | unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxigenatoare |  | 650 000,00 |  | 10 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Oxigenator cu membrană în set cu: - -reservor venos rigid (hollow) (cu 2 suporturi („holder”)) - filtru arterial (cu 2 suporturi(„holder”)) şi - linii arteriovenoase, pentru aspiraţia cardiochirurgicală şi cardioplegia cu sânge prin pompă (conform desenului 1 -2 anexat)Pentru adulţi Debit volum maxim (l / min.) Nu mai mic de 7,0 Visibilitatea sângelui Da Volumul static al “priming”-ului (ml) Pîna la 260 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (@ 7,0 l / min. AAMI standard) Nu mai mic de 400 Eficienţa schimbului caldurii ( @ 7,0 l/min.) Nu mai mic de 0,45 Întrarea sângelui venos la „top”-ul rezervorului Da |  |  | 75 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Oxigenator cu membrană în set cu: - reservor venos rigid (hollow) cu 2 suporturi(”holder”), - filtru arterial pentru adulţi (cu 2 suporturi) (”holder”), şi - linii arteriovenoase, pentru aspiraţia cardiochirurgicală şi cardioplegia cu sânge prin pompă (conform desenului 3-5 anexat) Pentru copii şi adulţi cu greutate ≤ 60 kg Debit volum maxim (l / min.) Nu mai mic de 5,0 Visibilitatea sângelui Da Volumul static al „priming”-ului (ml) Pînă la 160 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (@ 5,0 l / m) Nu mai mic de 260 Eficienţa schimbului căldurii ( @ 5,0 l/min) Nu mai mic de 0,45 Întrarea sângelui venos la “top”-ul rezervorului Da Întrarea sângelui venos( inch) ½ |  |  | 25 |  | Unitate |
| Canule aortice |  | 160 000,00 |  | 5 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru maturi Mărimea (Fr) 24 Forma canulelor Încovoiată Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, inch 3/8 |  |  | 25 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru maturi Mărimea (Fr) 22 Forma canulelor Încovoiată Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, Inch 3/8 |  |  | 5 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru maturi Mărimea (Fr) 21 Forma canulelor Încovoiată Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, Inch 3/8 |  |  | 10 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru maturi si copii Mărimea (Fr) 18 Forma canulei Dreaptă cu inel la vârf Tipul vârfului Polivinilclorid Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ |  |  | 5 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 16 Forma canulei Dreaptă cu inel la vârf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ |  |  | 40 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 14 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat, inch ¼ x/¼ |  |  | 50 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 12 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ |  |  | 40 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 10 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ |  |  | 10 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 8 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ |  |  | 10 |  | Unitate |
| Eprubete pentru determinare Timpului Activat de Coagulare |  | 120 000,00 |  | 4 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Eprubete pentru determinare Timpului Activat de Coagulare Tip „MAX-ACT Compatibile cu aparatul „Actalyke Mini II Volumul sângelui necesar pentru analiza , ml 0,5 |  |  | 500 |  | Unitate |
| Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor comp”, “Perfuzor FM” |  | 30 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | 50 ml, Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril |  |  | 1500 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 20 ml, Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril |  |  | 500 |  | Unitate |
| Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat |  | 10 000,00 |  | 1 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Sistema Intrafix Material: poliuretan Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pina la -250 ml/ora Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare ml/h Steril Transparenta ISO №13485, CE |  |  | 150 |  | Unitate |
| Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor |  | 3 000,00 |  | 300,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Echivalent“Mini-SpikePlus”, Dimensiunea filtrului: 0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Obligator Steril Obligator Posibilitatea de folosire multipla Obligator Pastrarea solutiilor sterile24 ore Prezentarea de mostre la momentul licitatiei Obligator ISO №13485, CE |  |  | 1000 |  | Unitate |
| Robinete 3-directionale cu prelungitor |  | 1 800,00 |  | 200,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Tip Discofix-C Transparent Obligator Lungimea 10 cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari Rotatia robinetului 360° Steril Obligator |  |  | 200 |  | Unitate |
| Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) |  | 4 000,00 |  | 400,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru adulţi > 30 kg Fără latex Obligator Cu pelicula adeziva Obligator Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. |  |  | 20 |  | Unitate |
| Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) |  | 1 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pediatrice Fără latex Obligator Cu pelicula adeziva Obligator Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. |  |  | 5 |  | Unitate |
| Electrozi ECG pentru copii |  | 500,00 |  | 30,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Cu gel lichid: Obligator Cu sensor Ag/AgCl cu conector presat: Obligator Material: Ţesătură poroasă, adezivă,fara latex PVC Diametru electrodului: 25-30mm |  |  | 100 |  | Unitate |
| Prelungitor pentru tubul endotraheal |  | 8 000,00 |  | 550,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru adulţi Cod de ref.N5120 Cu conexiunele mobile a unghiului Obligator Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Obligator Durata termenului de valabilitate Minimum 2 ani Sterilizat cu etilenoxid Obligator |  |  | 200 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Pediatrice Cod de ref.N3535 Cu conexiunele mobile a unghiului Obligator Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Obligator Durata termenului de valabilitate Minimum 2 ani Sterilizat cu etilenoxid Obligator |  |  | 400 |  | Unitate |
| Sistemă de ventilaţie „Mapleson C” |  | 1 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea tubului: 1.8 m Cu valvă pediatrică APL Mk Obligatoriu Volumul sacului: 0.5 litru Steril Transparent Prezentarea de mostre la momentul licitatiei ISO №13485, CE |  |  | 2 |  | Unitate |
| Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice |  | 40 000,00 |  | 1 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml |  |  | 50 |  | Unitate |
| Sistemă pentru colectarea urinei |  | 2 500,00 |  | 25,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea tubului de evacuare: 120 – 170 cm Cu cameră (vas) din plastic transparent: 500 ml Volumul total al camerei primare pentru monitoringul fin a diurezei urinei: Gradaţia camerei primare de colectare a urinei: Fiecare 2 ml (pînă la 50ml) şi fiecare 10 ml (pînă la 500 ml) Volumul sacului de colectare a urinei 2 l Posibilitate de evacuare a urinei din sacul de colectare prin supapă: Cu sac de polietilenă, cu valvă antireflux Steril Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  | 50 |  | Unitate |
| Umedificatoare pentru oxygen tip AquaFlow |  | 4 500,00 |  | 45,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Cod de ref.N 1505 Calitati: Steril Transperent |  |  | 10 |  | Unitate |
| Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic |  | 15 000,00 |  | 200,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Ref 4462505 *ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncţionare; • seringă de unică folosinţă PVC-free şi Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock ; • robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock ; • pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; • valvă unidirecţională; • cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliş de protecţie din PVC; • sterilizare cu EO; |  |  | 20 |  | Unitate |
| Cater toracal cu Troacar |  | 6 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | REF 1842401, 24 FR- 39cm Confectionat din PVC termosensibil radio opac,gradat folosit la drenaje toracice rapide cu virf ascutit,inchis 8mm (24Ch) -390mm |  |  | 20 |  | Unitate |
| Absorber CO2 1un-5kg |  | 18 000,00 |  | 180,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Absorber CO2 1un-5kg |  |  | 30 |  | Unitate |
| Bandă adezivă ( emplastru) |  | 1 400,00 |  | 65,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa 1 cm/5 m |  |  | 50 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa 3 cm/5 m |  |  | 100 |  | Unitate |
| Dop universal |  | 5 000,00 |  | 155,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru sisteme de iinfuzie, perfuzie şi catetere Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  | 2000 |  | Unitate |
| Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice |  | 35 000,00 |  | 155,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  | 50 |  | Unitate |
| Mandren tip Bougie |  | 200,00 |  | 20,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 15 |  |  | 4 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 10 |  |  | 2 |  | Unitate |
| Acumulator pentru sternotom pentru ACCULAN GA 626 (existent) |  | 1 500,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | 9,6 V; 0,8 Ah |  |  | 2 |  | Unitate |
| Clei (lipici chirurgical) |  | 8 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Cantitatea 15 gr Conţinutul: Gelatină, Resorcină, Formaldehidă Setul format din: - 1 tub cu conţinutul de gelatină, resortină - 1 flacon de 5 ml cu conţinutul de formaldehidă - 1 seringă de 5 ml - 1 cateter-aplicator de 10 cm Setul să fie steril. (seturi) |  |  | 2 |  | Unitate |
| Talc steril in forma de spray cu canula |  | 3 000,00 |  | 30,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea canulei (cm)-44 Greutatea doze-3g Marimea mediu a particulelor- nu mai putin de 14 µm |  |  | 2 |  | Unitate |
| Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) steril |  | 3 500,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea tubului 3 m Diametrul lumenului 0,7 cm Canula din Polietilena, transparent |  |  | 150 |  | Unitate |
| Tub pentru drenaj pleural. apirogen, din silicon, steril |  | 8 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | 20ch Lungimea 520 mm |  |  | 15 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 16 ch Lungimea 520 mm |  |  | 30 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 24 ch Lungimea 520 mm |  |  | 50 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 28 ch Lungimea 520 mm |  |  | 50 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 30 ch Lungimea520 mm |  |  | 25 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 32 ch Lungimea 520 mm |  |  | 70 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 34 ch Lungimea 520 mm |  |  | 15 |  | Unitate |
| Catetere Fogarty pentru embolectomie |  | 5 000,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | 34 ch Lungimea 520 mm |  |  | 15 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 3FR |  |  | 2 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 5FR |  |  | 2 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 6FR |  |  | 2 |  | Unitate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 7FR |  |  | 2 |  | Unitate |
| Rezervoare pentru drenaje toracice ( container universal pentru aspiratie) |  | 2 000,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Rezervoar – Borcan- Borcan din plastic Marcat - Marcajul cu pasul de -Volumul borcanului 50 ml -Posibilitatea de folosire de mai multe ori 1000 – 2000 ml -Posibilitate de resterilizare -Capacul sa se inchida ermetic pentru a mentine vacuum 3/8 -Conectorul de la pacient 1/4 -Conectorulde la vacuum |  |  | 7 |  | Unitate |
| Ceară sterilă pentru stern |  | 5 000,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | nonabsorbabilă Greutatea 2,5gr |  |  | 100 |  | Unitate |
| Dispozitiv p/u exerci'ii respiratorii Polyi Respiceser |  | 5 000,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | pentru dezvoltarea, imbunatatirea si mentinerea capacitatii respiratorii, restabileste si mentine capacitatea pulmonara la pacientii postoperatori, dotat cu filtru aerian pentru protectie respiratorie, camere transparante bine calibrate pentru apreciere precisa |  |  | 20 |  | Unitate |
| Lenta pentru turnichete |  | 2 000,00 |  | 20,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea 75cm Latimea 3mm |  |  | 25 |  | Unitate |
| Sisteme de transfuzie a singelui |  | 2 500,00 |  | 20,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | cu ac polimer |  |  | 300 |  | Unitate |
| Denumire lot | valoare |  | pas minim |  | perioada livrare |  | adresa livrarii |  | CPV |  | obiect achiztie |  | cantitate | unitate de masura |  |  |  |
| Oxigenatoare | 650 000,00 |  | 10 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Oxigenator cu membrană în set cu: - -reservor venos rigid (hollow) (cu 2 suporturi („holder”)) - filtru arterial (cu 2 suporturi(„holder”)) şi - linii arteriovenoase, pentru aspiraţia cardiochirurgicală şi cardioplegia cu sânge prin pompă (conform desenului 1 -2 anexat)Pentru adulţi Debit volum maxim (l / min.) Nu mai mic de 7,0 Visibilitatea sângelui Da Volumul static al “priming”-ului (ml) Pîna la 260 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (@ 7,0 l / min. AAMI standard) Nu mai mic de 400 Eficienţa schimbului caldurii ( @ 7,0 l/min.) Nu mai mic de 0,45 Întrarea sângelui venos la „top”-ul rezervorului Da |  | 75 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Oxigenator cu membrană în set cu: - reservor venos rigid (hollow) cu 2 suporturi(”holder”), - filtru arterial pentru adulţi (cu 2 suporturi) (”holder”), şi - linii arteriovenoase, pentru aspiraţia cardiochirurgicală şi cardioplegia cu sânge prin pompă (conform desenului 3-5 anexat) Pentru copii şi adulţi cu greutate ≤ 60 kg Debit volum maxim (l / min.) Nu mai mic de 5,0 Visibilitatea sângelui Da Volumul static al „priming”-ului (ml) Pînă la 160 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (@ 5,0 l / m) Nu mai mic de 260 Eficienţa schimbului căldurii ( @ 5,0 l/min) Nu mai mic de 0,45 Întrarea sângelui venos la “top”-ul rezervorului Da Întrarea sângelui venos( inch) ½ |  | 25 | Unitate |  |  |  |
| Canule aortice | 160 000,00 |  | 5 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru maturi Mărimea (Fr) 24 Forma canulelor Încovoiată Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, inch 3/8 |  | 25 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru maturi Mărimea (Fr) 22 Forma canulelor Încovoiată Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, Inch 3/8 |  | 5 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru maturi Mărimea (Fr) 21 Forma canulelor Încovoiată Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului, Inch 3/8 |  | 10 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru maturi si copii Mărimea (Fr) 18 Forma canulei Dreaptă cu inel la vârf Tipul vârfului Polivinilclorid Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ |  | 5 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 16 Forma canulei Dreaptă cu inel la vârf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ |  | 40 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 14 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat, inch ¼ x/¼ |  | 50 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 12 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ |  | 40 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 10 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ x/¼ |  | 10 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Canula aortică Pentru copii Mărimea (Fr) 8 Forma canulei Dreaptă cu inel la vîrf Tipul vârfului Polivinilclorid Rezistente la kinking Armată Mărimea conectorului incorporat,inch ¼ |  | 10 | Unitate |  |  |  |
| Eprubete pentru determinare Timpului Activat de Coagulare | 120 000,00 |  | 4 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Eprubete pentru determinare Timpului Activat de Coagulare Tip „MAX-ACT Compatibile cu aparatul „Actalyke Mini II Volumul sângelui necesar pentru analiza , ml 0,5 |  | 500 | Unitate |  |  |  |
| Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor comp”, “Perfuzor FM” | 30 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | 50 ml, Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril |  | 1500 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 20 ml, Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril |  | 500 | Unitate |  |  |  |
| Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat | 10 000,00 |  | 1 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Sistema Intrafix Material: poliuretan Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pina la -250 ml/ora Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare ml/h Steril Transparenta ISO №13485, CE |  | 150 | Unitate |  |  |  |
| Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor | 3 000,00 |  | 300,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Echivalent“Mini-SpikePlus”, Dimensiunea filtrului: 0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Obligator Steril Obligator Posibilitatea de folosire multipla Obligator Pastrarea solutiilor sterile24 ore Prezentarea de mostre la momentul licitatiei Obligator ISO №13485, CE |  | 1000 | Unitate |  |  |  |
| Robinete 3-directionale cu prelungitor | 1 800,00 |  | 200,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Tip Discofix-C Transparent Obligator Lungimea 10 cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari Rotatia robinetului 360° Steril Obligator |  | 200 | Unitate |  |  |  |
| Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) | 4 000,00 |  | 400,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru adulţi > 30 kg Fără latex Obligator Cu pelicula adeziva Obligator Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. |  | 20 | Unitate |  |  |  |
| Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) | 1 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pediatrice Fără latex Obligator Cu pelicula adeziva Obligator Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. |  | 5 | Unitate |  |  |  |
| Electrozi ECG pentru copii | 500,00 |  | 30,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Cu gel lichid: Obligator Cu sensor Ag/AgCl cu conector presat: Obligator Material: Ţesătură poroasă, adezivă,fara latex PVC Diametru electrodului: 25-30mm |  | 100 | Unitate |  |  |  |
| Prelungitor pentru tubul endotraheal | 8 000,00 |  | 550,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru adulţi Cod de ref.N5120 Cu conexiunele mobile a unghiului Obligator Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Obligator Durata termenului de valabilitate Minimum 2 ani Sterilizat cu etilenoxid Obligator |  | 200 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Pediatrice Cod de ref.N3535 Cu conexiunele mobile a unghiului Obligator Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Obligator Durata termenului de valabilitate Minimum 2 ani Sterilizat cu etilenoxid Obligator |  | 400 | Unitate |  |  |  |
| Sistemă de ventilaţie „Mapleson C” | 1 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea tubului: 1.8 m Cu valvă pediatrică APL Mk Obligatoriu Volumul sacului: 0.5 litru Steril Transparent Prezentarea de mostre la momentul licitatiei ISO №13485, CE |  | 2 | Unitate |  |  |  |
| Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 40 000,00 |  | 1 000,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml |  | 50 | Unitate |  |  |  |
| Sistemă pentru colectarea urinei | 2 500,00 |  | 25,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea tubului de evacuare: 120 – 170 cm Cu cameră (vas) din plastic transparent: 500 ml Volumul total al camerei primare pentru monitoringul fin a diurezei urinei: Gradaţia camerei primare de colectare a urinei: Fiecare 2 ml (pînă la 50ml) şi fiecare 10 ml (pînă la 500 ml) Volumul sacului de colectare a urinei 2 l Posibilitate de evacuare a urinei din sacul de colectare prin supapă: Cu sac de polietilenă, cu valvă antireflux Steril Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  | 50 | Unitate |  |  |  |
| Umedificatoare pentru oxygen tip AquaFlow | 4 500,00 |  | 45,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Cod de ref.N 1505 Calitati: Steril Transperent |  | 10 | Unitate |  |  |  |
| Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | 15 000,00 |  | 200,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Ref 4462505 *ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncţionare; • seringă de unică folosinţă PVC-free şi Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock ; • robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock ; • pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; • valvă unidirecţională; • cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliş de protecţie din PVC; • sterilizare cu EO; |  | 20 | Unitate |  |  |  |
| Cater toracal cu Troacar | 6 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | REF 1842401, 24 FR- 39cm Confectionat din PVC termosensibil radio opac,gradat folosit la drenaje toracice rapide cu virf ascutit,inchis 8mm (24Ch) -390mm |  | 20 | Unitate |  |  |  |
| Absorber CO2 1un-5kg | 18 000,00 |  | 180,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Absorber CO2 1un-5kg |  | 30 | Unitate |  |  |  |
| Bandă adezivă ( emplastru) | 1 400,00 |  | 65,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa 1 cm/5 m |  | 50 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa 3 cm/5 m |  | 100 | Unitate |  |  |  |
| Dop universal | 5 000,00 |  | 155,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru sisteme de iinfuzie, perfuzie şi catetere Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  | 2000 | Unitate |  |  |  |
| Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | 35 000,00 |  | 155,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  | 50 | Unitate |  |  |  |
| Mandren tip Bougie | 200,00 |  | 20,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 15 |  | 4 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 10 |  | 2 | Unitate |  |  |  |
| Acumulator pentru sternotom pentru ACCULAN GA 626 (existent) | 1 500,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | 9,6 V; 0,8 Ah |  | 2 | Unitate |  |  |  |
| Clei (lipici chirurgical) | 8 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Cantitatea 15 gr Conţinutul: Gelatină, Resorcină, Formaldehidă Setul format din: - 1 tub cu conţinutul de gelatină, resortină - 1 flacon de 5 ml cu conţinutul de formaldehidă - 1 seringă de 5 ml - 1 cateter-aplicator de 10 cm Setul să fie steril. (seturi) |  | 2 | Unitate |  |  |  |
| Talc steril in forma de spray cu canula | 3 000,00 |  | 30,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea canulei (cm)-44 Greutatea doze-3g Marimea mediu a particulelor- nu mai putin de 14 µm |  | 2 | Unitate |  |  |  |
| Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) steril | 3 500,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea tubului 3 m Diametrul lumenului 0,7 cm Canula din Polietilena, transparent |  | 150 | Unitate |  |  |  |
| Tub pentru drenaj pleural. apirogen, din silicon, steril | 8 000,00 |  | 100,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | 20ch Lungimea 520 mm |  | 15 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 16 ch Lungimea 520 mm |  | 30 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 24 ch Lungimea 520 mm |  | 50 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 28 ch Lungimea 520 mm |  | 50 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 30 ch Lungimea520 mm |  | 25 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 32 ch Lungimea 520 mm |  | 70 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 34 ch Lungimea 520 mm |  | 15 | Unitate |  |  |  |
| Catetere Fogarty pentru embolectomie | 5 000,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | 34 ch Lungimea 520 mm |  | 15 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 3FR |  | 2 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 5FR |  | 2 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 6FR |  | 2 | Unitate |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33100000-1 |  | 7FR |  | 2 | Unitate |  |  |  |
| Rezervoare pentru drenaje toracice ( container universal pentru aspiratie) | 2 000,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Rezervoar – Borcan- Borcan din plastic Marcat - Marcajul cu pasul de -Volumul borcanului 50 ml -Posibilitatea de folosire de mai multe ori 1000 – 2000 ml -Posibilitate de resterilizare -Capacul sa se inchida ermetic pentru a mentine vacuum 3/8 -Conectorul de la pacient 1/4 -Conectorulde la vacuum |  | 7 | Unitate |  |  |  |
| Ceară sterilă pentru stern | 5 000,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | nonabsorbabilă Greutatea 2,5gr |  | 100 | Unitate |  |  |  |
| Dispozitiv p/u exerci'ii respiratorii Polyi Respiceser | 5 000,00 |  | 50,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | pentru dezvoltarea, imbunatatirea si mentinerea capacitatii respiratorii, restabileste si mentine capacitatea pulmonara la pacientii postoperatori, dotat cu filtru aerian pentru protectie respiratorie, camere transparante bine calibrate pentru apreciere precisa |  | 20 | Unitate |  |  |  |
| Lenta pentru turnichete | 2 000,00 |  | 20,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | Lungimea 75cm Latimea 3mm |  | 25 | Unitate |  |  |  |
| Sisteme de transfuzie a singelui | 2 500,00 |  | 20,00 |  | 2019-06-01 - 2019-12-30 |  | Chisinau, str. Testimitanu 29/1 |  | 33100000-1 |  | cu ac polimer |  | 300 | Unitate |  |  |  |