## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția dispozitivelor medicale (Angiograf Digital universal) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 1 | Rezonanța Magnetică 3T | Rezonanța Magnetică 3T |  |  |  | Rezonanța Magnetică 3T Cerința tehnică Parametrii de performanță Rezonanța Magnetică cu puterea cîmpului magnetic (inducție) nu mai puțin de 3 Tesla, care oferă un nivel ridicat de cercetare a întregului corp a pacientului, cercetarea sistemului nervos central și periferic, cavitățile toracice și abdominale, sistemul cardiovascular, cord, spațiul epigastric și pelvis, membre. Anul fabricării minim 2022, sistem nou, (nu se acceptă sistem utilizat sau recondiționat) Magnet Tip de magnet Supraconductor, protejat activ Intensitatea câmpului magnetic (inducție) minim 3 Tesla Diametrul interior al tunelului în izocentrul magnetului minim 70 cm Lungimea tunelului magnetic Nu mai mare de 174 cm Sistem de compensare automat activă Metoda de compensare: pasiva si/sau activa FOV maxim în direcțiile X și Y ≥ 500 mm Omogenitatea tipica a campului magnetic în parti per milion (ppm) in metoda RMS de masurare in minim 24 de zone/planuri, minim un punct din fiecare plan: la 20 cm DSV ≤ 0.03 ppm la 40 cm DSV ≤ 1.5 ppm Stabilitatea pe termen lung a câmpului magnetic Nu mai mult de 0,1 ppm/h Sistem de răcire Sistem criogenic cu heliu, fără fierbere da Sistem de gradient Amplitudine maximă a gradientului (fiecare axă) ≥ 33 mT/m Rata maximă de rotire (fiecare axă) ≥ 150 T/m/s Sistem de reducere a zgomotului acustic în timpul scanarii Sistem de radiofrecvență Lățimea de bandă maximă a fiecărui canal de recepție ≥ 1 MHz Sistem de procesare a semnalului de radiofrecvență Digital Numărul de canale digitale ale căii de recepție ≥ 65 de canale Puterea maximă a transmițătorului ≥ 30 kW Masa pacientului, sistem de confort si siguranta Sarcina maximă pe masa pacientului ≥ 250 kg Gama de mișcare longitudinală a mesei ≥ 160 cm Iluminare reglabilă în canalul magnetic Ventilație reglabilă în canalul magnetic Sistem de comunicare bidirecțională cu pacientul Buton de apel de urgență care poate fi activat de către pacient Sistem de monitorizare a parametrilor fiziologici (ECG, puls, respirație) Set pentru confort în timpul examinărilor (saltea, tetiere, genunchiere, curele pentru fixarea pacienților) Sistem de monitorizare a pacientului, inclusiv cameră de supraveghere, monitor, cabluri, alimentare Bobine de radiofrecvență Bobina de recepție - transmisie integrată pentru examinări corporale întregi Bobina multifunctionala pentru cap ≥ 16 canale Bobina multifunctionalapentru coloana vertebrala ≥ 32 canale Bobina de corp cu mai multe canale ≥ 16 canale, 2 buc. Bobina multifunctionala flexibila, dimensiuni mari ≥ 16 canale Bobină Tx/Rx Knee dedicată ≥ 16 canale Bobina de umăr dedicată ≥ 3 canale Numărul conectoarelor pentru bobine nu mai putin de 4 Consolă și sistem de reconstrucție Sistemul informatic trebuie să asigure din punct de vedere tehnic performanța prelucrării datelor de înaltă calitate și rapidă, schimbul de rețea, arhivarea datelor și executarea paralelă a procedurilor de scanare și reconstrucție a imaginii Numărul de imagini stocate (matrice minim 256x256) fără compresie pe hard disc ≥ 1 000 000 imagini sau ≥ 1000 GB Capacitatea memoriei RAM a calculatorului consolei ≥ 32 GB Capacitate memorie RAM a sistemului de reconstrucție ≥ 96 Gb Viteza de reconstrucție minim 256 × 256, FFT, FOV complet ≥ 40 000 imagini/s Sistem de arhivare DVD USB DICOM 3.0 Monitor LCD de format mare ≥ 24 inch Unitate de sincronizare ECG, puls și respirație Procesarea imaginei, arhivare, conectare la rețea și imprimantă, înscrierea imaginelor pe sticuri, DVD-uri Permite conectarea la software-ul PACS pentru transferul și stocarea imaginilor Pachete de programe clinice și parametri de achiziție Pachet de programe clinice pentru cercetarea cerebrală fără contrast/ cerebrală cu contrast – protocol standard Pachet de programe clinice pentru cercetarea a orbitelor Pachet de software pentru cisternografia Pachet de software pentru glandei pituitare cu contrast Pachet de software pentru cerebrală-protocol Epilepsie Pachet de software pentru cerebrală – evaluarea circulației lichidului cefalorahidian (LCR) Pachet de software pentru Tractografia (DTI) cerebrală Pachet de software pentru Tractografia (DTI) Spinală Pachet de software pentru imagistica tensorului de difuzie (DTI) și reconstrucția tractografiei cu fibre în 3D (fiber tracking/tractography) Pachet de software pentru Spectroscopia Cerebrală Pachet de software pentru protocol avansat în patologiile cerebrale (DTI, Spectroscopie, Difuzie, Perfuzie) cu contrast Pachet de software pentru mediastinului cu contrast Pachet de software pentru cervicală (țesuturile moi) Pachet de software pentru cervicală (țesuturile moi) cu contrast Pachet de software pentru coloana vertebrala (fără/cu substanță de contrast) Pachet de software pentru întregii coloane vertebrale Pachet de software pentru abdomenului Pachet de software pentru regim colangiografiei (MRCP) Pachet de software pentru spectroscopia cordonului medular cervical Pachet de software pentru bazinul mic Pachet de software pentru articulației umărului Pachet de software pentru articulației cotului Pachet de software pentru articulației metacarpofalangiene Pachet de software pentru articulației coxofemurale Pachet de software pentru articulației genunchiului Pachet de software pentru articulației talocrurale Pachet de software pentru protocol avansat în examinari cardiace Pachet de software fără contrast a vaselor intracraniene (TOF) Pachet de software pentru cu contrast a vaselor extra- și intracerebrale Pachet de software pentru cu contrast a vaselor membrelor superioare Pachet de software pentru cu contrast a vaselor membrelor inferioare Pachet de software pentru articulatii: protocol pentru cartografierea cartilajului Pachet de programe clinice pentru cercetarea sistemului nervos central (cap, gat, coloana vertebrala) Pachet de software pentru perfuzia DSC de contrast pentru creier, cu posibilitatea de a calcula hărți CBF, CBV, MTT Pachet software pentru perfuzie cerebrală fără contrast, etichetare arterial spin 2D și 3D Pachet de programe clinice pentru cercetarea cavității abdominale, în afara spațiului abdominal și a tuturor organelor pelvisului (respectiv, programe specializate pentru pelvis masculin și feminin) cu capacitatea de a corecta artefacte Pachet software pentru cuantificarea hărților precum apă, grăsime, fracțiune de semnal de grăsime Pachet de programe clinice pentru întregul complex al cercetării ortopedice Software package for whole-body DW sequences as: REVEAL, enhanced DWI, DWIBS or equivalent. Whole body fusion images should be possible with minimum overlap artifacts. (Pachet software pentru imagistica intregului corp ponderata prin difuzie) Pachet software cu algoritmi pentru reconstrucția imaginii cu o calitate îmbunătățită a imaginii Software pentru îmbinarea automată a seturilor de date obținute în timpul cercetării cu mai multe poziții într-o singură imagine cu un FOV complet Capacitate de procesare a imaginilor 3D Pachet de protocoale clinice pentru 2D și 3D - colangiopancreatografie Grosimea minimă a feliei în modul 2D ≤ 0,2 mm Grosimea minimă a feliei în modul 3D ≤ 0,1 mm Sistem software si hardware de conexiune la distanta la RMN Stația de lucru pentru medic Cel puțin o (1) stație de lucru pentru medic cu aplicații de prelucrare a imaginilor RMN achiziționate. LCD de minim 24 inchi calitate medicala minim 2MP (sau 2 monitoare LCD de minim 19 inch calitate medicala minim 1.3MP), computer cu minim 6 nuclee si frecventa de minim 3.7 GHz sau echivalent, minim 16 Gb Ram, minim 1 TB SSD, procesare imagini, arhivare, conexiune la retea si imprimare, scriere de imagini pe USB și/sau DVD. O interfață multimodală de evaluare a imaginii Export DICOM 3.0, interogare/preluare, imprimare, arhivare pe USB și/sau DVD da, cu licență de utilizare nelimitată Exportarea imagini în format PNG, DICOM și AVI Crearea un USB și/sau DVD cu un vizualizator Disponibilitatea software-ului pentru vizualizarea datelor RMN Disponibilitatea funcțiilor de zoom, panning, modificarea setărilor parametrilor ferestrei Disponibilitatea instrumentelor de evaluare a imaginii: Măsurarea distanței Măsurarea unghiului Selectarea regiunii/volumului de interes Adnotari text Disponibilitatea software-ului pentru reconstrucția multiplanară (MPR) Disponibilitatea software-ului pentru reconstrucția tridimensională (redare 3D) Disponibilitatea software-ului pentru analiza perfuziei de contrast Analiza imaginilor RMN ponderate prin difuzie Opțiunea de a combina mai multe imagini RMN într-una singură Server PACS Server pentru stocarea imaginilor primite de la rezonanta magnetica prin DICOM 3.0 si posibilitatea de accesare a imaginelor de la distanță și de la stația de lucru a medicilor. Unitatea de stomacare minim 46 TB cu posibilitatea de upgrade ulterior Posibilitatea de acces de la distanță min. 40 utilizatori Software PACS da, cu licență de utilizare nelimitată Accesorii Injector de presiune cu 2 capuri de injectare, neferos, efectuând contrast cu o singură/dublă fază, asigură livrarea cu soluție salină și permite livrarea temporizată a contrastului. Antreprenorul trebuie să furnizeze seringi compatibile (200 seturi) volum 50 ml cu conectori. Imager laser uscat, dimensiunea filmului minim 2, dimensiunea filmului cea mai mare (14x17 inchi), compatibil DICOM, rezoluție ≥ 500 dpi. Un set de pelicole inclus. UPS de capacitate adecvată pentru minim 30 de minute de rezervă ar trebui să fie furnizate pentru toate sistemele, inclusiv mașina RMN, computerele consolă și stațiile de lucru minim 80 kW Cabină RF: Sistemul ar trebui să fie furnizat cu RF cabină cu ecranare a încăperii RF, ecran a ușii RF și interioare pentru aceeași trebuie să fie realizate corespunzător în conformitate cu cerințele (IAEA) ANSP și ANRANR. Agentul economic va efectuate toate lucrările de instalare și montare fără implicarea beneficiarului. fabricata din cupru sau aluminiu sau otel galvanizat Sistem de racire a RMN si a spatiilor de lucru (chiller), Sistem de racire cu circuit primar (pe baza de solutie glucol sau echivalen) de racire prin intermediul unui Chiller amplasat in exteriorul departamentului de RMN cu difuzoare de aer conditionat. Agentul economic va efectuate toate lucrările de instalare și montare fără implicarea beneficiarului. minim 35 kW Fantome pentru calitatea imaginii (Echipament etalon corespunzator pentru testarea calitatii imaginei) Detector de metal Brancardă cu rotile compatibil cu RMN Installation and Training Disponibilitatea centrului de service autorizat de producător pe teritoriul RM Prezentarea certificatului al inginerului pentru deservirea RMN 3Tesla Toate lucrările de amenajare a spațiului pentru instalarea dispozitivului, conectarea dispozitivului la toate conductele necesare (electricitate, apa, ventilare, etc.) trebuie să fi efectuate de agentul economic cîștigător. Sistemul va fi primit de beneficiar la cheie din partea gentului economic. Antreprenorul va prezenta scheme de preinstalare care detaliază toate elementele electrice, structurale, de aer condiționat, gaze medicale sau orice cerință suplimentară care vor fi aprobate de beneficiar. Vizitarea tehnică, inspecția și asigurarea faptului ca toate condițiile necesare sunt îndeplinite la locul beneficiarului înainte de începerea oricărei activități. Orice comentarii sau sugestii cu privire la condițiile locului de instalare trebuie făcute cu cel puțin 6 săptămâni înainte de începerea activităților de instalare. Test de acceptare: verificări de instalare, calibrare, siguranță și funcționare înainte de predare Test de acceptare la fața locului (SAT): sistemul, după livrare, va fi testat de către antreprenor împreună cu utilizatorul pentru a demonstra că performanța îndeplinește specificațiile de performanță ale producătorului și cerințele minime specificate așa cum sunt determinate de beneficiar. Rezultatele SAT vor fi documentate într-un protocol de testare de acceptare care va fi semnat de utilizatorul final (după consultarea cu medicul fizician al spitalului) și producător. Rezultatele documentate ale tuturor testărilor sistemului ar trebui să fie fixate într-un protocol de acceptare. Conectați echipamentul la rețeaua DICOM de radiologie. Furnizorul ar trebui să revizuiască camera de amplasare a șantierului pentru a asigura conformitatea cu cerințele tehnice înainte de a furniza sistemul. Antreprenorul va instala dispozitivele la fața locului într-o locație desemnata de utilizatorul final. Antreprenorul va dezvolta un plan de instruire pentru utilizatorul final personal, care include administratori, tehnicieni, radiologi, ingineri biomedicali și administratorii de sistem Antreprenorul va oferi instruire în două etape, în total de 7-10 zile, membrilor desemnați ai Utilizatorului Final în operarea și întreținerea dispozitivelor la locația Utilizatorului Final> imediat după instalare 3-5 zile; după o perioadă de 30 de zile de utilizare - timp de 2-3 zile. Pregătirea se va desfășura în limba română sau rusă, se anticipează să fie instruiți cel puțin 5 profesioniști, din radiologi, tehnologi în radiații radicale medicale și ingineri biomedicali. Manuale Antreprenorul va furniza două (2) seturi complete de operațiuni și manuale de service și desene tehnice (dacă este cazul) în limba engleză sau română. Garantie Antreprenorul va oferi un 2 ani garanție pentru dispozitive începând de la data protocolului de acceptare semnat la fața locului. Garanția va include toate piesele de schimb necesare, costul de înlocuire, eliminarea pieselor defecte, costul forței de muncă și toate upgrade-urile și actualizările hardware și software. La apariția unei defecțiuni tehnice, antreprenorul va asigura o persoană calificată la fața locului în termen de pînă la patruzeci și opt (48) de ore și va investiga problema în următoarele douăzeci și patru (24) de ore.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția dispozitivelor medicale (Angiograf Digital universal) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Rezonanța Magnetică 3T | Rezonanța Magnetică 3T | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 120 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 680000 | AMT Botanica (3 bucăți) AMT Buiucani (1 bucată)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________