## Лист1
Dispozitiv pentru magnetoterapie în oftamologie
Descriere | Dispozitivul este destinat tratamentului bolilor ochilor, organelor ORL, precum și leziunilor neurologice și traumatologice ale capului cu un câmp magnetic pulsator cu intensitate mică.
Parametrul | Specificația
Valorile inducției magnetice pe suprafața inductorilor emițători | Pentru câmpul pulsatoriu, mTl | ≥ 4-20
| Pentru câmpul static, mTl | ≥ 4,7
| Acuratețea, mTl | ≥ [0,2A+0,6]
Frecvența pulsului câmpului magnetic | Pentru câmpul pulsatoriu, imp/s | ≥ 1-100
| Pentru câmpul static, imp/s | ≥ 1-16
| Acuratețea | 5%
Modurile dispozitivului | Continuu | da
| Intermitent | da
Timpul de expunere/pauza min. de la 1-60 sec
Rezoluția aprox.1s
Acuratețea 5%
Temperatura suprafeței emițătorilor |  | max 41˚C
Suprafetele emitartorilor sunt marcate cu polaritatea magnetului |  | da
Programe prezente in memoria dispozitivului |  | ≥ 40
Afisarea minim a urmatorilor parametri | Numărul programului | da
| Timp de expunere | da
| Cod de eroare | da
| Prezența magneto-acțiunii | da
Prezenta alarmelor |  | da
Detectarea defectelor automat si oprirea procesului de lucru |  | da
Alimentarea |  | 220V, 50Hz