| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1. Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial (simplu): 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbtie; 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafata, ce nu permite contactul direct cu pielea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă; 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic; 2 buc.: Şerveţele pentru mâini din celuloză; 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 perechi, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusuta cu acul.; Bol renal -1 buc.; Pinceta-1 buc.; Tăviţă 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecarii materialelor depozitate in bol, color; 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator; 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare si manevrare rapida si usoara - deschidere-inchidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035“; 10 bucati Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi; 1 buc.: seringă 20 ml cu luer lock; 1 buc.: seringă 10 ml cu luer lock; 1buc: seringa de 5 ml cu luer lock; 1 buc.: container din plastic transparent cu capac. Volumul total min. 120 ml, max. 200 ml, cu gradația minim de 100 ml; gradat în ml, pasul gradației pînă la 20 ml. |  | buc | 100 |  |  |  |  | 01.03.22-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2. Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 μm. Substanta activa: Sirolimus în doza 3.0-4.0 μg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluminala si gradabila. Diametre stent de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 pina la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utila 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita. |  | buc | 50 |  |  |  |  | 01.03.22-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3. Balon non-compliant de diametre mari. Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanţa non-compliării: creşterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. |  | buc | 20 |  |  |  |  | 01.03.22-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4. Set pompă cu manometru tip “pistol”. Set pompa de tip ”pistol” cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 mână. Inclusă valva hemostatica cu sistem de îchidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introducerul metalic. |  | buc | 50 |  |  |  |  | 01.03.22-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5. Cateter pentru aspirare ocluzii temporara. Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange (20-25 cm), premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate si rezistenta la kinking. Vârful atraumatic radioopac, cu lumnul de extragere larg, orientat înainte, in imediata apropiere de ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Lungime utila 140-145 cm, cu portiunea distala hidrofilica 30-40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”. Marker radiopac situate la 2mm de la varful cateterului. Markeri non-radiopaci situati la 90, 100 si 110 cm din distal, pt apreciere pozitionarii in adancime. Setul include 2 seringi de aspiratie, prelungitor cu robinet si filtru de tip cosulet de 70 microni. |  | Buc | 20 |  |  |  |  | 01.03.22-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6. Ghid periferic segmente supra- și infrapoplitee. Ghid cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core. Diametre disponibile de 0.014" si 0.018", lungimi de 180, 260 si 300cm. Configuratii varf - drept si angulat. |  | Buc | 20 |  |  |  |  | 01.03.22-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 7. Stenturi periferice autoexpandabile . Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035” si teaca 6F. Lungimi shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Markeri radioopaci pt pozitionare precisa. |  | Buc | 3 |  |  |  |  | 01.03.22-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot.8 Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule inchise, compatibil cu cate-ghid de 7F și ghid de 0.014”, cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm. |  | Buc | 3 |  |  |  |  | 01.03.22-31.12.2022 |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |