CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: achiziționarea analizorului de gaze portabil pentru depistarea scurgerilor gazelor explozive acumulate în fântânile termice.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 38432100-3 | Analizor de gaze | buc. | 1 |  | 13 000 lei |

- Adresa unde va fi utilizat bunul: Serviciul Rețele Termice - Sectorul Botanica (mun. Chişinău, str. Teilor 7/3).

- Termenul de realizare a achiziţiei:  Analizorul de gaze portabil trebuie să fie livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” S.A. până la 31.01.2023.

- Scopul achiziţiei: asigurarea Serviciului Rețele Termice - Sectorul Botanica cu mijloc de măsurare necesar pentru respectarea cerințelor tehnicii securității. Va fi utilizat pentru măsurarea concentrației de gaze în cămine termice.

- Cerințe tehnice specifice:

| Caracteristici | Valori |
| --- | --- |
| Tip analizor | mobil |
| Modalitate semnalizare concentrație sporită de gaze | sonoră și luminoasă |
| Tip indicator valoare concentrație de gaze | digital |
| Modalitate preluare probă | convectivă și forțată |
| Componenta gazoasă controlată | CH4 și alte componente gazoase |
| Componenta gazoasă verificată | CH4 |
| Intervalul de indicare | de la 0,00 pînă la 99,9 % (din limita inferioara de inflamabilitate) |
| Intervalul de măsurare | de la 0 pînă la 55 % (din limita inferioara de inflamabilitate) |
| Limitele erorii absolute admisibile de bază pentru componenta verificată | ± 5 % (din limita inferioara de inflamabilitate) |
| Valorile nominale ale semnalizării: |  |
| - pentru semnalul «Nivelul 1» | 20% (din limita inferioara de inflamabilitate) |
| - pentru semnalul «Nivelul 2» | 40% (din limita inferioara de inflamabilitate) |
| Nivelul emisiei sonore la distanța de 0,3 m, nu mai puțin de | 60 dB |
| Timpul de încadrare în regimul de lucru, nu mai mult de | 10 s |
| Timp de funcționare continuă fără reîncărcare, nu mai puțin | 10 h |
| Lungimea cablului cu senzor, nu mai puțin de | 2,0 m |
| Greutatea analizatorului de gaze, nu mai mult de | 0,5 kg |
| Condiții de exploatare: |  |
| - limitele temperaturii mediului ambiant și ale celui măsurat | de la -40 pînă la +55°С |
| - umiditatea relativă a aerului la 25 °С, | (95 ± 3) % |

ACCESORII

| Nr. | Denumirea | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cameră | Pentru refularea probei către senzor |
| 2 | Cheie | Pentru fixarea capacului superior al aparatului |
| 3 | Duză | pentru preluarea forțată a probei din locurile greu accesibile |
| 4 | Încărcător | tensiunea de alimentare 220V; |
| 5 | Amortizator | pentru protecția mecanică a senzorului mobil |
| 6 | Bară | Pentru fixarea senzorului în procesul de măsurare în locuri greu accesibile |

- Cerinţe obligatorii:

- Analizorul de gaze trebuie să corespundă integral cerințelor specificate în pct. 5 și să fie completat cu:

- Analizor cu completația de bază și accesoriile specificate în pct. 5;

- Paşaport;

- Manual de utilizare;

- Certificat de aprobare de model valabil;

- Buletin valabil de verificare metrologică.

- Certificat de garanție;

- Certificatele de origine şi de conformitate/calitate.

- Analizorul de gaze trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dispună de certificat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, precum și de buletin valabil de verificare metrologică sau să dispună de marcaj CE  de conformitate europeană.

- Să corespundă prevederilor standardului SM SR EN 60079-29-1:2014 „Atmosfere explozive. Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile”

- Condiţii generale de ofertare:

Oferta trebuie să conţină:

- Producătorul (uzina producătoare, țara);

- Modelul analizorului;

- Denumirea antreprenorului;

- Certificatul de înregistrare a întreprinderii;

- Lista/componenţa detaliată a echipamentului;

- Specificațiile tehnice ale echipamentului indicate în punctele 5, 6;

- Termenul de garanţie – minim 1 an;

- Certificatul de aprobare de model;

- Data când bunul va fi livrat la Depozitul “Termoelectrica” SA.