## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 251 | Set de drenare a cavităților pleurale 18F (1448) | Set de drenare a cavităților pleurale 18F (1448) |  |  |  | Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărimea 18F. Volumul: 800ml.
33100000-1 | 252 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449) | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449) |  |  |  | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow.
33100000-1 | 253 | Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451) | Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451) |  |  |  | Set format din tuburi duble pentru irigare/aspirare lungime 300 cm, pentru endourologie(1 irigare: 1 aspirație) Tubul irigare-Capăt proximal cu canulă pentru introducerea în flacon irigare, conectare simultană la 2 surse de soluție irigare, capăt distal din silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la port Luer Lock a canalului de irigare a instrumentului. Tubul 2 de aspirație cu cap distal si proximal silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la porturile utilajului de aspirație și canal aspirație instrument. Ambalat individual. Steril.
33100000-1 | 254 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (1453) | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (1453) |  |  |  | Bilumen drept Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 255 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (1454) | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (1454) |  |  |  | Bilumen drept Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 256 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (1455) | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (1455) |  |  |  | Bilumen drept Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 257 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (1456) | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (1456) |  |  |  | Bilumen stâng Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 258 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (1457) | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (1457) |  |  |  | Bilumen stâng Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 259 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (1458) | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (1458) |  |  |  | Bilumen stâng Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 260 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459) |  |  |  | Pentru adulți –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirați. Completare:1) Sac de rezervă 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180cm (±10cm)
33100000-1 | 261 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460) |  |  |  | Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 262 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (1461) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (1461) |  |  |  | Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 263 | Set drenaj toracic 10FR (1462) | Set drenaj toracic 10FR (1462) |  |  |  | Cu trocar drenaj toracic, valve unidirecționale HEIMLICH uni/bicamerale și truse complete pentru drenaj toracic și peritoneal 10FR
33100000-1 | 264 | Set drenaj toracic 12FR (1463) | Set drenaj toracic 12FR (1463) |  |  |  | Cu trocar drenaj toracic, valve unidirecționale HEIMLICH uni/bicamerale și truse complete pentru drenaj toracic și peritoneal 12FR
33100000-1 | 265 | Set drenare activă (1464) | Set drenare activă (1464) |  |  |  | Set drenare activă 500-600 ml, jetabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5, 5-11mm, l=500-700mm, cu supapă de reținere și clamă, min 5 orificii la capătul distal, dop cu o supapă de aer.
33100000-1 | 266 | Set gastrostomă 10FR (1465) | Set gastrostomă 10FR (1465) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 10FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 267 | Set gastrostomă 12FR (1466) | Set gastrostomă 12FR (1466) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 12FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 268 | Set gastrostomă 14FR (1467) | Set gastrostomă 14FR (1467) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 14FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 269 | Set gastrostomă 16FR (1468) | Set gastrostomă 16FR (1468) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 16FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 270 | Set gastrostomă 20FR (1470) | Set gastrostomă 20FR (1470) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 271 | Set gastrostomă 22FR (1471) | Set gastrostomă 22FR (1471) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 22FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 272 | Set gastrostomă 24FR (1472) | Set gastrostomă 24FR (1472) |  |  |  | Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 40cm (+-3cm)
33100000-1 | 273 | Set igiena orală, pentru pacienții intubați (1476) | Set igiena orală, pentru pacienții intubați (1476) |  |  |  | Sa conțină: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control pentru aspirație; cateter pentru igiena orală cu sistem de aspirație; Periuță de dinți cu sistem de aspirație; conector pentru aspirație
33100000-1 | 274 | Set introducer 6FR (1483) | Set introducer 6FR (1483) |  |  |  | 6FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție
33100000-1 | 275 | Set introducer 7FR (1484) | Set introducer 7FR (1484) |  |  |  | 7FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție
33100000-1 | 276 | Set introducer 8FR (1485) | Set introducer 8FR (1485) |  |  |  | 8FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție
33100000-1 | 277 | Set introducer 9FR (1486) | Set introducer 9FR (1486) |  |  |  | 9FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție
33100000-1 | 278 | Set ligaturare varice esofagian. Latex (1487) | Set ligaturare varice esofagian. Latex (1487) |  |  |  | 1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu 10 inele latex hipoalergenic.
33100000-1 | 279 | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (1488) | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (1488) |  |  |  | 1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu 10 inele Latex-free hipoalergenic.
33100000-1 | 280 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (1489) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (1489) |  |  |  | Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea alb 20G/160mm
33100000-1 | 281 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) |  |  |  | Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm
33100000-1 | 282 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (1491) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (1491) |  |  |  | Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm
33100000-1 | 283 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (1492) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (1492) |  |  |  | Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm
33100000-1 | 284 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 11G
33100000-1 | 285 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G
33100000-1 | 286 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G
33100000-1 | 287 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (1496) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (1496) |  |  |  | Set cateter Y-type biluminal G14, G16 -Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G
33100000-1 | 288 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (1497) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (1497) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 89-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G ( lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 289 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G (1498) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G (1498) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 89-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-16G ( lungime- 20-30cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 290 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G 8cm, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2, 1mm).
33100000-1 | 291 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (1500) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (1500) |  |  |  | Set cateter G14-G-16Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux 60-100ml/min
33100000-1 | 292 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (1501) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (1501) |  |  |  | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,0, 89mm*50-60cm
33100000-1 | 293 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G (1502) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G (1502) |  |  |  | Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm
33100000-1 | 294 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (1503) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (1503) |  |  |  | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,0, 63-0, 68mm*50-70cm
33100000-1 | 295 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-18G 7-9cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoiere și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8mm).
33100000-1 | 296 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 0, 8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 8-10cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 297 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 0, 8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 298 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (1507) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (1507) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G ( lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 299 | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509) | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (PICC lines) pentru nou-născuți cu GEMN diametrul 1,9FR cu un lumen, impregnate cu vancomicină. Material : silicon sau poliuretan)
33100000-1 | 300 | Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex) (1513) | Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex) (1513) |  |  |  | SET: un cateter toracic cu un conductor (standardul trocar 28FR).un sac de 1700 ml (±100ml). cu o supapă de scurgere și anti reflux, o seringă cu un blocaj Luer lock de 20 ml, un bisturiu Nr. 10, Ață sterilă cu ac tăietor pentru fixare drenajul spre pielea. Ambalat individual
33100000-1 | 301 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon SUPRA-KATH (1515) | Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon SUPRA-KATH (1515) |  |  |  | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH, INTEGRAL, SILICON, L-40cm (±3cm) 2.Kanula L- 12cm (±1cm), diametru 4,6mm (±0, 2mm)
33100000-1 | 302 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH (1516) | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH (1516) |  |  |  | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH, INTEGRAL, SILICON, L-40cm (±3cm) 2.Kanula L- 14cm (±1cm), diametru 4,6mm (±0, 3mm)
33100000-1 | 303 | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (1518) | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (1518) |  |  |  | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii
33100000-1 | 304 | Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519) | Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519) |  |  |  | Set pentru insuflarea oxigenului în nas. 1. Canula Nazală. Material: Silicon sau PVC medical. Lungime: 1,8-2,1 metri (pentru a oferi mobilitate). Diametru Tub: 1,2-2 mm. Dimensiuni Prindere Nazală: 4-6 mm fiecare prindere. Forma: Tuburi cu două deschideri flexibile care se introduc în nări; design ergonomic pentru confort și ajustare. 2. Tub de Conectare Material: PVC flexibil sau material similar medical. Lungime: 1-2 metri. Diametru: 3-5 mm. Specificare: Tubul trebuie să fie rezistent la presiune și să nu se îndoaie sau să se deformeze ușor. 3. Regulator de Flux Tip: Regulator de flux sau controler de debit. Capacitate: Reglează fluxul de oxigen între 0,1 și 15 litri pe minut (L/min), în funcție de necesitățile pacientului. Precizie: Regulatorul ar trebui să permită ajustări precise și să aibă indicatoare clare pentru citirea fluxului de oxigen.
33100000-1 | 305 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (1542) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (1542) |  |  |  | Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual
33100000-1 | 306 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (1543) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (1543) |  |  |  | Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual
33100000-1 | 307 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (1544) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (1544) |  |  |  | Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual
33100000-1 | 308 | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 5F (1545) | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 5F (1545) |  |  |  | Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual
33100000-1 | 309 | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F (1546) | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F (1546) |  |  |  | Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual
33100000-1 | 310 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (1547) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (1547) |  |  |  | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual
33100000-1 | 311 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (1548) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (1548) |  |  |  | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual
33100000-1 | 312 | Set PICCO (1549) | Set PICCO (1549) |  |  |  | Cateter PICCO Diametru 5FR, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid și ghid Nitinol (PV 2015L20-A sau echivalent)+set de monitorizare (PV8215 sau echivalent); transducer cu presiune cu linia arterială la 150cm (±10cm); sensor de injectare (PV4046 sau echivalent)
33100000-1 | 313 | Sistem de drenaj 20CH (1566) | Sistem de drenaj 20CH (1566) |  |  |  | 1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual
33100000-1 | 314 | Sistem de drenaj 22CH (1567) | Sistem de drenaj 22CH (1567) |  |  |  | 1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual
33100000-1 | 315 | Sistem de drenaj 24CH (1568) | Sistem de drenaj 24CH (1568) |  |  |  | 1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual
33100000-1 | 316 | Sistem de drenaj 26CH (1569) | Sistem de drenaj 26CH (1569) |  |  |  | 1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual
33100000-1 | 317 | Sistem de drenaj 28CH (1570) | Sistem de drenaj 28CH (1570) |  |  |  | 1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual
33100000-1 | 318 | Sistem de drenaj 30CH (1571) | Sistem de drenaj 30CH (1571) |  |  |  | 1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual
33100000-1 | 319 | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (1577) | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (1577) |  |  |  | Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector de silicon, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual
33100000-1 | 320 | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanentă) (1580) | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanentă) (1580) |  |  |  | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanent) volum 200-300ml, cu valvă.
33100000-1 | 321 | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (1581) | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (1581) |  |  |  | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional. 1.volum: 1200-1400 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150cm 5.ambalat individual
33100000-1 | 322 | Sistem pentru respirație artificială manuala sac Ambu (1582) | Sistem pentru respirație artificială manuala sac Ambu (1582) |  |  |  | Transparent, steril, material polietilenă, luer-lock, Adult, volumul sacului 2500ml (±100ml); volumul aerului pompat 1500ml (±100ml). Ambalat individual
33100000-1 | 323 | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 500ml (1583) | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 500ml (1583) |  |  |  | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă, volum 500ml
33100000-1 | 324 | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 800ml (1584) | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 800ml (1584) |  |  |  | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă, volum 800ml
33100000-1 | 325 | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice 1200ml (1585) | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice 1200ml (1585) |  |  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”Tub de conexiune la sistema de vacuum. Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare oră. Cu Fixatoare metalice, Steril, Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml. Ambalat individual
33100000-1 | 326 | Sistem stomic (1586) | Sistem stomic (1586) |  |  |  | 1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomiilor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.
33100000-1 | 327 | Sondă Blakemore Nr. 18 (1587) | Sondă Blakemore Nr. 18 (1587) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 18, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 328 | Sondă Blakemore Nr. 19 (1588) | Sondă Blakemore Nr. 19 (1588) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 19, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 329 | Sondă Blakemore Nr. 20 (1589) | Sondă Blakemore Nr. 20 (1589) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 20, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 330 | Sondă Blakemore Nr. 21 (1590) | Sondă Blakemore Nr. 21 (1590) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 21, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 331 | Sondă Blakemore Nr. 22 (1591) | Sondă Blakemore Nr. 22 (1591) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 22, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 332 | Sondă Blakemore Nr. 23 (1592) | Sondă Blakemore Nr. 23 (1592) |  |  |  | Sondă Blakemore Nr. 23, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray
33100000-1 | 333 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 12 (1593) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 12 (1593) |  |  |  | Sondă gastrică cu pâlnie СН-12, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (±0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (±0, 5mm), L=70-110cm
33100000-1 | 334 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 14 (1594) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 14 (1594) |  |  |  | Sondă gastrică cu pâlnie СН-14, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (±0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (±0, 5mm), L=70-110cm
33100000-1 | 335 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 16 (1595) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 16 (1595) |  |  |  | Sondă gastrică cu pâlnie СН-16, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (±0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (±0, 5mm), L=70-110cm
33100000-1 | 336 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 18 (1596) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 18 (1596) |  |  |  | Sondă gastrică cu pâlnie СН-18, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm (±0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm (±0, 5mm), L=70-110cm
33100000-1 | 337 | Sondă gastro-duodenală 14FR (1597) | Sondă gastro-duodenală 14FR (1597) |  |  |  | 14FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro-duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 338 | Sondă gastro-duodenală 16FR (1598) | Sondă gastro-duodenală 16FR (1598) |  |  |  | 16FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro-duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 339 | Sondă intestinală (1599) | Sondă intestinală (1599) |  |  |  | Sondă intestinală 8FR, 100cm (±5cm), radioopac
33100000-1 | 340 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 341 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 342 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 343 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 344 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 345 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605) |  |  |  | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G, L=300cm (±20cm)
33100000-1 | 346 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (1606) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (1606) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH6, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 347 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (1607) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (1607) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH8, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 348 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (1608) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (1608) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 349 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (1609) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (1609) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 350 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (1610) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (1610) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 351 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (1611) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (1611) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 352 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 353 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (1613) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (1613) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 354 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (1614) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (1614) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 22, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 355 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 24 (1615) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 24 (1615) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 24, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 356 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH26, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 357 | Sondă pentru alimentare 8FR (1617) | Sondă pentru alimentare 8FR (1617) |  |  |  | 8FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 358 | Sondă pentru alimentare 10FR (1618) | Sondă pentru alimentare 10FR (1618) |  |  |  | 10FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 359 | Sondă pentru alimentare 12FR (1619) | Sondă pentru alimentare 12FR (1619) |  |  |  | 12FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 360 | Sondă pentru alimentare Nr. 4 (1620) | Sondă pentru alimentare Nr. 4 (1620) |  |  |  | Sondă gastrică Nr.4 pentru alimentarea nou-născutului
33100000-1 | 361 | Sondă pentru alimentare Nr. 6 (1621) | Sondă pentru alimentare Nr. 6 (1621) |  |  |  | Sondă gastrică Nr.6 pentru alimentarea nou-născutului
33100000-1 | 362 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15FR, gradat la fiecare 10cm. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 15 l/min. fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 363 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662) |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 5 l/min. fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 364 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663) |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 10 l/min. fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 365 | Stilet de intubație 10F (1664) | Stilet de intubație 10F (1664) |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F
33100000-1 | 366 | Stilet de intubație 12F (1665) | Stilet de intubație 12F (1665) |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 12 F
33100000-1 | 367 | Stilet de intubație 14F (1666) | Stilet de intubație 14F (1666) |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 14 F
33100000-1 | 368 | Stilet de intubație 16F (1667) | Stilet de intubație 16F (1667) |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 16 F
33100000-1 | 369 | Stilet de intubație cu lubrifiant 10FR (1668) | Stilet de intubație cu lubrifiant 10FR (1668) |  |  |  | 10FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 370 | Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669) | Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669) |  |  |  | 12FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 371 | Stilet de intubație cu lubrifiant 14FR (1670) | Stilet de intubație cu lubrifiant 14FR (1670) |  |  |  | 14FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 372 | Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671) | Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671) |  |  |  | 16FR, fără latex. Confecționat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 373 | Tub conector la tubul de intubare Mount (1681) | Tub conector la tubul de intubare Mount (1681) |  |  |  | Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.
33100000-1 | 374 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (1682) | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (1682) |  |  |  | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult
33100000-1 | 375 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686) | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686) |  |  |  | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.
33100000-1 | 376 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687) | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687) |  |  |  | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.
33100000-1 | 377 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688) | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688) |  |  |  | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.
33100000-1 | 378 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7
33100000-1 | 379 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8
33100000-1 | 380 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9
33100000-1 | 381 | Tub dren T- Kehr CH 8 (1692) | Tub dren T- Kehr CH 8 (1692) |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 8-9
33100000-1 | 382 | Tub dren T- Kehr CH 10 (1693) | Tub dren T- Kehr CH 10 (1693) |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 10-12
33100000-1 | 383 | Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694) | Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 35FR.
33100000-1 | 384 | Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695) | Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 36FR.
33100000-1 | 385 | Tub Endobronhial (biluminal) 37FR (1696) | Tub Endobronhial (biluminal) 37FR (1696) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 37FR.
33100000-1 | 386 | Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697) | Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 38FR.
33100000-1 | 387 | Tub Endobronhial (biluminal) 39FR (1698) | Tub Endobronhial (biluminal) 39FR (1698) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 39FR.
33100000-1 | 388 | Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699) | Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 40FR.
33100000-1 | 389 | Tub Endobronhial (biluminal) 41FR (1700) | Tub Endobronhial (biluminal) 41FR (1700) |  |  |  | Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 41FR.
33100000-1 | 390 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (1701) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (1701) |  |  |  | 6,0; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 | 391 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (1702) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (1702) |  |  |  | 6, 5; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 | 392 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (1703) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (1703) |  |  |  | 7,0; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 | 393 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (1704) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (1704) |  |  |  | 7, 5; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 | 394 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (1705) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (1705) |  |  |  | 8,0; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 | 395 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (1706) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (1706) |  |  |  | 8, 5; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 | 396 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (1707) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (1707) |  |  |  | 9,0; 100% silicon medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 | 397 | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm 4FR (1708) | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm 4FR (1708) |  |  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm (±1cm) 4FR
33100000-1 | 398 | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm 6FR (1709) | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm 6FR (1709) |  |  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm (±1cm) 6FR
33100000-1 | 399 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N10 (1710) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N10 (1710) |  |  |  | Tub p-u căile biliare T-Kehr N9-10
33100000-1 | 400 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12 (1711) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12 (1711) |  |  |  | Tub p-u căile biliare T-Kehr N12
33100000-1 | 401 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14 (1712) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14 (1712) |  |  |  | Tub p-u căile biliare T-Kehr N14-15
33100000-1 | 402 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16 (1713) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16 (1713) |  |  |  | Tub p-u căile biliare T-Kehr N16
33100000-1 | 403 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18 (1714) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18 (1714) |  |  |  | Tub p-u căile biliare T-Kehr N18
33100000-1 | 404 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20 (1715) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20 (1715) |  |  |  | Tub p-u căile biliare T-Kehr N20-21
33100000-1 | 405 | Tub pentru drenaj pleural CH 24 (1716) | Tub pentru drenaj pleural CH 24 (1716) |  |  |  | CH 24, apirogen, din silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm, ambalaj steril, individual
33100000-1 | 406 | Tub pentru drenaj pleural CH 28 (1717) | Tub pentru drenaj pleural CH 28 (1717) |  |  |  | CH 28, apirogen, din silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm, ambalaj steril, individual
33100000-1 | 407 | Tub pentru drenaj pleural CH 30 (1718) | Tub pentru drenaj pleural CH 30 (1718) |  |  |  | CH 30, apirogen, din silicon, cu gradație în cm, linie radioopac, conector, tub drept, lungimea 500-520mm, ambalaj steril, individual
33100000-1 | 408 | Tub pentru drenaj pleural CH 32 (1719) | Tub pentru drenaj pleural CH 32 (1719) |  |  |  | CH 32, apirogen, din silicon, cu gradație în cm, linie radioopac, conector, tub drept, lungimea 500-520mm, ambalaj steril, individual
33100000-1 | 409 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 410 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.12, silicon (1722) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.12, silicon (1722) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.12, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 411 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.14, silicon (1723) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.14, silicon (1723) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.14-15, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 412 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.16, silicon (1724) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.16, silicon (1724) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.16, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 413 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.18, silicon (1725) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.18, silicon (1725) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.18, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 414 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.20, silicon (1726) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.20, silicon (1726) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.20-21, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 415 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 416 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.24, silicon (1728) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.24, silicon (1728) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.24, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 417 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 418 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.28, silicon (1730) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.28, silicon (1730) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.28, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 419 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.30, silicon (1731) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.30, silicon (1731) |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.30, silicon. Steril, ambalat individual
33100000-1 | 420 | Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732) | Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732) |  |  |  | 10ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 421 | Tub pentru drenaj toracic CH 12 (1733) | Tub pentru drenaj toracic CH 12 (1733) |  |  |  | 12ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 422 | Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734) | Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734) |  |  |  | 14ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 423 | Tub pentru drenaj toracic CH 16 (1735) | Tub pentru drenaj toracic CH 16 (1735) |  |  |  | 16ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 424 | Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736) | Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736) |  |  |  | 18ch, biocompatibil, tromborezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual
33100000-1 | 425 | Tub pentru evacuarea gazelor (1737) | Tub pentru evacuarea gazelor (1737) |  |  |  | Tub pentru evacuarea gazelor la nou-născuți. Lungime 5-10cm. Diametrul 2-4mm.
33100000-1 | 426 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (1738) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (1738) |  |  |  | 2.5, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 427 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (1739) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (1739) |  |  |  | 3.0, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 428 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (1740) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (1740) |  |  |  | 3.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 429 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (1741) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (1741) |  |  |  | 4.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 430 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (1742) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (1742) |  |  |  | 4.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 431 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (1743) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (1743) |  |  |  | 5.0material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 432 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (1744) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (1744) |  |  |  | 5.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de micro aspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 433 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (1745) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (1745) |  |  |  | 6.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 434 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (1746) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (1746) |  |  |  | 6.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 435 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747) |  |  |  | 7.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 436 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748) |  |  |  | 7.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 437 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749) |  |  |  | 8.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 438 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (1750) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (1750) |  |  |  | 8.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 439 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (1751) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (1751) |  |  |  | 9.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 440 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 (1752) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 (1752) |  |  |  | 9, 5, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 441 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (1753) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (1753) |  |  |  | 10.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 442 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (1754) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (1754) |  |  |  | 2 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 443 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (1755) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (1755) |  |  |  | 2.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 444 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (1756) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (1756) |  |  |  | 3, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 445 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (1757) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (1757) |  |  |  | 3.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 446 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (1758) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (1758) |  |  |  | 4.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 447 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (1759) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (1759) |  |  |  | 4.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 448 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (1760) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (1760) |  |  |  | 5.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 449 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (1761) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (1761) |  |  |  | 5.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 450 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (1762) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (1762) |  |  |  | 6.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 451 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (1763) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (1763) |  |  |  | 6.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 452 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (1764) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (1764) |  |  |  | 7, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 453 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 (1765) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 (1765) |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 7.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.
33100000-1 | 454 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (1766) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (1766) |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 8.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.
33100000-1 | 455 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (1767) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (1767) |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 8.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.
33100000-1 | 456 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9 (1768) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9 (1768) |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 9.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.
33100000-1 | 457 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9.5 (1769) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9.5 (1769) |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 9.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.
33100000-1 | 458 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 (1770) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 (1770) |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă interna (tip Shiley) 10 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă.
33100000-1 | 459 | Tub polimer/silicon 5x7mm (1771) | Tub polimer/silicon 5x7mm (1771) |  |  |  | Tub polimer/silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C
33100000-1 | 460 | Tub polimer/silicon 6x8mm (1772) | Tub polimer/silicon 6x8mm (1772) |  |  |  | Tub polimer/silicon medical 6x8mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C
33100000-1 | 461 | Tub polimer/silicon 7x9mm (1773) | Tub polimer/silicon 7x9mm (1773) |  |  |  | Tub polimer/silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C
33100000-1 | 462 | Tub polimer/silicon 8x10mm (1774) | Tub polimer/silicon 8x10mm (1774) |  |  |  | Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C
33100000-1 | 463 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 464 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 465 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 466 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (1778) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (1778) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 467 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (1779) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (1779) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 468 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (1780) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (1780) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 469 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (1781) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (1781) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 470 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (1782) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (1782) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 | 471 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic ( lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/Min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/Min 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set.
33100000-1 | 472 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar) | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.
33100000-1 | 473 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (suplimentar) | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (suplimentar) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisa (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.
33100000-1 | 474 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (suplimentar) | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (suplimentar) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultana cu ajutorul ECG.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 251 | Set de drenare a cavităților pleurale 18F (1448) | Set de drenare a cavităților pleurale 18F (1448) | Bucată | 381 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22860
33100000-1 | 252 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449) | Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33100000-1 | 253 | Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451) | Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451) | Bucată | 1490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 596000
33100000-1 | 254 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (1453) | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (1453) | Bucată | 101 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48795.12
33100000-1 | 255 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (1454) | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (1454) | Bucată | 102 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 49278.24
33100000-1 | 256 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (1455) | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (1455) | Bucată | 37 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17875.44
33100000-1 | 257 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (1456) | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (1456) | Bucată | 141 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68119.92
33100000-1 | 258 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (1457) | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (1457) | Bucată | 141 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68119.92
33100000-1 | 259 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (1458) | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (1458) | Bucată | 71 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34301.52
33100000-1 | 260 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil (1459) | Bucată | 1759 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100482.88
33100000-1 | 261 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali (1460) | Bucată | 255 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 151712.25
33100000-1 | 262 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (1461) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice (1461) | Bucată | 662 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 296873.9
33100000-1 | 263 | Set drenaj toracic 10FR (1462) | Set drenaj toracic 10FR (1462) | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62775
33100000-1 | 264 | Set drenaj toracic 12FR (1463) | Set drenaj toracic 12FR (1463) | Bucată | 91 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 126945
33100000-1 | 265 | Set drenare activă (1464) | Set drenare activă (1464) | Bucată | 790 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42133.34
33100000-1 | 266 | Set gastrostomă 10FR (1465) | Set gastrostomă 10FR (1465) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 267 | Set gastrostomă 12FR (1466) | Set gastrostomă 12FR (1466) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1875
33100000-1 | 268 | Set gastrostomă 14FR (1467) | Set gastrostomă 14FR (1467) | Bucată | 21 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7875
33100000-1 | 269 | Set gastrostomă 16FR (1468) | Set gastrostomă 16FR (1468) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 270 | Set gastrostomă 20FR (1470) | Set gastrostomă 20FR (1470) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1125
33100000-1 | 271 | Set gastrostomă 22FR (1471) | Set gastrostomă 22FR (1471) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1125
33100000-1 | 272 | Set gastrostomă 24FR (1472) | Set gastrostomă 24FR (1472) | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9750
33100000-1 | 273 | Set igiena orală, pentru pacienții intubați (1476) | Set igiena orală, pentru pacienții intubați (1476) | Bucată | 4025 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 166635
33100000-1 | 274 | Set introducer 6FR (1483) | Set introducer 6FR (1483) | Bucată | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123410
33100000-1 | 275 | Set introducer 7FR (1484) | Set introducer 7FR (1484) | Bucată | 42 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24108
33100000-1 | 276 | Set introducer 8FR (1485) | Set introducer 8FR (1485) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1722
33100000-1 | 277 | Set introducer 9FR (1486) | Set introducer 9FR (1486) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28700
33100000-1 | 278 | Set ligaturare varice esofagian. Latex (1487) | Set ligaturare varice esofagian. Latex (1487) | Bucată | 134 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 375200
33100000-1 | 279 | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (1488) | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (1488) | Bucată | 95 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266000
33100000-1 | 280 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (1489) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (1489) | Bucată | 195 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39000
33100000-1 | 281 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490) | Bucată | 1050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 210000
33100000-1 | 282 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (1491) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (1491) | Bucată | 130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26000
33100000-1 | 283 | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (1492) | Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (1492) | Bucată | 240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48000
33100000-1 | 284 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (1493) | Bucată | 2150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 626510
33100000-1 | 285 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (1494) | Bucată | 1575 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 318937.5
33100000-1 | 286 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (1495) | Bucată | 275 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56760
33100000-1 | 287 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (1496) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (1496) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6497.67
33100000-1 | 288 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (1497) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (1497) | Bucată | 295 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70189.35
33100000-1 | 289 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G (1498) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G (1498) | Bucată | 660 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 124827.27
33100000-1 | 290 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (1499) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4383.3
33100000-1 | 291 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (1500) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (1500) | Bucată | 315 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28022.4
33100000-1 | 292 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (1501) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (1501) | Bucată | 492 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43640.4
33100000-1 | 293 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G (1502) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G (1502) | Bucată | 37 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4499.2
33100000-1 | 294 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (1503) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (1503) | Bucată | 67 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12166.7
33100000-1 | 295 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (1504) | Bucată | 490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205726.5
33100000-1 | 296 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm (1505) | Bucată | 159 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47946.45
33100000-1 | 297 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (1506) | Bucată | 308 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92877.4
33100000-1 | 298 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (1507) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (1507) | Bucată | 2065 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 412989.68
33100000-1 | 299 | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509) | Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 | 300 | Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex) (1513) | Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex) (1513) | Bucată | 117 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72657
33100000-1 | 301 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon SUPRA-KATH (1515) | Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon SUPRA-KATH (1515) | Bucată | 219 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81030
33100000-1 | 302 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH (1516) | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH (1516) | Bucată | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71040
33100000-1 | 303 | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (1518) | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (1518) | Bucată | 2360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9322
33100000-1 | 304 | Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519) | Set pentru insuflarea oxigenului în nas (1519) | Bucată | 19635 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73434.9
33100000-1 | 305 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (1542) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (1542) | Bucată | 72 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9099.72
33100000-1 | 306 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (1543) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (1543) | Bucată | 302 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38168.27
33100000-1 | 307 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (1544) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (1544) | Bucată | 309 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39052.97
33100000-1 | 308 | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 5F (1545) | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 5F (1545) | Bucată | 603 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106998.74
33100000-1 | 309 | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F (1546) | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F (1546) | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 159699.6
33100000-1 | 310 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (1547) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (1547) | Bucată | 960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 121329.6
33100000-1 | 311 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (1548) | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (1548) | Bucată | 793 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 132166.67
33100000-1 | 312 | Set PICCO (1549) | Set PICCO (1549) | Bucată | 190 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1045000
33100000-1 | 313 | Sistem de drenaj 20CH (1566) | Sistem de drenaj 20CH (1566) | Bucată | 1475 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56418.75
33100000-1 | 314 | Sistem de drenaj 22CH (1567) | Sistem de drenaj 22CH (1567) | Bucată | 1110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42457.5
33100000-1 | 315 | Sistem de drenaj 24CH (1568) | Sistem de drenaj 24CH (1568) | Bucată | 2365 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85140
33100000-1 | 316 | Sistem de drenaj 26CH (1569) | Sistem de drenaj 26CH (1569) | Bucată | 2130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76680
33100000-1 | 317 | Sistem de drenaj 28CH (1570) | Sistem de drenaj 28CH (1570) | Bucată | 2070 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 79177.5
33100000-1 | 318 | Sistem de drenaj 30CH (1571) | Sistem de drenaj 30CH (1571) | Bucată | 1030 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39397.5
33100000-1 | 319 | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (1577) | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (1577) | Bucată | 2010 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 183312
33100000-1 | 320 | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanentă) (1580) | Sistem pentru drenare permanentă a plăgilor (vaacum-aspirația permanentă) (1580) | Bucată | 895 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53700
33100000-1 | 321 | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (1581) | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (1581) | Bucată | 21800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 344004
33100000-1 | 322 | Sistem pentru respirație artificială manuala sac Ambu (1582) | Sistem pentru respirație artificială manuala sac Ambu (1582) | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4680
33100000-1 | 323 | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 500ml (1583) | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 500ml (1583) | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6435
33100000-1 | 324 | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 800ml (1584) | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 800ml (1584) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17550
33100000-1 | 325 | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice 1200ml (1585) | Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice 1200ml (1585) | Bucată | 950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 158175
33100000-1 | 326 | Sistem stomic (1586) | Sistem stomic (1586) | Bucată | 16650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 198135
33100000-1 | 327 | Sondă Blakemore Nr. 18 (1587) | Sondă Blakemore Nr. 18 (1587) | Bucată | 275 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68062.5
33100000-1 | 328 | Sondă Blakemore Nr. 19 (1588) | Sondă Blakemore Nr. 19 (1588) | Bucată | 163 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40342.5
33100000-1 | 329 | Sondă Blakemore Nr. 20 (1589) | Sondă Blakemore Nr. 20 (1589) | Bucată | 584 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 144540
33100000-1 | 330 | Sondă Blakemore Nr. 21 (1590) | Sondă Blakemore Nr. 21 (1590) | Bucată | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34650
33100000-1 | 331 | Sondă Blakemore Nr. 22 (1591) | Sondă Blakemore Nr. 22 (1591) | Bucată | 116 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28710
33100000-1 | 332 | Sondă Blakemore Nr. 23 (1592) | Sondă Blakemore Nr. 23 (1592) | Bucată | 83 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20542.5
33100000-1 | 333 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 12 (1593) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 12 (1593) | Bucată | 131 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6550
33100000-1 | 334 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 14 (1594) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 14 (1594) | Bucată | 327 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16350
33100000-1 | 335 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 16 (1595) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 16 (1595) | Bucată | 1212 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60600
33100000-1 | 336 | Sondă gastrică cu pâlnie СН 18 (1596) | Sondă gastrică cu pâlnie СН 18 (1596) | Bucată | 2467 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123350
33100000-1 | 337 | Sondă gastro-duodenală 14FR (1597) | Sondă gastro-duodenală 14FR (1597) | Bucată | 880 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17600
33100000-1 | 338 | Sondă gastro-duodenală 16FR (1598) | Sondă gastro-duodenală 16FR (1598) | Bucată | 1595 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31900
33100000-1 | 339 | Sondă intestinală (1599) | Sondă intestinală (1599) | Bucată | 51 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1020
33100000-1 | 340 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600) | Bucată | 231 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10692.99
33100000-1 | 341 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601) | Bucată | 291 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13470.39
33100000-1 | 342 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602) | Bucată | 191 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8841.39
33100000-1 | 343 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603) | Bucată | 414 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19164.06
33100000-1 | 344 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604) | Bucată | 510 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23607.9
33100000-1 | 345 | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605) | Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605) | Bucată | 460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21293.4
33100000-1 | 346 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (1606) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (1606) | Bucată | 3351 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7450.6
33100000-1 | 347 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (1607) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (1607) | Bucată | 3828 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7989.05
33100000-1 | 348 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (1608) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (1608) | Bucată | 3001 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6672.41
33100000-1 | 349 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (1609) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (1609) | Bucată | 4012 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8920.27
33100000-1 | 350 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (1610) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (1610) | Bucată | 7984 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17751.6
33100000-1 | 351 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (1611) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (1611) | Bucată | 18269 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40619.22
33100000-1 | 352 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (1612) | Bucată | 15436 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34320.35
33100000-1 | 353 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (1613) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (1613) | Bucată | 5591 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12431.01
33100000-1 | 354 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (1614) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (1614) | Bucată | 1480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3290.63
33100000-1 | 355 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 24 (1615) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 24 (1615) | Bucată | 1751 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3893.17
33100000-1 | 356 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (1616) | Bucată | 767 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1917.5
33100000-1 | 357 | Sondă pentru alimentare 8FR (1617) | Sondă pentru alimentare 8FR (1617) | Bucată | 14850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28215
33100000-1 | 358 | Sondă pentru alimentare 10FR (1618) | Sondă pentru alimentare 10FR (1618) | Bucată | 2140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3852
33100000-1 | 359 | Sondă pentru alimentare 12FR (1619) | Sondă pentru alimentare 12FR (1619) | Bucată | 1615 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2907
33100000-1 | 360 | Sondă pentru alimentare Nr. 4 (1620) | Sondă pentru alimentare Nr. 4 (1620) | Bucată | 8610 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10762.5
33100000-1 | 361 | Sondă pentru alimentare Nr. 6 (1621) | Sondă pentru alimentare Nr. 6 (1621) | Bucată | 10540 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14777.08
33100000-1 | 362 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți (1661) | Bucată | 176 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33000
33100000-1 | 363 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal (1662) | Bucată | 39 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7800
33100000-1 | 364 | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663) | Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric (1663) | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2437.5
33100000-1 | 365 | Stilet de intubație 10F (1664) | Stilet de intubație 10F (1664) | Bucată | 138 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2001.38
33100000-1 | 366 | Stilet de intubație 12F (1665) | Stilet de intubație 12F (1665) | Bucată | 104 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1508.29
33100000-1 | 367 | Stilet de intubație 14F (1666) | Stilet de intubație 14F (1666) | Bucată | 410 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5946.11
33100000-1 | 368 | Stilet de intubație 16F (1667) | Stilet de intubație 16F (1667) | Bucată | 223 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3234.11
33100000-1 | 369 | Stilet de intubație cu lubrifiant 10FR (1668) | Stilet de intubație cu lubrifiant 10FR (1668) | Bucată | 32 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2536.81
33100000-1 | 370 | Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669) | Stilet de intubație cu lubrifiant 12FR (1669) | Bucată | 105 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8323.88
33100000-1 | 371 | Stilet de intubație cu lubrifiant 14FR (1670) | Stilet de intubație cu lubrifiant 14FR (1670) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4998
33100000-1 | 372 | Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671) | Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671) | Bucată | 68 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5664.4
33100000-1 | 373 | Tub conector la tubul de intubare Mount (1681) | Tub conector la tubul de intubare Mount (1681) | Bucată | 28676 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 328535.2
33100000-1 | 374 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (1682) | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (1682) | Bucată | 420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5040
33100000-1 | 375 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686) | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686) | Bucată | 3120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25243.93
33100000-1 | 376 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687) | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687) | Bucată | 1975 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15979.73
33100000-1 | 377 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688) | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688) | Bucată | 650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5259.15
33100000-1 | 378 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 940
33100000-1 | 379 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3290
33100000-1 | 380 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691) | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691) | Bucată | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4230
33100000-1 | 381 | Tub dren T- Kehr CH 8 (1692) | Tub dren T- Kehr CH 8 (1692) | Bucată | 46 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12880
33100000-1 | 382 | Tub dren T- Kehr CH 10 (1693) | Tub dren T- Kehr CH 10 (1693) | Bucată | 63 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17640
33100000-1 | 383 | Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694) | Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (1694) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20282.5
33100000-1 | 384 | Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695) | Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (1695) | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9851.5
33100000-1 | 385 | Tub Endobronhial (biluminal) 37FR (1696) | Tub Endobronhial (biluminal) 37FR (1696) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20282.5
33100000-1 | 386 | Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697) | Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (1697) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2897.5
33100000-1 | 387 | Tub Endobronhial (biluminal) 39FR (1698) | Tub Endobronhial (biluminal) 39FR (1698) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5795
33100000-1 | 388 | Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699) | Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (1699) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2897.5
33100000-1 | 389 | Tub Endobronhial (biluminal) 41FR (1700) | Tub Endobronhial (biluminal) 41FR (1700) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2897.5
33100000-1 | 390 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (1701) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (1701) | Bucată | 238 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5471.32
33100000-1 | 391 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (1702) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (1702) | Bucată | 403 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9264.45
33100000-1 | 392 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (1703) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (1703) | Bucată | 1023 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23517.45
33100000-1 | 393 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (1704) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (1704) | Bucată | 1253 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28804.85
33100000-1 | 394 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (1705) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (1705) | Bucată | 1063 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24436.99
33100000-1 | 395 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (1706) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (1706) | Bucată | 863 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19839.25
33100000-1 | 396 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (1707) | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (1707) | Bucată | 395 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8849.66
33100000-1 | 397 | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm 4FR (1708) | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm 4FR (1708) | Bucată | 2900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4833.34
33100000-1 | 398 | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm 6FR (1709) | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm 6FR (1709) | Bucată | 2920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4866.67
33100000-1 | 399 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N10 (1710) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N10 (1710) | Bucată | 77 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4158
33100000-1 | 400 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12 (1711) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12 (1711) | Bucată | 103 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5562
33100000-1 | 401 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14 (1712) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14 (1712) | Bucată | 92 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4968
33100000-1 | 402 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16 (1713) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16 (1713) | Bucată | 127 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6858
33100000-1 | 403 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18 (1714) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18 (1714) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4320
33100000-1 | 404 | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20 (1715) | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20 (1715) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3780
33100000-1 | 405 | Tub pentru drenaj pleural CH 24 (1716) | Tub pentru drenaj pleural CH 24 (1716) | Bucată | 130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4290
33100000-1 | 406 | Tub pentru drenaj pleural CH 28 (1717) | Tub pentru drenaj pleural CH 28 (1717) | Bucată | 1130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37290
33100000-1 | 407 | Tub pentru drenaj pleural CH 30 (1718) | Tub pentru drenaj pleural CH 30 (1718) | Bucată | 1120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53760
33100000-1 | 408 | Tub pentru drenaj pleural CH 32 (1719) | Tub pentru drenaj pleural CH 32 (1719) | Bucată | 380 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13300
33100000-1 | 409 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 540
33100000-1 | 410 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.12, silicon (1722) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.12, silicon (1722) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 540
33100000-1 | 411 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.14, silicon (1723) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.14, silicon (1723) | Bucată | 1115 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60210
33100000-1 | 412 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.16, silicon (1724) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.16, silicon (1724) | Bucată | 285 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15390
33100000-1 | 413 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.18, silicon (1725) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.18, silicon (1725) | Bucată | 960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51840
33100000-1 | 414 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.20, silicon (1726) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.20, silicon (1726) | Bucată | 1150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62100
33100000-1 | 415 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727) | Bucată | 1470 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 79380
33100000-1 | 416 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.24, silicon (1728) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.24, silicon (1728) | Bucată | 2455 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 132570
33100000-1 | 417 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729) | Bucată | 1080 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58320
33100000-1 | 418 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.28, silicon (1730) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.28, silicon (1730) | Bucată | 440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23760
33100000-1 | 419 | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.30, silicon (1731) | Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.30, silicon (1731) | Bucată | 410 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22140
33100000-1 | 420 | Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732) | Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 892.5
33100000-1 | 421 | Tub pentru drenaj toracic CH 12 (1733) | Tub pentru drenaj toracic CH 12 (1733) | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 422 | Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734) | Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1785
33100000-1 | 423 | Tub pentru drenaj toracic CH 16 (1735) | Tub pentru drenaj toracic CH 16 (1735) | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6545
33100000-1 | 424 | Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736) | Tub pentru drenaj toracic CH 18 (1736) | Bucată | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12792.5
33100000-1 | 425 | Tub pentru evacuarea gazelor (1737) | Tub pentru evacuarea gazelor (1737) | Bucată | 608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2796.8
33100000-1 | 426 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (1738) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (1738) | Bucată | 520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3912.17
33100000-1 | 427 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (1739) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (1739) | Bucată | 1258 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9464.44
33100000-1 | 428 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (1740) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (1740) | Bucată | 1833 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13790.4
33100000-1 | 429 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (1741) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (1741) | Bucată | 1740 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13090.72
33100000-1 | 430 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (1742) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (1742) | Bucată | 1788 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13451.84
33100000-1 | 431 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (1743) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (1743) | Bucată | 1339 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10073.84
33100000-1 | 432 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (1744) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (1744) | Bucată | 1188 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8937.8
33100000-1 | 433 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (1745) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (1745) | Bucată | 1332 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10021.17
33100000-1 | 434 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (1746) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (1746) | Bucată | 1638 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12323.33
33100000-1 | 435 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (1747) | Bucată | 11045 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83095.96
33100000-1 | 436 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (1748) | Bucată | 16443 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123707.27
33100000-1 | 437 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (1749) | Bucată | 20608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 155042.23
33100000-1 | 438 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (1750) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (1750) | Bucată | 12328 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92748.48
33100000-1 | 439 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (1751) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (1751) | Bucată | 2625 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19748.93
33100000-1 | 440 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 (1752) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 (1752) | Bucată | 680 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5115.92
33100000-1 | 441 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (1753) | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (1753) | Bucată | 130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 978.05
33100000-1 | 442 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (1754) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (1754) | Bucată | 359 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6332.88
33100000-1 | 443 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (1755) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (1755) | Bucată | 746 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10985.48
33100000-1 | 444 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (1756) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (1756) | Bucată | 1791 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24081.49
33100000-1 | 445 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (1757) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (1757) | Bucată | 1675 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24665.79
33100000-1 | 446 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (1758) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (1758) | Bucată | 726 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5974.98
33100000-1 | 447 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (1759) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (1759) | Bucată | 256 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3200
33100000-1 | 448 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (1760) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (1760) | Bucată | 136 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1184.56
33100000-1 | 449 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (1761) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (1761) | Bucată | 125 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1088.75
33100000-1 | 450 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (1762) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (1762) | Bucată | 57 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 712.5
33100000-1 | 451 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (1763) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (1763) | Bucată | 63 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 921.43
33100000-1 | 452 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (1764) | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (1764) | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 658.17
33100000-1 | 453 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 (1765) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 (1765) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4305
33100000-1 | 454 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (1766) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (1766) | Bucată | 69 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63963
33100000-1 | 455 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (1767) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (1767) | Bucată | 74 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68598
33100000-1 | 456 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9 (1768) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9 (1768) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64890
33100000-1 | 457 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9.5 (1769) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9.5 (1769) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9270
33100000-1 | 458 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 (1770) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 (1770) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11124
33100000-1 | 459 | Tub polimer/silicon 5x7mm (1771) | Tub polimer/silicon 5x7mm (1771) | Bucată | 530 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7738
33100000-1 | 460 | Tub polimer/silicon 6x8mm (1772) | Tub polimer/silicon 6x8mm (1772) | Bucată | 505 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7575
33100000-1 | 461 | Tub polimer/silicon 7x9mm (1773) | Tub polimer/silicon 7x9mm (1773) | Bucată | 1505 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26036.5
33100000-1 | 462 | Tub polimer/silicon 8x10mm (1774) | Tub polimer/silicon 8x10mm (1774) | Bucată | 1025 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22140
33100000-1 | 463 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775) | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112.5
33100000-1 | 464 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776) | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 212.5
33100000-1 | 465 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777) | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 387.5
33100000-1 | 466 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (1778) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (1778) | Bucată | 48 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33100000-1 | 467 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (1779) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (1779) | Bucată | 245 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6904.84
33100000-1 | 468 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (1780) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (1780) | Bucată | 802 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22602.77
33100000-1 | 469 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (1781) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (1781) | Bucată | 828 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23335.53
33100000-1 | 470 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (1782) | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (1782) | Bucată | 258 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7271.22
33100000-1 | 471 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar) | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (suplimentar) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 390000
33100000-1 | 472 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar) | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm (suplimentar) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75000
33100000-1 | 473 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (suplimentar) | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (suplimentar) | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112500
33100000-1 | 474 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (suplimentar) | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (suplimentar) | Bucată | 450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 262500
|  | Total | [5 empty] | 0 | 0 |  | 12534804.3

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________