- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul_ servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale din secția Laborator  pentru 2022

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_IMSP Policlinica de Stat, mum.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1. Mentenanța preventivă și corectiva pentru dispozitivele medicale din secția Laborator. Kituri de mentenanță |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Analizatorul hematologic automat ADVIA 2120i | buc | 1 | Deservirea tehnică anuală.și mentenanța reventivă: Inlocuirea kitului de mentenanță, inlocuire filtre soluții spălare, inlocuire furtune, curățare camere de măsură, înlocuire filtre aer waste, curățare autoloader, calibrare verificare după revizie (QC, Pacienți) |  |
|  | 1.1 | Kit de mentenanță pentru Analizatorul hematologic automat ADVIA 2120i | buc | 1 | Ambalaj original de la producător |  |
|  | 2 | Analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000 Siemens | buc | 1 | Deservirea tehnică anuală.și mentenanța reventivă: Inlocuirea kitului de mentenanță, inlocuire tuburi evacuare deșeuri, inlocuire garnituri etanșare, curățare trap evacuare deșeuri, inlocire insert stație de diluție, curățare incubator, spălare stații spălare a acelor, decontaminare, test de apă, calibrare verificare după revizie (QC, Pacienți). |  |
|  | 2.2 | Kit de mentenanță pentru Analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000 Siemens | buc | 1 | Ambalaj original de la producător |  |
|  | 3. | Analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010 | buc | 1 | Deservirea tehnică anuală.și mentenanța reventivă: Inlocuirea kitului de mentenanță, înlocuire lampa, spălare concentrate a cuvelor de reacție, curățare frigider, curățare filtre, curațare trap evacuare deșeuri, calibrare lampî, cuvete blank, verificare după intervenție (QC, Pacienți). |  |
|  | 3.1 | Kit de mentenanță pentru Analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010 | buc | 1 | Ambalaj original de la producător |  |
|  | 4. | Analizator automat Premier Hb9210 | buc | 1 | Deservirea tehnică anuală.și mentenanța reventivă: curățare resturi biologice, înlocuire filtre coloană, verificare după intervenție (QC, Pacienți) |  |
|  | 5. | Analizator semiautomat Yumizen G 400 | buc | 1 | Deservirea tehnică anuală, și mentenanța preventivă: curățare filtre, ajustarea lampa, calibrare aparat, verificare după intervenție (QC, Pacienți). |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 143333,33 |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | DUAE aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 11.06.2020-(modificat prin ord. MF nr.146 din 24.11.2020) Complectat si semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de Participare | Anexa nr. 7 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 3 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 5 | Specificații tehnice | Anexa nr. 23 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Garantia de buna executie a contractului 5%din valoarea totala a contractului. | conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont in marime de 5% , sau prin transfer pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924 , mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 9 | Certificat ce atestă pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică a dispozitivelor medicale sus enumerate | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Inginerii care deservesc dispozitivele medicale trebuie să dispună și să prezinte diplomă de studii în domeniul bioingineriei (copie) sau certificat în domeniul tehnologiilor medicale, certificat de studiu pentru dispozitivele medicale deservite. | Obligatoriu |
| 10 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Original- Declaratia Aprobata prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020, cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar pentru agentii economici castigatori . | Obligatoriu |

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat              Data „28” iulie 2022

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Viorica EFROS