## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Brancardă compatibilă (RMN) | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie |  |  |  | Videoprocesor Intrări camere ≥ 1 Iluminare 3 moduri Balans de alb obligatoriu Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu Ajustarea contrast Minim 3 nivele Zoom Electronic obligatoriu Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei Posibilitate înregistrare video direct sau prin dispozitive terțe obligatoriu Înregistrarea pacienților în baza de date internă obligatoriu Programarea protocolului pentru fiecare utilizator obligatoriu Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor obligatoriu Tastatură Alfa numerică obligatoriu Control limba de utilizare Romana sau la alegerea beneficiarului obligatoriu Ecran sau butoane tactile obligatoriu Ieșiri Video semnal live/ real: - Digital minim DVI sau SD-I ≥ 1 - Rezoluția de ieșire ≥ 1080 p/i Compatibilitate cu video endoscoape: Video gastroscop obligatoriu Video colonoscop obligatoriu Pompă de aer și apă Control direct de pe procesor Nivel control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Sursa de lumină Tip Integrată în procesor sau separată Tip lampă Xenon/Led Timp de viață lampă ≥ 500 h Putere lampă Xenon ≥ 300 W sau LED Control lampă în nivele /intensitate obligatoriu Lampă LED de rezervă integrată în video procesor doar în cazul lămpii Xenon Periferice disponibile Display medical ≥ 24 inch Rezoluția minimă ≥ 1080p/i Sistem de furnizare a aerului/apei control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Vasul pentru apa obligatoriu Sistem de aspirație endoscopic Limita maximă ≥ 600 mmHg Rata de flux: ≥ 60 l/min pentru flux aer liber sau ≥ 30 l/min pentru aspirație lichide Control prin reglator aspirație și prin pedală Vas colector: - Numărul 2 buc - Capacitatea totală, L ≥ 4 L - Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu - Vas tip reutilizabil obligatoriu Accesorii: -Pedală de pornire/oprire a aspirației ≥ 1 unit -Filtru antibacterian ≥ 15 buc Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Troliu Compatibil cu echipamentul oferit obligatoriu Cu suport glisant pentru tastatură obligatoriu Cu suport pt. 2 endoscoape reglabile pe înălțime Polițe reglabile la înălțime ≥ 4 unit Mâner pentru transportare obligatoriu Cu transformator de izolare, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu obligatoriu Prevăzut cu 4 roți, minim 2 blocabile obligatoriu Accesorii: - Piesa bucală ≥ 2 unit - Tester pentru verificarea scurgerilor endoscopului ≥ 1 unit. Videogastroscop Compatibil cu video procesor de mai sus obligatoriu Compatibil cu funcții sau tehnologii de cromoscopie digitală disponibile pe videoprocesor oferit obligatoriu Tip Rezoluție înaltă HD Tubul de inserție: Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametru exterior ≤ 10 mm Marcaj de lungime obligatoriu Canal de lucru Numărul de canale ≥ 1 Diametrul Minim 2.8 mm Canal adaptor pentru jetul de apă obligatoriu Optica: Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție: - Sus/jos ≥ 210°/90° - Stânga/dreapta ≥ 100°/100° Spălarea obiectivului obligatoriu Metode de sterilizare: Chimic EO, opțional Posibilitate de a se efectua multiple proceduri de sterilizare (Reutilizabil) Compatibil cu mașini automate de dezinfectare/sterilizare Programarea butoanelor obligatoriu Accesorii: Pensa pentru biopsie de multiplă folosință compatibil cu canalul de lucru a videogastroscopului ≥ 2 unități Videogastroscop pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice, conform specificațiilor de mai sus ≥ 1 unitate Manual de utilizare în limba română sau la alegerea beneficiarului obligatoriu UPS cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Brancardă compatibilă (RMN) | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA |  | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________