## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității IMSP Institutul de Medicină Urgență (Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” și Tomograf în Coerență Optică (OCT) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sisteme radiodiagnostice complet digitale cu braț C | Sisteme radiodiagnostice complet digitale cu braț C |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă: Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” Deplasare verticala- min 400mm Rotire orbitala min 150 grade Deplasare orizontala min 200 mm Rotire plan vertical in jurul axei orizontale min +/-220 grade,Spatiu liber brat"C" min 770 mm Generator raze-x,Regim lucru: ,Fluroscopie continua Fluroscopie pulsativa, Radiografie digitala, Voltajul maxim kVp ≥ 100kVp Curentul maxim mA in modul pulsativ ≥ 50 mA Curentul maxim mA in modul continuu ≥ 5 mA Curentul maxim mA in modul radiografie ≥ 100 mA Rata puls, FPS min 1--25 FPS Durata puls: min ≤20 ms max ≥30 ms Putere de iesire generator min 5 kW Caracteristici Tub raze X: Marime pata focala tub: Small focus: 0.3mm Large focus: 0.6mm Rata Putere disipare caldura ansamblu min 22 KHU/min, Frecventa lucru min 40 kHz Tip generator monobloc, Controlat microprocesor,Tub cu anod rotativ Material Anod: Rhenium/Tungsten/ Molybdenum Alte functii : Regim cu 1/2 doza Programe:"metal","soft" , Circuit oprire urgenta, Indicator luminos "x-ray on", Filtrare monobloc totala min 3 mmAl Sistema de achzitie imagine, Receptor imagine tip "Flat panel detector" Tehnologie "Matrice Amorphous Silicon", Marime FPD minim 30x30 cm Marime pixel ≤ 200 μm, Matrice min 1500x1500 pixel Rezolutie pentru stocare min 2,5 lp/mm, Rata digitalizare min 16 bit Dispozitv centrare cu LAZER integrat in detector Sistem integrat de control doza dupa obiect:, Corectie dupa miscare pacient Automat corectie doza, Automat corectie metal Colimator virtual Rata de achizitie min 30 frame/sec, Sistema de achizitie si stocare: Capacitatea de stocare interna min 100 000 imagini Port USB,Sistem integrat de monitorizare doza Programe de : Arhivare, Post procesare, Adnotari Instrumente masurare, Rotire Imagine , Colimare digitala Procesare digitala imagini min 16 bit , Numar de imagini simultane pe monitor referinta min 5 imagini Pachet DICOM:, Store SCU, Print SCU, Worklist SCU, Dose Structured Report SCU , Query / Retrieve SCU ,Media Class (USB) Monitor pentru vizualizarea investigatiile integrat pe instalatia radiologica. , Monitor pe stativ fixate cu brat la instalatia radiologica cantitatea: min 1 dublu buc, monitor dublu cu diagonala min 27 inch , Rezolutie min 2560x1440 pixel contrast min 1000:1 Unghi vedere min 178 grade, Luminozitate min 350 cd/m2 Rotire imagine fara expunere, Panou de comanda pentru tehnicianul radiolog integrat pe instalatia radiologica Monitor interactiv de control Fixat pe stativ, Diagonala min 12,5 inch Tehnologie touchscreen Multitouch 10-point (sa fie posibila utilizarea in manusi chirurgicale) SDRAM min 4 GB Memorie SSD min 32 GB, Porturi USB min 2 unitati, Rezolutie min 1920x1080 pixel Contrast min 1000:1, Alimetare electrica, Retea standart: 220v,50Hz, Curent consumat max 16 A, Impendanta retelei max 0,6 Ohm Cerinte generale obligatorii:, Garantie cu deservire inclusă de la darea în exploatarea min 36 luni Greutate maximala systema max 350 kg , Centru de service in RM cu ingineri locali certificati de producator Instalarea dispozitivului; Verificarea a tuturor parametrilor de performanților a dispozitiv; Verificarea a tuturor parametrilor de performanților a dispozitiv; Instruirea specialiștilor din cadrul instituției(minim 2 zile) Dozimetru digital pentru monitorizarea radiatiei individuale acumulate de tehnicianului care opereaza cu dispozitivul. Cu posibilitatea de stocare si evidenta a datelor colectate in timp real prin aplicatii software usor accesibile de pe smartphone. min 1 bucata
33100000-1 | 2 | Computer Tomograf în coerență optică (OCT) | Computer Tomograf în coerență optică (OCT) |  |  |  | Tomograf în Coerență Optică (OCT) Descriere Sistem integrat pentru imagistică oftalmologică: Fundus cameră non-midriatică + Tomografie în Coerență Optică (OCT / OCT-A), destinat examinării segmentului posterior și anterior al ochiului. Parametrul Specificația FUNDUS CAMERA Tip fundus cameră Non-midriatică Tip imagine Color Unghi de vedere 45° ± 5%, Dimensiune minimă pupilă ≤ 3,3 mm Rezoluție cameră foto ≥ 12 MP, Zone captare Fundus (retină centrală, disc optic), anterior Fixare Manuală Mod captare Automat și manual TOMOGRAFIE ÎN COERENȚĂ OPTICĂ Tehnologie și performanță Tehnologie OCT Spectral Domain OCT (SD-OCT) Sursă de lumină SLED Lungime de undă min. 800 nm Viteză de scanare ≥ 80.000 scan/sec Dimensiune minimă pupilă ≤ 2,4 mm Rezoluție axială ≤ 2,8 μm digital / ≤ 5 μm în țesut Rezoluție transversală ≤ 15 μm (tipic ≤ 18 μm) Adâncime scanare ≥ 2,6 mm (≈ 6 mm full range) Ajustare focalizare −15 D până la +15 D, Interval scanare Posterior min. 5-15 mm Angio min. 3-9 mm Anterior min. 3-18 mm Tipuri de scanare 3D, Full Range Radial, Full Range B-scan, Radial (HD), B-scan (HD), Raster (HD), Cross (HD), TOPO Aliniere și urmărire Aliniere fundus IR Reconstrucție fundus Live, Metode aliniere Full automat / Automat / Manual Urmărire fundus În timp real Analize avansate Analiza retinei Grosime retină totală, Grosime retină interioară / exterioară, RNFL + GCL + IPL, GCL + IPL, RNFL, Deformare RPE, MZ / EZ – RPE OCT Angiografie Vitros, Retină, Coroid, Plex superficial, Retină externă, Coriocapilare, SVC, DVC, ICP, DCP, Zone FAZ, VFA, NFA Cuantificare: aria vaselor, densitate vasculară, hărți de densitate Analiza glaucom RNFL, Morfologie ONH, DDLS, OU și asimetria emisferică Analiză ganglionară: RNFL+GCL+IPL, GCL+IPL Biometrie oculară Parametri biometrie AL, CCT, ACD, LT, P, WTW, Calcul IOL obligatoriu Formule incluse Hoffer Q, Holladay I, Haigis, Theoretical T, Regression II Cornee & segment anterior Topografie corneană Axial (anterior / posterior), Putere de refracție (kerato, total), True Net Power, Keratometru echivalent, Elevație (anterior / posterior), KPI (indice keratoconus) Segment anterior Cameră anterioară radial, Cameră anterioară B-scan, Pahimetrie, Hartă epiteliu și stromă, Evaluare unghi, AIOP, AOD 500 / 750, TISA 500 / 750, Vizualizare unghi-la-unghi Conectivitate DICOM obligatoriu, Networking obligatoriu Software specializat OCT obligatoriu Calculator cu OS licențiat 1 buc UPS 1 buc
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității IMSP Institutul de Medicină Urgență (Sistemei radiodiagnostice complet digitale cu braț „C” și Tomograf în Coerență Optică (OCT) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sisteme radiodiagnostice complet digitale cu braț C | Sisteme radiodiagnostice complet digitale cu braț C | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Computer Tomograf în coerență optică (OCT) | Computer Tomograf în coerență optică (OCT) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________