## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Laser chirurgical | Laser chirurgical |  |  |  | Laser chirurgical Descriere: Dispozitiv pentru intervenții medicale, minimal invasive, utilizat in chirurgie si terapie vasculara, microchirurgie, precum si alte domenii medicale. Laserul oferă tratamente precise, cu traume reduse, reducând timpul de recuperare și îmbunătățind rezultatele pacientului. Parametrul Specificația Interfața ≥7 inch, LCD touchscreen Lungimea de undă, nm 1470 da 980 da 635 opțional Mod continuu și/sau pulsatil Puterea de ieșire, W ≥30 Durata Pulsului, s 0.05 - 10 Frecvența de lucru, Hz 0.05 - 1 000 Fascicul de vizualizare/țintire da Răcirea sistemului pasivă și/sau activă Aplicații Chirurgie vasculara da Microchirurgie da Proctologie/orl/ginecologie opțional Caracteristici de securitate Buton oprire de urgență da Detectarea fibrelor da, automat Alarme sonore și vizuale pentru starea sistemului da Clasa de securitate a laserului clasa 4 Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Accesorii Troliu pentru dispozitiv și accesorii da Kituri pentru aplicațiile oferite da Fibre de laser pentru aplicațiile oferite da Pedala de control da Stripper pentru fibre laser da Ochelari de siguranță da, pentru lungimile de undă oferite UPS, care sa permită o autonomie de minim 30 min da Altele Garanție ≥ 36 luni Certificate CE, ISO Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și post garanție da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, cu oferirea parolelor de acces pentru user si service meniu.
33100000-1 | 2 | Sistem pentru prevenirea nefropatiei de contrast | Sistem pentru prevenirea nefropatiei de contrast |  |  |  | Sistem pentru prevenirea nefropatiei de contrast Descriere Dispozitiv pentru prevenirea nefropatiei induse de substanța de contrast prin menținerea hidratării Parametrul Specificația Tehnologia Hidratare echilibrată și diureză controlată prin administrare continuă de soluții saline și/sau izotonice într-un sistem închis Monitorizarea în timp real a debitului de urină și a ratelor de perfuzie da Posibilitatea de selectare a bolusului de lichid da Controlul vitezei de perfuzie programabilă, reglabilă de la 100 - 2500 ml/h Senzor/detector de aer a circuitului da Colectarea urinei în buclă închisă Sistemul de alarme Alarme vizuale și sonore Accesorii Troliu, pentru dispozitiv și cu suport de depozitare a pungilor de lichid da UPS, care sa permită o autonomie de minim 30 min da Kit p/u pacient min. 50 Altele Garanție ≥ 36 luni Certificate CE, ISO Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și post garanție da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, cu oferirea parolelor de acces pentru user si service meniu
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Laser chirurgical | Laser chirurgical | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Sistem pentru prevenirea nefropatiei de contrast | Sistem pentru prevenirea nefropatiei de contrast | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1