## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem cu suspensie aeriană pentru recuperare activă conceput pentru copii. | Sistem cu suspensie aeriană pentru recuperare activă conceput pentru copii. |  |  |  | Sistem cu suspensie aeriană pentru recuperare activă Terapie prin mișcări active, auto inițiate pentru pacienți cu afecțiuni moderate Suportul greutăţii brațului cu inerție redusă pentru mișcări libere într-un spațiu de mișcare 3D Poate fi manevrat uşor de către pacient Special conceput pentru a fi utilizat în clinicile cu tratament ambulatoriu Clasa de conformitate: Minim Clasa II a Dimensiuni : Minim 900 x 700 x 800 mm – cu suport orteză închis minim 1200 x 800 x 1200 mm – cu suport orteză deschis Alimentare: 230 Vca ( 207 – 253)/ 50 – 60 Hz Spaţiu min. operare necesar 2000 x 2000 x 2000 mm Mobilitate Sistem montat pe o platformă mobilă pentru transfer ușor - da Diametrul roților: minim 10 cm Greutate: max. 90 kg. Monitor Cu ecran plat de minim 24 inchi cu difuzoare integrate Grade de libertate instrumentate: Până la 7 grade de libertate, fiecare cu un senzor unghiular pentru a urmări cu precizie mișcările pacienților Mișcări fiziologice instrumentate: Aducție/abducție orizontală a umărului Flexia/extensia umerilor Rotația umărului intern/exterior Flexia/extensia cotului Pronația/supinația antebrațului Flexia/extensia încheieturii mâinii Prindere de mână - da
33100000-1 | 2 | Unitate de încălzire staționara | Unitate de încălzire staționara |  |  |  | Specificații tehnice: Alimentare: 240 V 50/60 Hz Dimensiuni: minim 45 x 30 x 45 cm Clasa de siguranță electrică: clasa 1, tip B Teste de siguranță: EN 60601-1 Capacitate rezervor: 40 litri Interval de temperatură: 71°-74°C Temp. de deconectare termică: 82°-85° Precizie: 10% Timp de încălzire (până la 70°C): aproximativ 4 ore Timp de răcire (de la 70°C): aproximativ 2 ore Izolație din fibră de sticlă: Nu Accesorii: Pachet cald cu căldură umedă: A. Minim 20 cm x 35 cm – 4 bucăți B. Minim 25 cm x 60 cm – 4 bucăți C. Mărime mare: Maxim 40 cm x 65 cm – 2 bucăți D. Contur gât Minim 60 cm – 2 bucăți E. Dimensiune jumătate Minim 12 cm x 25 cm – 2 bucăți F. Standard minim 20 cm x 25cm – 6 bucăți G. Genunchi-Umăr minim 20 cm x 45 cm – 4 bucăți
33100000-1 | 3 | Banda de mers cu support (până la 14 ani) | Banda de mers cu support (până la 14 ani) |  |  |  | Control: prin terminalul utilizatorului cu tastatură și ecran, interfață integrată sau prin telecomandă opțională. Suprafața de alergare: Lungime: 150 cm, lățime: 50 cm ± 10% Înălțimea de acces: minim 20 cm Banda de alergare cu suprafață antiderapantă Sarcina maximă permisă: minim 250 kg Gama de viteze: 0.0...18.0 km/h (0.0...5.0 m/s) Accelerație: 7 niveluri de accelerare, nivelurile 1 până la 4 activate, nivelurile 5 până la 7 la cerere, Programabil prin software-ul para control PC Înclinare: 0.0...20.0 % (0.0...11.31°) ajustare motorizată Direcția de alergare: comutator pentru inversarea direcției benzii contra cost suplimentar. Viteza maximă permisă în marșarier: 5 km/h (3.1 mph) dacă nu se folosește un sistem de prevenire a căderii cu ham de siguranță. Sistemul de motor: Motor AC trifazat de ± 2.2 kW (3 PS), fără întreținere și fără perii. Pentru aplicații de înaltă performanță, recomandăm modele cu o alimentare trifazată 3x400 volți și o suprafață de alergare minimă de ± 190/65 cm. Transmisie: invertor de frecvență, curea poly-V, operare foarte silențioasă Sisteme de siguranță: Arcul de siguranță și Robowalk Expander ce previne căderea copiilor pe banda de alergare.Barele de mână reglabile.Centura pentru piept ce asigură subiectul. CE0123; directiva dispozitivelor medicale 93/42/EEC; directiva privind mașinile 2006/42/EC; ISO 20957-1; EN 957-6; EN 14971; EN ISO 13485; IEC60601-1; EN 60601-1-2 (aprobat EMC); IEC 62304 comutator de oprire de urgență (buton mare pentru oprirea sistemului de antrenare); comutator de oprire de urgență (cordon de siguranță cu actuator, sfoară și clip); bolt de egalizare potențială; transformator pentru izolare potențială de la rețea. Gradul de protecție: clasa I M / tip B R / IP 00 Clasificare: dispozitiv medical de risc clasa IIb conform MDD, dispozitiv medical terapeutic activ și dispozitiv medical diagnostic activ Clasa de utilizare: S, I conform ISO 20957-1 Clasa de acuratețe: A (precizie ridicată) conform EN 957-6 Curent de scurgere la împământare < 0.2 mA Condiții ambientale: temperatură: 0…+40 °C umiditate: 20…90 % presiune atmosferică: 700…1060 hPa; altitudine maximă 3,000 m (~10500 ft) fără presurizare Display (rezoluții): ± 6 afișaje LCD, 4 LED-uri pentru moduri de operare, viteză (0.1 km/h sau m/s sau m/min sau mph), timp (00:00) în ore, minute și secunde, înclinare (0.1 % sau grade) distanță (1 m...999.9 km sau mile), METS (1 MET) pas/program, energie (1 kJ/kcal), indice de fitness (1) putere (1 Watt), ritm cardiac (1 bpm / bătăi pe minut) opțional 1 x RS 232 protocol de imprimantă serială. USB-RS232-converter;
33100000-1 | 4 | Banda de mers cu support (După 14 ani) | Banda de mers cu support (După 14 ani) |  |  |  | Control: Control prin UserTerminal cu tastatură și ecran. Interfață integrată sau telecomandă opțională. Suprafață de alergare: Lungime: 140 cm Lățime: minim 45 cm Înălțime de urcare: 20 cm Bandă de alergare: Suprafață antiderapantă. Greutate maximă suportată: minim 250 kg Viteză: Interval standard: 0,0...18,0 km/h (0,0...5,0 m/s). Accelerare: minim 7 trepte de accelerare/decelerare, între 131s și 3s de la 0 la viteza maximă sau invers. Echivalent cu minim 0,038…1,66 m/s². ± 5 % Treptele 1-4 sunt disponibile, treptele 5-7 la cerere. Programabil prin software-ul para control PC. Înclinare: Interval standard: 0,0...20,0% (0,0...11,31°) ajustare motorizată. Direcția de rulare: Reversarea direcției de rulare. Fără sistem de siguranță anti-cădere, viteza maximă aprobată în caz de reversare este de 5 km/h Motor de antrenare: ± 2,2 kW (3 CP) motor AC trifazic, fără întreținere, fără perii. Pentru aplicații de mare putere se recomandă modele cu alimentare trifazică (400V) și suprafață de alergare de ± 190/65 cm. Transmisie: Inversor de frecvență, curea de transmisie multi-V, foarte silențioasă și lină. Siguranță: Bara de siguranță, Robowalk Expander și suporturile de braț ajustabile. Conform cu CE0123, Directiva dispozitivelor medicale 93/42/CEE. Conform cu Directiva privind echipamentele sub presiune 2006/42/CE. Standardele ISO 20957-1; EN 957-6; EN 14971; EN ISO 13485; IEC60601-1; EN 60601-1-2 (testat EMC); IEC 62304. Buton de oprire de urgență cu ciupercă (motor fără putere). Dispozitiv de oprire de urgență cu cordon și clemă. Șurub pentru echilibrare de potențial. Transformator de izolare de rețea. Clasă de protecție: Clasa I M / Tip B R / IP 00. Clasificare: Dispozitiv medical de risc clasa IIb conform RL 93/42/CEE, dispozitiv medical activ terapeutic și de diagnostic. Clasificare de utilizare: Clasa S, I conform ISO 20957-1. Clasa de precizie: A (precizie mare) conform EN 957-6. Curent de scurgere la pământ: < 0,2 mA. Condiții de mediu: Temperatura: 0…+40 °C. Umiditate: 20…90 %. Presiune atmosferică: 700…1060 hPa. Altitudine maximă: 3.000 m (~10.500 ft) fără compensare de presiune. Afișaj (Rezoluție): ± 6 ecrane LCD, 4 LED-uri pentru modurile de operare. Viteză (0,1 km/h sau m/s sau m/min sau mph). Timp (00:00) în ore, minute și secunde. Înclinare (0,1% sau grade). Distanță (1 m...999,9 km sau mile). METS (1 MET). Pas de program/număr. Energie (1 kJ/kcal). Index de fitness (1). Putere (1 Watt).
33100000-1 | 5 | Placă de vibrații | Placă de vibrații |  |  |  | Încărcare maximă (greutatea corpului): minim 140 kg Funcția de balansare: Da Antrenament deștept: Da Simț inteligent : Da Bluetooth: Da Control intern: Da Telecomandă: Da Interval de frecvență: minim 5..33 Hz Amplitudine: minim 1 ..+/-4,7 mm Cursă (vârf la vârf): diapazon minim 0..9,4 mm Accelerație maximă: minim 20,6 g Dimensiuni totale (L/l/h): 682 x 490 x 131 mm ± 10%
33100000-1 | 6 | Sisteme de comunicare augmentative | Sisteme de comunicare augmentative |  |  |  | Reprezintă un set de software complet de comunicare care permite copiilor cu dizabilități să verbalizeze, să-și controleze mediu și trăiască o viață inclusivă. Este conceput pentru oricine cu nevoi de comunicare complexe sau acces și include o gamă largă de resurse cu care puteți controla dispozitive de atingere, comutator, privirea ochilor și indicatoare. Sunt și seturi de grile pentru a vorbi cu simboluri sau text, conținut pentru toate vârstele și nivelul de abilități. Conține multe resurse gata făcute pe care copilul să le exploreze, de la comunicații, unelte pentru seturi de text în grilă pentru comunicarea cu simboluri și dezvoltarea vorbirii. Cerința componentelor: Procesor CPU quad-core de minim 1,6 GHz Grafică GPU minim 200MHz Memorie RAM minim 4GB Stocare SSD minim 64 GB Sistem de operare Windows 10-11 Are toate funcțiile unui computer Windows, inclusiv ecrane mici și mari. Se înlocuește o tastatură și un mouse tradițional cu ochii și navigați pe web și se conectează pe rețelele sociale media, jocuri, posibilitate de creare a documentelor și multe altele. Camera de inalta rezolutie se conecteaza la Windows la computerul cu software-ul Eye Tracker Control. Include: Dispozitiv tabletă minim 13 inch cu ecran tactil • Camera de urmărire a ochilor • Suport care ține împreună dispozitivul tabletă și dispozitivul de urmărire a ochilor Adaptor USB-A la USB-C • Ghid introductiv pentru software-ul Eye Tracker Control Dispozitiv tabletă 13” cu ecran tactil Specificații: Ecran tactil de minim 13 inch - Intel® Core Memorie i5-8GB - 128GB SSD Rezoluția ecranului minim 2880x1920 Procesor minim 4,2 GHz core_i5 RAM minim 8 GB LPDDR4 Viteza memoriei minim 2400 MHz Hard Drive SSD Coprocesor grafic Intel Iris Xe Graphics sau echivalent Sistem de operare minim Windows 11 Specificații camerei Eye Tracker Rată de date Gaze minim 33 Hz Frecvența de eșantionare a privirii minim 132 Hz Interfață conector USB tip C
33100000-1 | 7 | Set de lentile diagnostice | Set de lentile diagnostice |  |  |  | Set de lentile diagnostice Lentile de probă: Min. 266 buc Lentile sferice: +/-20.00D Lentile cilindrice: +/-6.00D Lentile cu prismă: 0,50-10,00PD Cilindru transversal: +/-0,25//+/-0,50 Lentile accesorii: Min. 10 buc Diametrul jantei din plastic: 38 mm Diametru lentilă: 25 mm Ramă de probă inclusă în set da Trusa de transport inclusă da
33100000-1 | 8 | Monitor doppler fetal | Monitor doppler fetal |  |  |  | Monitor Doppler fetal Parametri tehnici solicitați display LED sau LCD Frecvența ultrasunetului 3 MHz ±10% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămâni Presiunea negativă de vârf: mai mică de 0,1 Mpa Rata de ritm cardiac fetal: 50-240 batai / min Putere de ieșire audio: min. 0,7 W Masa nu mai mare de 500 gr Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator Bloc de alimentare acumulator sau încărcător baterii
33100000-1 | 9 | Pat репtru examinare medicalё | Pat репtru examinare medicalё |  |  |  | Pat pentru examinare medicală Lățime: 65cm ±10cm Înălțime: 65cm ±10cm Lungime: 190cm ±10cm Spătar reglabil-obligatoriu Sarcina maximă: ≥180kg Suprafața de culcare: piele artificială
33100000-1 | 10 | Tonometru Maclakov | Tonometru Maclakov |  |  |  | Tonometru Maclakov Scopul clinic/ medical: Măsurarea tensiunii intraoculare Caracteristici tehnice: Set 2 greutăți de 10 grame inclusiv rigle pentru măsurare"
33100000-1 | 11 | Paravan medical cu 2 secții | Paravan medical cu 2 secții |  |  |  | Paravan pliant mobil cu 2 secții Caracteristici tehnice Tip acoperire: Folie PVC; Dimensiuni generale: Lățime totala: 1450…1550mm, Înălțime: 1750…1850mm, Grosimea: 10…15 mm; Cadru metalic: Da; Secțiile au aceiași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°: Da; Culoare cadru: Alb; Masa: 8...11 kg
33100000-1 | 12 | Negatoscop pentru un cadru | Negatoscop pentru un cadru |  |  |  | Descriere: Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice Caracteristici tehnice: Număr de cadre: 1 cadru; Sursa de lumină: LED SMD de luminozitate super ridicată; Temperatura luminii ≥ 6500K; Durata de viata a LED-urilor: ≥100000h; Setare luminozitate: - luminozitatea minimă ≤ 300cd/m2; -luminozitatea maximă ≥4000cd/m2 Tip montare: Pe perete/ masă; Dimensiunea câmpului vizual ≥ 350x400 mm; Alimentare: 220V, 50 Hz
33100000-1 | 13 | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult |  |  |  | Descriere: Șorț (semișorț) de protecție radiologică plumbat împotriva radiației X Caracteristici tehnice: Material interior (folie plombată)/plumb; Material exterior: Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă; Protecția frontală ≥ 0,5 mm Pb; Mărimea șorțului: Înălțimea - max. 35 cm; Lateral - min 45 cm.
33100000-1 | 14 | Guler de radioprotecție standard, adult | Guler de radioprotecție standard, adult |  |  |  | Descriere : Guler de glandă tiroidă pentru protecție radiologică plumbat împotriva radiației X Material interior (folie plombată)/plumb; Material exterior: Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă; Protecția frontală ≥ 0,5 mm Pb; Mărime universală (adult).
33100000-1 | 15 | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene (aparat dezinfectie aer cu tehnologie plasma) | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene (aparat dezinfectie aer cu tehnologie plasma) |  |  |  | Specificație: Principiul de lucru: distrugere de microorganisme; Locul distrugerii microorganismelor: în interiorul dispozitivului; Tehnologia de bază: generare câmp plasmatic șau tehnologie analogică care asigura distrugerea microorganismelor fără a dăuna pacienților și lucrătorilor medicali în timpul lucrului; Nota! Pentru tehnologia UVC dispozitivul trebuie să ofere o zonă maximă de expunere la razele ultraviolete din aerul care trece, trebuie să fie proiectat pentru a direcționa fluxul de aer prin corpul dispozitivului, cu orificii de intrare și ieșiri situate la capetele opuse (longitudional) ale corpului. Ventilatoarele și alte orificii care se află pe suprafețele superioare sau laterale ale carcasei nu sunt permise. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UVminim 9000 ore Puterea totală a lămpilor UV ≥ 200 W Consum de energie maximal: ≤ 500W/h Volum de aer prelucrat: minim 250 m3/oră Construcție: carcasă metal, acoperit cu un strat anticoroziv sau carcasă inox Nivelul de zgomot: ≤56 dB Utilizarea dispozitivului în prezența personalului medical Prezența de produse secundare: fără emisie a produse secundare Dovada eficacității dispozitivului: Vor fi prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de către alte laboratoare decât producătorul alimentarea : 230 VAC, 50 HZ
33100000-1 | 16 | Menghină din inox | Menghină din inox |  |  |  | Utilizare: Fixarea segmentelor osoase pentru procesare și pregătirea grefelor personalizate. Concepută special pentru domeniul medical Specificația: Confecționată din aliaj de oțel inoxidabil călit, rezistent la uzură; Să poată fi fixată direct pe masa de lucru sau de un suport vertical rotativ pe un disc divizor cu blocare; Să fie constituit din ghidaj prismatic de precizie și șurub conducător cu filet trapezoidal pentru deschiderea și închiderea rapidă a fălcilor. Fălcile să aibă deschidere în spate, să fie înzestrate fiecare cu minimum 6 dinți sau pini; Dimensiuni (LxDxH):de la 310x140x130 mm până la 330x170x150 mm; Lățimea fălcii: între 140 și 170 mm; Dimensiune de prindere: De la 0-270 mm până la 0-285 mm;
33100000-1 | 17 | Paravan plumbat p/u radioprotecție cu fereastră | Paravan plumbat p/u radioprotecție cu fereastră |  |  |  | Descriere: Paravanul de plumb predestinat pentru protecția utilizatorilor instalațiilor radiologice, împotriva radiațiilor X. Specificația: Mărimi paravan 100 x 200 cm; Protecția frontală ≥ 2,0 mm Pb; Geam de sticlă plombată - 1 buc; Mărimi geam sticlă plombată- 20 x 20 cm; Sistem de roți;
33100000-1 | 18 | Pompă peristaltică | Pompă peristaltică |  |  |  | Utilizare: pamarea unui anumit volum reglabil de lichide pentru o perioadă îndelungată cu precizie înaltă, cu scop de a procesa țesutul osos spongios și grefele osoase mari Caracteristici: viteza de rotație: minim diapazon 0.1-600rpm, pas ≤0.1rpm; Rata debitului: diapazon minim de la 0.0053ml/min până la 3100 ml/min; Display: minim 3 inch LCD sau LED; Controler - buton digital și tastatură mecanică; Unghiul de aspirație – 0 - 360°; Tipul motorului – Motor cu pas și circuit închis; Capul rotativ tip mono canal cu presiune ajustabilă, să poată lucra cu furtunuri din silicon Nr 15, 24, 35 și 36; Dimensiuni (HxLxA): până la 240 x 200 x 280 mm; Greutatea: maxim 4.5Kg; Alimentarea de la sursa de 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz.
33100000-1 | 19 | Optotip LCD | Optotip LCD |  |  |  | Specificația: Sistem, Optotip pentru examen oftalmologic Copii, maturi Dimensiuni LCD Min. 21 inch Fără polarizare da Distanța de lucru reglabilă 1-6 metri Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă da Teste presetate: Standard internațional C, standard vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard vizual echilibrat binocular, standard vizual daltonism, etc Raportul ecranului 16:9 Posibilitate fixare pe perete Da Alimentare 220V Posibilitate de conectare la PC Da
33100000-1 | 20 | Lampă frontală pentru ORL | Lampă frontală pentru ORL |  |  |  | Parametri tehnici solicitați Iluminare LED Temperatura culori minim 6 000 Kelvin Iluminare la 20cm distanța de lucru: minim 20 000 lx Focus ajustabil Durata de viață a LED-urilor minim 30 000 ore Baterie Li-ion reîncărcabilă Capacitate baterie minim 2500mAh Timp de lucru minim 4 ore Bloc reîncărcare baterie inclus Alimentare 220V Bandă de fixare pe cap ajustabilă
33100000-1 | 21 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu |  |  |  | Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Parametru Specificația Frecvența cuprinsă între 300 KHz şi 1 MHz Canale de ieșire Monopolar Izolat minim 2 unit Bipolar Izolat minim 2 unit Comutator de mînă Da Comutator de picior Tip pedală dublă Modul de lucru monopolar Tăiere ≥ 400 W (300Ω) Coagulare ≥ 150 W (300Ω) Modul de lucru bipolar Tăiere ≥ 150 W (50Ω) Coagulare ≥ 120 W (50Ω) Display LCD/TFT De control tip touch screen sau analogie date Pentru vizualizare puterii si altor informații pentru fiecare canal separat Da Dimensiune display Minim 7 inch Butoane de control Da Indicatori Vizuali Da Audio Da Memoria Interna opțional Capacitate de stocare a protocoalelor salvate Min 9 preseturi opțional Regimuri de lucru preselectate Blend sau analogic/ echivalent Da Strong sau analogic/ echivalent Da Soft sau analogic/echivalent Da Spray sau analogic/ echivalent Da Coagulare simultat cu două instrumente monopolare Da Sudarea vaselor prin clampare, pentru vase cu marimea de pana la minim 7 mm Da Sistema de monitorizare a electrodului neutru Afisarea tipul de electord neutru care este conectat dintru singura componeta sau din doua (tehnologie split) Da Semnalizare cu privire la starea electrodului ( in caz că este defect) tip vizual si audio Da Indicator vizual că electrodul neutru este functional Da Siguranta si monitoring Monitoring conntinu a scurgerilor de curent cu indicare problemei Continu autotestare Indicarea erorilor utilizatorului pe display Indicarea erorilor sistemului pe display Regim specializat Modul Bipolar sa fie prezent regimul auto activare pentru penceta. Indicatoare Acustic și vizual Control volum sunet Da Accesorii: Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 3 metri Min 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult din cauciuc Min 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 cicluri, cablu min 3 metri 1 unitate de 2,4 mm și 1 unitate de 4 mm) Min 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil, minim 150 mm lungimea 12 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 3 metri 2 buc. Pedală dublă cablu lungime 3 m 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit Da Sa fie produs de acelasi producator. Da Mobil pe 4 roți Da Minim 2 roți cu frînă Da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii Da Mîner pentru transportare Da Cabluri pentru egalarea potentialelor si impamintare Lungimea min 5 m 1 unitate Alimentare electrica 220-240 V, 50/60Hz Garanție Minim 24 luni de la data instalarii Da Ghid rapid În limba română Da Manual de service si utilizare În limba română Da Training pentru utilizatori si personalul ingineresc. Da
33100000-1 | 22 | Dispozitiv medical (Sistem) de obținere si aplicare a fibrinei autologe si/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar | Dispozitiv medical (Sistem) de obținere si aplicare a fibrinei autologe si/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar |  |  |  | Descriere - utilizat pentru obținerea şi aplicarea unui sigilator fibrinic din sânge integral sau sursă plasmatică sau a unui factor de creștere plachetar din sursă de sânge integral. Caracteristici funcționale generale: - sistem format din două unități separate: o unitate de procesare și o unitate de aplicare. Unitatea de procesare - rol în producția de adezivi autologi pentru țesuturi, proces complet automatizat; - max 120 ml de sânge pentru a obține 5-7 ml de adezivi autologi pentru țesuturi; - timp procesare max 30 de minute; - senzori: senzor ID, senzor de fibrină, senzor RBC, senzor de scurgere, senzor de temperatură aer, senzor de temperatură IC. Unitatea de aplicare - rol în aplicarea adezivilor autologi în timpidul diferitelor proceduri chirurgicale; - dotata cu monitor, care să arate volumul rămas de adeziv tisular în orice moment; - 4 moduri de aplicare - 2 moduri cu aer și 2 moduri fără aer; - sa nu existe posibilitatea de transmitere microbiană; - cu opțiune pentru conectarea pedalei pentru picior. Ecran: - afișaj frontal, care sa indice: ü mesaje cu acţiuni pentru utilizator; ü stadiul operațional; ü cantitatea de fibrină rămasă; ü volumul de fibrină; ü codurile de eroare. Adezivul tisular rezultat: - sa fie stabil timp de min 8 ore, la temperatura camerei; - sa poata fi aplicat de mai multe ori în timpul unei singure proceduri chirurgicale. Caracteristici fizice generale: - unitatea de procesare greutate max 35 kg; - unitatea de aplicare greutate max 19 kg. Date electrice: - clasificarea echipamentelor I.E.C.: tip BF, clasa 1, opiderare continuă (IEC 529, clasificat IPXO). Cerinţe de operare uzuale: - tensiune de intrare: 100-240 V; - frecvenţă: 50/60 Hz; - putere consumată: 80 W; - siguranţă: T 2,0 A, 250 V; - bornă egalizare potenţial: fişă conector: POAG ID/6 (DIN 42801); - pierdere din frecvenţa liniilor: curent pierdere la pământ: <500 μA. Consumabile Set Fibrină 1 5 buc. Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) 5 buc.
33100000-1 | 23 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii |  |  |  | Descriere Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minimă ≤ 20 mmHg Da Presiune maximă ≥ 650 mmHg Da Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg Da Interval de timp minim ≤ 5 min Da Interval de timp maxim ≥ 180 min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Numar de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Da Senzor LOP Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Optional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată Cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stîlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc Da Set de tuburi min. - 4 buc Da Cablu de alimentare min. 1 buc. Da Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set. Da Troleu cu 5 rotile și coș Da Alte cerințe: Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) da Instalarea și testarea la locul necesar Da
33100000-1 | 24 | Masa autopsie | Masa autopsie |  |  |  | Descriere Ramă din țeavă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm. Parametru Specificația Gabaritele mesei: lungimea 2400 mm(-/+ 300mm) lățimea 800 mm (+/- 10 mm) înălțimea 850 mm (+/- 10 mm) Capacitatea de încărcare minim 180 kg Da În complicația mesei obligatoriu se includ accesoriile: Elemente de lucru susținător cap din inox; Da susținător spate din inox Da măsuță pentru instrumente din inox Da Elemente de tehnică sanitară amestecător simplu; Da amestecător cu furtun Lungime 4metri sifon Da VA (Ventil de aerisire) Da
33100000-1 | 25 | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare |  |  |  | Descriere Sistemul de îndepărtare a cupei ace tabulare predispusa pentru a minimiza pierderea osoasă ace tabulară în timpul intervenției chirurgicale de reluare. Să dispună de două stiluri de lame pentru fiecare dimensiune de cupă ce facilitează îndepărtarea progresivă a cupei. Lamele să se potrivească strâns cu diametrul exterior al cupei acetabulare pentru a păstra stocul osos. Capetele de centrare, care se potrivesc cu ID-ul cupei acetabulare, si să ajute la stabilizarea și ghidarea lamelor în timpul tăierii. Procedură simplă Ancorată de un cap de centrare atașat de mâner, o lamă trunchiată rigidă pătrunde în osul periferic dens. Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare să dispuna de dimensiunea instrumentului strict determinat de dimensiunea cupei acetabulare care trebuie îndepărtată determinând diametrele sale exterioare și interioare. Sa dispuna de lame pe baza diametrului exterior de la 40mm-70mm al cupei și a capului pivot (22mm-36mm) pe baza diametrului interior al insertului, Sistemul de îndepărtare a cupelor acetabulare să dispuna de asamblarea lamelor Înfiletate capetele pivot selectate sau a unui adaptor pentru explant cu capete de probă cu cap de diametru mare. Să dispuna de cheie dinamometrică cu adaptorul hexagonal pentru a fixa lama de mâner, lama trunchiată pentru a iniția îndepărtarea cupei. Să dispuna de o lamă mai scurtă și mai rigidă si o lama lunga.
33100000-1 | 26 | Sistem de osteotom flexibil | Sistem de osteotom flexibil |  |  |  | Sistem de osteotom flexibil Descriere Sistem de osteotom fexibil pentru îndepartarea cimentului Parametru Specificația tehnică Set cu mâner cu cuplare rapidă și carcasă: Mâner cu mecanism de blocare si cuplare rapida a lamei otel inoxidabil de mare impact Instrumente individuale incluse în set Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 8 Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 10 mm Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 12 mm Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 20 mm Lamă subțire curbată pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 12 amă curbă subțire pentru osteotom 5" (12,7 cm) x 20 mm Lamă subțire de osteotom 5" (12,7 cm) x 10 mm Lamă subțire de osteotom 5"(12,7 cm) x 8 mm Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 10 mm Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 12 mm Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 14 mm Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 16 mm Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 20 mm Lama de osteotom XL de 7,5" – 8 mm 8 mm x 19,1 cm Curba medială osteo radială 11 mm x 6,75" (17,1 cm) Radial Osteo. Curba laterală 1 mm x 6,75" (17,1 cm) Slap (ciocan) Hammer 12" (30,5 cm) Container sterilizare 1 un.
33100000-1 | 27 | Set alezoare de cap femural | Set alezoare de cap femural |  |  |  | Utilizarea Procesarea grefelor de cap femural și personalizarea grefelor osoase în dependență de cerințele față de recipient Specificația Alezoarele inversate să fie echipate cu un cuplaj, tip Zimmer-Stryker-Hall (ZSH) sau echivalent. Să asigure fixare puternică și solidă a materialului osos. Set de instrumente confecționat din aliaj de oțel inoxidabil călit, rezistent la uzură Setul include Tavă pentru sterilizare 1 buc. Placă de bază 1 buc. Protector împotriva stropilor 1 buc. Mâner cu șurub 1 buc. Clemă detașabilă 1 buc. Alezoare inversate, diametrul (mm) 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 – câte o bucată.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem cu suspensie aeriană pentru recuperare activă conceput pentru copii. | Sistem cu suspensie aeriană pentru recuperare activă conceput pentru copii. | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000 | IMSP Centrul Republican de Reabilitate pentru Copii | 1
33100000-1 | 2 | Unitate de încălzire staționara | Unitate de încălzire staționara | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | IMSP Centrul Republican de Reabilitate pentru Copii
33100000-1 | 3 | Banda de mers cu support (până la 14 ani) | Banda de mers cu support (până la 14 ani) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | IMSP Centrul Republican de Reabilitate pentru Copii
33100000-1 | 4 | Banda de mers cu support (După 14 ani) | Banda de mers cu support (După 14 ani) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | IMSP Centrul Republican de Reabilitate pentru Copii
33100000-1 | 5 | Placă de vibrații | Placă de vibrații | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | IMSP Centrul Republican de Reabilitate pentru Copii
33100000-1 | 6 | Sisteme de comunicare augmentative | Sisteme de comunicare augmentative | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166667 | IMSP Centrul Republican de Reabilitate pentru Copii
33100000-1 | 7 | Set de lentile diagnostice | Set de lentile diagnostice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | AMT Botanica
33100000-1 | 8 | Monitor doppler fetal | Monitor doppler fetal | bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000 | AMT Botanica
33100000-1 | 9 | Pat репtru examinare medicalё | Pat репtru examinare medicalё | bucată | 15 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | AMT Botanica
33100000-1 | 10 | Tonometru Maclakov | Tonometru Maclakov | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 11 | Paravan medical cu 2 secții | Paravan medical cu 2 secții | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6600 | Policlinica de Stat
33100000-1 | 12 | Negatoscop pentru un cadru | Negatoscop pentru un cadru | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | SCTO
33100000-1 | 13 | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult | Șorț de protecție radiologică plumbat, cu centură (adult | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4000 | SCTO
33100000-1 | 14 | Guler de radioprotecție standard, adult | Guler de radioprotecție standard, adult | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5700 | IMSP SCTO
33100000-1 | 15 | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene (aparat dezinfectie aer cu tehnologie plasma) | Dispozitiv de control al infecțiilor aerogene (aparat dezinfectie aer cu tehnologie plasma) | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 344000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 16 | Menghină din inox | Menghină din inox | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 35000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 17 | Paravan plumbat p/u radioprotecție cu fereastră | Paravan plumbat p/u radioprotecție cu fereastră | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 18 | Pompă peristaltică | Pompă peristaltică | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 42000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 19 | Optotip LCD | Optotip LCD | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | AMT Botanica
33100000-1 | 20 | Lampă frontală pentru ORL | Lampă frontală pentru ORL | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Botanica
33100000-1 | 21 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 22 | Dispozitiv medical (Sistem) de obținere si aplicare a fibrinei autologe si/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar | Dispozitiv medical (Sistem) de obținere si aplicare a fibrinei autologe si/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1200000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 23 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 880000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 24 | Masa autopsie | Masa autopsie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 25 | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 660000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 26 | Sistem de osteotom flexibil | Sistem de osteotom flexibil | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 27 | Set alezoare de cap femural | Set alezoare de cap femural | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 156500 | IMSP SCTO
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 |  | 5871467
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________