## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.30) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Pat de extensie pentru cervicală și lombară cu dirijare automată | Pat de extensie pentru cervicală și lombară cu dirijare automată |  |  |  | Tensiune de alimentare: 220V ±10% (50Hz) Consum maxim de putere: 400W Durata masajului: 20 minute, înainte de tracțiune, reglabil discret. Tracțiune cervicală: reglabilă între 2 kg și 20 kg Tracțiune lombară: reglabilă între 2 kg și 60 kg Masaj pentru zona coloanei vertebrale: mișcare liniară de 800 mm Rotația cilindrilor: reglabilă continuu, de la 0 la 50 mm Intensitatea vibrațiilor: reglabilă pe nivele discrete Temperatura de încălzire a suprafeței canapelei: reglabilă între 40°C și 60°C Greutatea maximă a pacientului pe masă: ≥ 120 kg Dimensiuni dispozitiv: Lungime ≥ 2200 mm, Înălțime 600 mm ± 100 mm, Lățime ≥ 600 mm.
33100000-1 | 2 | Termometru pentru frigider -30...+50 | Termometru pentru frigider -30...+50 |  |  |  | Termometru pentru frigider -30...+50 °C. Cu cârlig. Cu verificare metrologică
| 3 | Termometru pentru congelator -50...+50 | Termometru pentru congelator -50...+50 |  |  |  | Termometru pentru congelator -50...+50 grade Celsius. Cu cârlig Cu verificare metrologică
33100000-1 | 4 | Pulsoximetru de buzunar 260440 | Pulsoximetru de buzunar 260440 |  |  |  | Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarme: Auditiv opțional Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set
| 5 | Tensiometru electronic automat Adult 260760 | Tensiometru electronic automat Adult 260760 |  |  |  | Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc
| 6 | Spirograf pentru conexiune la PC | Spirograf pentru conexiune la PC |  |  |  | Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer şi a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forţată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forţat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC. Parametrul Specificația Tip Pentru conexiune la PC Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatoriu Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer obligatoriute la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatoriure software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum ≥ 0-8 l Diapazonul de flux ≥ 0-16 l/s Eroarea la volum ≤ 3% Eroarea la flux ≤ 5% Interfața PC obligatoriu Alimentare Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Soft specializat pentru PC penture afișarea rezultatelor obligatoriu PC inclus cu monitor min. 24 inch obligatoriu Imprimanta A4 obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc.
| 7 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru |  |  |  | Pediometru (taliometru) pentru copii Parametrul Specificația Descriere Pediometru (taliometru) pentru copii destinat pentru măsurarea taliei bebeluşilor Tip flexibil, mobil Fabricat din material PVC moale da Gradații ușor vizibile in cm Interval măsurare: 100-1000mm Precizie: 5 mm Rezistent la dezinfectanți da Dimensiuni: aproximativ 1200x280x90 mm (±15mm)
| 8 | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecților | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecților |  |  |  | Caracteristici: 1 3 secțiuni mobil (4 rotile) 2 Reglaje pentru spătar, picioare si cotier 3 Cadru realizat din oțel vopsit electrostatic tratat termic 4 Blaturile secțiunilor din pal cu burete gros de 5-9 cm Specificații tehnice: 1 Lungime totală: 165-170cm 2 Lățime cu cotieră: 80-87cm 3 Înălțime spătar ridicat: 110-115cm 4 Lungimea zonei de ședere: 50-60cm 5 Lățime zonei de ședere: 60-70cm 6 Inclinarea spătarului: 0° -80° 7 Husa de protecție
| 9 | Scăriță medical | Scăriță medical |  |  |  | Greutate maximă susținută 150 kg Trepte 2 Înălțime, 50 cm
| 10 | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu. | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu. |  |  |  | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu. Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează şi/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația: Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 3; Configurația Portabil da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 15/5, 20/10 mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-250 Hz, Filtru muscular 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz, Filtru frecvență joasă 0.01, 0.02, 0.05, 0.35, 0.5, 0.8 Hz Filtru frecvență înaltă 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz; Filtru de rețea 50/60 Hz Impendanța de intrare ≥ 50 M Ohm ; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 115 dB Convertor analog-digital 24 bit ; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA; Detector de pacemaker da; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Imprimantă Termică încorporată; Mărimea hîrtiei 80 mm Să se indice numele derivației printate da; Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; Derivațiile înscrise minim 12; Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă cu alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display Grafic, LCD TFT color da; "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da Marime ecran 5 inch; Rezoluția 800x480 pix; Numărul de derivații afișate simultan pînă la 12, utilizatorul poate seta: 3*4, 3*4+1R, 6*2, 6*2+1R, 12*1, Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea; Ajustarea automată a izoliniei da; Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM; Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Interpretarea derivatiei a II in regim manual. Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz; Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 3 h; Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da; Troleu mobil pentru ECG Accesorii: Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru
| 11 | Cardiomonitor fetal, Doppler | Cardiomonitor fetal, Doppler |  |  |  | Măsurare precisă, 1.Ecranul LCD afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; 2. Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; 3. Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului; 4. Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate cu 2.0MHz-3.0MHz; 5. Detectarea și indicarea sondei oprite; 6. Luminozitate și volum reglabile 7. Baterii reincarcabile ,cablu de conctare la 220V
| 12 | Reflector frontal | Reflector frontal |  |  |  | Distanța focală a oglinzii: 175 ±15 mm Diametrul orificiului de observare: 14 ±1mm Diametru oglindă: 95±5 mm Distanța focală: 175±15 mm Dimensiuni de gabarit: 700 ±10 x 95 ±5 mm Masa: 120 ±10g Rezistență raze UV: Da Instrucțiune/Manual de utilizare în limba română. Produs nou, lipsit de vicii.
| 13 | Dermatoscop | Dermatoscop |  |  |  | Specificații tehnice Optica: Mărire de la 10x până la 15x Polarizarea: Posibilitatea de comutarea între iluminarea polarizată și nepolarizată; Tehnologia de Iluminare: LED; Să asigure posibilitatea de vizualizare a straturilor pielii (structurile pigmentate și vasculare, leziuni pigmentate), să se explice tehnologia și să fie demonstrat prin documente tehnice; Nivele de control a luminozității Da; Focalizare individual, interval de corecție -6 pîna la +6 dpt.; Alimentarea: Bateria reîncărcabilă; Indicator de încărcare; Accesorii: Cablu de încărcare USB; Baza de încărcare (în cazul în care modul de încarcare este prin baza de încarcare); Adaptor pentru telefon mobil - optional; Riglă pentru măsurarea leziunilor - optional; Placi de contact –minim 1 buc., cu garanția de min 3 ani.
| 14 | Lampa Wood | Lampa Wood |  |  |  | Examenul cu lampa Wood este un test diagnostic util in anumite tipuri de afectiuni dermatologice. Lampa Wood se utilizeaza pentru a identifica: Infectii ale pielii: pitiriazis versicolor, tinea capitis, eritrasma. Modificari pigmentare: vitiligo, melasma. Testul consta in examinarea pielii sau parului cu ajutorul unei lampi care emite raze UVA. Lampa Wood emite lumină ultravioletă de tip A, cu lungime de undă cuprinsă între 320-450 nm, Lupă de mărime : x3. Distanța de iluminare : 10-30 cm. Alimentare: 220 V /50 Hz. Putere: 16W. Accesorii: husă de protecție.
| 15 | Lupa de mana | Lupa de mana |  |  |  | • Lupa de mana: LED • Putere de marire: 2x, 3,5x • Lentila: Ø ≥50mm, Ø ≥80 mm • Iluminare LED, 240~300 lux • Baterii: 2 x tip AA - AAA
| 16 | Set lentile optice 266 elemente | Set lentile optice 266 elemente |  |  |  | Set lentile oftalmologice Parametrii Specificația Lentile de probă Min. 266 buc Lentile:Sticlă optică albă Cadru/ramă: Titan sau material similar Lentile sferice +/-20.00D Lentile cilindrice +/-6.00D Lentile cu prismă 0,50-10,00PD Lentile accesorii Min. 14 buc Diametrul jantei din metal 38 mm Diametru lentilă 36 mm Trusa de transport inclusă da Manual de utilizare în limba română: Da
| 17 | Masă electrică cu ajustare oftalmologic | Masă electrică cu ajustare oftalmologic |  |  |  | Masa electrica reglabila pe inaltime; Utilizare: sustinerea diverselor aparate, foarte utila in cabinetele de oftalmologie Mobila cu 4 roti Inaltime reglabila electric: de la 60 cm la 75 cm Dimensiuni blat de sustinere: 40 x min 45 cm Incarcarea : 45-75 Kg Alimentare AC 220V / 50 Hz
| 18 | Fotoliul Oftalmologic | Fotoliul Oftalmologic |  |  |  | Fotoliul Oftalmologic hidraulic conceput pentru consultații și tratamente Oftalmologice pentru pacienți cu înălțimea 1,0 - 1,8 m. Dispune de un sistem hidraulic pentru reglarea înălțimii, spătar ajustabil și posibilitate de rotație, oferind stabilitate și confort atât pacientului, cât și medicului. Tapițeria este antibacteriană și ușor de curățat, iar structura robustă asigură durabilitate. Parametrul Specificația Caracteristici: Sistem hidraulic da, pentru mișcarea sus/jos DA, Piston Hidraulic de 3000N Format din min. 5 secțiuni suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi DA, Suport mâini DA Rotație la minim 330˚ cu pedala de blocare DA Cotieră și spătar reglabile Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă,de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat DA, Sistem mobil/transportabil da, pe roți cu frână DA Capacitate maximă a pacientului ≥ 150 kg DA, Culoare la alegere. Accesorii: Accesoriu articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical și orizontal da DA,. Accesoriu fix pentru suportul capului DA Altele: Garanție ≥ 24 luni Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. DA Manuale de utilizare Disponibil în format fizic (pe hârtie), În limba de stat (română). Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. DA Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore.
| 19 | Lentila Volk | Lentila Volk |  |  |  | Lentila Volk Descriere Lentila Volk permite efectuarea oftalmoscopiei indirecte Parametru Specificație Dioptrii 90 D Mărire (spot) laser ≤0,94x Distanța de focusare, mm ≤ 40 mm
| 20 | Sinoptofor | Sinoptofor |  |  |  | Panou electronic de control Gama de citire a scalei unghiului orizontal, grade de la 0 la ±45 Gama de citire a scalei unghiului vertical de la 0 la ±10 Gama de indicații ale scalei unghiului de rotație, grade de la 0 la ±20 Diviziune la scară unghiuri de rotație, unghiuri orizontale și verticale, grade 1 instalarea ocularelor capetelor optice în funcție de distanța interpupilară, mm 2 Unghiul de rotație al fiecărui cap optic în timpul întoarcerilor independente nu este mai mic de ±45 de grade Unghiul de rotație al fiecărui cap optic cu rotații simetrice ale ambelor capete în direcția de convergență a axelor optice ale ocularelor capetelor, nu mai puțin de 45 de grade în direcția de divergență a axelor optice ale capetelor ocularului, nu mai puțin de 25 de grade Unghiul de rotație al capetelor optice în timpul rotilor unilaterale a îmbinării nu este mai mic de ± 30 de grade Rotația obiectelor față de axa optică în ambele direcții de la zero, nu mai puțin de 15 grade Distanța dintre axele ocularelor capetelor optice variază în intervalul, mm de la 50 la 70 mm Eroare la setarea distanței dintre axele ocularelor, nu mai mult de, mm ±4 Abaterile citirilor pe scale nu trebuie să depășească unghiuri orizontale, grade ±1 unghiuri verticale, grade ±2 Mărirea sistemului optic (2±0,1)X Frecvența intermitentului și a oscilațiilor automate combinate și separate pe secundă, variind de la 1 la 8 Puterea totală consumată de sinoptofor, nu mai mult de 25 VA Tensiune de alimentare de la rețeaua de curent alternativ cu frecvența 50/60 Hz, 240V
| 21 | Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii | Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii |  |  |  | Distanța focală a oglinzii concave, mm - 170 Diametrul luminos al oglinzilor, nu mai puțin, mm - 42,5 Diametrul găurii din diafragmele oftalmoscoapelor, mm - 3,0-4,0 Puterea optică a două lupe ar trebui să fie de 13 dioptrii și 20 de dioptrii (mărire 3,25x și 5x) Diametrul luminos al lupelor, nu mai puțin de, mm - 30 Dimensiuni totale, nu mai mult, mm: oftalmoscop - 133 x 55 x 10, lupă - 65 x 41 x 8, set în husă - 180 x 95 x 35. Oftalmoscop cu oglindă plată, buc. - 1 Oftalmoscop cu oglindă concavă, buc. - 1 Lupa 13 dioptrii, buc. - 1 Lupa 20 dioptrii, buc. - 1 Diafragmă cu fantă 5/40 mm, buc. - 1 husă, buc. - 1
| 22 | Autorefractometru pediatric | Autorefractometru pediatric |  |  |  | Parametrii măsurați Refracția (sferă, cilindru, axă, cu posibilitatea de transpunere automată a componentei cilindrice). Putere de refracţie sferică (S): interval de măsurare -30,00 D … +25,00 D. Putere cilindrică (C): interval de măsurare 0,00 D … 10,00 D. Axă astigmatism (A): interval 0° … 180°. Diametru minim al pupilei cerut pentru măsurare: Ø 2,0 mm. Keratometrie (raza curburii corneene K1, K2, AVG): interval de 5,00 mm … 10,00 mm. Axa şi puterea astigmatismului cornean: 0° … 180° şi 0,00D … -15,0D. Interval distanţă interpupilară (PD): 10 mm … 85 mm. Funcţii auxiliare: retroiluminare (Retroillumination), măsurare periferică de keratometrie (centrală + periferică). Afişaj: ecran color TFT-LCD inclinabil/răsucibil ( “7″ TFT‐LCD ”). Conectivitate: WiFi, USB, RS-232C, VGA video out. Alimentare: AC 100-240 V, 50/60 Hz.
| 23 | Riglă schiascopică | Riglă schiascopică |  |  |  | Medicul evaluează capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate Măsurarea de capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate + 0 – 9 dioptrii adăugător +0,5 - +10 dioptrii - 0 - (-9) dioptrii adăugător -0,5 – (-10) dioptrii
| 24 | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Optotip litere, iluminare cu neon/LED |  |  |  | Specificația Optotip pentru examen oftalmologic: Copii, maturi Dimensiuni LCD Min. 21 inch Fără polarizare da Distanța de citire Minimă 2 metri - Maximă 8 metri Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă da Teste presetate Standard internațional C, standard vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard vizual echilibrat binocular, standard vizual daltonism, etc Raportul ecranului 16:9 Posibilitate fixare pe perete Da Alimentare 220V
| 25 | TEST Worth binocular cu ochelari | TEST Worth binocular cu ochelari |  |  |  | Test Worth Lumină roșie și verde. Lentila 4 LED-uri Ochelari Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: da Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz
| 26 | Tonometru oftalmic Maklakov | Tonometru oftalmic Maklakov |  |  |  | Tonometrul lui Maklakov este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară. Setul include un set de două greutăți metalice, un suport și rigle de măsurare plasate într-o carcasă. Tonometrul Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur. Tonometrul Maklakov are următoarele caracteristici funcționale: - Măsurați presiunea intraoculară.
| 27 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider |  |  |  | este un termometru precis pentru masurarea termperaturii din frigider sau lada frigorifica precum si orice incapere Specificatii tehnice: • Aparatul detine metrologie. • Dimensiuni : 130 x 20 mm. • Intervalul de temperatură : -30 până la +30 ° C. Functii speciale: • nu contine mercur sau alte substante periculoase. • nu are nevoie de baterii pentru a functiona. • Este dotat cu carlig de fixare si poate fi agatat de politele frigiderului sau de perete
| 28 | Ladă frigorifică 30-35 L | Ladă frigorifică 30-35 L |  |  |  | Geanta e proiectata cu spatiu maxim pentru utilizare Comod la transportare Carcasa rezistenta la impact Materialul din care e constituita - PP (polipropilena) Izolarea e efectuata din polistiren expandat Geanta frigorifica permite sa mentineti temperatura rece Are proprietati excelente de termoizolare si e absolut netoxica. Geanta frigorifica volumul de 30-35 L. 2 elemente frigorifice, a cate 400 ml., pentru a garanta o rata de racire maxima,
| 29 | Ladă frigorifică | Ladă frigorifică |  |  |  | Geanta e proiectata cu spatiu maxim pentru utilizare Comod la transportare Carcasa rezistenta la impact Materialul din care e constituita - PP (polipropilena) Izolarea e efectuata din polistiren expandat Geanta frigorifica permite sa mentineti temperatura rece Are proprietati excelente de termoizolare si e absolut netoxica. Geanta frigorifica volumul de mini 15 L. 2 elemente frigorifice, a cate 400 ml., pentru a garanta o rata de racire maxima,
| 30 | Spălător pentru microplăci ELISA automat | Spălător pentru microplăci ELISA automat |  |  |  | Descriere Este fabricat pentru curaţarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurînd soluţii de diferite concentraţii, aspiraţie, aspiraţie/combinare/dozare. Parametru Specificaţia Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 pînă la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci da Dotat cu calibrator da Afişare LCD Programabil da tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1…15 Volumul de soluție de dispersare: 50-300 µl din 50 µl de etape pentru spălare (50-400 µl dacă "repartizează rata: picurare" este selectat) 50-400 µl în 50 de etape pentru distribuirea f)precizie de distribuire: CV: <= 4% peste placa (300 µl volum de distribuire, rata de distribuire:3) g)volumul rezidual: aspirație încrucişată: <= 2 µl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: <= 5 µl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec)
| 31 | Cazan de dezinfectare | Cazan de dezinfectare |  |  |  | Specificatie tehnica Fierbator pentru captusele in sectia de fizioterapie; Volum minim 70 l. Carcasa din metal inoxidabil, Izolație termică Da, Dimensiuni , mm 59×70×38; Tensiunea de intrare: 220V, 50 Hz; Putere minim 1800 W, Timpul de fierbere, 1-60 minute; Controlul căldurii de la 30-90 C Afișaj analog sau digital,
| 32 | Încălzitor de parafină | Încălzitor de parafină |  |  |  | Volum – min 8 l Rezervor din aluminiu alimentar. La suprafața exterioară a rezervorului este dotat Cu incalzitoare electrice plate bazate pe un termo-rezistent
| 33 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 |  |  |  | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 Descriere Cîntar pentru nou născuţi destinat pentru determinarea greutăţii Parametru Specificaţia Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Functia fixare greutate, (TARE) obligatoriu Functia Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu
| 34 | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 |  |  |  | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarme acustică vizuală Durata sterilizartii reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramăne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimantă obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 26 - 40 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121℃, 134℃ Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz
| 35 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 |  |  |  | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate" Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox Conductivitate ≤ 2.5 µS/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc. "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.
| 36 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 |  |  |  | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc
| 37 | Gonioscop Cod 170510 | Gonioscop Cod 170510 |  |  |  | Gonioscop Cod 170510 Descriere Gonioscop - dispozitiv care permite examinarea unghiului irido-cornean si periferia retinei. Parametru Specificație Oglinzi ≥3 Unghiul de inclinare a lentilelor 60°/66°/76° Mărire ≥1,0x Mărire (spot) laser ≤0,94x Distanța de focusare, mm 15
| 38 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 |  |  |  | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu
| 39 | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 |  |  |  | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 Descriere "Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, ţesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferenţă, cu contrast de fază şi/sau lumina polarizată." Parametru Specificația Tip Configurat pentu tehnica de vizualizare în câmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Stand destinat lucrărilor în Biologie şi Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuţa mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanţei interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.30)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoare estimată | Beneficiari
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pat de extensie pentru cervicală și lombară cu dirijare automată | Pat de extensie pentru cervicală și lombară cu dirijare automată | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | SP Bălți
33100000-1 | 2 | Termometru pentru frigider -30...+50 | Termometru pentru frigider -30...+50 | Bucată | 96 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25920 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 3 | Termometru pentru congelator -50...+50 | Termometru pentru congelator -50...+50 | Bucată | 15 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5250 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 4 | Pulsoximetru de buzunar 260440 | Pulsoximetru de buzunar 260440 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 770 | SR Vulcanesti
33100000-1 | 5 | Tensiometru electronic automat Adult 260760 | Tensiometru electronic automat Adult 260760 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2384 | SR Vulcanesti
33100000-1 | 6 | Spirograf pentru conexiune la PC | Spirograf pentru conexiune la PC | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 75000 | SR Orhei
33100000-1 | 7 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru | Bucată | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 48750 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 8 | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecților | Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecților | Bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 9 | Scăriță medical | Scăriță medical | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 10 | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu. | Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu. | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 11 | Cardiomonitor fetal, Doppler | Cardiomonitor fetal, Doppler | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 12 | Reflector frontal | Reflector frontal | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 13 | Dermatoscop | Dermatoscop | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16666.67 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 14 | Lampa Wood | Lampa Wood | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 15 | Lupa de mana | Lupa de mana | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 16 | Set lentile optice 266 elemente | Set lentile optice 266 elemente | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 36000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 17 | Masă electrică cu ajustare oftalmologic | Masă electrică cu ajustare oftalmologic | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 75000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 18 | Fotoliul Oftalmologic | Fotoliul Oftalmologic | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 19 | Lentila Volk | Lentila Volk | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13400 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 20 | Sinoptofor | Sinoptofor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83400 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 21 | Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii | Oftalmoscop manual cu oglinda si lupa 13 si 20 dioptrii | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4200 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 22 | Autorefractometru pediatric | Autorefractometru pediatric | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66700 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 23 | Riglă schiascopică | Riglă schiascopică | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 24 | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 25 | TEST Worth binocular cu ochelari | TEST Worth binocular cu ochelari | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 26 | Tonometru oftalmic Maklakov | Tonometru oftalmic Maklakov | Bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 27 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | Bucată | 60 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 28 | Ladă frigorifică 30-35 L | Ladă frigorifică 30-35 L | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 29 | Ladă frigorifică | Ladă frigorifică | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1400 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 30 | Spălător pentru microplăci ELISA automat | Spălător pentru microplăci ELISA automat | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 31 | Cazan de dezinfectare | Cazan de dezinfectare | Bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 400000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 32 | Încălzitor de parafină | Încălzitor de parafină | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 33 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 | Cîntar electronic, pentru nou-născuţi Cod 130800 | Bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 9600 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 34 | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 | Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B Cod 270120 | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 225000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 35 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 | Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 46000 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 36 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 | Bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8750 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 37 | Gonioscop Cod 170510 | Gonioscop Cod 170510 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12500 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 38 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 | Centrifugă de laborator (32 tuburi) Cod 150930 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 37500 | IMSP AMT Râșcani
33100000-1 | 39 | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 | Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20833.33 | IMSP AMT Râșcani
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________