CAIET DE SARCINI

Obiectul: Echipament pentru baza de date a laboratorului ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

| Nr. lot | Denumirea bunului | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amplificator | Dispozitiv pentru efectuarea reacției de polimerizare în lanț(PCR) Modulul de reacție pentru 96 (8x12) probe Posibilitatea de a înlocuire a a blocului termic de 96 godeuri cu alt bloc, de o altă capacitate Încălzire și răcire prin elemente de tip Peltier Gama de volume a amestecului de reacție în eprubete pentru realizarea reacției polimerazei nu mai mic de 10 - 80 μl Domeniul de temperatură al fiecărui termobloc nu este mai mic de 4 - 100 ° С Uniformitatea temperaturii pentru fiecare dintre blocurile termice la 95 ° С, nu mai mult de ± 0,5 ° С Încălzirea capacului modulului de reacție la o temperatură de cel puțin 105 ° С Dispozitivul trebuie să aibă o validare oficială pentru kituri pentru studiul locusurilor STR, validare care trebuie să reflectată în instrucțiunile (documentația tehnică) pentru kituri . Garanție cel puțin 24 de luni după punerea în funcțiune a dispozitivului Certificat de validare a instrumentului pentru scopuri criminalistice( HID - Human Identification testing) Specificații tehnice, ce vor fi propuse de ofertant, obligatoriu trebuie să conțină referințe exacte la pagina de prospect/manual și/sau numărul de product/obiect din catalog, care confirmă specificația tehnică propusă. Obligatoriu să fiu anexate standarde ISO pentru producătorul utilajului și certificate de validare în domeniu HID (Human Identification) pentru echipamentul propus. | 1 buc. |
|  | Analizator genetic | Analizor genetic pentru identificarea ADN-ului uman Analizor genetic pentru identificarea ADN-ului unei persoane cu stație de lucru(PC) si soft Efectuarea analizei fragmentelor și secvențierea de tip Sanger a moleculelor de ADN Sursă de excitație fluorescentă - laser în stare solidă(solid state), sau analog Sistem de detectare a semnalului – camera de tip CCD, sau analog Posibilitatea de analiza simultană a prezenței nu mai puțin de 6 coloranți fluorescenți Numărul de capilare fără acoperire interioară cel putin 8 Numărul de poziții pentru plăcile cu 96 de godeuri de 0,2ml - nu mai puțin de 2 Funcționare automată în timpul unei analize(run) (umplere capilară, preelectroforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru un număr programat de probe. Recomandări(wizards) în software pentru întreținerea dispozitivului (spălarea pompei, reînnoirea polimerului, îndepărtarea bulelor din pompă, conservarea dispozitivului, schimbarea tipului de polimer) Posibilitatea de a adăuga o placă în timpul unei analize(run) prin funcția „PAUZĂ”. Domeniu dinamic extins, de cel puțin 60.000 RFU Reducerea numărului de voalări (pull-up) utilizând calibrarea spectrală primară și corecția spectrală secundară, luând în considerare caracteristicile fiecărei injecții Stație(calculator) de lucru pentru controlul instrumentului Livrat cu kit de instalare, care să conțină toate cele necesare pentru instalare (prezentatrea descrierii detaliate) Sistem de analiză(software) a datelor„brute”(raw data) pentru analiză a fragmentelor de molecule de AND cu cel puțin 5 licențe de utilizator (clienți), cu posibilitatea de a lucra simultan în rețea, cu mărirea numărului de licențe pîna la 10 în total. 1. Lucrul direct cu fișierele .hid, nu necesita convertor suplimentar 2. Bază de date pentru stocarea proiectelor(testărilor) și setărilor necesare analizei și interpretării rezultatelor. 3. Determinarea calității standardului dimensional intern în probe și prezența scării alelice 4. Determinarea calității scării alelice 5. Determinarea automată a mărimii (bp) fragmentelor 6. Genotiparea automată a probelor prin compararea dimensiunilor fragmentelor cu scara alelică. 7. Vizualizarea rezultatelor obținute sub formă de tabele și grafice. 8. Determinarea calității controalelor 9. Determinarea calității probelor la nivelul markerului și, în general, al probei 10. Crearea unei baze de date interne de genotipuri de referință atât prin import din proiect(experiment), cât și sub forma unui fișier text. 11. Compararea genotipurilor probelor într-un proiect cu o bază de date internă de referință, cu capacitatea de a exporta rezultatele obținute pentru fiecare probă separat. 12. Indicarea markerului cu genotip parțial pe grafic. 13. Lucrul cu „date brute”(raw data) într-un interval dinamic extins de cel puțin 60.000 RFU 14. Stație de lucru(calculator) – compatibil conform recomandărilor producătorului. Dispozitivul trebuie să aibă o validare oficială pentru kituri pentru studiul locusurilor STR, validare care trebuie să reflectată în instrucțiunile (documentația tehnică) pentru kituri . Garanție cel puțin 24 de luni după punerea în funcțiune a dispozitivului Certificate de validare a instrumentului(analizorului genetic) și software-ului pentru scopuri criminalistice( HID - Human Identification testing) Specificații tehnice, ce vor fi propuse de ofertant, obligatoriu trebuie să conțină referințe exacte la pagina de prospect/manual și/sau numărul de product/obiect din catalog, care confirmă specificația tehnică propusă. Obligatoriu să fiu anexate standarde ISO pentru producătorul utilajului și certificate de validare în domeniu HID (Human Identification) pentru echipamentul propus. Specificații tehnice, ce vor fi propuse de ofertant, obligatoriu trebuie să conțină referințe exacte la pagina de prospect/manual și/sau numărul de product/obiect din catalog, care confirmă specificația tehnică propusă. Obligatoriu să fiu anexate standarde ISO pentru producătorul utilajului și certificate de validare în domeniu HID (Human Identification) pentru echipamentul propus. | 1 buc. |
|  | Puncher automat | Dispozitiv Puncher - Card Processing Automation. Pentru plăcile cu 96 de godeuri; Acceptarea tuturor formatelor de carduri (hârtie de filtru, carduri FTA sau analog sau fără cardu); Posibilitatea de reprocesare a cardurilor deja perforate; Tipuri de eșantioane acceptate – probe de salivă și de sânge colectate pe carduri de tip FTA sau echivalent; Dimensiuni de perforare - 1.2mm, 2.0mm, 3.0mm și 4.0mm; Cameră de control a prezenței eșantionului; Scanner de coduri de bare de pe cardurile eșantion; Compatibil cu sistemul LIMS; Permite exportarea fișierilor în format txt sau echivalent, compatibile u analizator genetic; Dispune de ionizator care elimină sarcina statică și sistem de vidare pentru îndepartarea resturilor din perforator. Garanție minim 24 luni din momentul instalării cu deservirea echipamentului pe perioada de garanție inclusă în preț. Certificate de validare a instrumentului și software-ului pentru scopuri criminalistice (HID - Human Identification testing) Specificații tehnice, ce vor fi propuse de ofertant, obligatoriu trebuie să conțină referințe exacte la pagina de prospect/manual și/sau numărul de product/obiect din catalog, care confirmă specificația tehnică propusă. Obligatoriu să fiu anexate standarde ISO pentru producătorul utilajului și certificate de validare în domeniu HID (Human Identification) pentru echipamentul propus. | 1 buc. |