## Foaie2
Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie
Descriere | Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice
Cod
Parametrul |  |  | Specificația
Videoprocesor | Intrări cameră |  | ≥1
| Controale / caracteristici | Ajustare nuanță | da
|  | Iluminare | auto
|  | Balans de alb | auto
|  | Acuitate | da
|  | Videocompensare | da
|  | Alte controale | zoom
| Ieșiri | RGB | 1
|  | Y/C | ≥1
|  | Digital (DVI/ HD-SDI) | da
| Cromoscopie virtulă/digitală sau tehnologia anolgic p/u prezentarea clară a sitemului vascular în zona de interes, cel puțin într-o singură treaptă. |  | da
Sursa de lumină | Integrată sau separată |  | da
| Tip lampă |  | Xenon sau LED
| Timp de viață lampă | Xenon | ≥500 h
|  | LED | ≥3000 h
| Putere lampă | Xenon | ≥ 150 W
| Lampă de rezervă Xenon / LED prezenta nu este obligatorie |  | da
| Contor lampă |  | da
Periferice disponibile | Display medical ( sa se indice modelul cu specficatia tehnica) |  | ≥ 21 inci
| Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode |  | Memory stick USB / HDD portabil
| Captura digitală ( fotografie si video) |  | da
| Suport pe rotile (prezentarea modelului) |  | da
Sistem de furnizare a aerului/apei |  |  | minim 3 regimuri de lucru
volumul vasului pentru apă minim 250 ml
Sistem de aspirație | Tip |  | Separat de procesor sa se indice modelul
| Volumul rezervorului |  | 1/2 litri
| Vid |  | da
| Dirijarea nivelului de aspirare |  | în trepte
Accesorii: |  | Sursa de lumină separta sau integrata in video procesor | 1 unit.
|  | Pompă | inclusă
0,3- 0,6 Pa
|  | Piesă bucală | 2 unit.
|  | Tester automat sau manual | 1 unit. (să se indice modelul)
|  | Filtre pentru aspirator | 5 unit.
|  | Troliu | 1 unit.
Videogastroscop | Tip | Rezolutia minima | 720x480 pix
| Dimesiuni | Lungime de lucru | ≥ 1000 mm
|  | Diametrul exterior | ≤ 9.2 mm
|  | Diametrul capului distal | ≤ 9.0 mm
|  | Marcaj de lungime | da
| Canal de lucru | Numărul de canale | ≥1
|  | Diametrul | ≥ 2,7 mm
| Optica | Unghiul cîmpului vizual | ≥ 140 grade
|  | Înclinația cîmpului vizual | 0 grade
|  | Adîncimea cîmpului vizual | 3-100 mm
| Tipul și unghiurile de deflecție | Sus/jos | 210/90 grade
|  | Stînga/dreapta | 100/100 grade
| Spălarea obiectivului |  | da
| Metode de sterilizare |  | Chimic
Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
| Compatibilă cu tehnologia cromoscopie virtulă/digitală sau tehnologia anolgic p/u prezentarea clară a sitemului vascular în zona de interes |  | da
Certficate | CE / EEC valabil |  | da
Manual de utilizare | In limba romina sau rusa |  | da
Livrare si livrarea facuta de catre reprezentatul oficial |  |  | da