| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă; Periodicitatea lucrărilor. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1. Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv; Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite;; O lucrare obligatoriu. Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute.; Doar la solicitarea beneficiarului. Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite;; Doar la solicitarea beneficiarului. 2. Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv; Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite;; O lucrare obligatoriu. Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute.; Doar la solicitarea beneficiarului. Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite;; Doar la solicitarea beneficiarului. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; (lunar); O lucrare obligatoriu. 3. X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv; Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite;; O lucrare obligatoriu. Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute.; Doar la solicitarea beneficiarului. Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2. Lucrări de calibrare a dispozitivului; 3. Lucrări de testare a dispozitivului; 4. Verificarea logo-urilor de erori și eliminarea lor după necesitate; 5. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite;; Doar la solicitarea beneficiarului. 4. X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv; Cantitatea de dispozitive – 2 unități Lucrări necesare: 1. Lucrări de mentenanță preventivă (curățarea fizică de praf a sistemului, lubrifiere a mecanizmelor mecanice, alte lucrări); 2.Lucrări de calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar); 3. Generarea unui act de predare-primire a lucrărilor îndeplinite;; Lucrări obligatoriu efectuate lunar. 5. Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație Uscator de aer Atlas Copco FD185; Deservirea a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.; Doar la solicitarea beneficiarului. Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.; Doar la solicitarea beneficiarului. 6. Ventilator de respirație artificială Jenny, MS Westfalia, Germania – 10 dispozitive; Cantitatea – 10 dispozitive de ventilare Lucrări necesare: Lucrări de calibrare a modulelor interne de ventilare. Inlocuirea senzorului de flux (senzatronic flow sensor) – 4 buc. Inlocuirea valvei expiratorie (expiration valve, reusable) – 10 buc. Testarea dispozitivelor. Defectele – senzorii de presiune nu moitorizează corect presiunea de intrare a oxigenului.; O lucrare obligatoriu. 7. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționer și alte compenente ale stației - 1 instalatie; Deservirea a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.; Doar la solicitarea beneficiarului. Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.; Doar la solicitarea beneficiarului. 8. Vitreo-retiniana Constellation LXT, anul producerii 2020; Verificare stare aparat; Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împâmantare, verificare întrerupători, etc.); Verificarea protecţiilor interne care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă ale aparatului; Verificare conectori şi cabluri; Măsurarea rezistenţelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare şi curăţare filtre; Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă şi pistoane de acţionare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); Verificare şi curăţare ventilatoare de răcire; Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii şi vacuumului); Verificare recunoaştere casetă; Testare la priming a casetei; Verificare rezistenţă a instrumentelor de măsura; Verificare infuzie cu flowmeter Verificare injecție și extracție Verificare coagulare la cele trei praguri; Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; Verificare vitrectomie la 5000 cpm, 7500 cpm și 10000 cpm Verificare si calibrare ecran; Verificare iluminator (intensitate luminoasa, durata de viață lampă) Verificare laser (energie, lumină de țintire) Descărcare fişiere de logurişi erori; Verificare pedală (funcţionare continuă şiuşoară); Verificare sonde client (hand piece, sonde I/A şi sonde coagulare,fragmatom); Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). Verificare parametrii de protecție electrică conform SREN 60601/ SREN 62353; Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite;; O lucrare obligatoriu. 9. Phaco-emulsificare Centurion Vision System, anul producerii 2022; Verificare stare aparat. Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împâmantare, verificare întrerupători). Verificarea protecţiilor interne care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă ale aparatului; Măsurarea rezistenţelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă şi pistoane de acţionare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); Verificare şi curăţare ventilatoare de răcire; Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii şi vacuumului); Verificare recunoaştere casetă; Testare la priming a casetei; Verificare rezistenţă a instrumentelor de măsura; Verificare coagulare la cele trei praguri; Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; Verificare vitrectomie la 4000 cpm Verificare si calibrare ecran; Descărcare fişiere de loguri şi erori; Verificare pedală (funcţionare continuă şi uşoară); Verificare sonde client (hand piece, autosert); Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). Verificare parametrii de protecție electrică conform SREN 60601/SREN 62353; O lucrare obligatoriu. 10.X-ray mobil, XFM Italray, anul 2020 - 2 dispozitive; Cantitatea de dispozitive – 2 unități Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.; O lucrare obligatoriu. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.; Doar la solicitarea beneficiarului. 11.C-arm mobil ZEN-7000 Genoray, anul 2019; Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.; O lucrare obligatoriu. Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.; Doar la solicitarea beneficiarului. 12.Videogastroscop GIF-H185, S/N: 2400831; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.; La solicitarea beneficiarului. 13.Videobronhoscop BF-190, S/N: 2502144; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.; La solicitarea beneficiarului. 14.Videogastroscop GIF-H190, S/N: 2470593; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.; La solicitarea beneficiarului. 15.Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.; La solicitarea beneficiarului. 16.Fibrobronhoscop FB-18V, Pentax, S/N: N00WLA0444; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.; La solicitarea beneficiarului. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |