## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
3310000-1 | 1 | Lot nr. 1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale avansat cu funcția ByPass Cardiopulmonar | Lot nr. 1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale avansat cu funcția ByPass Cardiopulmonar |  |  |  | Descriere: Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici avansate folosit în sala de operație cardiochirurgie. Specificația: Tip pacient: Adult, pediatric, nou-născut Monitor dotat cu funcția ByPass Cardiopulmonar Monitor modular cu minim 5 sloturi universale Modul satelit autonom detașabil (care poate fi utilizat la monitorizarea funcțiilor vitale ale pacientului în timpul transportării acestuia) Module compatibile cu monitorul, ce pot fi dotat ulterior: EEG, BIS, NMT, C.O., PiCCO și altele Monitor compatibil cu stația de monitorizare centrală aflată în dotarea secției (BeneVision CMS Mindray). Diagonala ≥ 15 inch Tip LCD TFT sau LED Rezoluția minim FHD ≥ 1920 x1080 pixeli Touchscreen Unghi de vizualizare ≥ 170 grade Funcția de regalare automată a luminozității Numărul maxim de curbe afișate concomitent: nu mai mic de 10 curbe Limbaj interfață – română Modul satelit autonom detașabil: Monitorizarea funcțiilor vitale în timpul transportării pacientului Display color ≥ 5 inch Touchscreen Numărul maxim de curbe afișate concomitent: nu mai mic de 5 curbe Memorie internă Transmiterea automată a parametrilor vitali, atunci cînd se conectează la monitor Limbaj interfață – română Timp de lucru autonom a bateriei minim 5 ore Compact și rezistent la șocuri Rezistent la peste 10 tipuri de dezinfectanți Parametri afișați: ECG Pulsul Frecvența respiratorie SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Temperatura Modul ECG Rata cardiacă 15 - 300 bpm Acuratețea ratei cardiace ≤ 1 % Culegerea semnalului ECG prin cablu cu 5 sau 10 electrozi Derivațiile I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 și V6 Algoritmul de măsurare și interpretare a electrocardiogramei Numărul de aritmii depistate de dispozitiv ≥ 25 aritmii Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmetului ST Acuratețea segmentului ST ±0,02 mV Sensivitatea semnalului ECG 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Detectarea aritmiei Detectarea pacemaker Monitorizarea frecvenței respiratorie 0 - 200 rpm Protecție în portiva șocurilor de defibrilare Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm Afișarea pletismogramei Monitorizarea indexului de perfuzie tisulară Modul NIBP Diapazonul de măsurare 10 - 300 mmHg Regim de măsurare manual, automat și STAT Regim automat 1-5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Pornire/Oprire manual a NIBP Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient: adul, pediatric, nou-născut Limita maximă de presiune la regimului de pacient adult 300 mmHg Modul Presiunea sanguină invaziv (IBP) 3 canale de măsurare independente IBP Diapazonul -50 ... +350 mmHg Acuratețea ± 1mmHg Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg Afișarea undei IBP Monitorizarea independentă a ambelor curbe IBP Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Memorie și arhiva datelor: Memorie internă ≥ 4 Gb Trendingul evenimentelor ≥ 100 ore Memorie pentru formele de undă ≥ 40 ore Posibilitate de arhivarea datelor Imprimantă (recorder): Imprimantă termică încorporată Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Alimentarea electrică și autonomie: Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă Li-Ion reîncărcabilă Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 ore Interfata de conectare la stația de monitorizare centrală: Ethernet, wireless, RS-232 etc. Alarme: Vizuale și sonore Alarme grupate după severitatea cazului ≥ 3 categorii Manjetă deconectată Manjetă defect Senzor SpO2 deconectat Senzor SpO2 defect Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/ mărită Nivelul baterie scăzut Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită Lipsă sursă externă de alimentare Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore Ajustarea nivelului de alarmă Accesorii: Cablu ECG cu 5 electrozi - 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare - 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil - 1 buc. Senzor Temperatură Adult, reutilizabil - 1 buc. Manjete NIBP Adult (Adult mic, Adult, Adult mare), reutilizabil (1set/3buc) - 1 set. Hîrtie termică - 15 buc. Sistem de fixare pe stativ de perfuzie pentru modulul satelit – 1 set. *Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). *Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat.
3310000-1 | 2 | Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate | Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate |  |  |  | • Min. 4 secțiuni, • mobil, • acționat electric cu min. 4 motoare pentru acționarea înălțimii, spătarului, secțiunii coapse, secțiune gambe, Trendelenburg și Antitrendelenburg, • comandă CPR se realizeaza automat, în caz de urgență, la apăsarea butonului de CPR de pe telecomanda asistentei. • Doua panouri de comandă cu opțiuni de blocare pentru pacient, pentru toate funcțiile patului, sunt situate pe exteriorul a doua laterale anticadere și la tablia de la sectiunea picioare, • Prevazut cu telecomandă cu fir pentru reglarea tuturor functiilor de către pacient, • Dotat cu baterie pentru funcționare și în timpul întreruperilor de curent, • Platforma saltelei și sasiul de jos a patului acoperite cu o protectie din ABS. • Tabliile realizate din material plastic ABS și pot fi îndepartate cu ușurință. • Laterale compuse din patru piese, se deschid și închid usor cu zavoarele situate în partea de jos. Realizate din material plastic ABS. • Include stativ perfuzie ce poate fi amplasat in oricare din cele 4 colturi ale patului și agățătoare pentru punga cu urina, • 4 roti cu rotatie de 360⁰, acoperite cu ABS, proprietati antistatice, cu pedala pentru frînă centrală și blocare direcție, • 4 amortizoare din PVC la cele 4 colturi ale patului, pentru absorbirea impactelor, • Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea în camp electrostatic, • Suport pentru filme radiologice, • Sarcina minimă incarcare pacient: min. 180 kg, • Dimensiuni pat aproximativ: - Latime min. 1000 mm; - Lungime: min. 2100 mm; - Inaltime: min. 500 – 800 mm; • Dimensiuni saltea compatibil cu marimile patului oferit; - Saltea din spumă poliuretan acoperita cu husa impermeabila cu posibilitatea de schimbare (prezenta fermoarului) • Alimentare 220 -230 V 50 Hz;
3310000-1 | 3 | Lot nr. 3 Facoemulsificator (caracteristici avansate) | Lot nr. 3 Facoemulsificator (caracteristici avansate) |  |  |  | Descriere Dispozitivul este folosit atât pentru operații de cataractă cât și pentru o operație retină. Permite efectuarea celor mai complexe intervenții microchirurgicale, folosind tehnologii cu incizii mici, care reduc trauma și minimizează perioada de recuperare. Parametru Specificaţia Sistem ergonomic complet pentru chirurgia cataractei a polului anterior cât și polului posterior format din consolă, cart mobil cu masa de instrumente pivontantă cu lumină de lucru deasupra mesei, suport pentru perfuzii, etc. da Ecran LCD color cu matrice activă, ≥ 17 inch, tactil, pentru controlul parametrilor da Posibilitatea sincronizării wireless cu dispozitive compatibile Sistem de management al fluidelor de unică folosintă da Posibilitatea de calibrare a facoemulsificatorului da Capacitatea de a comuta între etapele chirurgicale utilizând ecranul tactil, telecomanda sau folosind pedala de comanda da Sistem de infuzie activă pentru menținerea exactă a presiunii și fluxul irigației de lucru în camera anterioară da Sistem automat de monitorizare a nivelului lichidului de irigare și emiterea de avertizări repetate când acesta se apropie de sfârșit, pentru evitarea colapsului camerei anterioare da Sonda facoemulsificare ultrasonică prevăzută cu senzor de presiune de irigare integrat pentru masurarea presiunii intraoculare direct intraoperatorie și detectarea automată a nivelului ochiului pacientului. da Programarea independenta a presiunii intraoculare a vacuumului si a fluxului de aspirație la valorile dorite în etapele de facoemulsificare, vitrectomie, etc. da Min. 2 tipuri de administrare a fluidelor-sistemul de administrare gravitațională prin suport pentru perfuzii electric și sistem automatizat care administreaza fluidul dintr-o pungă cu fluid de irigație din interiorul compartimentului pentru pungă da Sistemul de perfuzie Suport electric pentru perfuzie, cm da, ≥ 20-100 cm Diapazonul, mmHg ≥ 20-100 mmHg Acuratețea, % ± (5% de la valoarea de referință +15 mmHg) Volumul fluidului de utilizare, ml ≥ 300 ml Fluxul de aspirație ≥ 0-50 ml/min. Irigare continuă (în caz de necesitate) da Vacuum în diferite moduri Vitrectomie, mmHg max. 0 - 700 mmHg Irigarea/Aspirarea, mmHg max. 0 - 700 mmHg Facoemulsificarea, mmHg max. 0 - 700 mmHg Diatermia Frecvența, MHz, % ≥1 Mhz, ±10% Forma de undă Sinusoidală Puterea de ieșire, W ≤10W la 100% setarea, cu ≥75 ± 10% Ohm Reflux proporțional și continuu Diapazonul presiunii, mmHg ≥ 20-140 mmHg Acuratețea presiunii, % ± (10% de la valoarea de referință +5 mmHg) Volumul de reflux total disponibil, ml 5 ml, ± 1 ml cu posibilitate de reumplere prin aspirație Facoemulsificarea Modurile Explozie (Burst), Pulsativ, Continuu sau analogic, altele să fie specificate Sonda de ultrasunete cu mişcare oscilatorie longitudinală şi oscilatorie laterală (torsională) – pentru facoemulsificarea nucleului în polul anterior și posterior. da Frecvența rezonantă, KHz, % (longitudinal și torsional) ≥ 28 - 46,5 Khz, ± 10% Diapazonul pulsatoriu, pps ≥ 1 - 100 pps Durata pulsativă de spargere, ms. ≥ 2 - 500 ms. Vitrectomia anterioară Modurile Anterior, îndepărtare endoteliu, tăiere, iridotomie, aspirare a material vâscoelastic sau analogic, altele să fie specificate Rata de tăiere a sondei, cpm ≥ 1-3700 cpm Memoria Păstrarea datelor pentru fiecare doctor în parte pentru minim 5 doctori în (anterior, posterior, comun) Posibilitate de memorare a diferitelor setări da Volumul audio Erori / defecțiuni, dB ≤ 65 dB, tonuri scurte Deatermie, dB ≤ 65 dB, tonuri continui Consultarea, expirarea timeru-lui, infuzia, etc., dB ≤ 65 dB, tonuri scurte Facoemulsificarea, ocluzia, vacuum, etc., dB ≤ 65 dB, tonuri continui Confirmarea vocală, dB ≤ 65 dB, tonuri continui Accesorii: Sondă Torsională și longitudinală cu măsurarea presiunii intraoculare cu senzor presiune ierigare integrat da, 2 buc. Parafarmaceutică Casete pentru operații da, 30 set. Pedală Complet programabilă cu min. 4 funcții, cu conectarea prin WiFi. da, 1 buc. Posibilitatea controlului liniar al puterii ultrasonice de la pedală în etapele de proceduri. da Card de memorie Stick USB de min. 8 Gb pentru înregistrarea datelor. da, 1 buc. Telecomandă Utilizată prin Infraroșu sau bluetooth, cu ± 4 butoane și baterii sau sursă de alimentare analogică pentru telecomandă în set. da, 1 buc. Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). da Manual de utilizare În limba de stat (Română). da Husă de protecție Care să acopere tot dispozitivul integral. da Cablu de alimentare Pentru priza de tip Schuko. da, min. 1 buc. Soft Inclus cu parole de acces da Altele: Garanția ≥ 2 ani da Transportarea la locul necesar da Instalarea și testarea da Training pentru utilizatori și bioingineri da Deservire în perioada garanției da
3310000-1 | 4 | Lot nr. 4. Etuva pentru parafina și ozocherita (termostat pentru parafină și ozocherită) | Lot nr. 4. Etuva pentru parafina și ozocherita (termostat pentru parafină și ozocherită) |  |  |  | Volumul camerei, în litri- 80 Materialul suprafetei camerei dinauntru - inox Regim de temperatură necesar, °С 30…80 Deviere temperaturii în dependența de volumul camerei de la temperatura necesară, °С ± 0,1- 0,2 Tensiune de alimentare - 220 V ± 10%, 50 Hz Consum de energie, kW - pina la 3 Dimensiunile exterioare, (l,î,a), mm - massa, Kg - Tăvi din oțel pentru ozocherită și parafină , în număr de 3- 5 Aparatul să aibă talon de garanţie şi verificare metrologică, toată documentație pentru utilizare în limba de Stat sau în limba rusă și pașaport al aparatului.
3310000-1 | 5 | Lot nr. 5 Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure | Lot nr. 5 Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure |  |  |  | Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule) minim 130 Material impermiabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 110 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da
3310000-1 | 6 | Lot nr. 6 Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice | Lot nr. 6 Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice |  |  |  | Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermiabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 140 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da
3310000-1 | 7 | Lot nr. 7 Stație de vizualizare a medicului radiolog, inclusiv Software PACS și View-er cu Cheie de acces compatibil cu mamograful Helianthus STD, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS. | Lot nr. 7 Stație de vizualizare a medicului radiolog, inclusiv Software PACS și View-er cu Cheie de acces compatibil cu mamograful Helianthus STD, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS. |  |  |  | Stație de vizualizare a medicului radiolog, inclusiv Software PACS și View-er cu Cheie de acces compatibil cu mamograful Helianthus STD, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS. 1. Monitor Medical Dual sau 2 monitoare cu urmatoaele specificatii: Monitor medical 5 - 6 MP Tip Monocrom (IPS) Diagonala: 21-22 inch Rezolutia: 2048 x 2560 pix Luminozitata: 1000- 2500 cd/m2 Contrast: 1400:1 - 2000:1 Unghi vizualizare: ≥ 170 ° Conexiunea prin Display Port sau HDMI, DVI 2. Sistem Software compatibil cu mamograful existent Helianthus STD Vizualizarea și prelucrare imagine: Afişare imagine; Rotire imagine; Afişare multipla a imaginilor pe ecran; Inversie imagine; Măsurare distanta si unghi. Export imagine:CD/DVD/USB; Imprimare pe film; Posibilitate de transmitere prin poșta electronică a imaginilor în format DICOM sau JPEG automat; Posibilitate de exportare a fișierului video cu măsurările efectuate ulterior; Integrare cu RIS/HIS/PACS, conformitate cu standardul DICOM 3,0 , Confirmarea de la producători privind compatibilitatea acestui soft cu dispozitivul mamografic. 3. Statia de lucru: OS: Windows 10 Pro sau similar, 64 bit Processor: Intel i7 , generatia 10 sau 11 sau echivalent RAM: 16 - 24 GB DDR IV DVD-RW Video card: GDDR 6, 6G, 192 Bit SSD: ≥ 512 gb; viteza de citire si scriere 3500/3300 MB/s HDD: 2TB Bloc de alimentare 800 W Tastiera USB Mouse USB ≥ 2 HDMI or 2 Display Port 4. Imprimanta laser: printer alb/negru Laser, A4, Interfata USB 5. UPS 1000- 1500 VA 6. Setarea calculatorului pentru conectarea cu Mamograful 7. Training software pentru personalul medical Termen de garanței – 36 luni Perioada de mentență inclusă – 36 luni
3310000-1 | 8 | Lot nr. 8 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | Lot nr. 8 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă |  |  |  | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă Cod APLICAŢII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI ≥5, cel putin 4 active PROBE TIP, MHz Linear 4 - 15 MHz numar de elemente ≥250 Convex 1.5 -6,0 MHz numar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Phased/Vector 1,5-4,5 MHz numar de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 260dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥ 12.000.000 POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod şi 2-D da Mod Anatomic si Anatomic Curbat da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da Optimizarea automata a imaginii, în regim B, color, PW, prin apăsarea unui buton da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepţie dinamică da Măsurători pe reluarea video da Măsurarea automată a intimei-media da Vizualizarea 3D a fluxului în regim 2D da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Analiza cantitativa TDI da Urmărirea mișcării țesuturilor (Tissue Tracking) da Elastografie de tip compresiv și shareware disponibil pe sondele convexe, liniare și endocavitare da Posibilitate de upgrade da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da PACHETE DE ANALIZĂ General da Cardiac da Regim panoramic avansat da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da MONITOR rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥21" Unghi de vizualizare ≥175° Monitor integrat de control touch-screen ≥12" Panou de control reglabil electronic pe înălțime cel puțin 20cm Da Butoane configurabile Cel puțin 6 da Încălzitor gel Da Imprimantă digitala alb-negru Da Port USB ≥5 da DIVIZARE MONITOR da
3310000-1 | 9 | Lot nr. 9 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Lot nr. 9 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă |  |  |  | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează şi înregistrează semnalul EEG şi printează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG da Monitorizarea EEG da PSG (Polysomnography) da LTM (Long Term Monitoring) da Electroencefalografia da Altele da Numărul de canale EEG ≥32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz >200 Display Funcția freez da Afișare derivații ≥32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real da Verificarea impendanței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impendanța preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată da Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor da Alarme da Fotostimulator amplasat pe stativ separat da Modul de colectare a semnalelor amplasat pe stativ separat da Pacientul se va afla în cameră separate față de medic da Interfață de ieşire da I/O auxiliare da SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Sistem de operare licențiat da Tip de stocare HDD, purtători mobili(CD-R, DVD), USB flash drive; da Printer da Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient da Afișări Afișare oră, data da Afișare ID pacient da Alimentare 220 V 50 Hz, cu UPS pentru minim 30 min de lucru da Accesorii Masa de lucru Pe support mobil pentru amplasarea unității de lucru da Stative pentru amplasarea modulelor Pentru fotostimulator, modul de colectare a semnalelor da Chituri de interconectare a modulelor da Caciulite pentru pacient adult, pediatric, nou nascut Cu cabluri de interconectare dacă este necesar pentru fiecare caciulita Da, 2 caciulite pentru fiecare categorie de pacient Standarte și certificate Certificat CE ( Certificat european pentru directiva 93/42/CEE) Standard ISO 13485 Standart de calitate a dispozitivelor medicale Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Manualul de service Engleză Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 16) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Lot nr. 1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale avansat cu funcția ByPass Cardiopulmonar | Lot nr. 1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale avansat cu funcția ByPass Cardiopulmonar | bucată | 1 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 180000 | IMSP Institutul de Cardiologie | 180000
3310000-1 | 2 | Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate | Lot nr. 2 Paturi funcționale cu caracteristici avansate | bucată | 5 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 300000 | IMSP Institutul de Cardiologie | 300000
3310000-1 | 3 | Lot nr. 3 Facoemulsificator (caracteristici avansate) | Lot nr. 3 Facoemulsificator (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 1750000 | IMSP SCM Sfânta Treime | 1750000
3310000-1 | 4 | Lot nr. 4. Etuva pentru parafina și ozocherita (termostat pentru parafină și ozocherită) | Lot nr. 4. Etuva pentru parafina și ozocherita (termostat pentru parafină și ozocherită) | bucată | 1 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 2300 | IMSP SDMC | 2300
3310000-1 | 5 | Lot nr. 5 Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure | Lot nr. 5 Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure | bucată | 30 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 45000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 45000
3310000-1 | 6 | Lot nr. 6 Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice | Lot nr. 6 Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice | bucată | 20 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 120000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 120000
3310000-1 | 7 | Lot nr. 7 Stație de vizualizare a medicului radiolog, inclusiv Software PACS și View-er cu Cheie de acces compatibil cu mamograful Helianthus STD, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS. | Lot nr. 7 Stație de vizualizare a medicului radiolog, inclusiv Software PACS și View-er cu Cheie de acces compatibil cu mamograful Helianthus STD, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS. | bucată | 1 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 330000 | IMSP AMT Râșcani | 330000
3310000-1 | 8 | Lot nr. 8 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | Lot nr. 8 Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | bucată | 2 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 3000000 | IMSP Institutul de Cardiologie | 3000000
3310000-1 | 9 | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă | bucată | 1 |  |  |  |  | 1. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 142700 | IMPS Institutul Mamei și Copilului | 142700
5870000
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0
5870000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________