## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Detector compatibil cu instalația radiologică model PRS500B (PROTEC, Germania) | Detector compatibil cu instalația radiologică model PRS500B (PROTEC, Germania) | Bucată | 1 |  | Scintilator Csl (Mli) Dimensiunea pixel 100 µm Rezoluție 5 lp/mm Dimensiunea casetei 460x460x15mm Zona activă 426.7x426.7mm (4267x4267 pixel) SID 90-180 cm Intervalul de tensiune energetică 40-150kV Numărul de baterii 2 Încărcător baterii 1 Timpul de lucru a bateriei Aproximativ 8h Timpul de încărcare a bateriei ≤ 3h Capacitatea bateriei 4900 mAh Conexiunea wireless Wi-Fi (IEEE802.11 a/b/g/n/ac) Frecvența 2.4 GHz/5 GHz Clasa de protecție IP56 DQE@0 lp/mm (RQA5) 67% (CSI) MTF@1 lp/mm 68% (CSI) AD conversion 16 bit Revizualizarea imaginii după expunere ≤ 3 s. Disponibilitatea imaginii prelucrate ≤ 7 s. Durata ciclului 8 s. AED da Tipul receptorului Siliciu amorf cu TFT Intervalul de temperatură la funcționare/stocare 10°C - 35°C / -20°C ±55°C Intervalul de umiditate la funcționare/stocare 5% - 90% / 5% - 95% Interfața Gigabit Ethernet Sursa de alimentare 24 V DC Sursa de alimentare a încărcătorului de baterii 90 - 264 V (AC) Greutatea 3,4 kg Sarcina maximă de încărcare uniformă 300 kg Sarcina maximă pe o zonă de 40 mm în diametru 150 kg Cerințe speciale: Detectorul să fie compatibil cu instalația radiologică digitală, model PRS500B (PROTEC GmbH@CO.KG, Germania) da.
33100000-1 | 2 | Dulap pentru păstrarea parafinei | Dulap pentru păstrarea parafinei | Bucată | 2 |  | Dulap pentru păstrarea parafinei Descriere: Dulap pentru păstrarea parafinei/ nămolului pentru tratamente fizioterapeutice. Confecționat din inox obligatoriu Ușa este prevăzută cu garnitura de etanșare obligatoriu Control electronic al temperaturii cu afișaj digital obligatoriu Indicator vizual pentru semnalizarea funcționarii / încălzirii obligatoriu Termostat de reglare: între 30°C și 80°C. Precizie de control: ± 1,5°C. Suport pentru tăvi: Min. 14 un. Tăvi pentru parafină: min 8. Încălzire prin sistem de circulare a aerului. Capacitate de încălzire, putere: min 1000 W. Alimentare: 220 V, 50 Hz. Anul de producere 2023-2024 Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. obligatoriu Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) obligatoriu Instalarea și testarea la locul necesar obligatoriu Deservire în perioada de garanție și post garanție obligatoriu Training pentru utilizatori obligatoriu
33100000-1 | 3 | Dispozitiv miscare continua-pasiva pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului | Dispozitiv miscare continua-pasiva pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului | Bucată | 1 |  | Dispozitiv/stimulator pentru reabilitarea genunchiului si a soldului prin mișcare continua-pasiva, cu ajutorului unui motor electric. Dispozitivul este destinat prevenirii efectului negativ al imobilizării îndelungate a pacientului, le permite pacienților să-și recapete mobilitatea articulațiilor. Telecomanda interactiva, cu butoane de control, cu ecran pentru vizualizarea parametrilor Posibilitatea de blocare a regimului de lucru, pentru prevenirea schimbării accidentale a parametrilor Posibilitatea ajustării dispozitivului la lungimea femurului pacientului Gama mișcării de extensie/flexie pentru genunchi, nu mai mic de -10° - + 120° Gama mișcării de extensie/flexie pentru coapsă, nu mai mic de 0° - + 115° Sarcina maximă pe care dispozitivul o poate exercita continuu, nu mai mică de 20 kg Posibilitatea setării lungimii pauzei Posibilitatea setării vitezei de lucru, cel puțin 10-100% Posibilitatea setării timpului de lucru (cronometru) Posibilitatea setării unui regim de întoarcere a direcției mișcării în cazul detectării unei rezistențe din partea pacientului, reglabil în cel puțin 20 nivele Protocol de încălzire a pacientului, prin creșterea gradual a gamei mișcării maximale Posibilitatea activării unui pacient nou, prin resetarea tuturor parametrilor utilizați anterior Înălțimea pacienților Minim 125 cm – maxim 205 cm Greutatea maximă a pacientului ≥ 225kg Alimentare ~220V, 50 Hz
33100000-1 | 4 | Sistem (saltea) de încălzire a pacientului | Sistem (saltea) de încălzire a pacientului | Bucată | 3 |  | Interfața cu utilizatorul: Panou de control a parametrilor ajustabili Modul de încălzire a pacientului: Prin intermediul unei plăpumi/saltea gonflabilă cu aer cald Domeniul de temperatură ajustabil: minim de la 35 până la 43°C Filtrarea preventivă a aerului atmosferic : Permeabilitatea filtrului ≤ 0,3 µm Alarma: Vizuala, sonora Alimentarea: Rețea electrică (220 V, 50 Hz) Accesoriile: Troliu Cablu alimentare detașabil Plapuma/saltea gonflabilă (reutilizabilă) Pătură pentru întreg corpul Furtun flexibil de interconectare între dispozitiv și plapumă/saltea pentru transportul aerului încălzit.
33100000-1 | 5 | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | Bucată | 7 |  | Descriere: Sistemul de îndepărtare a cupei ace tabulare predispusa pentru a minimiza pierderea osoasă ace tabulară în timpul intervenției chirurgicale de reluare. Să dispună de două stiluri de lame pentru fiecare dimensiune de cupă ce facilitează îndepărtarea progresivă a cupei. Lamele să se potrivească strâns cu diametrul exterior al cupei acetabulare pentru a păstra stocul osos. Capetele de centrare, care se potrivesc cu ID-ul cupei acetabulare, și să ajute la stabilizarea și ghidarea lamelor în timpul tăierii. Procedură simplă Ancorată de un cap de centrare atașat de mâner, o lamă trunchiată rigidă pătrunde în osul periferic dens. Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare să dispună de dimensiunea instrumentului strict determinat de dimensiunea cupei acetabulare care trebuie îndepărtată determinând diametrele sale exterioare și interioare. Să dispună de lame pe baza diametrului exterior de la 42 mm – 70 mm al cupei și a capului pivot (22 mm – 36 mm) pe baza diametrului interior al insertului. Să dispună de cheie dinamometrică cu adaptorul hexagonal pentru a fixa lama de mâner, lama trunchiată pentru a iniția îndepărtarea cupei. Să dispună de o lamă mai scurtă și mai rigidă și o lama lungă. Container sterilizare 1 un.
33100000-1 | 6 | Set de osteotom flexibil | Set de osteotom flexibil | Bucată | 1 |  | Descriere: Sistem de osteotomie flexibil pentru îndepărtarea cimentului Set cu mâner cu cuplare rapidă și carcasă: Mâner: - cu mecanism de blocare și cuplare rapidă a lamei - oțel inoxidabil de mare impact Instrumente individuale incluse în set: - Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 8 - Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 10 mm - Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 12 mm - Lamă subțire pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 20 mm - Lamă subțire curbată pentru osteotom 2,5" (6,3 cm) x 12 - Lamă curbă subțire pentru osteotom 5" (12,7 cm) x 20 mm - Lamă subțire de osteotom 5" (12,7 cm) x 10 mm - Lamă subțire de osteotom 5"(12,7 cm) x 8 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 10 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 12 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 14 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 16 mm - Osteotom radial 5" (12,7 cm) x 20 mm - Lama de osteotom XL de 7,5" – 8 mm 8 mm x 19,1 cm - Curba medială osteo radială 11 mm x 6,75" (17,1 cm) - Radial Osteo. Curba laterală 1 mm x 6,75" (17,1 cm) Slap (ciocan) 12" (30,5 cm) Container sterilizare 1 un.
33100000-1 | 7 | Pat pentru terapie cu aer fluidizant | Pat pentru terapie cu aer fluidizant | Bucată | 1 |  | Lungime ≥ 2200 mm Lățime ≥ 905 mm Înălțimii ≥ 850 mm Înălțimea pacientului admisă ≥ 2000 mm Greutatea maxima a pacientului ≥ 130 kg Greutatea bilelor: diapazon între 425 - 550 kg Intervalul de reglare a temperaturii bilelor: 30-38 °С Mecanism de blocare a roților Obligatoriu Filtru de aer Obligatoriu Alarmă sonoră Obligatoriu Fluxul de aer în diapazonul de: 1.25 - 1.7 m3/min Monitorizarea temperaturii bilelor Obligatoriu Prevenirea dezvoltării bacteriilor prin Ph în bile Obligatoriu Programa de pulsare reglabila Obligatoriu Buton de oprire de urgență Obligatoriu Afișare timp de lucru rămas Obligatoriu Alimentarea: 200-240v 50/60hz Accesorii/Materiale consumabile: Microsfere: 16 -18 cutii de 25 kg fiecare. Filtru de aer ≥ 1 buc Cearșaf special superior, filtru pentru pacient ≥ 1 buc Cearșaf suplimentar din polietilena ≥ 1 buc Cearșaf principal dispus in cascada de cearșafuri ≥ 1 buc Cearșaf hidrofug pe care doarme direct pacientul ≥ 2 buc Cearșaf absorbant de apa pe care doarme pacientul (alt tip) ≥ 2 buc Garanție 36 luni Manual de utilizare romana și (engleză sau rusă).
33100000-1 | 8 | Sistem de hidrochirurgie | Sistem de hidrochirurgie | Bucată | 2 |  | Componenta sistem: Consola, Piesa de mână , Pedala, Cablu alimentare Descriere: debridarea arsurilor, a plăgilor acute și directe și a altor leziuni cutanate. 1. CONSOLA: clasificare IP: IPX1 lungime cablu de alimentare: 3 - 5 m. PANOUL FRONTAL: Buton oprit / pornit cu iluminare. Interfață pedală. Display digital unde se pot vedea treptele de viteză. Indicator pentru conectarea pedalei pentru a avertiza daca pedala nu este conectata complet sau daca exista o defecțiune. Indicator pentru alarme – pentru a avertiza daca apare o defecțiune sau daca presiunea este prea mare. Butoane, control trepte de viteza – minim 9 trepte de viteză. Indicator pentru a se vedea daca piesa de mână este conectată. Interfață pompa – care să securizeze piesa de mână în consolă. Simboluri pentru blocare și deblocare. Rețea electrică: 220 VAC, 50 / 60Hz. Conectare: stecher cu siguranță fuzibilă. Mod de operare: continuu Temperatura de funcționare: minim 10-32 C0 2 PIESA DE MÂNA (Consumabile sistem de hidrochirurgie) APLICAȚIE: debridarea arsurilor, a plăgilor acute și directe și a altor leziuni cutanate. ACTIUNE: Aplicație: debridarea leziunilor cutanate Acțiune prin jet de lichid și aspirație. Insuflare și aspirație lichid concomitente. Jet lichid și secțiune aspirație tangențiale la suprafața leziunii tratate. Viteza jet lichid reglabilă. Putere aspirare reglabilă. Utilizare cu soluție salină. CARACTERISTICI: tubulatura (alimentare, aspirație, descărcare) Consumabile : - 450/14 mm – 5 bucăți, -150/14 mm – 5 bucăți PEDALA: da lungime cablu: aprox. 3-5 m clasificare IP: IPX8 întrerupător pedală pentru activarea piesei de mână buton pentru apăsare cu piciorul pentru a crește viteza jetului salin buton pentru reglarea viteza jetului salin cablu de conectare pedala – consola.
33100000-1 | 9 | Sterilizator 200 L Cod270340 | Sterilizator 200 L Cod270340 | Bucată | 1 |  | Sterilizator 200 L Cod 270340 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 200, ± 20 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Abaterea temperatură nu mai mare de 3℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 45 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 6 Suport pentru sterilizator obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz
33100000-1 | 10 | Negatoscop un cadru cu LED 210720 | Negatoscop un cadru cu LED 210720 |  |  |  | Negatoscop un cadru cu LED Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Detector compatibil cu instalația radiologică model PRS500B (PROTEC, Germania) | Detector compatibil cu instalația radiologică model PRS500B (PROTEC, Germania) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1017000
33100000-1 | 2 | Dulap pentru păstrarea parafinei | Dulap pentru păstrarea parafinei | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 140000
33100000-1 | 3 | Dispozitiv miscare continua-pasiva pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului | Dispozitiv miscare continua-pasiva pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 270000
33100000-1 | 4 | Sistem (saltea) de încălzire a pacientului | Sistem (saltea) de încălzire a pacientului | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 269500
33100000-1 | 5 | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | Sistemul de îndepărtare a cupei acetabulare | Bucată | 7 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 660000
33100000-1 | 6 | Set de osteotom flexibil | Set de osteotom flexibil | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000
33100000-1 | 7 | Pat pentru terapie cu aer fluidizant | Pat pentru terapie cu aer fluidizant | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3400000
33100000-1 | 8 | Sistem de hidrochirurgie | Sistem de hidrochirurgie | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 870000
33100000-1 | 9 | Sterilizator 200 L Cod270340 | Sterilizator 200 L Cod270340 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 56000
33100000-1 | 10 | Negatoscop un cadru cu LED 210720 | Negatoscop un cadru cu LED 210720 | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | [8 empty] | 6858500
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1