Anexa nr. 2
la Documentația standard nr._115_
din “__15__” __09__ 2021__


[bookmark: _Hlk77770922]ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Echipamentului de laborator (nr.2)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
1. Denumirea autorității contractante: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
2. IDNO:_ 1006601004002
3. Adresa MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1
4. Numărul de telefon/fax: tel. (+373 22) 88-43-01  (+373 22) 88-43-36
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@amdm.gov.md,  
 www.amdm.gov.md                       
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate administrativă din subordinea Ministerului Sănătății, obiectul principal de activitate fiind reglementarea și supravegherea în domeniul medicamentelor, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor, serviciilor 
	Cantit./ Unit. de măsură
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

	1
	33100000-1
	Sistem de apă pură Tip 2 de cea mai înaltă calitate produsa prin electrodeionizare
	2 buc.
		Parametru
	Limite specificației

	Alimentare cu apa
	Apa de robinet

	Parametrii apei de tip II:

	Rezistivitate (conductivitate) la 25℃
	> 5 MΩcm (<0,1 μS/cm)

	Total organic carbon (TOC)
	≤ 30 ppb (μg/ml)

	Rejectie 
	95-99%

	Performanță
	13 L/h - 40 L/h

	Etapele de tratare apa
	Pretratare; Osmoza (cu bucla de recuperare); Electrodeionizare; Filtru final 0,22um.

	Lampa bactericida Lampa UV 185/254 nm, sau 265 nm fara Hg, sau tehnologie echivalentă, care asigură performanțe similare
	Lampă UV (cu efect bactericid) cu lungimi de undă 185/254 nm sau 185/265 sau tehnologie echivalentă, capabilă să asigure reducerea încărcăturii microbiologice și reducerea carbonului organic total (TOC), , astfel încât apa produsă să îndeplinească cerințele Ph. Eur. monografia 0008 – Water, Purified.

	Voltaj
	100-240 V

	Frecvență
	50-60 Hz

	Rezervor compatibil 
	capacitatea 100 L cu sistem de decontaminare UV si filtru - inclus

	Unitate de prelevare apa cu dispenser
	1

	Unitate de prelevare cu ecran Touch screen cu indicarea conductivitatii apei si accesul rapid al parametrilor de lucru
	Da

	Posibilitatea dotarii cu doua unitati de prelevare
	Da

	Debit de la dispenser cu filtru
	Până la 2 L/min

	Posibilitatea conectarii la PC
	Da

	Certificat de conformitate – atestă că sistemul a fost produs și testat în conformitate cu cerințele de calitate 
Certificat de calibrare – pentru senzorii încorporați de rezistivitate și temperatură
Certificate de calitate pentru toate consumabile, testate și validate pentru a oferi calitate     consistentă a apei purificate
Calificare echipamente IQ/OQ de catre inginer certificat de catre producator. Manual de calificare original în limba română/engleză – inclus 
Servicii de instalare, calificare (IQ/OQ) la locul destinat de către persoana calificată
Instalare și instruire – inclus
Manual de utilizare EN/RO, manual IQ/OQ/PQ
Alimentare (V) 220-230
Termen de garanție-24 luni
Model an. 2026



	500000,00

	2
	33100000-1
	Etuvă de uscare cu vid
	1 buc.
	Volumul 20-30 L
Pentru solventi neinflamabili. Control vacuum control foarte precis al presiunii și temperaturii
TEMPERATURA
Interval de setarea temperaturii: +10 pâna la +220 °C
Diviziunea de pe panoul de temperatură 0,1°C. 
Precizia de setare a temperaturii: 0,1°C-max. 0,5 °C
Uniformitate temperatura la 100 °C±1,0
Stabilitatea temperaturii la 100 °C±0,1
Senzor de temperatură 
Cu 1-2 polițe reglabile din inox. In interior din inox. Temperatura de lucru cca.+ 10 °C - +200 °C. 
În interior stabilitatea (uniformitatea) temperaturii 100°C ≤ 1,5°C, fluctuaţia temperaturii ≤0,1°C.
Cu orificiul special pentru introducerea senzorului termometrului digital de monitorizare a temperaturii. 
Setarea digitală a temperaturii (pe display)
Afisare electronică cu indicarea parametrilor de lucru
Setarea digitală a temperaturii si a vidului (pe display)
Monitorizarea procesului de uscare cu posibilitatea ventilarii la sfarsitul procesului
Include Dulap de depozitare cu pompa de vid și kit-ul de conectare 
Include raft/rafturi cu tehnologie de transfer termic care reduc diferențele de temperatură între probe
Permite înregistrarea datelor prin Data logger intern (data logger integrat), USB (export al datelor)

PRESIUNE (VID)
Interval de vid: 5 pâna la 1000 mbar
Debit aer: min. 3m3/oră max. 3.5 m3/oră
Fluctuație presiune în timp - ± 1 mbar
Controlul presiunii: Control electronic digital al presiunii pentru o pompă de vid cu viteza controlată. 
Controlul pompei: controlul vitezei, semnal pentru pornirea/oprirea pompei
Parametri reglabili: temperatura (Celsius), presiunea (vid), ora programului.
Setare limba: engleza, română, rusă, franceza,
Interfata: USB/ Ethernet LAN
Program stocat în caz de pană de curent
Temperatura mediului ambiant de la +5 °C la +40 °C
Umiditate RH max. 80 %, fara condensare
Afisare electronică cu indicarea parametrilor de lucru
Certificat conformitate de la o companie autorizată de producător (CE)
Raport de calificare OQ, min. 5 puncte pe poliță (temperatura: 40°C, 60°C, 105°C, 130°C, 180°C; presiune 25 mbar (2.5 kPa);) 
Servicii de instalare, calificare (IQ/OQ) la locul destinat de către persoana calificată conform manualului producătorului
Model an. 2026
Termen de garanție: 36 luni.
Manual de utilizare EN/RO, manual IQ/OQ/PQ
Alimentare (V) 220-230
Servicii de instruire utilizare echipament
	110000,00

	3
	33100000-1
	Loggere cu display pentru monitorizarea temperaturii, umiditatii cu tehnologie Wireless
(pentru încăperi) 
	5 buc.
	Compatibile cu sistemul food SAVERIS, prin Wi-Fi (compatibilitate demonstrată)
Loggerele vor fi livrate cu certificat de etalonare. 
Certificatul de etalonare trebuie să includă punctele de temperatură: 
20,0°C; Umiditate: 40%, 60%, 80% 
Datele înregistrate de software, cu posibilitatea de descărcare, analizate și arhivate pentru trasabilitatea procesului. 
Sistemul trebuie să permită monitorizarea temperaturii în condiții reale de utilizare.
Domeniul de masurare: -30 °C...+50 °C
Acuratetea: ±0.5 °
Rezolutie: 0.1 °C
Domeniul de masurare: 0 to 100 %RH
Acuratetea: ±2 %RH
Rezolutie: 0.1 %RH
Teperatura de operare: -30 °C...+50 °C
Memorie:	10000 valori
Rata de înregistrare:	De la 15 min
Sensor extern: 	NTC lungime cablu min. 2 m
IP protectie: IP30
Baterie	: AA
Certificat conformitate de la producător, 
Certificat de etalonare trasabil metrologic în 3 puncte de temperatură: +15°C ,+20°C, +25°C, și Umiditate: 40, 60 80 RH
Soft licențiat pentru monitorizare locală pe PC staționar cât şi la distanță (telefon mobil, tableta). 
Limba de operare romina/engleza
Servicii de instalare la locul destinat de către persoana calificată
	35000,00

	4
	33100000-1
	Incubator microbiologic
cu logger inclus
	2 buc.
	Incubator cu volumul aproximativ de 70 - 120 l cu răcire. 
Cu 3 polițe reglabile din inox. In interior din inox. 
Temperatura de lucru + 5 °C - +70 °C. 
Diviziunea de pe panoul de temperatură 0,1°C. 
Protocol de control al calității (la +22,5, 32,5°C)
În interior variatia temperaturii 0,5°C şi fluctuaţia temperaturii 0,3°C. 
Cu orificiul special pentru loggerul de monitorizare a temperaturii. 
Include logger compatibil cu sistemul Saveris
Lumina interna. 
Cu suport din inox înălțimea 80 cm. 
Cu certificat de conformitate. 
La instalare calificarea IQ/OQ/PQ.
 Manual tehnic și setul IQ/OQ/PQ în limba română, rusă ori engleză.
Alimentare (V) 220-230
Port LAN și port USB
Lumina LED interioara
Port de acces pentru a introduce un senzor extern (Ø30 mm) pe partea stângă a unității
Rafturi din oțel inoxidabil (INOX) 
Comunicare WiFi 
Software pentru, , descărcarea datelor pe computer 
Pachet de documente a echipamentului de la producător,disponibile procedurile de calificare IQ/OQ/PQ, Manual ethnic. Pachet de documente IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic.
Protecție la supratemperatură clasa 3.3 
Alarma usi deschise, încuietoarea ușii, uși exterioare pline
Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală şi acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă şi joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului.
Accesoriu obligatoriu Loggerul electronic trebuie să fie compatibil cu sistemul Saveris existent în laborator Furnozorul trebuie sa prezinte declarație oficială de compatibilitate.
Loggerul va fi livrat cu certificat de etalonare. 
Certificatul de etalonare trebuie să includă punctele de temperatură: 22,5°C; 32,5°C.
Datele înregistrate cu posibilitate de descărcare, analizate și arhivate pentru trasabilitatea procesului. 
Sistemul trebuie să permită monitorizarea temperaturii în condiții reale de utilizare. 
Incubatorul va fi livrat pe suport cu picioare, destinat amplasării independente pe pardoseală, asigurând stabilitatea și accesul facil pentru curățare și mentenanță.
La livrare se vor prezenta:
Pachet de documente al echipamentului furnizat de producător. 
Manual tehnic. Manual de utilizare. 
Proceduri pentru calificare IQ/OQ/PQ. 
Pachet documentație IQ/OQ/PQ pentru domeniul farmaceutic. 
Certificat de conformitate a producătorului. 
Furnizorul va asigura:instalarea echipamentului; punerea în funcțiune; efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată/autorizată de producător; prezentarea rapoartelor de calificare. 
Perioada de garanție: minimum 24 luni de la punerea în funcțiune
	80000,00

	5
	33100000-1
	Baie de apă 
	3 buc.
	Tip echipament: Baie de apă de laborator 
Capacitate: 6–7 litri 
Configurație: pentru minim 4 flacoane a câte 500 ml 
Capac: din inox (oțel inoxidabil) 
Cuva interioară: din inox (rezistent la coroziune și ușor de curățat) 
Dimensiuni interne (aprox.): 240 x 200 x 160 mm 
Dimensiuni externe (aprox.): 340 x 400 x 300 mm 
Domeniu de temperatură: +5 °C peste temperatura ambientală până la +100 °C 
Rezoluție afișaj: 0,1 °C 
Stabilitate temperatură: ±0,1 °C 
Sistem de control: electronic, cu display digital 
Display digital pentru afișarea temperaturii 
Control al temperaturii 
Distribuție uniformă a temperaturii în cuvă 
Certificat de calitate emis de producător 
Certificat de etalonare trasabil metrologic (calibrare) pentru punctele: 45 °C , 80 °C, 100 °C 
Pachet complet IQ/OQ/PQ în limba română 
Efectuarea calificărilor IQ/OQ/PQ la instalare de către personal autorizat 
Garanție: minim 12 luni de la punerea în funcțiune 
Logger electronic de date 
Loggerul va fi prevăzut cu două sonde rezistente la temperatură 
Loggerul trebuie să permită înregistrarea și documentarea temperaturii pe durata utilizării băii de apă. 
Certificat de etalonare trasabil metrologic (calibrare) pentru punctele: 45 °C , 80 °C, 100 °C 
Datele înregistrate trebuie să poată fi descărcate și arhivate pentru trasabilitatea procesului. 
Calificare 
Se va furniza pachet IQ/OQ/PQ în limba română. 
Efectuarea calificării: 
IQ/OQ/PQ la instalare; 
de către o persoană calificată/autorizată. 
Prezentarea rapoartelor de calificare. 
Garanție și service
Perioada de garanție: minimum 24 luni de la punerea în funcțiune. 
Asigurarea service-ului autorizat. 
	60000,00


	6
	33100000-1
	Cronometru digital de laborator 
	3 buc.
	Cu ceas format 24h ore și cu calendar
Semnal de alarmă când se atinge valoarea de 0 a timpului setat(Cu alarma sonora pentru atentionare)
Timp maxim de setare de 23h 59min,59 secunde
Ecran  prevazut cu afisaj LCD cu cifre lizibile
Rezoluție: 1 secundă. 
Precizie: ±1 secundă/zi sau mai bună.
Funcții: Start/Stop/Reset. 
Cu functie de cronometrare inversa 
Prevazut cu carcasa solida, suport plisabil si clema pentru montarea pe perete
Tip de alimentare: Baterie sau echivalent
Cu certificat de conformitate de la producător
Certificat de etalonare trasabil metrologic
Garanție: minimum 12 luni
	8000,00

	Valoarea estimativă totală
793 000,00



9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  Livrarea bunurilor se va realiza de către furnizor la sediul autorității contractante, în termen de 60 zile, după înregistrarea contractului la Trezorăria de Stat.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1.
	Cerere de participare  
	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația Standard, confirmată prin semnătura electronică a  Participantului
	+

	2.
	Declarație privind valabilitatea ofertei (60 de zile)
	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	+

	3.
	Propunerea tehnică
	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	+

	4.
	Propunerea financiară
	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului
	+

	5.
	Document Unic de Achiziții European DUAE
	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin semnătura electronică a Participantului
	+

	6.
	Garanţia pentru ofertă
	1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard
2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (AMDM) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare:
-Beneficiarul plăţii: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
-Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT 
-Codul fiscal: 1006601004002 
-Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA
-Contul trezorerial: TREZMD2X
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“
	+

	Documente justificative solicitate, care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante

	7.
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Extras/Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;
	+

	8.
	Raportul financiar/Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situație financiară – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;
	+

	9.
	Experiența similară
	1.Experiența similară
Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr.12 din Documentația standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului. 
-În scopul verificării și confirmării informațiilor declarate, ofertantul trebuie să prezinte copii ale contractelor/facturilor/actelor de primire-predare.
	+

	10.
	Pregătirea profesională și calificarea personalului pentru serviciile de instalare a echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ, conform cerințelor menționate în specificația tehnică (pct.8)

	Pentru echipamentele pentru care, conform specificației tehnice (pct.8 din Anunț) este solicitată instalarea și/sau calificarea, se va prezenta:
1. Declarație prin care se confirmă că: 
-Instalarea echipamentului și/sau efectuarea calificării IQ/OQ/PQ, după caz, se va realiza de către o persoană calificată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;
2. Se vor prezenta certificatele de calificare a inginerilor în IQ/OQ/PQ sau sau alte dovezi relevante privind calificarea personalului, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;
	+

	11
	Manuale, broșuri, cataloage, descrieri și alte materiale similare prin care sunt prezentate produsele
	Manuale, broșuri, cataloage, descrieri și alte materiale similare emise de producător prin care sunt prezentate produsele, confirmate prin semnătura electronică a Participantului.
	+

	12.
	Declarație privind prezentarea certificatelor de calitate /conformitate, precum și alte acte ce confirmă calitatea bunurilor ofertate
	Declarație prin care se confirmă că la livrare, bunurile vor fi însoțite de certificate de calitate/ conformitate, precum și alte acte ce confirmă calitatea bunurilor ofertate, conform cerințelor menționate în specificația tehnică (pct.8 din Anunțul de participare), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;
	+

	13.
	Declarație privind livrarea bunurilor 
	Declarație prin care se confirmă că transportul, descărcarea, manipularea, punerea în funcţiune se va realiza de furnizor, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.
	+

	Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice

	15.
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020.
	+

	16.
	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului de achiziții publice)
	1.În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard
2.În cazul transferului la contul autorității contractante (AMDM) - completată conform următoarelor date bancare:
-Beneficiarul plăţii: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
-Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT 
-Codul fiscal: 1006601004002 
-Contul de decontare: MD84TRPCAA518440B00418AA
-Contul trezorerial: TREZMD2X
cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. (se va indica numărul procedurii)“
	+


17. Garanția pentru ofertă, obligatoriu la depunerea ofertelor, în cuantum 2 %.
Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Se va completa conform Anexei nr. 9 din Documentația Standard. Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
· Beneficiarul plăţii: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
· Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT 
· Codul fiscal: 1006601004002 
· Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA
· Contul trezorerial: TREZMD2X
18. Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu la semnarea contractului, în cuantum de 5 %.
Suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat. Se va completa conform Anexei nr. 10 din Documentația Standard. Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuție emisă de o bancă comercială sau Garanţia prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
· Beneficiarul plăţii: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
· Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT 
· Codul fiscal: 1006601004002 
· Contul de decontare: MD84TRPCAA518440B00418AA
· Contul trezorerial: TREZMD2X
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă în valuta lei MDL
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut
24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP 
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data deschiderii ofertelor
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: transmis către BAP 06.08.2026
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIARSAP
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	se acceptă

	Sistemul de comenzi electronice
	nu se acceptă

	Facturarea electronică
	se acceptă

	Plățile electronice
	se acceptă


37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
38. Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Constantin NEDELEA 

