## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (lista suplimentară nr. 37) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă |  |  |  | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă Cod 300200 APLICAŢII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 3 - 12 Mhz numar de elemente ≥192 Convex 1.5 - 5 Mhz numar de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Endovaginal 4 - 10 Mhz numar de elemente ≥192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 400000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea scanării ≥ 39 cm POSTPROCESARE IMAGINE MODURI M-mod M-mod şi 2-D Harmonic imaging Imagine prin Compunere Spatiala DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare frecvenţă Afişare viteză Power Doppler Duplex Triplex FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Diapazon dimamic selectabil Focalizare de transmisie ajustabilă Focalizare de recepţie dinamică Măsurători pe reluarea video Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.) Calcularea automata a translucentei nucale Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin Măsurarea automată a intimei-media PAN/ZOOM imagine în timp real imagine îngheţată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine DICOM 3.0 COMPLIANT MONITOR integrat de control touch-screen ≥ 12 inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN Elastografie strain (de compresie manuală) Elastografie sharewave (compresie acustică) Altele Să se indice GHID ACE Transrectal Transperineal MONITOR Rezoluție înalță, ≥1920 x 1080px ≥ 21" Unghi de vizualizare ≥ 175° Panou de control Reglabil pe înălțime manual Încălzitor gel Imprimantă digitala alb-negru Port USB ≥ 5 DIVIZARE MONITOR Gel 1 litru Hirtie termica 5 buc.
33100000-1 | 2 | Sterilizator min 40 L 270310 | Sterilizator min 40 L 270310 |  |  |  | Sterilizator minim 40 L Cod 270310 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilaţie forţată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul ≥ 40 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200℃ Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180℃, 60 min 160℃, 150 min 120℃, 45 min Rezoluția de programare 1℃ Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75℃ Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235℃ Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar fără TVA | Preţ unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 7 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 497682.5
33100000-1 | 2 | Sterilizator min 40 L 270310 | Sterilizator min 40 L 270310 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 53300
[5 empty] | Suma total: |  |  |  |  | #REF! | 550982.5
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________