Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

privind achiziționarea: Burghiu traumatologic/ortopedic

conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2023

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

| Burghiu traumatologic/ortopedic |
| --- |
| Descriere | Dispozitiv medical pentru intervenții traumatologice/ ortopedice, multifuncțional |
| Parametru | Specificație |
| Piesa de mana, modulara | da |
| Mandrina de blocare a piesei atașate | da |
| Putere | minim 100 W |
| Creşterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului | ≤ 24°C |
| Material carcasă | rezistent la sterilizare |
|  | metoda autoclavare, ≤ 135 °C |
| Greutate, gr | maxim 1300gr |
| Viteza de rotatie | ≥ 900 r.p.m |
| Mecanism demontabil pentru a fi uşor prelucrat şi dezinfectat | da |
| Mecanism de blocare | da |
| Staţie încărcare baterii | da, pentru min. 2 locuri la 220V, 50Hz |
| Indicator stare baterie | da |
| Baterii | ≥ 2 buc., ușor demontabile |
| Autonomie de la bateriei | ≥ 100 min. |
| Adaptoare: |  |
| Ferestrău oscilant | da |
| Cap rotativ 360 ° | da |
| Viteza de oscilație | minim 12 000 oscilații / minut |
| Schimbarea si atașarea lamelor | da, fără cheii speciale |
| Sterilizare,autoclavare | da |
| Accesorii : |  |
| Lame pentru ferestrău | Lățimea: de la 15 pînă la 20 mm – 5 un. |
|  | Lățimea: de la 25 pînă la 30 mm – 5 un. |
| Atașament pentru găurire | da |
| Accesorii : Burghie | 1 set. |
| Atasament pentru aplicarea K-wire, pentru tije, minim 0,6mm - 1 buc | da |
| Alte adaptoare, opţional | da |
| Container pentru sterilizare | 1 buc. Da |
| Perioada de garanție | Minim 2 ani |
| Anul producerii | 2023 |
| Cerințe de calificare: Certificat CE sau ISO 13845 Inregistrarea in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Instalare, darea in exploatare, instruirea gratis de către participantul câștigător – obligatoriu La livrare se vor prezenta manuale de utilizare și service în limba de stat (Legea 102/17, art.14(3) - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță (preventivă planificată și corectivă) pe perioada de garanție – obligatoriu si post-garantie la solicitare. Pe perioada garanției timpul de intervenție, în caz de defecțiune minim 24h. |
| Valoarea estimativă - 170 000 lei, fără TVA |

Membrii grupului  de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Tulbure Vasile - membru, șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’

- Roşca Nina - membru, magazinieră a implantelor metalice.

- Pereverzeva Tatiana Tatiana- membru, economist.

- Dogaru Grigore - membru, medic ortoped traumatolog sec. ,,Ortopedie şi  Traumatologie’’

- Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''.

- Bețișor Alexandru-  membru, şef secţie ,, Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.