## electrocardiostimulatoare
Nr. Lot |  | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | IC | SCR | SF Treime
20 | 2 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038’’, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator, diametru 6-10F, ( suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) | bucată | 20
21 | 3 | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ac de punctie metalic de 18 G. Rezistenta la kinking, cu “Side port” şi robinet trei căi, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferenţierea rapidă a mărimii în F si inel rotativ de sutură pentru fixare la piele. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni). Dimesiuni obligatorii: Mini-ghid de 0.035-0.038”, Lungime de 20-35 cm. Teaca dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, Lungimi obligatorie 20-35 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). | bucată | 20
22 | 4 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă efectivă si hemostaza instantanee a arteriotomiei a. femorale prin ligaturarea a 2 discuri bioabsorbabile. Componente: un disc intern din polimer bioabsorbabil (pozitionat intra-arterial); un disc extern din polimer bioabsorbabil (pozitionat pe peretele extern al arterei); o sutură complet bioabsorbabilă cu blocarea fricțiunii. Asigură hemostază efectivă și instantanee (în mediu 1 minut), cu rată mica de complicații. Compatibil cu ghid 0.038”, dimensiuni disponibile 7F, 8F, 9F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) | bucată | 15
25 | 5 | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvature SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm. | bucată | 10
26 | 6 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere se fie consitutit din cateter de ghidare cu diametru intern - intre 5-8F, diametru extern -ntre 6-9F, lungimea – 39-55 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid si slitter (pentru inlaturarea ghidului). | bucată | 10
| 9 | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar |  | bucată |  |  | 2