| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea rugozimetrului portabil |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 Rugozimetru portabil |  |  |  | Completația (Conform Caietului de sarcini): - Unitatea de bază (1 buc.); - Detector principal (1 buc.); - Detector special pentru canale/găuri mici (1 buc.); - Extensie pentru detector (1 buc.); - Etalon de rugozitate standard (1 buc.); - Etalon de rugozitate Ra 3,3 μm (1 buc.); - Etalon de rugozitate Rz 12 μm (1 buc.); - Husă de protecție a detectorului (1 buc.); - Printer portabil (1 buc.); - Hârtie pentru printer (5 buc.); - Cartuș cu cerneală pentru printer (2 buc.); - Suport reglabil din oțel pentru utilizarea staționară a dispozitivului (1 suport); - Platformă de testare (1 buc.); - Adaptor metalic – 8 mm (1 buc.); - Adaptor metalic pentru conectarea platformei (1 buc.); - Încărcător acumulator (1 buc.); - Șurubelniță pentru montarea/demontarea detectorului; - Geantă rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); - Cabluri pentru transfer de date; - Soft pentru prelucrarea valorilor măsuraret la PC; - Manual de utilizare/pașaport (în limbile română sau rusă); - Certificate de origine/calitate/proveniență - Certificat de aprobare de model valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile. Specificația tehnică: Unitatea de bază. Parametru de rugozitate; de bază: Ra, Rz. Profil examinat; Profil principal (P), Profil de rugozitate (R), Curba Tp (raportul materialului Mr). Înregistrare profil; Vv: 200× ~ 20000×. mărire; Vh: 20×, 50×, 200×. Standard; Conform ISO / DIN / JIS / ANSI (selectare din meniu). Sistem de măsurare; Metric mm, imperial inch. Rezoluție display; 0,001 μm / 0,04 μinch. Display; LCD 128×64 (matrice de puncte), cu iluminare fundal. Dimensiuni display; 50 mm×30 mm. Caracteristici de afișare; Indicator de poziție a detectorului, indicator de nivel al bateriei, afișare directă a parametrilor și profilelor, imprimare directă, ajustare iluminozitate LCD, oprire automată și stocare automată a datelor, calibrare prin software. Limbă meniu; Engleză, rusă sau română. Modul de ieșire; prioritar RS-232 sau alte module. Gama de măsurare; Ra: 0,005 μm – 16 μm Rz: 0,02 μm – 160 μm Tp: 1 – 100% (% Ry). Filtru digital; RC, PC-RC, GAUSS, D-P. Alimentare; Acumulatoare Li-ion. Capacitate acumulator; nu mai puțin de 1000mAh. Încărcare acumulator; 220V, 50Hz. Temperatura de lucru; de la 0°C până la 40°C. Dimensiuni; aproximativ 140 mm×60 mm×50 mm. Greutate; aproximativ 500 gr. Detector principal. Detector; Inductiv. Lungime detector; 80 mm. Dimensiunile tijei; diametru 4,2 mm; lungime 24 mm. Gama de măsurare; ±20 μm, ±40 μm, ±80 μm. Durata de măsurare; 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm / Auto. Detector special (pentru suprafețe curbate). Detector; Cu derapaj lateral. Lungime detector; 78,5 mm. Raza de măsurare; minim 3 mm. Dimensiunile tijei; lungime 22,5 mm. Extensie pentru detector. Dimensiuni; Lungime 50 mm, diametru 10 mm. Printer. Metoda de printare; Matrice de puncte. Interfață; prioritar RS-232 sau alte module pentru conectare la unitatea de bază. Volum bandă de tapat; 1000000 caractere. Dimensiuni; aproximativ 170 mm×110 mm×50 mm. Greutate; aproximativ 400 gr. Platforma de testare. Tip platformă; Reglabilă (interval axial Y: nu mai puțin de 270 mm). Dimensiuni suprafață de lucru; 400 mm×250 mm×70 mm. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 69000,00 |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________