### Техническое задание на закупку

ООО «Молдоватрансгаз»

Отдел МиГ. Служба по качеству газа

(наименование структурного подразделения)

Лабораторный газовый хроматограф

для определения физико-химических показателей природного газа.

- Назначение

Лабораторный газовый хроматограф (далее хроматограф) предназначен для измерения содержания компонентов в природном газе и расчете его физических показателей.

- Общие требования

Определение компонентного состава газа должно соответствовать требованиям EN ISO 6974. Определение физических показателей должно соответствовать требованиям EN ISO 6976.

- Технические характеристики

Хроматограф должен иметь возможность определять следующие компоненты в природном газе: метан, этан, пропан, и-бутан, н-бутан, и-пентан, н-пентан, нео-пентан, гексан, гептан, октан, нонан + высшие, азот, кислород и диоксид углерода.

Хроматограф должен иметь следующие показатели повторяемости:
- повторяемость по времени удерживания: <0,008% или <0,0008 минут;
- повторяемость по площади: <0.5% СКО.

Электронная пневматика хроматографа должна включать:

- механизмы компенсации колебаний давления и температуры окружающей среды;

- работа в режимах: регулируемое давление и возможность программирования прироста давления;
- автоматический контроль давления с точностью ±0.001 psi в диапазоне 0 - 150 psi;
- датчики давления с точностью <± 2% полной шкалы и воспроизводимостью <±0.05 psi.

Термостат хроматографа должен иметь объем не более 14 дм3.

ПИД детектор хроматографа должен соответствовать следующим требованиям:
- диапазон линейности: > 107;
- частота сбора данных: 1000 Гц;
- минимальный предел детектирования: < 1,2 пг C/с (для тридекана).

ДТП детектор хроматографа должен соответствовать следующим требованиям:
- диапазон линейности: > 105;
- минимальный предел детектирования: 400 пг тридекана/мл с газом-носителем He.

Хроматограф должен быть оснащен емкостным сенсорным экраном.

Хроматограф должен поддерживать следующие виды интерфейсов связи: подключение к сети Ethernet 10/100 Мбит/с, последовательный и USB порты.

Хроматограф должен иметь автоматическую безопасную систему выключения в случае аварийных ситуаций.

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с прибором

Вместе с хроматографом должны быть поставлены:
- Газовая оборудование с регулированием давления для подключения поверочной смеси и баллона с пробой к хроматографу.
- Компьютер с параметрами не менее: процессор i5, 16GB RAM, 500 GB HDD, Windows 10 x64, монитор 22-24" FHD.
- Программное обеспечения для управления и работы хроматографа и осуществления всех необходимых расчетов по EN ISO 6974 / 6976.

- Баллон 40 л. с гелием чистотой >99.999%, в комплекте с двухступенчатым редуктором давления из нержавеющей стали.
- Генераторы для следующих газов: водород чистотой >99.999%, азот чистотой >99.999% и нулевой воздух (воздух особо чистый). Для каждого генератора требуется включить в комплект дополнительные расходники на год работы:

- Фильтры для каждого из подаваемых газов.

- Комплект индикаторных фильтров (3 угольных, 1 кислородный и 1 фильтр влаги), вместе с подставкой – 1 комплект.

- Комплект индикаторных фильтров на замену (3 угольных, 1 кислородный и 1 фильтр влаги) – 1 комплект.

- Компрессор воздуха для переключения клапанов, в комплекте с редуктором (макс. давление на выходе - 2 бар);
- Все необходимое материалы для установки хроматографа.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: г. Кишинев, ул. Вадул луй Водэ 155.

- Дополнительные требования

Поставщик должен:

- Произвести установку хроматографа (хим. лаборатория Кишиневского ЛПУ);

- Произвести пуско-наладочные работы (хим. лаборатория Кишиневского ЛПУ);

- Произвести первичное обучение персонала лаборатории работе на хроматографе

(хим. лаборатория Кишиневского ЛПУ);

- Обеспечивать гарантийное обслуживание хроматографа;

- Иметь возможность заключения договорных обязательств на сервисное обслуживание хроматографа по истечению гарантийного срока;

- Произвести эталонирование хроматографа в Республики Молдова с подтверждением заданных метрологических характеристик;

- Предоставить сертификаты: CE прибора, ISO 9001 производителя, ISO 9001 поставщика, ISO 14001 производителя;

- Предоставить документ, выданный заводом производителя, подтверждающий обучение инженера, производящего пуско-наладочные, право на выполнение данных работ;

- Наличие местного сервисного центра, авторизованного производителем оборудования;

- Предоставить Авторизацию производителя в оригинале.