# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de mentenanță pentru perioada 01.07.2019-31.12.2019 prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

Cod CPV: 50421000-2

Denumirea autorității contractante:IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592_________________________________________________________

- Adresa:mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1_____________________________________

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37__________________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. | Dispozitiv | Cantit | Lucrări necesare | Periodicitate lucrărilor |  | Pret TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 | 1 unit | Mentenanta, calibrare, testare, reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute | lunar |  | 90000 |
| 2 | Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) | 1 unit | 1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; 3. Lucrări de instalare a sistemului de răcire a tubului; | trimestrial |  | 70000 |
| 3 | X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 | 1 unit | Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute | lunar |  | 40000 |
| 4 | Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 | 2 unit | Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute | trimestrial |  | 36000 |
| 5 | X-ray general, Sireskop CX, Pord. Siemens, Anul 1996 | 1 unit | Mentenanta, calibrare, reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute | trimestrial la solicitare |  | 24000 |
| 6 | X-ray general, DuoDiagnost, Prod. Philips Medical, Anul 2007 | 1 unit | Mentenanta, calibrare, reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute | trimestrial |  | 24000 |
| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de reparație |  |  | Oferta |  |
| 1 | Ventilator pulmonar Monnal T75, Prod. Air Liquide, Anul 2015, S/N: MT75-03966 | Defect depistat: Eroare 135 Lucrări necesare: Inlocuirea modulului cu valve solinoide. Calibrarea ventilatorului si testarea in urma lucrarilor. |  |  | 5000 |  |
| 2 | Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, Anul 2014 | Defect depistat: In timpul functionari se blocheaza, utilizarea este posibil doar după restartarea sistemului. Lucrari necesare: Reinstalarea sistemulului de operare |  |  | 20000 |  |
| 3 | X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 | Lucări necesare: -Instalarea software pe calculatorul de comanda -Instalarea ultimilor upgrad-uri existente pentru software -Setarea și ajustarea sistemului -Calibrarea detectorului |  |  | 20000 |  |
| 4 | Endoscop GIF-H185, S/N: 2400831, prod. Olympus | Defect depistat: Cămașa părții de inserție defect Dezermetizarea endoscopului Lucrări necesare: -înlocuirea cămașei părții de inserție |  |  | 115000 |  |
| 5 | X-ray general, DuoDiagnost, Prod. Philips Medical, Anul 2007 | Lucrări necesare: -Instalarea softului pe panoul de control |  |  | 15000 |  |

Documente obligatorii:

1.	Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul de dispozitiv solicitate;

2.	Certificat de instruire sau alte cursuri de specializare a inginerului pe modelul  solicitat care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului;

Cerințe generale:

1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;

2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Jurnalul de gardă” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării;

3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

3.	Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 24 ore și soluționare problmei nu mai mult de 72 ore;

4.	La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

5.	Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis.

6.	Pentru toate lucrările de reparație prestatorul se obligă să prezinte un raport cu toate lucrărilor efectuate cît și toate piesele utilizate în acest proces.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pe lot

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.07.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 5 | Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul de dispozitiv solicitate; | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului | DA |
| 6 | Certificat de instruire sau alte cursuri de specializare a inginerului pe modelul solicitat care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului; | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului | DA |
| 7 | Autorizație pe care se bazează activitatea comercială a întreprinderii, după caz | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 11 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarant cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:oferta cea celei mai avantajoase din punct de vedere economic

- Factorii de evaluare a ofertei – CEL MAI MIC PREȚ.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- - până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Denis CERNELEA __________________             L.Ș.