## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfaţi ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 3 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22
33100000-1 | 5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 7 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 8 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
33100000-1 | 9 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre
33100000-1 | 10 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 11 | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 12 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | EZG07VC005 HRO Pump 70 with fittings
33100000-1 | 13 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | FILT0905UP Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) |  |  |  | EJMGE41015 Membrane M4.6-11 for HRO3000
33100000-1 | 14 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | FILT0920UP Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces |  |  |  | CDPR00605 Filter cartrige 25µm for F20
33100000-1 | 15 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartrige |  |  |  | FILT0905UP Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)
33100000-1 | 16 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34560602 PUMP BODY |  |  |  | FILT0920UP Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)
33100000-1 | 17 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR |  |  |  | CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartrige
33100000-1 | 18 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451663A Motor |  |  |  | 3451663A Motor
33100000-1 | 19 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451898B Repair kit rinsing bridge |  |  |  | 3451898B Repair kit rinsing bridge
33100000-1 | 20 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34770003 Protection cap for mains switch |  |  |  | 34770003 Protection cap for mains switch
33100000-1 | 21 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451657A Pressure sensor |  |  |  | 3451657A Pressure sensor
33100000-1 | 22 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451429A Optical status display board OSD |  |  |  | 3451429A Optical status display board OSD
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451413A Gear pump (Gather) with magnet,without motor |  |  |  | 3451413A Gear pump (Gather) with magnet,without motor
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34560602 PUMP BODY |  |  |  | 34560602 PUMP BODY
33100000-1 | 25 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451898B Repair kit disinfection valve |  |  |  | 3451898B Repair kit disinfection valve
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561501 Disposable filter 4.6 mm |  |  |  | 34561501 Disposable filter 4.6 mm
33100000-1 | 27 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34570527 Single holder, small |  |  |  | 34570527 Single holder, small
33100000-1 | 28 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562079 Housing Top/Bottom |  |  |  | 34562079 Housing Top/Bottom
33100000-1 | 29 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456009A Swivel arm version 2 |  |  |  | 3456009A Swivel arm version 2
33100000-1 | 30 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34570004 O-ring 9.3 x 2.4 |  |  |  | 34570004 O-ring 9.3 x 2.4
33100000-1 | 31 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771085 Seal |  |  |  | 34771085 Seal
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562330 Gear pump (Micropump V1) FPA only |  |  |  | 34562330 Gear pump (Micropump V1) FPA only
33100000-1 | 33 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562331 Gear pump (Micropump V1) FPE only |  |  |  | 34562331 Gear pump (Micropump V1) FPE only
33100000-1 | 34 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456124A Pressure sensor |  |  |  | 3456124A Pressure sensor
33100000-1 | 35 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562307 Maintenance kit |  |  |  | 34562307 Maintenance kit
33100000-1 | 36 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561382 Dialyzer coupling, red |  |  |  | 34561382 Dialyzer coupling, red
33100000-1 | 37 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561390 Dialyzer coupling, blue |  |  |  | 34561390 Dialyzer coupling, blue
33100000-1 | 38 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie |  |  |  | 34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie
33100000-1 | 39 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34570845 Manometer connection, blue, for PV |  |  |  | 34570845 Manometer connection, blue, for PV
33100000-1 | 40 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34570853 Manometer connection, red, for PA/PBE |  |  |  | 34570853 Manometer connection, red, for PA/PBE
33100000-1 | 41 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561692 Blood leak detector version 4 |  |  |  | 34561692 Blood leak detector version 4
33100000-1 | 42 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER |  |  |  | 7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER
33100000-1 | 43 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 360 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-42 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 360 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 360 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-42., inclusiv darea în comodat a 2 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele. Cerințe față de dispozitivul medical – 2 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor căror rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 44 | Dializator suprafața 0,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg conform necesităților conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră Volumul de umplere ≤ 20 ml Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 75 2 creatinina ≥ 60 3 fosfaţi ≥ 42 4 vitamina B-12 ≥ 19
33100000-1 | 45 | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform |  |  |  | Dializator suprafața 0,4-0,6 m². Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică DaCoeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 37 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; -creatinina ≥ 95; -fosfaţi ≥ 50; - vitamina B-12 ≥ 20
33100000-1 | 46 | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 2,8ml/oră Volumul de umplere ≤ 42 ml Cerinţele specifice Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 155 2 creatinina ≥ 128 3 fosfaţi ≥ 78 4 vitamina B-12 ≥ 32
33100000-1 | 47 | Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml Nr Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfaţi ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60
33100000-1 | 48 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP Mamei șicop |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 49 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice (1) № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 50 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 51 | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 17G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 52 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 17G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 53 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
33100000-1 | 54 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F
| 55 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 19 G Øo,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F
33100000-1 | 56 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 57 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 58 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min
33100000-1 | 59 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 60 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 61 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 62 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 63 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
33100000-1 | 64 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 65 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6763031 Cover ring 96 mm bibag 4008B/H/S |  |  |  | 6763031 Cover ring 96 mm bibag 4008B/H/S
33100000-1 | 66 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M332331 Rinse chamber cover new version 4008B/S |  |  |  | M332331 Rinse chamber cover new version 4008B/S
33100000-1 | 67 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B |  |  |  | 6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B
33100000-1 | 68 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6774281 Conductivity cell for NTC3+109 4008B/S |  |  |  | 6774281 Conductivity cell for NTC3+109 4008B/S
33100000-1 | 69 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M302251 Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S |  |  |  | M302251 Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S
33100000-1 | 70 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008 |  |  |  | 6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008
33100000-1 | 71 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M407171 Flow indicator 4008B/S |  |  |  | M407171 Flow indicator 4008B/S
33100000-1 | 72 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S |  |  |  | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S
33100000-1 | 73 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M388601 Solenoid valve disinfection 4008 |  |  |  | M388601 Solenoid valve disinfection 4008
33100000-1 | 74 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT |  |  |  | 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT
33100000-1 | 75 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6313461 Needle bearing HK 2016.2RS Granumix |  |  |  | 6313461 Needle bearing HK 2016.2RS Granumix
33100000-1 | 76 | dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1250 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 44-75) | dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1250 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 44-75) |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1250 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului, inclusiv darea în comodat a 2 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele. Cerințe față de dispozitivul medical – 2 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da Notă: Operatorul economic câștigător va livra beneficiarului atât linii cu volumul de umplere ≤56 ml și linii cu volumul de umplere ≤ 117 ml.
33100000-1 | 77 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 78 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 79 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 80 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 81 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22
33100000-1 | 82 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)c onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 83 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălti |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 84 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 85 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SC Bălți | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
33100000-1 | 86 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 190-240 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
33100000-1 | 87 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
33100000-1 | 88 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SC Bălți | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SC Bălți |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 89 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570527 Single holder, small |  |  |  | 34570527 Single holder, small
33100000-1 | 90 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570004 O-ring 9.3 x 2.4 |  |  |  | 34570004 O-ring 9.3 x 2.4
33100000-1 | 91 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570616 Latch |  |  |  | 34570616 Latch
33100000-1 | 92 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3451728A PE tube 4x1 |  |  |  | 3451728A PE tube 4x1
33100000-1 | 93 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3456226 MALE CONNECTOR FOR SUCTION ROD |  |  |  | 3456226 MALE CONNECTOR FOR SUCTION ROD
33100000-1 | 94 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570012 O-ring 2.7 x 1.5 |  |  |  | 34570012 O-ring 2.7 x 1.5
33100000-1 | 95 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34517332 Pressure spring |  |  |  | 34517332 Pressure spring
33100000-1 | 96 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570457 O-ring 5.0 x 1.6 |  |  |  | 34570457 O-ring 5.0 x 1.6
33100000-1 | 97 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570241 O-RING 9.19X2.62 |  |  |  | 34570241 O-RING 9.19X2.62
33100000-1 | 98 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3477103A Tubing connector d3.5x1/8” |  |  |  | 3477103A Tubing connector d3.5x1/8”
33100000-1 | 99 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3477084A Tubing connector d7x1/8” |  |  |  | 3477084A Tubing connector d7x1/8”
33100000-1 | 100 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 4000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 77-99) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 4000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 77-99) |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 4000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți, inclusiv darea în comodat a 7 dispozitive medicale, Cerințe față de dispozitivul medical – 7 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor căror rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 101 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfaţi ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75
33100000-1 | 102 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 103 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 104 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 105 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 106 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 107 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 108 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 109 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 5 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 110 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 111 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 112 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 113 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 114 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 115 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308771-Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  |  |  | 6308771-Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
33100000-1 | 116 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308791-Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  |  |  | 6308791-Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT
33100000-1 | 117 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308811-Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  |  |  | 6308811-Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT
33100000-1 | 118 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308831-Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT |  |  |  | 6308831-Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT
33100000-1 | 119 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M302251-Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S |  |  |  | M302251-Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S
33100000-1 | 120 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6438791-Filter cartridge for water inlet filter *4008 |  |  |  | 6438791-Filter cartridge for water inlet filter *4008
33100000-1 | 121 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308541-GRAVEL COARSE 2.0-3.15MM |  |  |  | 6308541-GRAVEL COARSE 2.0-3.15MM
33100000-1 | 122 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308561-GRAVEL FINE 1.0-2.0MM |  |  |  | 6308561-GRAVEL FINE 1.0-2.0MM
33100000-1 | 123 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308571-BIRM FILTERING MATERIAL |  |  |  | 6308571-BIRM FILTERING MATERIAL
33100000-1 | 124 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6316991-ACTIVATED CARBON |  |  |  | 6316991-ACTIVATED CARBON
33100000-1 | 125 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 11000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr.101-124) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 11000proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr..101-124) |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 11000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul, inclusiv darea în comodat a 10 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 126 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 127 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR Comrat | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR Comrat |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 128 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 129 | Ac pentru puncţie, venă (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMPS SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 130 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Comrat | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 131 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 132 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Comrat | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 133 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesitățilorIMSP SR Comrat |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 134 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 135 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | F40012394 Filter cartridge GX1 9 ¾ ” 1µm Granumix |  |  |  | F40012394 Filter cartridge GX1 9 ¾ ” 1µm Granumix
33100000-1 | 136 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat (echivalent loturilor 126-135 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat (echivalent loturilor 126-135) |  |  |  | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la1000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat , inclusiv darea în comodat a 2 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 2 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă сu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituire 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfecție și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da
33100000-1 | 137 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 138 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 139 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,. | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,. |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 140 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 141 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 142 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 143 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților SCM Sfânta Treime, |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 144 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP |  |  |  | 6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP
33100000-1 | 145 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308771-Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT |  |  |  | 6308771-Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT
33100000-1 | 146 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308791-Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT |  |  |  | 6308791-Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT
33100000-1 | 147 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308811-Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT |  |  |  | 6308811-Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT
33100000-1 | 148 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308831-Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT |  |  |  | 6308831-Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT
33100000-1 | 149 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | F40012394-Filter cartridge GX1 9 ¾ ” 1µm Granumix |  |  |  | F40012394-Filter cartridge GX1 9 ¾ ” 1µm Granumix
33100000-1 | 150 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6715761-FILTER FOR FAN |  |  |  | 6715761-FILTER FOR FAN
33100000-1 | 151 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M302671-GREASE UNISILKON L 250 L (CONTENT OF TUBE 10G) |  |  |  | M302671-GREASE UNISILKON L 250 L (CONTENT OF TUBE 10G)
33100000-1 | 152 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M404611-LOWER PART FOR BIBAG CONNECTOR FLAP *5008S/X *6008 |  |  |  | M404611-LOWER PART FOR BIBAG CONNECTOR FLAP *5008S/X *6008
33100000-1 | 153 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M487431-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 24-32CM *4008B/S *4008S V10 *5008/S |  |  |  | M487431-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 24-32CM *4008B/S *4008S V10 *5008/S
33100000-1 | 154 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M487641-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 32-48CM *4008B/S *4008S V10 *5008/S |  |  |  | M487641-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 32-48CM *4008B/S *4008S V10 *5008/S
33100000-1 | 155 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M404591-EBM DOOR RIGHT SIDE *5008S/X |  |  |  | M404591-EBM DOOR RIGHT SIDE *5008S/X
33100000-1 | 156 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M501721-EBM DOOR LEFT SIDE CORDIAX *5008S (M501721) |  |  |  | M501721-EBM DOOR LEFT SIDE CORDIAX *5008S (M501721)
33100000-1 | 157 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | F00010189-Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side) |  |  |  | F00010189-Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)
33100000-1 | 158 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | F00010191-Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7 |  |  |  | F00010191-Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7
33100000-1 | 159 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerinţe specifice Diametru 15,0 F Lungimea190-230 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2
33100000-1 | 160 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerinţe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
33100000-1 | 161 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
33100000-1 | 162 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP scr | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP scr |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfaţi ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95
33100000-1 | 163 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfaţi ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67
33100000-1 | 164 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.
33100000-1 | 165 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.
33100000-1 | 166 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, |  |  |  | sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
33100000-1 | 167 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri. Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului. Citrosteril, 5 litri, canistre
33100000-1 | 168 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP IMSP SCR | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP IMSP SCR |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
33100000-1 | 169 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00003300 AquaBplus1000 |  |  |  | F00003300 AquaBplus1000
33100000-1 | 170 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00003212 AquaBplus Option Ringbase |  |  |  | F00003212 AquaBplus Option Ringbase
33100000-1 | 171 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00003313 AquaBplus Option RingUnit, 1 Ring |  |  |  | F00003313 AquaBplus Option RingUnit, 1 Ring
33100000-1 | 172 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00003416 Packaging AquaBplus, Plywood, upright |  |  |  | F00003416 Packaging AquaBplus, Plywood, upright
33100000-1 | 173 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6344971 SOCKET CEE 16A TYPE 5103A |  |  |  | 6344971 SOCKET CEE 16A TYPE 5103A
33100000-1 | 174 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6311901 Solenoid valve – 1» |  |  |  | 6311901 Solenoid valve – 1»
33100000-1 | 175 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011567 Calpeda booster station TWIN META |  |  |  | F00011567 Calpeda booster station TWIN META
33100000-1 | 176 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00009536 Zeolith Filter TX 1665 |  |  |  | F00009536 Zeolith Filter TX 1665
33100000-1 | 177 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011863 Ball valve, 2 x internal thread 1”, AISI 316 |  |  |  | F00011863 Ball valve, 2 x internal thread 1”, AISI 316
33100000-1 | 178 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011866 Reducing nipple male 1»1/4 – 1», SS316 |  |  |  | F00011866 Reducing nipple male 1»1/4 – 1», SS316
33100000-1 | 179 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011872 Reducing socket female 2» – 1»1/4, SS316 |  |  |  | F00011872 Reducing socket female 2» – 1»1/4, SS316
33100000-1 | 180 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011948 Reducing angle 90° 2x F 1»1/2-1»1/4, 316 |  |  |  | F00011948 Reducing angle 90° 2x F 1»1/2-1»1/4, 316
33100000-1 | 181 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011871 Reducing socket M 1”1/2 – F 1”1/4, SS316 |  |  |  | F00011871 Reducing socket M 1”1/2 – F 1”1/4, SS316
33100000-1 | 182 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011877 90° elbow 2x female 1»1/4, SS316 |  |  |  | F00011877 90° elbow 2x female 1»1/4, SS316
33100000-1 | 183 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001212 Double Nibble SS; 1 ¼” incl. Sealings |  |  |  | F00001212 Double Nibble SS; 1 ¼” incl. Sealings
33100000-1 | 184 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6345761 HOSE TO CONNECT 2 ROTEX-TANKS |  |  |  | 6345761 HOSE TO CONNECT 2 ROTEX-TANKS
33100000-1 | 185 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00012021 Drain complete Clack WPT Wall mounted |  |  |  | F00012021 Drain complete Clack WPT Wall mounted
33100000-1 | 186 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40012419 ANTI-SYPHON TRAP WITH FUNNEL D50 *INSTALLATION FWT |  |  |  | F40012419 ANTI-SYPHON TRAP WITH FUNNEL D50 *INSTALLATION FWT
33100000-1 | 187 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00000982 “HOSE-PVC 24X6,4/2M INCL. FITTINGS 1 ¼ |  |  |  | F00000982 “HOSE-PVC 24X6,4/2M INCL. FITTINGS 1 ¼
33100000-1 | 188 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001160 Hose-PVC 24x6,4/3m incl. Fittings 1 ¼» |  |  |  | F00001160 Hose-PVC 24x6,4/3m incl. Fittings 1 ¼»
33100000-1 | 189 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001161 HOSE-PVC 24X6,4/5M INCL. FITTINGS 1 ¼» |  |  |  | F00001161 HOSE-PVC 24X6,4/5M INCL. FITTINGS 1 ¼»
33100000-1 | 190 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6311201 TEFLON TAPE (PTFE) 12MM WIDTH |  |  |  | 6311201 TEFLON TAPE (PTFE) 12MM WIDTH
33100000-1 | 191 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6326261 PIPE SEALING CORD LOCTITE 55 150M |  |  |  | 6326261 PIPE SEALING CORD LOCTITE 55 150M
33100000-1 | 192 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40005152 WASSERMELDER 100-240V AQUAPRE DETECT |  |  |  | F40005152 WASSERMELDER 100-240V AQUAPRE DETECT
33100000-1 | 193 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6341781 LEAKAGE SENSOR WITH CABLE AQUADETECTOR |  |  |  | 6341781 LEAKAGE SENSOR WITH CABLE AQUADETECTOR
33100000-1 | 194 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309331 PVC-tubing 19x4mm white |  |  |  | 6309331 PVC-tubing 19x4mm white
33100000-1 | 195 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40012375 Hose clip threaded D20-32mm stainless |  |  |  | F40012375 Hose clip threaded D20-32mm stainless
33100000-1 | 196 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS |  |  |  | F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS
33100000-1 | 197 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6350911 TEST TOTAL HARDNESS FWT |  |  |  | 6350911 TEST TOTAL HARDNESS FWT
33100000-1 | 198 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001213 Cable tray (130 x 70 x 2000 mm with cover (can only be ordered in 2 m sections) |  |  |  | F00001213 Cable tray (130 x 70 x 2000 mm with cover (can only be ordered in 2 m sections)
33100000-1 | 199 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001214 End caps |  |  |  | F00001214 End caps
33100000-1 | 200 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main) |  |  |  | 6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)
33100000-1 | 201 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309351 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (50 m ring main) |  |  |  | 6309351 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (50 m ring main)
33100000-1 | 202 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AFSH13/28A |  |  |  | 6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AFSH13/28A
33100000-1 | 203 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 50 x 3 mm |  |  |  | 6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 50 x 3 mm
33100000-1 | 204 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6325111 Clip half-shell 3 m (for straight routing of PE-Xa tube) |  |  |  | 6325111 Clip half-shell 3 m (for straight routing of PE-Xa tube)
33100000-1 | 205 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/SINST.FWT |  |  |  | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/SINST.FWT
33100000-1 | 206 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT |  |  |  | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT
33100000-1 | 207 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT |  |  |  | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT
33100000-1 | 208 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40001179 PE-Xa sampling set |  |  |  | F40001179 PE-Xa sampling set
33100000-1 | 209 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6314711 90° PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves |  |  |  | 6314711 90° PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves
33100000-1 | 210 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6314721 45° elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves |  |  |  | 6314721 45° elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves
33100000-1 | 211 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309401 Sleeve, 25 x 3.5 mm; (PVDF) |  |  |  | 6309401 Sleeve, 25 x 3.5 mm; (PVDF)
33100000-1 | 212 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6325631 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS FOR CONDUIT MOUNTING MSC |  |  |  | 6325631 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS FOR CONDUIT MOUNTING MSC
33100000-1 | 213 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6342721 Double connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm) |  |  |  | 6342721 Double connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm)
33100000-1 | 214 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6311081 CLOSURE NIPPLE DN6 R ¼’’-11MM S/S MSC S/S STAINLESS STEEL; CHECK VALVE |  |  |  | 6311081 CLOSURE NIPPLE DN6 R ¼’’-11MM S/S MSC S/S STAINLESS STEEL; CHECK VALVE
33100000-1 | 215 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6366021 Flat gasket 11.5 x 5 x 3.6 EPDM, (for dialysis water connection only) |  |  |  | 6366021 Flat gasket 11.5 x 5 x 3.6 EPDM, (for dialysis water connection only)
33100000-1 | 216 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40007102 O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM, |  |  |  | F40007102 O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM,
33100000-1 | 217 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00010192 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=10 |  |  |  | F00010192 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=10
33100000-1 | 218 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00010191 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7 |  |  |  | F00010191 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7
33100000-1 | 219 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side) |  |  |  | 6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)
33100000-1 | 220 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00006166 The hook (mediar) |  |  |  | F00006166 The hook (mediar)
33100000-1 | 221 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS |  |  |  | M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS
33100000-1 | 222 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309771 Screw, Spax, 4x50 |  |  |  | 6309771 Screw, Spax, 4x50
33100000-1 | 223 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309751 Screw, Spax, 5x50 |  |  |  | 6309751 Screw, Spax, 5x50
33100000-1 | 224 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309711 Dowel, Fischer, S8 |  |  |  | 6309711 Dowel, Fischer, S8
33100000-1 | 225 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6314961 Dowel, Fischer, S 10 |  |  |  | 6314961 Dowel, Fischer, S 10
33100000-1 | 226 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011376 MediaR P/D |  |  |  | F00011376 MediaR P/D
33100000-1 | 227 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00010491 U-bend/siphon |  |  |  | F00010491 U-bend/siphon
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfaţi ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerinţele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfaţi ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S |  |  |  | Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | . Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R |  |  |  | Linii A/V set Online Plus 500-8R
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conţine clame integrate. Da 3 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi |  |  |  | Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerinţele specifice № Cerinţa Parametrii solicitați 1 Vor conţine clame integrate. Da 2 Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii |  |  |  | Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) |  |  |  | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 60 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 7500
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 150 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 12562.5
33100000-1 | 3 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 150 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 13162.5
33100000-1 | 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 360 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 83.75
33100000-1 | 5 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 150 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 649.5
33100000-1 | 6 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 150 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 649.5
33100000-1 | 7 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 140 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 29820
33100000-1 | 8 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 8 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 22222.16
33100000-1 | 9 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 1 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2777.77
33100000-1 | 10 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 370 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 19051.3
33100000-1 | 11 | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 30 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 10429.5
33100000-1 | 12 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 51920
33100000-1 | 13 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | FILT0905UP Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 93804.5
33100000-1 | 14 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | FILT0920UP Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2160
33100000-1 | 15 | Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartrige | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 9541.2
33100000-1 | 16 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34560602 PUMP BODY | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 8651.4
33100000-1 | 17 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 25425.58
33100000-1 | 18 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451663A Motor | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 40000
33100000-1 | 19 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451898B Repair kit rinsing bridge | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 5500
33100000-1 | 20 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34770003 Protection cap for mains switch | bucată | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 5000
33100000-1 | 21 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451657A Pressure sensor | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 5000
33100000-1 | 22 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451429A Optical status display board OSD | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 10000
33100000-1 | 23 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451413A Gear pump (Gather) with magnet,without motor | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 52800
33100000-1 | 24 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34560602 PUMP BODY | bucată | 3 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 50400
33100000-1 | 25 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451898B Repair kit disinfection valve | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 5500
33100000-1 | 26 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561501 Disposable filter 4.6 mm | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 20000
33100000-1 | 27 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34570527 Single holder, small | bucată | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 15000
33100000-1 | 28 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562079 Housing Top/Bottom | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 8400
33100000-1 | 29 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456009A Swivel arm version 2 | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3890
33100000-1 | 30 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34570004 O-ring 9.3 x 2.4 | bucată | 15 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6800
33100000-1 | 31 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34771085 Seal | bucată | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4600
33100000-1 | 32 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562330 Gear pump (Micropump V1) FPA only | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 40000
33100000-1 | 33 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562331 Gear pump (Micropump V1) FPE only | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 40000
33100000-1 | 34 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3456124A Pressure sensor | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 10000
33100000-1 | 35 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34562307 Maintenance kit | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4334
33100000-1 | 36 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561382 Dialyzer coupling, red | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4000
33100000-1 | 37 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561390 Dialyzer coupling, blue | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4000
33100000-1 | 38 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 9000
33100000-1 | 39 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34570845 Manometer connection, blue, for PV | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 20000
33100000-1 | 40 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34570853 Manometer connection, red, for PA/PBE | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 20000
33100000-1 | 41 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 34561692 Blood leak detector version 4 | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 7725
33100000-1 | 42 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER | bucată | 4 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 17200
33100000-1 | 43 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 360 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-42 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 360 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | proceduri de dializă | 360 |  |  |  |  | Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului. | 719560.16
33100000-1 | 44 | Dializator suprafața 0,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg conform necesităților conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 50 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 31250
33100000-1 | 45 | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform | bucată | 150 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 87600
33100000-1 | 46 | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 0,7 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 150 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 87600
33100000-1 | 47 | Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 900 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 112500
33100000-1 | 48 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP Mamei șicop | bucată | 800 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 40000
33100000-1 | 49 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 200 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 16666
33100000-1 | 50 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 300 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 24999
33100000-1 | 51 | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, arteră (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 100 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 433
33100000-1 | 52 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17G, bucăţi conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 100 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 433
33100000-1 | 53 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 5 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2500
33100000-1 | 54 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 5 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2500
33100000-1 | 55 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 5 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2500
33100000-1 | 56 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 10 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 5000
33100000-1 | 57 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 10 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 5000
33100000-1 | 58 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 10 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 5000
33100000-1 | 59 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 5 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2500
33100000-1 | 60 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 5 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2500
33100000-1 | 61 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 50 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 61600
33100000-1 | 62 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 10 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 6950
33100000-1 | 63 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 10 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2580
33100000-1 | 64 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | bucată | 5 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 5265
33100000-1 | 65 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6763031 Cover ring 96 mm bibag 4008B/H/S | bucată | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 416.6667
33100000-1 | 66 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M332331 Rinse chamber cover new version 4008B/S | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6666.6667
33100000-1 | 67 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 21666.6667
33100000-1 | 68 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6774281 Conductivity cell for NTC3+109 4008B/S | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 11666.6667
33100000-1 | 69 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M302251 Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4000
33100000-1 | 70 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008 | bucată | 3 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 27300
33100000-1 | 71 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M407171 Flow indicator 4008B/S | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6666.6667
33100000-1 | 72 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 9120
33100000-1 | 73 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | M388601 Solenoid valve disinfection 4008 | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 5200
33100000-1 | 74 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4560
33100000-1 | 75 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului | 6313461 Needle bearing HK 2016.2RS Granumix | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4166.6667
33100000-1 | 76 | dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1250 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 44-75) | dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1250 proceduri de hemodializă, conform necesitățilorIMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 44-75) | proceduri de dializă | 1250 |  |  |  |  | Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului. | 606806
33100000-1 | 77 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | bucată | 1000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 83750
33100000-1 | 78 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți | bucată | 3000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 263250
33100000-1 | 79 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, conform necesităților IMSP SC Bălți | bucată | 3000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 12990
33100000-1 | 80 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP IMSP SC Bălți | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi conform necesităților IMSP SC Bălți | bucată | 3000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 12990
33100000-1 | 81 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | bucată | 2000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 83.33
33100000-1 | 82 | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun)c onform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) Bălți | bucată | 3000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 639000
33100000-1 | 83 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; Bălti | bucată | 50 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 17382.5
33100000-1 | 84 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți | bucată | 4000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 205960
33100000-1 | 85 | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SC Bălți | Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, conform necesităților IMSP SC Bălți | bucată | 150 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 416665.5
33100000-1 | 86 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți | bucată | 10 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 5000
33100000-1 | 87 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SC Bălți | bucată | 140 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 36120
33100000-1 | 88 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SC Bălți | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SC Bălți | bucată | 10 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 9260
33100000-1 | 89 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570527 Single holder, small | pachet | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 15000
33100000-1 | 90 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570004 O-ring 9.3 x 2.4 | pachet | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6800
33100000-1 | 91 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570616 Latch | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2833.33
33100000-1 | 92 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3451728A PE tube 4x1 | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4166.66
33100000-1 | 93 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3456226 MALE CONNECTOR FOR SUCTION ROD | pachet | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1333.33
33100000-1 | 94 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570012 O-ring 2.7 x 1.5 | pachet | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 666.66
33100000-1 | 95 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34517332 Pressure spring | pachet | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1041.66
33100000-1 | 96 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570457 O-ring 5.0 x 1.6 | pachet | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 666.66
33100000-1 | 97 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 34570241 O-RING 9.19X2.62 | pachet | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 833.33
33100000-1 | 98 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3477103A Tubing connector d3.5x1/8” | pachet | 3 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2125
33100000-1 | 99 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți | 3477084A Tubing connector d7x1/8” | pachet | 4 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2833.33
33100000-1 | 100 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 4000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 77-99) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 4000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 77-99) | proceduri de dializă | 4000 |  |  |  |  | Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului. | 1470751.29
33100000-1 | 101 | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 500 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 62500
33100000-1 | 102 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 5000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 418750
33100000-1 | 103 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 5500 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 482625
33100000-1 | 104 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 11000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 550000
33100000-1 | 105 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi, SR conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 11000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 47630
33100000-1 | 106 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 11000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 47630
33100000-1 | 107 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 60 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 20859
33100000-1 | 108 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 5 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2500
33100000-1 | 109 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 5 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2500
33100000-1 | 110 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 250 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 308000
33100000-1 | 111 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 60 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 41700
33100000-1 | 112 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 10 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 9260
33100000-1 | 113 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul | bucată | 100 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 105300
33100000-1 | 114 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 135860
33100000-1 | 115 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308771-Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | bucată | 8 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 8000
33100000-1 | 116 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308791-Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | bucată | 8 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 7440
33100000-1 | 117 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308811-Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | bucată | 8 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6640
33100000-1 | 118 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308831-Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | bucată | 8 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6240
33100000-1 | 119 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | M302251-Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2000
33100000-1 | 120 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6438791-Filter cartridge for water inlet filter *4008 | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 21000
33100000-1 | 121 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308541-GRAVEL COARSE 2.0-3.15MM | bucată | 75 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6000
33100000-1 | 122 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308561-GRAVEL FINE 1.0-2.0MM | bucată | 375 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 30000
33100000-1 | 123 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6308571-BIRM FILTERING MATERIAL | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 9850
33100000-1 | 124 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul | 6316991-ACTIVATED CARBON | bucată | 200 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 40000
33100000-1 | 125 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 11000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr.101-124) | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 11000proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr..101-124) | proceduri de dializă | 11000 |  |  |  |  | Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului. | 2372284
33100000-1 | 126 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat | bucată | 500 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 43875
33100000-1 | 127 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR Comrat | Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR Comrat | bucată | 1000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 50000
33100000-1 | 128 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi SR conform necesităților IMPS SR Comrat | bucată | 500 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2165
33100000-1 | 129 | Ac pentru puncţie, venă (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMPS SR Comrat | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMPS SR Comrat | bucată | 1000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 4330
33100000-1 | 130 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Comrat | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Comrat | bucată | 25 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 17375
33100000-1 | 131 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat | bucată | 10 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 10530
33100000-1 | 132 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Comrat | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Comrat | bucată | 2 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 1852
33100000-1 | 133 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesitățilorIMSP SR Comrat | bucată | 50 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 61600
33100000-1 | 134 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | 6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 67930
33100000-1 | 135 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat | F40012394 Filter cartridge GX1 9 ¾ ” 1µm Granumix | bucată | 4 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 800
33100000-1 | 136 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat (echivalent loturilor 126-135 | Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat (echivalent loturilor 126-135) | proceduri de dializă | 500 |  |  |  |  | Dispozitivele medicale ofertate în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului. | 260457
33100000-1 | 137 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime | bucată | 1300 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 108875
33100000-1 | 138 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Sfânta Treime | bucată | 1920 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 168480
33100000-1 | 139 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,. | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,. | bucată | 12 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 11112
33100000-1 | 140 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfânta Treime | bucată | 26 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 18070
33100000-1 | 141 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | bucată | 3000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 12990
33100000-1 | 142 | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16 G, bucăţi conform necesităților IMSP Sfânta Treime | bucată | 3000 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 12990
33100000-1 | 143 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților SCM Sfânta Treime, | bucată | 400 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 139060
33100000-1 | 144 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 135860
33100000-1 | 145 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308771-Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | bucată | 4 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4000
33100000-1 | 146 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308791-Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | bucată | 4 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3720
33100000-1 | 147 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308811-Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | bucată | 4 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3320
33100000-1 | 148 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6308831-Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | bucată | 4 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3120
33100000-1 | 149 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | F40012394-Filter cartridge GX1 9 ¾ ” 1µm Granumix | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2000
33100000-1 | 150 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | 6715761-FILTER FOR FAN | bucată | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2425
33100000-1 | 151 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M302671-GREASE UNISILKON L 250 L (CONTENT OF TUBE 10G) | bucată | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 875
33100000-1 | 152 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M404611-LOWER PART FOR BIBAG CONNECTOR FLAP *5008S/X *6008 | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1170
33100000-1 | 153 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M487431-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 24-32CM *4008B/S *4008S V10 *5008/S | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3740
33100000-1 | 154 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M487641-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 32-48CM *4008B/S *4008S V10 *5008/S | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 5260
33100000-1 | 155 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M404591-EBM DOOR RIGHT SIDE *5008S/X | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 7400
33100000-1 | 156 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | M501721-EBM DOOR LEFT SIDE CORDIAX *5008S (M501721) | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 7400
33100000-1 | 157 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | F00010189-Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side) | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4300
33100000-1 | 158 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, | F00010191-Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7 | bucată | 12 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 16560
33100000-1 | 159 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR | bucată | 40 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 20000
33100000-1 | 160 | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, | Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR, | bucată | 100 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 34765
33100000-1 | 161 | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR | bucată | 8 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 2064
33100000-1 | 162 | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP scr | Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg,conform necesităților IMSP scr | bucată | 1656 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 145314
33100000-1 | 163 | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR, | Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR | bucată | 1656 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 138690
33100000-1 | 164 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR, | bucată | 1752 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 87600
33100000-1 | 165 | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR | Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR | bucată | 4 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 4928
33100000-1 | 166 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR, | bucată | 4 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 3704
33100000-1 | 167 | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR | Dezinfectant pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR | bucată | 51 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 35445
33100000-1 | 168 | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP IMSP SCR | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP IMSP SCR | bucată | 58 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 61074
33100000-1 | 169 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00003300 AquaBplus1000 | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 353980
33100000-1 | 170 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00003212 AquaBplus Option Ringbase | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 18806.4
33100000-1 | 171 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00003313 AquaBplus Option RingUnit, 1 Ring | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 21972.5
33100000-1 | 172 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00003416 Packaging AquaBplus, Plywood, upright | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 12780
33100000-1 | 173 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6344971 SOCKET CEE 16A TYPE 5103A | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 7380
33100000-1 | 174 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6311901 Solenoid valve – 1» | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 10458
33100000-1 | 175 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011567 Calpeda booster station TWIN META | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 63980
33100000-1 | 176 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00009536 Zeolith Filter TX 1665 | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 43980
33100000-1 | 177 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011863 Ball valve, 2 x internal thread 1”, AISI 316 | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1420
33100000-1 | 178 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011866 Reducing nipple male 1»1/4 – 1», SS316 | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2480
33100000-1 | 179 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011872 Reducing socket female 2» – 1»1/4, SS316 | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 685.4
33100000-1 | 180 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011948 Reducing angle 90° 2x F 1»1/2-1»1/4, 316 | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 511.6
33100000-1 | 181 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011871 Reducing socket M 1”1/2 – F 1”1/4, SS316 | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 175.8
33100000-1 | 182 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011877 90° elbow 2x female 1»1/4, SS316 | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 459.6
33100000-1 | 183 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001212 Double Nibble SS; 1 ¼” incl. Sealings | bucată | 3 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1735.2
33100000-1 | 184 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6345761 HOSE TO CONNECT 2 ROTEX-TANKS | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1207
33100000-1 | 185 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00012021 Drain complete Clack WPT Wall mounted | bucată | 3 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 4620
33100000-1 | 186 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40012419 ANTI-SYPHON TRAP WITH FUNNEL D50 *INSTALLATION FWT | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1236
33100000-1 | 187 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00000982 “HOSE-PVC 24X6,4/2M INCL. FITTINGS 1 ¼ | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3280
33100000-1 | 188 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001160 Hose-PVC 24x6,4/3m incl. Fittings 1 ¼» | bucată | 8 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 15360
33100000-1 | 189 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001161 HOSE-PVC 24X6,4/5M INCL. FITTINGS 1 ¼» | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 5160
33100000-1 | 190 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6311201 TEFLON TAPE (PTFE) 12MM WIDTH | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 55.2
33100000-1 | 191 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6326261 PIPE SEALING CORD LOCTITE 55 150M | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 572.8
33100000-1 | 192 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40005152 WASSERMELDER 100-240V AQUAPRE DETECT | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6180
33100000-1 | 193 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6341781 LEAKAGE SENSOR WITH CABLE AQUADETECTOR | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 780
33100000-1 | 194 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309331 PVC-tubing 19x4mm white | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3260
33100000-1 | 195 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40012375 Hose clip threaded D20-32mm stainless | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 592
33100000-1 | 196 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1878
33100000-1 | 197 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6350911 TEST TOTAL HARDNESS FWT | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 756
33100000-1 | 198 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001213 Cable tray (130 x 70 x 2000 mm with cover (can only be ordered in 2 m sections) | bucată | 80 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 68352
33100000-1 | 199 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00001214 End caps | bucată | 40 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 9136
33100000-1 | 200 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main) | bucată | 100 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 15500
33100000-1 | 201 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309351 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (50 m ring main) | bucată | 50 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 7750
33100000-1 | 202 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AFSH13/28A | bucată | 130 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3354
33100000-1 | 203 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 50 x 3 mm | bucată | 6 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6480
33100000-1 | 204 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6325111 Clip half-shell 3 m (for straight routing of PE-Xa tube) | bucată | 6 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 800
33100000-1 | 205 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/SINST.FWT | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6780
33100000-1 | 206 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 15600
33100000-1 | 207 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT | bucată | 10 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2764
33100000-1 | 208 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40001179 PE-Xa sampling set | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 5560
33100000-1 | 209 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6314711 90° PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves | bucată | 70 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 7518
33100000-1 | 210 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6314721 45° elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves | bucată | 60 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 6444
33100000-1 | 211 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309401 Sleeve, 25 x 3.5 mm; (PVDF) | bucată | 100 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2500
33100000-1 | 212 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6325631 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS FOR CONDUIT MOUNTING MSC | bucată | 1 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3318
33100000-1 | 213 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6342721 Double connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm) | bucată | 2 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 9785
33100000-1 | 214 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6311081 CLOSURE NIPPLE DN6 R ¼’’-11MM S/S MSC S/S STAINLESS STEEL; CHECK VALVE | bucată | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 10920
33100000-1 | 215 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6366021 Flat gasket 11.5 x 5 x 3.6 EPDM, (for dialysis water connection only) | bucată | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 557
33100000-1 | 216 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F40007102 O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM, | bucată | 5 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 11
33100000-1 | 217 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00010192 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=10 | bucată | 6 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 8280
33100000-1 | 218 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00010191 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7 | bucată | 12 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 33120
33100000-1 | 219 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6311111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side) | bucată | 18 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 7909.2
33100000-1 | 220 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00006166 The hook (mediar) | bucată | 8 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 2804.8
33100000-1 | 221 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | M552891 HOSE CLIP D14.5 STAINLESS | bucată | 30 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1854
33100000-1 | 222 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309771 Screw, Spax, 4x50 | bucată | 200 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 200
33100000-1 | 223 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309751 Screw, Spax, 5x50 | bucată | 200 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 240
33100000-1 | 224 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6309711 Dowel, Fischer, S8 | bucată | 200 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 520
33100000-1 | 225 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | 6314961 Dowel, Fischer, S 10 | bucată | 200 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 1160
33100000-1 | 226 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00011376 MediaR P/D | bucată | 8 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 57440
33100000-1 | 227 | Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR | F00010491 U-bend/siphon | bucată | 8 |  |  |  |  | În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025 | 3300.8
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg | bucată | 756 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 378333.33
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg | bucată | 616 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 300000
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg | bucată | 108 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 63000
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S | bucată | 234 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 682500
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | . Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R | bucată | 6400 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 1386666.66
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | bucată | 3700 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 40083.33
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi | bucată | 3700 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 40083.33
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii | bucată | 526 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 800000
33100000-1 | 228 | Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): | Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box) | bucată | 327 |  |  |  |  | Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile. | 770000
|  |  |  | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet3
nr lot |  | Cantitatea Necesară IC | Cantitatea Necesară SCR | SC Militar Central
1 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene | 2
2 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 0 | 10
3 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  | 20
4 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm |  | 5
5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
6 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
7 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 20
8 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | 10
9 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | 40
10 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 20
11 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | 10
12 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 20
13 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | 50
14 | Masca apnee nazala marimea L | 2
15 | Masca apnee nazala marimea M | 2
16 | Sac pentru perfuzat | 200
17 | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | 10 |  | 100
18 | Senzor pentru nivel | 400
19 | Set de salvare sîngelui autolog | 20
20 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive |  | 10
21 | Set pentru dilatatoare vasculare |  | 30
22 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | 150
23 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | 20
24 | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  | 10

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________