## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Aspirator chirurgical (performanță avansată) | Aspirator chirurgical (performanță avansată) |  |  |  | Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350 Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector Selector mecanic de vas Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas Vas tip reutilizabil Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea Suport cu rotile ≥ 4 roti Roti cu frâna da, ≥ 2 buc. Mâner pentru transportare Pedală de pornire/oprire a aspirației Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 2 | Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L | Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți Frâne Lumină interior Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC Zgomot < 50 dB
33100000-1 | 3 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură |  |  |  | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate 80 - 100 l Domeniul de temperatură programabil 5 - 70 grade C Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Ușa dubla Ușa interna din sticla Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 4 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum |  |  |  | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da Alarme acustică, vizuală Durata sterilizartii reglabilă da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare da Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin HEPA filtru da Sistem de răcire a aburului pentru drenaj da Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior minim 100 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2℃ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da Rezervor minim 100 litri din care autoclavul preia apa necesară pentru sterilizare da Înregistrator date da Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz
33100000-1 | 5 | Distilator | Distilator |  |  |  | Distilator Cod 270400 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de înalta calitate, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient ≥ 2l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox pH 5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm Modul de operare continuu Protecție in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa Alimentare 380 V- 50 Hz
33100000-1 | 6 | Saltea anti escare gradul I, cu celule tip fagure | Saltea anti escare gradul I, cu celule tip fagure |  |  |  | Saltea anti escare gradul I, cu celule tip fagure Cod Anexa 3 Descriere Salteaua anti escare previne apariția escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua anti escare va ajuta la vindecarea acestuia împreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viată prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule) minim 130 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție Celule tip fagure conectate în două grupe A și B Greutatea maximă suportată minim 110 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului Nivel de zgomot redus Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 7 | Saltea anti escare gradul II și III, cu celule cilindrice | Saltea anti escare gradul II și III, cu celule cilindrice |  |  |  | Saltea anti escare gradul II și III, cu celule cilindrice Cod Anexa 4 Descriere Salteaua anti escare previne apariția escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua anti escare va ajuta la vindecarea acestuia împreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viată prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție Celule cilindrice conectate în două grupe A și B Greutatea maximă suportată minim 140 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului Nivel de zgomot redus Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 8 | Dispozitiv de compresie pneumatică intermitentă | Dispozitiv de compresie pneumatică intermitentă |  |  |  | Dispozitiv de compresie pneumatică intermitentă Cod Descriere Sistem de terapie prin compresie in jurul membrelor posterioare prin intermediul unor manjete, astfel îmbunătățește circulația venoasă pentru a atenua edemul limfatic la nivelul membrelor inferioare și pentru a preveni tromboza venoasă profundă (TVP) și embolia pulmonară (EP). Parametrul Specificația Caracteristici sistem (compresor) Compresie secvențiala Interval de presiune ajustabil Permite scăderea presiunii de lucru Ciclul de umflare 6-15 minute Ciclul de dezumflare sa fie bazat pe măsurarea detecției umplerii vasculare Număr de canale 2 Interfața min 7 inch Greutatea dispozitivului Max. 2,5 Kg Cârlige pentru fixare de marginea patului Alarme audibile de presiune joasa/ridicata, baterie Nivel de zgomot redus pana la 60 dB Baterie pina la 4 ore Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Tipul manjeta /mâneca Reutilizabile Cantitatea manjeta /mineca marimea S 2 buc. Cantitatea manjeta /mineca marimea M 2 buc. Cantitatea manjeta /mineca marimea L 2 buc. Material impermiabil, rezistent la curățare și dezinfecție Set de tuburi Note Garanție 2 ani Training personal medical, ingineri Manual de utilizare in limba de stat Manual de Service
33100000-1 | 9 | Aspirator chirurgical cu recipient de unica folosința | Aspirator chirurgical cu recipient de unica folosința |  |  |  | Aspirator chirurgical cu recipient de unica folosința Descriere Aspiratoarele chirurgicale cu recipient de unica folosința pentru colectarea fluidelor biologice tip deșeuri anatomopatologice Parametru Specificația Limita maximă a presiunii de vacuum ≥ - 80KPa Presiunea de vacuum 0 -60 kPa Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector recipient de unica folosința pentru colectarea fluidelor biologice Numărul vaselor 1 buc. Capacitatea, L 1/2 L Protecție la umplere pentru fiecare vas Suport Canistra din material acril container lichide, cu valve protecție si agent solidifiant incorporat 2 buc filtru protecție sursa vacuum 1 buc. conectare sursa vaccum standard DIN 1 buc. tub conectare sursa de vacuum 1 buc. tub conectare sonda de aspirație 1 buc. portul de conectare pentru tubul de aspirație pacient sa fie in exteriorul dispozitivului de aspirație propriu zis pentru a exclude contactul fluidelor biologice cu dispozitivul si contaminarea acestuia Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea sa poată fi montat simplu, cu o singura mana -sa nu necesite conexiuni interne sau externe cu dispozitivul de aspirație propriu zis- pentru o functionare simpla ,fara risc pentru operator Accesorii recipient de unica folosința pentru colectarea fluidelor biologice tip deșeuri anatomopatologice 10 buc
33100000-1 | 10 | Sistem încălzire pacient cu flux de aer cald | Sistem încălzire pacient cu flux de aer cald |  |  |  | Sistem încălzire pacient cu flux de aer cald Cod Descriere Sistemul de încălzire pacient cu flux de aer poate fi utilizat la pacienții adulți si pediatrici. Acesta consta într-o unitate de încălzire reutilizabila cu display OLED si paturi încălzire de unica folosința. Parametru Specificație Domeniul de temperatură programabil, minim 4 regimuri de la 35 pana la 40 grade Celsius Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Construcția Exterior masa plastica, cu miner ușor de transportat Furtun de transmitere aier cald la pacient Greutate 7-8 kg Alarmă Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 11 | Pompă eterală | Pompă eterală |  |  |  | Pompă eterală Descriere Pompa de alimentare enterală permite pacienților cu hrănire atât pentru copii, cât și pentru adulți, capacitatea de a menține un stil de viață normal, ceea ce duce la o mai mare respectare a regimurilor de hrană prescrise. Parametrul Specificația Display Date afișate Alarme Rata Volum infuzat Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 ml - 3000 ml Rata fluxului 1-400 ml/hr Incrimentarea volum 1-3000 ml/hr, incrementare 1ml sau 50ml Greutate <500g Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie incorporata Durata de operare autonoma ≥24 h Accesorii Circuite ≥ 200 buc
33100000-1 | 12 | Videoduodenoscop | Videoduodenoscop |  |  |  | Videoduodenoscop Descriere Destinat procedurilor invazive de colangiopancreatografie retrogradată endoscopică (ERCP) cu scop de a ajuta medicul gastroenterolog să vizualizeze canalele biliare, permițând inclusiv intervenția terapeutică în anumite cazuri Parametrul Specificația Sistem optic Cameră video CCD integrată Fibră de lumină integrată Câmp de vedere minim 90ᵒ Direcția de vizualizare minim 4ᵒ în partea posterioară Adâncimea câmpului de vizualizare cel puțin diapazonul 10-50 mm Caracteristici fizice Diametrul exterior al capului distal Ø maxim 14 mm Diametrul exterior al tubului de inserție Ø maxim 12 mm Lungimea de lucru minim 1100 mm Lungimea totală maxim 1600 mm Canal instrumentar Ø minim 4 mm Unghi de flexiune al capului distal Sus minim 110ᵒ Jos minim 90ᵒ Stânga minim 90ᵒ Dreapta minim 100ᵒ Port de alimentare și aspirare Aer / apă / vacuum Elevator canal instrumentar Ghidare canulată a canalului instrumentar Adaptat pentru spălare și dezinfectare în mașină automată Echipat cu manete pentru ajustare poziții Sus/Jos; Stânga/Dreapta; Elevator canal; Blocare poziție; Butoane pentru achiziție și vizualizare de imagini minim 3 Accesorii Valvă aer/apă minim 4 buc. Valvă aspirație minim 4 buc. Valvă pentru biopsie minim 2 buc. Piesă bucală endoscopică minim 1 buc. Capac de protecție rezistent la apă minim 1 buc., dacă dispozitivul necesită Compatibilitate cu sistemele endoscopice existente în dotarea IMSP IMU CV-190 & CLV-190 Cerințe obligatorii Manual de utilizare în limba de stat în format electronic sau pe suport de hârtie Instruire utilizatori: *condiții de reprocesare după fiecare utilizare; *condiții de păstrare; *inspecția zilnică a dispozitivului
33100000-1 | 13 | Stație de purificare a apei pentru hemodializă | Stație de purificare a apei pentru hemodializă |  |  |  | Stație de purificare a apei pentru hemodializă Descriere Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă Parametrul Specificația Caracteristici stație de osmoză inversată Display Tehnologie de economisire a apei Alimentare tensiune 220V, 50Hz Presiune de intrare apă 2 - 5 Bari Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă Dezinfecție termică / chimică a conturului Tubulatura și structura sistemului de osmoză inversă oțel inoxidabil / alte materiale anticorozive și igienice Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 250 l/oră Conductivitatea electrică până la 5mS Microbiologia Lampă UV / filtru bactericid (cartuș Inel (buclă) de conectare a mașinilor de hemodializă cel puțin 4 conexiuni Presiune de ieșire a permeatului minim 2 bari Sistem de prefiltrare Valvă de protecție acționată electric Valvă de reducere presiune Sistem de filtrare cu nisip Rezervor cu nisip + controler programabil Filte minim 20 inch de prefiltrare a apei în trei etape (cel puțin) fitru 20 (µm) fitru 10 (µm) fitru 5 (µm) Robinete de închidere la fiecare filtru Furtun, coturi, elemente de conexiune Sistem de dedurizare a apei Cu debitmetru și sistem de bypass Manuale manual de utilizare in limba de stat manual de service in limba engleza
33100000-1 | 14 | Aparat de dializa
33100000-1 | 15 | Dulap încălzitor pentru soluții | Dulap încălzitor pentru soluții |  |  |  | Dulap încălzitor pentru soluții Cod Descriere Dulap care permite încălzirea soluțiilor perfuzabile / infuzabile, cât și menținerea lor la o anumită temperatură Parametru Specificaţie Capacitate Volum cameră cel puțin 75 litri sau aproximativ 35-40 flacoane, 500ml Domeniul de temperatură programabil cel puțin în diapazonul de la 35 pina la 50 grade celsius Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Sertare / rafturi da Construcția interioară din oțel inox / aluminiu Mobil 4 roti, 2 frine Alaramă vizuala si sonora Alarma la lasarea ușei / sertarelor deschise Alimentarea 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 16 | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare |  |  |  | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, ±50 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganizme Locul distrugerii microorganizmelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan prezentarea testărilor eficacității dispozitivului medical
33100000-1 | 17 | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie |  |  |  | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie Anexa 2 Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare 100 m3/oră, ±20 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganizme Locul distrugerii microorganizmelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan prezentarea testărilor eficacității dispozitivului medical

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aspirator chirurgical (performanță avansată) | Aspirator chirurgical (performanță avansată) | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 154166.66
33100000-1 | 2 | Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L | Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333.33
33100000-1 | 3 | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură | Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000
33100000-1 | 4 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166666.66
33100000-1 | 5 | Distilator | Distilator | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66666.66
33100000-1 | 6 | Saltea anti escare gradul I, cu celule tip fagure | Saltea anti escare gradul I, cu celule tip fagure | bucată | 30 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 7 | Saltea anti escare gradul II și III, cu celule cilindrice | Saltea anti escare gradul II și III, cu celule cilindrice | bucată | 60 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 330000
33100000-1 | 8 | Dispozitiv de compresie pneumatică intermitentă | Dispozitiv de compresie pneumatică intermitentă | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33333.33
33100000-1 | 9 | Aspirator chirurgical cu recipient de unica folosința | Aspirator chirurgical cu recipient de unica folosința | bucată | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 10 | Sistem încălzire pacient cu flux de aer cald | Sistem încălzire pacient cu flux de aer cald | bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 384000
33100000-1 | 11 | Pompă eterală | Pompă eterală | bucată | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 67500
33100000-1 | 12 | Videoduodenoscop | Videoduodenoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 396000
33100000-1 | 13 | Stație de purificare a apei pentru hemodializă | Stație de purificare a apei pentru hemodializă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1250000
33100000-1 | 14 | anulat
33100000-1 | 15 | Dulap încălzitor pentru soluții | Dulap încălzitor pentru soluții | bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 750000
33100000-1 | 16 | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare | bucată | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000
33100000-1 | 17 | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie | Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie | bucată | 34 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 198333
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | [10 empty] | 4189999.64
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________