Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr._____ din „____” ________ 20___

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție __________________ din __________

Obiectul achiziției: Monitor profesional portabil pentru măsurarea radonului și toronului, tip RTM 1688-2 sau echivalent

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Monitor profesional portabil pentru măsurarea radonului și toronului RTM 1688-2 sau echivalent |  |  |  | Aparat de bază RTM 1688-2 (SARAD GmbH, Germania) sau echivalent, care include monitorul și pompa integrată pentru măsurători rapide și spectrografie. Aparat profesional portabil pentru măsurarea radonului și toronului, tip RTM 1688-2 sau echivalent, cu performanțe echivalente sau superioare. Kituri suplimentare: Aqua Kit (pentru apă) și sonde pentru sol, compatibile cu echipamentul ofertat. Kit pentru măsurarea radonului în apă și kit pentru gaze din sol, compatibile cu echipamentul ofertat. Principiu de măsurare: spectroscopie alfa utilizând detectoare semiconductoare și camere de înaltă tensiune. Interval de măsurare: 1 până la 10 000 000 Bq/m3. Tip detector: minimum 4 detectoare de siliciu de 200 mm2 sau echivalent. Volumul camerei interne: aproximativ 250 ml. Timp de răspuns: regim rapid maximum 12 minute; regim lent maximum 120 minute. Sensibilitate: minimum 3 numărări/min la 1 000 Bq/m3 în regim rapid. Precizie: < 5%. Stocare date: memorie pentru minimum 2 047 de înregistrări, cu spectre alfa complete pentru verificarea erorilor. Alimentare: adaptor de rețea 18V/DC sau echivalent și baterie internă reîncărcabilă. Autonomie: până la 14 zile de funcționare în regim interval sau echivalent. Dimensiuni orientative: 232 x 182 x 135 mm; greutate orientativă: 3,5 kg. Pompă încorporată: pompă cu membrană cu debit de aproximativ 0,3 l/min, funcționare continuă sau la intervale. Kit apă: protecție împotriva pătrunderii apei, cu oprire automată a pompei pentru prevenirea deteriorării camerei de înaltă tensiune. Kit gaze din sol: sonde/packer pentru aspirarea aerului din sol direct în dispozitiv. Măsurarea apei: sistem cu balon de barbotare/degazare într-o buclă de aer etanșată, cu atingerea stării de echilibru în aproximativ 30 de minute. Integrare software: Radon Vision sau echivalent, pentru calcularea concentrației activității radonului, luând în considerare volumul și temperatura probelor. Termen de garanție: minimum 5 ani. |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________    Numele, Prenumele:_____________________________    În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________    Adresa: __________________________

Anexa nr. 23
la Documentația standard
nr._____ din „____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 10 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9.]

Numărul procedurii de achiziție __________________ din __________

Obiectul achiziției: Monitor profesional portabil pentru măsurarea radonului și toronului, tip RTM 1688-2 sau echivalent

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38341000-7 | Monitor profesional portabil pentru măsurarea radonului și toronului RTM 1688-2 sau echivalent | buc. | 1 |  |  |  |  | Iulie 2026 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________    Numele, Prenumele:_____________________________    În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________    Adresa: __________________________