## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 10)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1.1 | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS | Troleu pentru chirurgie VATS și bronhoscopie rigidă |  |  |  | 1.1Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS Troleu pentru chirurgie VATS și bronhoscopie rigidă-1 buc Cerințe tehnice minime · Destinat utilizării în sala de operație · Prevăzut cu minim 4 rafturi și minim 1 sertar · Stabilizator de tensiune și/sau transformator de izolare atașat sau încorporat · Sistem de distribuție a energiei electrice integrat (lateral sau posterior), pentru evitarea conectării multiple la surse externe · Minim 4 roți antistatice, pivotante, cu sistem de blocare · Suport lateral pentru butelie, cu sistem de fixare compatibil cu buteliile livrate · Suport adaptor pentru fixarea capului de cameră · Tastatură pentru introducerea datelor pacientului și operarea sistemului Unitate de stocare USB cu capacitate minimă de 32 GB pentru salvarea datelor video și foto Monitor principal Cerințe tehnice minime: · Diagonală minimă: 26 inch · Tehnologie afișaj: TFT, LED sau echivalent · Rezoluție minimă: Full HD (1920 × 1080) · Unghi de vizualizare minim: 178° (orizontal și vertical) · Intrare video compatibilă cu videoprocesorul · Ieșire video (video output) disponibilă · Montat pe braț articulat cu minim 2 segmente · Lungime totală braț: minim 0,5 m Permite reglaj pe 3 axe: vertical, orizontal și anterior-posterior Monitor medical suplimentar-1buc Cerințe tehnice minime: Diagonală minimă: 26 inch Rezoluție minimă: Full HD (1920 × 1080) Unghi de vizualizare minim: 178° Montat pe suport mobil independent Suport cu minim 4 roți, dintre care minim 2 blocabile Înălțime minimă suport: 1,3 m Braț articulat minim 30 cm Transmisie imagine prin: · cablu (lungime minimă 7 m) · și wireless (Wi-Fi și/sau Bluetooth) Videoprocesor- 1buc Cerințe tehnice minime: · Rezoluție minimă: Full HD (1920 × 1080) · Transmitere imagine către monitor · Reglare automată și manuală a intensității luminii · Funcție presetări personalizate · Stocare date video și foto pe memorie USB externă sau videorecorder · Reglare automată a culorilor · Funcție Automatic White Balance Control de pe panou și de pe cap-camera Cap-cameră-1 buc Cerințe tehnice minime: · Tehnologie minim 3 CCD sau echivalent superior · Rezoluție minimă: Full HD Zoom optic minim 2x Zoom digital minim 1,5x Interval focalizare: 16–26 mm sau metodă echivalentă care asigură diapazoanele solicitate · Lungime cablu minim: 3 m · Compatibil cu telescop rigid · Sterilizabil autoclav sau altă metodă de dezinfectare · Filtru anti-moire sau echivalent Minim 2 butoane programabile Sursă de lumină- 1 buc Cerințe tehnice minime: · Tip LED · Durată de viață minimă: 10.000 ore · Reglare intensității manuală și automată · Mod standby disponibil Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Richard Wolf, Olympus, K. Storz. Sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente in institutie. Calibri fibră optică- 1 buc Cerințe tehnice minime: · Diametru: 4–5 mm · Lungime minimă: 2,5 m · Autoclavabil 134°C · Compatibil cu sursa de lumină livrată Conectorul la endoscopul rigid cu filet compatibil cu endoscoapele rigide de la Richard Wolf, Olympus și K. Storz Insuflator CO²- 1 buc Cerințe tehnice minime: · Debit de insuflație reglabil: minim necesar 1-45 l / min · Afișarea parametrilor presetați: debit, presiune, gaz consumat, nivelul de gaz in butelie cu pictograma sau date numerice la ecranul insuflatorului. · Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate. · Reglarea presiunii intraoperatorie cu minim 1 unitate · Intervalul de presiune minim necesar 3-22 mm Hg. · Tub de insuflare CO2 fara filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din institutie, reutilizabil autocalvabil · Filtre pentru filtrarea gazului insuflat compatibile cu tuburile reutilizabile mentionate si insuflatorul dat minim 50 buc. · Lungimea tubului de insuflare: min 2.5 m · Alarme pentru presiune intraoperatorie excesiva, finisarea gazului din butelie · Furtun de conectare cu butelia de înaltă presiune · Capacitate buteliilor pentru CO² minim 8 litri fiecare - 2 buc · Buteliile pentru gazul comprimat- cu conector tip “tata” cu filet cu marimea 1/2’ sau DIN 477 conector german și reductor cu manometre pentru afișarea presiunii din interiorul buteliei La livrare, buteliile să fie încărcate 1.2 Diatermocoagulator- 1 buc Cerințe minime: · Ecranul tactil (touchscreen) · Memorie de cel puțin 3 presetari pentru parametrii de lucru · Porturi de operare: monopolar minim 1 buc, bipolar minim 1 buc. · 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. · 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray · Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω · Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω · Pedală de comandă dublă pentru mediu umed · Electrod neutru refolosibil din cauciuc siliconic - 4 buc · Cablu electrod neutru, lungime minimă 3 m - 2 buc Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. Cablu monopolar- 1 buc Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector pentru instrument: conector pin mama 4mm Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade Cablu bipolar- 1 buc lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug” Reutilizabil Autoclavabilă 134 grade 1.3 Sistem de sigilare vase cu ultrasunete- 1 buc- opțional Cerințe minime: a) Modul sigilare vase care contine: 1. Taierea tesutului dupa sigilare sa se faca ultrasonic 2. Sigilarea vaselor sa se faca prin tehnologie bipolara 3. Compatibil cu electrocoagulatorul de inalata performanta specificat sau ca sistem separat 4. Sa asigure sigilare vase de minim 5 mm 5. Afisaj digital cu tehnologie “touch screen” b) Sa aiba port separat si pentru disectie ultrasonica c) Sa accepte si pense de disectie ultrasonica d) Traductor pentru sistem sigilare vase cu tehnologie ultrasonica – 1 buc 1. reutilizabil 2. autoclavabil e) Pensa sigilare vase pentru chirurgie toracoscopica - 5 buc 1. rotativa 360° bidirectional 2. cu 2 butoane de comanda pentru: 1. taiere si sigilare 2. numai sigilare 3. Cu tehnologie ultrasonica de taiere (nu taiere mecanica prin cutit) 4. Lungime minim 35 cm 5. Diametrul maxim 5mm 6. Maner tip pistol 1.4 Instrumente: Clipoaplicator tip HORIZONT- 1 buc Aplicator de clips endoscopic Mediu-Mare de 10 mm demontabil orizont Lungime extinsă disponibilă (ax de 45 cm); Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget Proiectat pentru a fi utilizat cu cleme metalice tip Weck® Horizon®. Clipoaplicator tip Hem-o-lok L (violet)- 1 buc Aplicator de clips endoscopic Mare de 10 mm x 320- 330 mm demontabil orizont; Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° al arborelui aplicatorului cu un singur deget Endoscop rigid 30 grade- 2 buc Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 300 mm +/- 10 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: compatibilă cu cap camera ofertată Tip conector cablu fibrooptic: compatibil cu cablu fibră optică ofertată
33100000-1 | 1.2 | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS | Diatermocoagulator- |  |  |  | Diatermocoagulator- 1 buc Cerințe minime: · Ecranul tactil (touchscreen) · Memorie de cel puțin 3 presetari pentru parametrii de lucru · Porturi de operare: monopolar minim 1 buc, bipolar minim 1 buc. · 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. · 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray · Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω · Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω · Pedală de comandă dublă pentru mediu umed · Electrod neutru refolosibil din cauciuc siliconic - 4 buc · Cablu electrod neutru, lungime minimă 3 m - 2 buc Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. Cablu monopolar- 1 buc Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector pentru instrument: conector pin mama 4mm Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade Cablu bipolar- 1 buc lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug” Reutilizabil Autoclavabilă 134 grade
33100000-1 | 1.3 | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS | Sistem de sigilare vase cu ultrasunete (opțional) |  |  |  | Sistem de sigilare vase cu ultrasunete- 1 buc- opțional Cerințe minime: a) Modul sigilare vase care contine: 1. Taierea tesutului dupa sigilare sa se faca ultrasonic 2. Sigilarea vaselor sa se faca prin tehnologie bipolara 3. Compatibil cu electrocoagulatorul de inalata performanta specificat sau ca sistem separat 4. Sa asigure sigilare vase de minim 5 mm 5. Afisaj digital cu tehnologie “touch screen” b) Sa aiba port separat si pentru disectie ultrasonica c) Sa accepte si pense de disectie ultrasonica d) Traductor pentru sistem sigilare vase cu tehnologie ultrasonica – 1 buc 1. reutilizabil 2. autoclavabil e) Pensa sigilare vase pentru chirurgie toracoscopica - 5 buc 1. rotativa 360° bidirectional 2. cu 2 butoane de comanda pentru: 1. taiere si sigilare 2. numai sigilare 3. Cu tehnologie ultrasonica de taiere (nu taiere mecanica prin cutit) 4. Lungime minim 35 cm 5. Diametrul maxim 5mm 6. Maner tip pistol
33100000-1 | 1.4 | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS | Set Instrumente: |  |  |  | Instrumente: Clipoaplicator tip HORIZONT- 1 buc Aplicator de clips endoscopic Mediu-Mare de 10 mm demontabil orizont Lungime extinsă disponibilă (ax de 45 cm); Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget Proiectat pentru a fi utilizat cu cleme metalice tip Weck® Horizon®. Clipoaplicator tip Hem-o-lok L (violet)- 1 buc Aplicator de clips endoscopic Mare de 10 mm x 320- 330 mm demontabil orizont; Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° al arborelui aplicatorului cu un singur deget Endoscop rigid 30 grade- 2 buc Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 300 mm +/- 10 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: compatibilă cu cap camera ofertată Tip conector cablu fibrooptic: compatibil cu cablu fibră optică ofertată
33100000-1 | 2 | Тrоlеu laparoscopic cu accesorii de bază | Тrоlеu laparoscopic cu accesorii de bază |  |  |  | Troleu laparsocopic 3D cu NIR/ICG Descriere Stație laparoscopică pentru vizualizare și intervenții 3D și NIR/ICG. Include Troliu, 2 monitoare pentru chirurg și asistent, videoprocesor cu cap cameră, sursă de lumină, insuflator, pompă fluidică, diatermie. Parametrul Specificația Troliu Sa specifice modelul Dimensiuni min. 450x450x1100 mm Rafturi min. 3 buc, numărul rafturilor să asigure spațiu pentru toate componentele troliului Sertar da Mânier manipulare da Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu da, min 1500 VA, 220-240 V Sistem de distribuție al energiei electrice incorporat in troliu (lateral sau spate) da, min 8 prize Roti Minim 4 buc, blocabile. Suport butelie cu sistem de fixare laterala da Adaptor- fixator pentru cap-camera atașat de troliu pentru păstrarea cap-camerei . da Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic. opțional Suport pentru monitorul de bază da, staționar sau flexibil Suport pentru monitorul adițional da, troliu separat mobil sau braț articulat pentru pendant Monitor medical de bază Sa specifice modelul Diagonală minim 30 inch Afișaj activ cu matrice TFT/LCD/LED sau analogic Rezoluție minim 3800x2100 px Redare imagine în 3D și 2D da Format ecran raport 16:9 Backlight Brightness ≥ 550 cd/m^2 Recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu. da, HDMI, DVI Monitor medical aditional Sa specifice modelul Diagonală minim 30 inch Afișaj activ cu matrice TFT/LCD/LED sau analogic Rezoluție minim 3800x2100 px Redare imagine în 3D și 2D da Format ecran raport 16:9 Backlight Brightness ≥ 550 cd/m^2 Recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu. da, HDMI, DVI Videoprocesor Sa specifice modelul Transmiterea imaginii prin cablu la monitoare da Reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină Automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera. Rezoluție minim 3800x2100 px Stocarea video, foto de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie interna/externa sau cu ajutorul la un sistem separat (videorecorder) Memorie de stocare, integrat/extern min. 2 Tb Imagistică prin fluorescență da, NIR/ICG Redare imagine în 3D și 2D da, cu comutare între regimuri Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe cap-camera da Cap-cameră Sa specifice modelul Redare imagine în 3D și 2D da, cu posibilitate de comutare Funcția NIR/ICG da Tehnologia CMOS, cu mărimea senzorului, nu mai puțin ca 1/2, ce oferă frame rate >= 50/60 fps sau analogic Rezoluție minim 3800x2100 px Cu functie autorotatie da Cu functie autofocus da Lungimea cablului camerei minim de 3 metri Min. 2 butoane programabile da Cuplare cu telescop in caz separat Automată tip click Imersibil în dezinfectanți da Posibilitate de sterilizare da, să se indice metoda Telescop optic/video- laporoscop cu NIR/ICG Unghi de vedere 29- 31˚ Ø extern 10 ± 1 mm lungime 300 - 350 mm Transmisie lumină prin fibră optică sau video Optimizat pentru 3D și 2D Optimizate pentru NIR/ICG Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olimpus, Wolf, în cazul tipului fibro-optic autoclavabil la 134˚ Sursa de lumină Sa specifice modelul Tip sursa LED și/sau Xenon Separat sau integrat de videoprocesor da Mod de lucru optimizat pentru vizualizare fluorescenta (NIR/ICG) da Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton; da Durata de viață garantată a lămpii minim 30 mii de ore Led sau oferirea cantitații de lămpi xenon pentru echivalarea nr. de ore minim 30 mii Putere LED minimă min. 1500 lm, min. 5500 K Reglarea intensității luminii modul automat si/sau manual Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 1 din Richard Wolf, Olympus, K. Storz sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente în instituție. da Cablu fibro-optic sau video Diametru minim 4-5 mm Lungime minim 2.5 m Rotire liberă în jurul axei da Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade da Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata da Insuflator Sa specifice modelul Moduri de operare Standart/HighFlow Posibilitatea de evacuare a fumului integrat/separat da, cu oferirea completa Gama de ajustare a presiunii min. 5 - 25 mmHg Debit de insuflație reglabil min. 2-45 l / min Afișarea parametrilor presetați Debit, presiune, nivelul de gaz in butelie cu pictograma Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate. da Reglarea presiunii intra-operatorie cu minim 1 unitate da Sistem de încălzire a gazului pentru reducerea hipotermieie da Tub de insuflare CO2 cu încălzitor gaz fără filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din instituție, reutilizabil autocalvabil la 134˚ Lungimea tubului de insuflare min 2.5 m Filtre pentru filtrarea gazului insuflat compatibile cu tuburile reutilizabile menționate si insuflatorul dat Alarme pentru presiune intra-operatorie excesiva, finisarea gazului din butelie da Furtun de conectare a dispozitivului cu sursă centralizată cu conector tip DIN min. 3m. Și furtun pentru butelia de înaltă presiune min. 1 m. Sistem de management a fluidelor Sa specifice modelul Pompa peristaltica pentru irigare și aspirare da Volumul de irigare minim 1,2 L/min Montare pe troleu laporoscopic Unitate chirurgicală electro și ultrasonic (combinat sau separat) Sa specifice modelul Monopolar 2 port, bipolar, sigilare a vaselor da Comutare de la pedală și de la bisturiu da Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 3 moduri de lucru diferite da Monopolar tăiere (pure cut), ≥ 300 W ≥ 200 Ohm Monopoalar coagulare (spray/fulguration), max. ≥ 100 W ≥ 450 Ohm Bipolar coagulare (pencetă-standart), max. ≥ 70 W ≥ 75 Ohm Sigilare prin ultrasunet ≥ 35 W Moduri de lucru preselectate Blend, soft, spray, strong/forced sau analogic minimum 8 regimuri Modul coagulare cu argon (opțional) Modul/opțiunile necesare de sigilare a vaselor incluse pentru tip electro și/sau ultrasonic Sigilarea vaselor de minim 5 mm da, ultrasonic Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor) da Funcţie de autotestare da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Operare cu min. 3 instrumente da Detectare automată a instrumentului da Salvarea personalizată a setărilor/template-uri pentru chirurg min.10 da Conector pentru echipotențial da Accesorii videoprocesor și monitoare Ochelari 3D tip polarizat, mari min. 5 buc Cap-cameră cu cabluri de interconectare camera-videoprocesor min. 1 buc optimizat 3D și NIR Telescop optic/video- laporoscop cu NIR/ICG integrat în camera sau separat min. 1 buc în caz separat Accesorii sursa de lumină la telescop optic Cablu fibro-optic sau video min. 2 buc Accesorii Insuflator Tub de insuflare CO2 cu încălzitor gaz, reutilizabil sau set de min. 50 buc de unica folosinta 2 buc. reutilizabil sau 2 set.(50buc.x2) de unică folosință Filtre pentru filtrarea gazului insuflat minim 50 buc Furtun de conectare la sursă centralizată 1 buc. Accesorii pompă irirgare și aspirare Set de irigare reutilizabil min 20 ori sau set de min 20 buc de unica folosinta 2 buc. reutilizabil sau 2 set.(20buc.x2) de unică folosință Set de aspirare reutilizabil min 20 ori sau set de min 20 buc de unica folosinta 2 buc. reutilizabil sau 2 set.(20buc.x2) de unică folosință Accesorii Unitate chirurgicală electro și ultrasonic Pedală dublă pentru coagulare și tăiere 1 buc. Pensă de sigilare prin ultrasunet, diametru 5-7 mm și lungime 360 mm min 5 buc. Piezoelement pentru pensă ultrasonică reutilizabil prin autoclavare la 134˚ min. 95 cicluri min. 1 buc Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului da Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. da Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Manual de servic Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 3 zile lucrătoare Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare
33100000-1 | 3 | Тrоlеu laparoscopic 3D cu NIR/ICG cu accesorii avansat | Тrоlеu laparoscopic 3D cu NIR/ICG cu accesorii avansat |  |  |  | Troleu laparsocopic 3D cu NIR/ICG Descriere Stație laparoscopică pentru vizualizare și intervenții 3D și NIR/ICG. Include Troliu, 2 monitoare pentru chirurg și asistent, videoprocesor cu cap cameră, sursă de lumină, insuflator, pompă fluidică, diatermie. Parametrul Specificația Troliu Sa specifice modelul Dimensiuni min. 450x450x1100 mm Rafturi min. 3 buc, numărul rafturilor să asigure spațiu pentru toate componentele troliului Sertar da Mânier manipulare da Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu da, min 1500 VA, 220-240 V Sistem de distribuție al energiei electrice incorporat in troliu (lateral sau spate) da, min 8 prize Roti Minim 4 buc, blocabile. Suport butelie cu sistem de fixare laterala da Adaptor- fixator pentru cap-camera atașat de troliu pentru păstrarea cap-camerei . da Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic. opțional Suport pentru monitorul de bază da, staționar sau flexibil Suport pentru monitorul adițional da, troliu separat mobil sau braț articulat pentru pendant Monitor medical de bază Sa specifice modelul Diagonală minim 30 inch Afișaj activ cu matrice TFT/LCD/LED sau analogic Rezoluție minim 3800x2100 px Redare imagine în 3D și 2D da Format ecran raport 16:9 Backlight Brightness ≥ 550 cd/m^2 Recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu. da, HDMI, DVI Monitor medical aditional Sa specifice modelul Diagonală minim 30 inch Afișaj activ cu matrice TFT/LCD/LED sau analogic Rezoluție minim 3800x2100 px Redare imagine în 3D și 2D da Format ecran raport 16:9 Backlight Brightness ≥ 550 cd/m^2 Recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu. da, HDMI, DVI Videoprocesor Sa specifice modelul Transmiterea imaginii prin cablu la monitoare da Reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină Automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera. Rezoluție minim 3800x2100 px Stocarea video, foto de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie interna/externa sau cu ajutorul la un sistem separat (videorecorder) Memorie de stocare, integrat/extern min. 2 Tb Imagistică prin fluorescență da, NIR/ICG Redare imagine în 3D și 2D da, cu comutare între regimuri Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe cap-camera da Cap-cameră Sa specifice modelul Redare imagine în 3D și 2D da, cu posibilitate de comutare Funcția NIR/ICG da Tehnologia CMOS, cu mărimea senzorului, nu mai puțin ca 1/2, ce oferă frame rate >= 50/60 fps sau analogic Rezoluție minim 3800x2100 px Cu functie autorotatie da Cu functie autofocus da Lungimea cablului camerei minim de 3 metri Min. 2 butoane programabile da Cuplare cu telescop in caz separat Automată tip click Imersibil în dezinfectanți da Posibilitate de sterilizare da, să se indice metoda Telescop optic/video- laporoscop cu NIR/ICG Unghi de vedere 29- 31˚ Ø extern 10 ± 1 mm lungime 300 - 350 mm Transmisie lumină prin fibră optică sau video Optimizat pentru 3D și 2D Optimizate pentru NIR/ICG Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olimpus, Wolf, în cazul tipului fibro-optic autoclavabil la 134˚ Sursa de lumină Sa specifice modelul Tip sursa LED și/sau Xenon Separat sau integrat de videoprocesor da Mod de lucru optimizat pentru vizualizare fluorescenta (NIR/ICG) da Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton; da Durata de viață garantată a lămpii minim 30 mii de ore Led sau oferirea cantitații de lămpi xenon pentru echivalarea nr. de ore minim 30 mii Putere LED minimă min. 1500 lm, min. 5500 K Reglarea intensității luminii modul automat si/sau manual Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 1 din Richard Wolf, Olympus, K. Storz sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente în instituție. da Cablu fibro-optic sau video Diametru minim 4-5 mm Lungime minim 2.5 m Rotire liberă în jurul axei da Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade da Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata da Insuflator Sa specifice modelul Moduri de operare Standart/HighFlow Posibilitatea de evacuare a fumului integrat/separat da, cu oferirea completa Gama de ajustare a presiunii min. 5 - 25 mmHg Debit de insuflație reglabil min. 2-45 l / min Afișarea parametrilor presetați Debit, presiune, nivelul de gaz in butelie cu pictograma Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate. da Reglarea presiunii intra-operatorie cu minim 1 unitate da Sistem de încălzire a gazului pentru reducerea hipotermieie da Tub de insuflare CO2 cu încălzitor gaz fără filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din instituție, reutilizabil autocalvabil la 134˚ Lungimea tubului de insuflare min 2.5 m Filtre pentru filtrarea gazului insuflat compatibile cu tuburile reutilizabile menționate si insuflatorul dat Alarme pentru presiune intra-operatorie excesiva, finisarea gazului din butelie da Furtun de conectare a dispozitivului cu butelia de înaltă presiune și sursă centralizată cu conector tip DIN da, min. 3 m Sistem de management a fluidelor Sa specifice modelul Pompa peristaltica pentru irigare și aspirare da Volumul de irigare minim 1,2 L/min Montare pe troleu laporoscopic Unitate chirurgicală electro și ultrasonic (combinat sau separat) Sa specifice modelul Monopolar 2 port, bipolar, sigilare a vaselor da Comutare de la pedală și de la bisturiu da Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 3 moduri de lucru diferite da Monopolar tăiere (pure cut), ≥ 300 W ≥ 200 Ohm Monopoalar coagulare (spray/fulguration), max. ≥ 100 W ≥ 450 Ohm Bipolar coagulare (pencetă-standart), max. ≥ 70 W ≥ 75 Ohm Sigilare prin ultrasunet ≥ 35 W Moduri de lucru preselectate Blend, soft, spray, strong/forced sau analogic minimum 8 regimuri Modul coagulare cu argon (opțional) Modul/opțiunile necesare de sigilare a vaselor incluse pentru tip electro și/sau ultrasonic Sigilarea vaselor de minim 5 mm da, ultrasonic Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor) da Funcţie de autotestare da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Operare cu min. 3 instrumente da Detectare automată a instrumentului da Salvarea personalizată a setărilor/template-uri pentru chirurg min.10 da Conector pentru echipotențial da Accesorii videoprocesor și monitoare Ochelari 3D tip polarizat, mari min. 5 buc Cap-cameră cu cabluri de interconectare camera-videoprocesor min. 1 buc optimizat 3D și NIR Telescop optic/video- laporoscop cu NIR/ICG integrat în camera sau separat min. 1 buc în caz separat Accesorii sursa de lumină la telescop optic Cablu fibro-optic sau video min. 2 buc Accesorii Insuflator Tub de insuflare CO2 cu încălzitor gaz, reutilizabil sau set de min. 50 buc de unica folosinta 2 buc. reutilizabil sau 2 set.(50buc.x2) de unică folosință Filtre pentru filtrarea gazului insuflat minim 50 buc Furtun de conectare la sursă centralizată 1 buc. Accesorii pompă irirgare și aspirare Set de irigare reutilizabil min 20 ori sau set de min 20 buc de unica folosinta 2 buc. reutilizabil sau 2 set.(20buc.x2) de unică folosință Set de aspirare reutilizabil min 20 ori sau set de min 20 buc de unica folosinta 2 buc. reutilizabil sau 2 set.(20buc.x2) de unică folosință Accesorii Unitate chirurgicală electro și ultrasonic Pedală dublă pentru coagulare și tăiere cu suport pentru deplasare cu picior 1 buc. Pensă de sigilare prin ultrasunet, diametru 5-7 mm și lungime 360 mm min 5 buc. Piezoelement pentru pensă ultrasonică reutilizabil prin autoclavare la 134˚ min. 95 cicluri min. 1 buc Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului da Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. da Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Manual de servic Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 3 zile lucrătoare Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare
33100000-1 | 4 | Microscop digital 3D | Microscop digital 3D |  |  |  | Descriere: Microscop digital 3D de înaltă rezoluție, destinat inspecției, măsurătorilor metrologice avansate și analizei detaliate a suprafețelor, utilizat în laboratoare. Parametru Specificația Sistem optic digital cu corecție avansată Măsuță Stand motorizat anti-vibrații cu deplasare precisă pe axele X, Y și Z Fixator de probe Sistem universal de fixare, adaptabil pentru probe de diferite dimensiuni Cap de observare Rotary Head pentru inspecție și observare la 360° Obiectiv / Lentilă Telecentrică 20x-200x Tub de observare Sistem complet digital, fără tub optic clasic Cameră HE (High-End) de înaltă rezoluție pentru captură foto și video detaliată Sistem de focalizare motorizată pe axa Z, control fin, compatibil cu focus stacking Iluminare LED incidentă (coaxială și direcțională), intensitate ajustabilă Unitatea de alimentare Unitate de control integrată în sistem PC dedicat PC dedicat sistemului, optimizat pentru control, procesare și analiză imagini Software pentru măsurători 2D/3D, analiză dimensională, reconstrucție 3D și raportare.
| 5 | Microscop binocular cu cameră de luat vederi integrată | Microscop binocular cu cameră de luat vederi integrată |  |  |  | utilizării în laboratorul de histologie a Centrului de Medicină Legală. Parametru Specificația Stand ergonomic, cu asigurarea unei bune stabilități si a max. de spațiu de lucru în jurul microscopului. Iluminare transmisa cu LED, durata de viață minim 20.000 ore Măsuța masa microscopului acoperită cu material ceramic extradur, mecanism de scanare pe axele XY cu citire vernier, manșoane de cauciuc pentru ergonomie, posibilitate de operare mecanism cu mâna dreaptă sau stângă. Fixator de probe (lamele) Sistem de fixare a lamei histologice cu o singura mana Revolver Turet pentru 5 obiective poziționat astfel încât obiectivele neutilizate sa fie îndreptate înspre stand Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla: 4x0.1, 10x0.25, 20x0.40, 40x0.65, 63x0.75/60x 0.85. Condensor (Abbe sau echivalent) centrabil și deplasabil pe verticală cu apertura numerica minim 0.9. Diafragmă de câmp Kit Kohler cu diafragma de câmp reglabilă Tub binocular: cu unghi de vizualizare ergonomic de 30 grade cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x cu câmp vizual larg minim 22 mm (standard ISO) și corecție pentru dioptrii Unitatea de alimentare încorporată Se solicită furnizarea unui sistem digital integrat de captură imagini, constând într-o cameră foto-digitală care să permită achiziția, vizualizarea, stocarea și transmiterea imaginilor în condiții optime de performanță. Camera va îndeplini următoarele cerințe minime tehnice: - senzor CMOS, dimensiune minimă 1/2.3”; - rezoluție ≥ 8 MP; - ≥ 60 fps în format 4K; - ≥ 30 fps în format MJPG Full HD; - funcție de măsurători morfologice afișate direct pe monitor; - buton fizic pornire/oprire. Sistemul va permite operare independentă sau conectată, inclusiv: - conectare la PC; - conectare la dispozitive mobile; - conectare directă la monitor prin HDMI; - stocare directă pe card SD și/sau stick USB; - transmitere directă prin e-mail.
| 6 | Baie cu ultrasunet pentru curățare instrumente 60-80l | Baie cu ultrasunet pentru curățare instrumente 60-80l |  |  |  | Nume generic "Baie cu ultrasunet medicală pentru instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen). Este conceput pentru a curăța temeinic (înlătura țesuturile, sângele și alți contaminanți) dintr-o varietate de instrumente chirurgicale reutilizabile." CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE 2 CAPACITATE 60 l-80l da "Vasul echipametului fabricat din inox AISI 316L, carcasa din materiale necorozive ca AISI 304/316L sau alte materiale rezistente analogice" da 3 CADRU, CORP versiune cu amplasare independentă pe roți cu frână. da 4 CICLU Proces de operare: activitate cu ultrasunete, încălzire a apei. Opțional porturi de irigare apei da Încărcărcătură instrumente minim de 5 kg. da minim 5 programe prestabilite din fabrică "≥ 5 programe" programe care pot fi programate de utilizator da "Progresul ciclului sau numărul de cicluri ar trebui să fie vizibile pe ecran" da "Tip de instrumente curățate: instrumente de chirurgie generală, alte instrumente de uz general" da Tip de instrumente curățate: instrumente canulate (cu lumen). obțional Coșul pentru instrumente canulate în același timp. obțional Coșul pentru instrumente poate fi încărcat cu un amestec de instrumente generale și de uz general. da "Informațiile minime de pe ecran în timpul unui ciclu de spălare: Etapa curentă a ciclului de spălare, Temperatura fluidelor, fie timpul rămas pentru etapa curentă, numele sau numărul programului de spălare" da 5 SIGURANȚĂ Clasa 1 de protecție împotriva șocurilor electrice da "Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, irigatorul sonic trebuie să fie deschis pentru a utiliza diferiți detergenți și substanțe chimice, nu numai de la producătorul de dispozitiv oferit." da Pompe de dozare integrate rezistente la produse chimice. Opțional 6 Sistem de irigare, nivel de apă, monitorizarea temperaturii Dispozitivul trebuie să fie conectat la sistemul de canalizare da Temperatura maximă de dezinfectare 95 ºC da Funcție de uscare. da Interval de măsurare în diapazon: ≤ +25ºC până la ≥ +70ºC Precizia măsurării: ± 10% echivalentu în grade celsus da Este necesar să fie asigurat: Sistem automat de umplere cu apă, Senzor de nivel al apei, da CARACTERISTICI ELECTRICE 7 Caracteristici electronice 220V/380V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko da 8 Caracteristici electronice Ecran tactil minim 5 inch da Dirijare prin CONTROLER LOGIC PROGRAMABIL (PLC). Rezistențele elecrice de încălzire a apei cu putere de minim 1.5 Kw Buton de detectare deschidere ușă cu întrerupere program sau punere pauză. "Sistem cu ultrasunete: minim 10 traductoare piezoelectrice, care funcționează de la 25 kHz la 40 kHz, în funcție de sarcină. Putere totală pe traductori piezoelectrici minim 1000 (W)" da ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE 9 Accesorii/ piese de schimb Coș pentru instrumente din inox 316l-1 buc Capac pentru baie cu utrasunet (inox ) da "Kit de întreținere pentru min. 2 ani, (să se indice ce este inclus în kit-ul de mentenanță)" da Să fie inclus detergent/dezinfectant pentru minim 50 de cicluri de spălare da Conexiuni Luer minime - nu mai puțin de 8 obțional INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE 10 Transport Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală da 11 Instalare "Irigatorul sonic trebuie să includă toate accesoriile pentru funcționarea normală, Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor." da "Supape de presiune pentru apă și pompe de evacuare a apei în canalizare, dacă este cazul" da "Furnizorul va efectua conectarea sistemului medical automat baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale la sistemul medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată, dacă este cazul" da GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE 12 Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb)" minim 24 luni da SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE Standard de siguranță IEC 61010 Cerințe de siguranță pentru mașinile de spălat și dezinfecția utilizate pentru tratarea materialelor medicale
| 7 | Baia cu ultrasunete ultrasunet 2,5 litri | Baia cu ultrasunete ultrasunet 2,5 litri |  |  |  | Baia cu ultrasunete este un dispozitiv pentru curățarea profundă a instrumentelor, - Ecran digital - Capacitate cuvă -≥2,5 litre - Dimensiune cuvă 250*150*80 mm (+/-10mm) (încăperea instrumentelor cu o lungime de max. 25cm obligatoriu) Material cuvă din oțel inoxidabil -Cronometru setare timp:180s;;280s; 380s; 480s; 90s - Frecvența: 35.000 Hz - Încălzire apă: până la 65 de grade - Voltaj: 220-240
| 8 | Ochelari pentru laseroterapie | Ochelari pentru laseroterapie |  |  |  | Descriere Ochelarii de protecție pentru laseroterapie sunt special concepuți pentru a proteja ochii pacientului și ai terapeutului în timpul procedurilor cu laser. Parametru Specificație Spectru protejat 650 - 845 nm Densitatea optică minim 5 în toată banda specificată Protecție panoramică Obligatoriu
| 9 | Baie de apă, integrat cu Placa șofantă | Baie de apă, integrat cu Placa șofantă |  |  |  | Baie de apă, integrat cu Placa șofantă (echipamentul se operează din baia de apă) -Tavă de apă detașabilă, de culoare neagră pentru a oferi vizibilitate și contrast bun Prevazută cu iluminare LED -Panou tactil OLED pentru a controla și a indica atât baia de apă, cât și uscătorul cu lame; Temperatura de încalzire: minim pana la 60°C. Specificații mecanice și electrice: -Tensiune nominală de alimentare: 100-120VAC/220-240VAC -Posibilitatea de a conecta doua uscătoare de lame -Baia de apa trebuie să fie livrată cu un uscător de lame -Uscatorul de lame trebuie să permit manipularea ușoară pentru minim 30 de lame. -Opțiuni flexibile în combinație cu baia de apă care permit utilizatorului să aleagă o configurație care să corespundă cerințelor fluxului de lucru din laborator, conectarea pînă la 2 uscatoare în diferite poziții la o baie de flotație. -Capacitate de minim 30 de lame. -Trebuie să posede suportul de lame negru ce oferă vizibilitate și contrast bun. -Suportul de lame încălzit trebuie să aiba un unghi de 45° care permite ridicarea și plasarea cu ușurință a lamelor. -Uscatorul de lame nu trebuie să aibă nevoie de priză, alimentarea se face prin intermediul băii de apă
| 10 | Optotip iluminat pentru adulți | Optotip iluminat pentru adulți |  |  |  | Descriere "Optotipul iluminat LED este un instrument oftalmologic folosit în evaluarea acuității vizuale a pacienților." Parametru Specificație Tip Panou iluminat de perete Distanţa de testare 3 m sau 5 m Iluminare LED Alimentare 230V, 50Hz Montare "pe perete sistem de prindere inclus" Tipuri de optotipuri "Pentru adulţi litere standartizate: Snellen şi/sau LogMAR- obligatoriu Progresie corectă a dimensiunilor" Dimensiuni "Dimensiuni exterioare: lățime: 35–55 cm înălțime: 65–75 cm
| 11 | Optotip iluminat pentru copii | Optotip iluminat pentru copii |  |  |  | Descriere "Optotipul iluminat LED este un instrument oftalmologic folosit în evaluarea acuității vizuale a pacienților." Parametru Specificație Tip Panou iluminat de perete Distanţa de testare 3 m sau 5 m Iluminare LED Alimentare 230V, 50Hz Montare "pe perete sistem de prindere inclus" Tipuri de optotipuri "Pentru copii: LEA Symbols - obligatoriu Progresie corectă a dimensiunilor" Dimensiuni "Dimensiuni exterioare: lățime: 35–55 cm înălțime: 65–75 cm
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 10) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoareaestimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1.1 | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS | Troleu pentru chirurgie VATS și bronhoscopie rigidă | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 3600000
33100000-1 | 1.2 | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS | Diatermocoagulator- | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 1.3 | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS | Sistem de sigilare vase cu ultrasunete (opțional) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 1.4 | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS | Set Instrumente: | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Тrоlеu laparoscopic cu accesorii de bază | Тrоlеu laparoscopic cu accesorii de bază | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1200000
33100000-1 | 3 | Тrоlеu laparoscopic 3D cu NIR/ICG cu accesorii avansat | Тrоlеu laparoscopic 3D cu NIR/ICG cu accesorii avansat | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 2000000
33100000-1 | 4 | Microscop digital 3D | Microscop digital 3D | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1200000
33100000-1 | 5 | Microscop binocular cu cameră de luat vederi integrată | Microscop binocular cu cameră de luat vederi integrată | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 196300
33100000-1 | 6 | Baie cu ultrasunet pentru curățare instrumente 60-80l | Baie cu ultrasunet pentru curățare instrumente 60-80l | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 400000
33100000-1 | 7 | Baia cu ultrasunete ultrasunet 2,5 litri | Baia cu ultrasunete ultrasunet 2,5 litri | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 3000
33100000-1 | 8 | Ochelari pentru laseroterapie | Ochelari pentru laseroterapie | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1000
33100000-1 | 9 | Baie de apă, integrat cu Placa șofantă | Baie de apă, integrat cu Placa șofantă | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1000
33100000-1 | 10 | Optotip iluminat pentru adulți | Optotip iluminat pentru adulți | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 33200
33100000-1 | 11 | Optotip iluminat pentru copii | Optotip iluminat pentru copii | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 16600
8651100
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________