# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de deservire a utilajului pentru hemodializă (Repetat)
prin procedură de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- CPV: 50400000-9

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  centrulmamei@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. lot | Denumirea serviciilor | U/M | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de deservire a utilajului pentru hemodializă |  |  |  | 31250,00 |
|  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 | buc | 1 | Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei Inlociurea si Dezinfecția inelului de permeat nou: Demontarea țevilor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permiat. Instalarea conectoarelor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permiat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactirecid. |  |
|  | Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B | buc | 5 | Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplineşte calibrarea fosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. - Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune. |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform graficului de prestare a serviciului coordonat de către părțile contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date despre participanți sau DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică și de preț | Conform Anexei 22 și 23, Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Rechizite bancare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Vor fi prezentate certificatele conform caietului de sarcini anexat | Semnat electronic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț și care corespunde cerințelor;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Achitarea – timp de 60 zile, după prestarea serviciului

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.