## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 1.1 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) |  |  |  | Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan.
33100000-1 | 1.2 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Set de instrumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima: Instrument pentru taierea tubului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 1.3 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara |  |  |  | Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Set de setul de intrumente oferit cu titlu gratuit pentru insertia protezei expandabile pentru vertebrectomie
33100000-1 | 2.1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă |  |  |  | Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - de la 5.0mm la 8.0 cu posibilitate de alegere a diametrului incremential cu 0.5 mm (colorate diferit). Lungimea - 30-55mm cu posibilitate de alegere a lungimii incremential cu 0.5 mm Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să prezinte variantele: poliaxial (cu unghi de deschidere de până la 55°) și/sau quadriaxial transversal/sagital. Să fie canulat pentru inserara pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN”.
33100000-1 | 2.2 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | set de instumente |  |  |  | Gratuit în folosință. Componența minimă a setului: 1. trusă de sterilizare specială – 1buc. 2. țepusa pentru penetrarea stratului osos cortical – 1buc 3. mâner-cheie dinamometrică – 1buc. 4. tarod – 2 buc 5. șurubelnița pentru șurubul pedicular – 2 buc 6. șurubelnița pentru piulița de blocare – 2 buc 7. mâner în Z – 1 buc 8. mâner în T cu clichet – 2 buc 9. mâner în T cu limitator de cuplu – 1 buc 10. dSPINALozitive de distracție/compresie – 2 buc 11. dSPINALozitiv- bender pentru modelarea tijei – 1 buc 12. mâner-cheie pentru inserare tije – 2 buc 13. adaptoare scurt/lung – 4 buc/4buc 14. mâner-cheie antirotație – 2 buc 15. dSPINALozitiv de tăiere a tubusului – 2 buc
33100000-1 | 2.3 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | set de instumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc.
33100000-1 | 3 | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală |  |  |  | Sistem pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale - Diametru 8G, 11G. Lungimea de la 150mm. Ac cu gradare. Stilet solid. Canula pentru biopsie. Set steril.
33100000-1 | 4.1 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel. |  |  |  | P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm,. in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI ,
33100000-1 | 4.2 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral iliac |  |  |  | P/u conectarea surubului sacro-iliac pe tija 6.0-7.0mm,. Minim 4 marimi diferite. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4.3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar |  |  |  | Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 40-80 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4.4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 200mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4.5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4.6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 120mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 120mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4.7 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4.8 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip cortical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI..
33100000-1 | 4.9 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului |  |  |  | Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 4.10 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului |  |  |  | Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4.11 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 8.0mm lungimea 60-100mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 4.12 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 6.0mm lungimea 35-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 4.13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Drept si offset, minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI..
33100000-1 | 4.14 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 4.15 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.
33100000-1 | 4.16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.
33100000-1 | 4.17 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru taierea tijei |  |  |  | Gratuit în folosință. DSPINALozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm .
33100000-1 | 4.18 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | diametru 3.5-4.0mm, lungimea 10-40mm vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 5.1 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel |  |  |  | P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm cu tija 3.5-4.0mm. in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne.Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 5.2 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial cervical |  |  |  | Fixare pe tija 3.5-4.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 5.3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala cervicala 160mm Ti |  |  |  | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 5.4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala cervicala 80mm Ti |  |  |  | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 80mm compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 5.5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala cervicala 160mm CoCr |  |  |  | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.
33100000-1 | 5.6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala hibrid 240mm Ti |  |  |  | Diametrul hibrid, cervicala 3.5-4.0mm, toracala -6.0-7.0mm,L lungimea 240mm, compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 5.7 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracala |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa occipitala – 1buc 4. bender pentru placa occipitala – 1buc 5. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 6. burgiu – 2buc 7. dSPINALozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 8. instrument pentru pozitionarea placii occipitale – 1buc 9. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 10. distractor – 1buc 11. compresor – 1buc 12. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 13. maner-cheia pentru suruburi occipitale – 1buc 14. sonda pediculara – 1buc 15. prob pedicular – 1buc 16. detinator de tija – 1buc 17. maner-cheia antirotatie – 1buc 18. cleste pentru rotatie tijei – 1buc 19. dSPINALozitiv pentru modelarea tijei – 1buc 20. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 21. cheia pentru cross-link – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 24. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 25. tarod pentru surub pedicular – 1buc 26. tarod pentru surub occipital – 1buc 27. instrument pentru taierea tjelor 6.0-7.0 si 3.5-4.0.
33100000-1 | 6.1 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Cusca ACIF |  |  |  | lungimea 14-15 mm lătimea 12-14 mm înăltimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: suprafata superioară si inferioară dintată ; Contine dSPINALozitiv pentru fixare cageului in corpuri adiacente (suruburi sau lama rotanta) compatibil CT si RMN ; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK sau Titan; suruburi sau lama - aliaj din titan;
33100000-1 | 6.2 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Set de instrumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cagului – 1buc 4. dSPINALozitiv pentru distractie intre doua corpuri verebrale – 1buc 5. pinuri pentru dSPINALozitiv de distractie – 4buc
33100000-1 | 7.1 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Cusca TLIF |  |  |  | Posibilitatea menevrarii poliaxiale in spatiu discal pe inserter varianta neutra si lordotica lungimea între 30-40 mm înăltimea 7-15 mm cu pas de 1 mm,suprafata superioară si inferioară dintată; compatibil CT si RMN; forma "banana sau rinichi" cu spatiu central gol; Material: cusca - Titan sau PEEK
33100000-1 | 7.2 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Set de instrumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. chiureta discala – 1buc 5. reamer discal ascutit pentru fiecare marimea cageului – 3buc 6. reamer discal bont pentru fiecare marimea cageului – 3buc 7. ciocan – 1buc.
33100000-1 | 8 | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. |  |  |  | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscozitate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.
33100000-1 | 9 | Set de biopsie si vertebroplastie | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale |  |  |  | Set steril. Componenta minima setului: Diametru 8G, 11G, 13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula pentru biopsie.
33100000-1 | 10.1 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Placa cervicala anterioara |  |  |  | Lungime 20-100mm Latime 15-20mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan .
33100000-1 | 10.2 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Suruburi cervicale anteriore |  |  |  | Lungime 12-20mm Diametru 4.0-4.5mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan.
33100000-1 | 10.3 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Set de instrumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa cervicala – 1buc 4. bender pentru placa cervicala – 1buc 5. burgiu – 2buc 6. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 7. ghid pentru 2 taroduri si burghiuri paralele -1buc 8. dSPINALozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi cervicale – 1buc 10. detinator de surub – 1buc 11. tarod pentru surub cervical – 1buc .
33100000-1 | 11.1 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Cusca ALIF |  |  |  | Constructie monobloc din titan. Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului ("ingrowth"). Contine orificii pentru fixarea cageului in corpuri adiacente cu minim 3 suruburi. Contine mecanism pentru blocarea suruburilor. Varianta lordotica cu minim 2 unghiuri lordotice diferite. Minim 4 înăltimi diferite a cageiului. Suruburi autotarodante minim 4 lungimi. Compatibil CT si RMN; Material: cusca - Titan.
33100000-1 | 11.2 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set de instrumente |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. tarod multiaxial – 1buc 5. surubelnita multiaxiala pentru suruburi – 1buc 6. impactor – 1buc 7. extractor trial/cage – 1buc .
33100000-1 | 11.3 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set retractor bazat pe un cerc |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc .
33100000-1 | 12.1 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12.2 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12.3 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii coronare scoliotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12.4 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii sagitale cifotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12.5 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 60-110mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12.6 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector pentru surub iliac |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni P/u conectarea surubului iliac pe tija 5.0-5.5mm; Nu mai putin de 5 marimi; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12.7 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Poliaxial, cu 3 suruburi de fixare; lungime 35-75 mm; fixare pe tija 5.0-5.5mm; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12.8 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector lateral paralel |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Conector de tip deschis lateral monobloc minim 3 marimi. P/u conectarea paralela tijelor 5.0-5.5mm; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12.9 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 12.10 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Tija precurbata anatomic lombar; Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.
33100000-1 | 12.11 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr |  |  |  | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.
33100000-1 | 12.12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.
33100000-1 | 13.1 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Proteza artificiala de disc cervical |  |  |  | Design anatomic. Minim 3 marimi inaltime. Minim 3 marimi latime. Material placilor terminale - titan. Suprafata acoperita cu titan poros sau titan poros cu hidroxiapatita. Nucleul central mobil. Material nucleului central - polietilena cu greutate moleculara ultrainalta. Prezentarea studiilor clinice si statistice din registre europene sau americane - legate in special de rata de supravetuire a implantelor respective (oferite).
33100000-1 | 13.2 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Pentru proteza artificiala de disc cervical |  |  |  | Set deinstrumente pentru aplicatia protezei artificiale de disc cervical gratuit in custodie
33100000-1 | 14.1 | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic |  |  |  | Substituent osos artificial special cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic pentru tratamentul infectiilor postoperatorice. Componenta substituentului (hidroxiapatita cu tricalcium sulfat). Forma - pelete. Volum 50 pelete.
33100000-1 | 15.1 | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 15.2 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 15.3 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 15.4 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Tija longitudinala toraco-lombara |  |  |  | Tija precurbata anatomic. Diametrul 5.5mm, lungimea 60mm-120mm. Un capăt tip conic pentru penetrarea mai usoara tesuturilor moi. Al doilea capat pentru fixare in conducator de tija. Compatibil CT si RMN Culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 15.5 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar |  |  |  | Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 30-70 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 17.1 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.
33100000-1 | 17.2 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 25-60mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI
33100000-1 | 18.1 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm |  |  |  | Pectus Bar stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm, 1.Material : Inox sau Titan rezistent la coroziune; 2. Pectus Bar Stabilizer să aibă găuri Ø10mm pe ambele părți pentru fixarea stabilizatorului cu musculatură; 3.Pectus Bar Stabilizer, 4. Trebuie să fie compatibil cu toate Pectus Bari; 5. Să fie cu contact limitat;
33100000-1 | 18.2 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm | Set de instrumente |  |  |  | 1.Pectus Introducer de 48 cm; 2.Pectus intodicer de 51 cm; 3. Pectu intoducer de 54 cm; 4.Pectus Fipper; 5.Pectus BenderGătuit în folosință
33100000-1 | 19 | Seturi de stabilizare transpediculară | Seturi de stabilizare transpediculară |  |  |  | Compus din 2 bare, dimensiuni - lungimea 170 mm, diametru 6,5 mm, 4 șuruburi transpediculare poliaxiale - lungimea 45 mm, diametru 6,5 mm). Cu set de instrumente
33100000-1 | 20 | Set vertebroplastie | Set vertebroplastie |  |  |  | Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant
33100000-1 | 21 | Set cranioplastie | Set cranioplastie |  |  |  | Ciment și dizolvant p/u cranioplastie
33100000-1 | 22 | Drenaje ventriculare celebrale | Drenaje ventriculare celebrale |  |  |  | Drenaje ventriculare celebrale
33100000-1 | 23 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară |  |  |  | Diametru10 mm, înălțimea 10 mm, lățimea 13 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 24 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară |  |  |  | Diametru 10 mm, înălțimea 13 mm, lățimea 16 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 25 | Cage cervical trabecular H-4 mm | Cage cervical trabecular H-4 mm |  |  |  | Dimensiuni: H-4 mm, L-12 mm, W-14 mm . Cu set de instrumente
33100000-1 | 26 | Cage cervical trabecular H-5 mm | Cage cervical trabecular H-5 mm |  |  |  | Dimensiuni: H-5 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 27 | Cage cervical trabecular H-6 mm | Cage cervical trabecular H-6 mm |  |  |  | Dimensiuni: H-6 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 28 | Cage cervical trabecularH-7 mm | Cage cervical trabecularH-7 mm |  |  |  | Dimensiuni: H-7 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente
33100000-1 | 29 | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical |  |  |  | Designul protezei trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral cervical, cu centrul de moțiune plasat fiziologic. Mecanism de ancorare sigură pe suprafetile vertebral adiacente. Plăcile de fixare impregnate cu titan pentru o suprafață de contact mai bună. Asigurarea unui pater de mobilitate natural. Posibilitate de plasament a protezei în spații inguste și înălțime a segmentului redusă. Dimensiuni variate, la comandă. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor
33100000-1 | 30 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan |  |  |  | 2 bucăți ac acces cu mâner special ergonomic, din oțel inov AISI 302 ȘI 304 de uz medical și policarbonat, diametru de 11 G și lungimea de 15 cm și 2 canule; 1 bucată burghiu metalic de mare precizie; 2 bucată baloane gomflabile dSPINALonibile în 3 mărimi 10/15/20 mm; 2 bucăâi sistem digital de umflare balon kyphoplastie.
33100000-1 | 31 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei |  |  |  | Diametrul acului de acces - 9G. În set trebuie sa fie cel puțin 2 tipuri de vîrf al acului. Lungimi: 100 - 150mm
33100000-1 | 32 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | DSPINALozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular |  |  |  | Compatibil cu sistemul Luer-lock
33100000-1 | 33 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Ac pentru acces osos transpendicular |  |  |  | Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm
33100000-1 | 34 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale |  |  |  | Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale. distanta minima de la sursa ionizata minimă 155 cm
33100000-1 | 35 | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale |  |  |  | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale Dimensiuni - 5x5 cm
33100000-1 | 36.1 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene |  |  |  | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene Grosime 0.3 - 0.6 mm, dimensiuni pînă la 150 x 150 mm. Se va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit.
33100000-1 | 36.2 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan |  |  |  | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit
33100000-1 | 37 | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan |  |  |  | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan Grosime 0.3 - 0.6 mm, diametru - 18-20 mm. Număr de găuri de fiaxare - 5-6. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit
33100000-1 | 38 | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale |  |  |  | Material - Polyvinylalcool (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbtie de cel puțin 20 de ori mai mare decît greutatea proprie. Existenta capacității de stentare, efect hemostattic la presiune ușoară. Calitați anti-aderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie.
33100000-1 | 39 | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive |  |  |  | Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie sa fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie sa aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10 mm Lungime: 30-32 mm, înălțime: 10-12 mm. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor.
33100000-1 | 40 | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) |  |  |  | Substituient osos sintetic rezorbabil bifazic, care să conțină 15% -20 % de hidroxiapatită și 80- 85% tri-calcium fosfat (b-TCP). Diametru grenulelor - aprx. 1.6mm. Porozitate - aprx. 80%. Steril.
33100000-1 | 41 | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural |  |  |  | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural. Volum - 5ml.
33100000-1 | 42 | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian |  |  |  | Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter lumbar, conector pentru conectarea directa, Ac Touhy, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro.
33100000-1 | 43 | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene |  |  |  | Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac, conector pentru conectarea directa, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro.
33100000-1 | 44 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal |  |  |  | Presiune medie, cu mecanism antigravitațional. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac.
33100000-1 | 45 | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale |  |  |  | Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare
33100000-1 | 46 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă Drepte 7,0 mm |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla(definiţei -unitatea de măsură a
33100000-1 | 47.1 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă-Tip baionetă |  |  |  | Tip baionetă, lungimea branșelor - maxim 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile
33100000-1 | 47.2 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă- Angulare 90 grade |  |  |  | Angulare 90 grade, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 4,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile
33100000-1 | 48 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventricolo – peritoneal inpregenat de antibiotic |  |  |  | Setul sa contina: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm.Lungime: 35cm. Impregnat cu Barium radiopac.Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți). Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci. Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm. Lungime: 100cm. Impregnat cu Barium radiopac. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă.
33100000-1 | 49.1 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | diametru 4.5, 5.5, 6.5mm, lungimea 35-50mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 49.2 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare |  |  |  | diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 35-50mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 49.3 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco- lombara |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima a setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dSPINALozitiv- bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 22. cheia pentru scurtarea bratului lung al surubului – 1buc 23. tepusa pentru penetrarea stratului cortical – 1buc 24. maner- cheia pentru impingere tijei – 1buc 25. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 26. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 50.1 | Tija toracolombara | Tija toracolombara 100mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 100mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 50.2 | Tija toracolombara | Tija toracolombara 150mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 150mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 50.3 | Tija toracolombara | Tija toracolombara 200mm Ti |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 50.4 | Tija toracolombara | Tija toracolombara 200mm CoCr |  |  |  | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.Consistenta tare p/u diformitati. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produselecare nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 50.5 | Tija toracolombara | Set pentrutaierea tijei |  |  |  | Gratuit în folosință. DSPINALozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 51.1 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm |  |  |  | Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 51.2 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm |  |  |  | Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator.
33100000-1 | 51.3 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm |  |  |  | Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 51.4 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cirligi de fixare laminare D : 5x5 mm (lungime și diametru |  |  |  | Diametru: 5x5 mm (lungime și diametru) ;. Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) și cu sistemul de fixare occipito-cervical. ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 52.1 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă Drepte |  |  |  | Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 6/11,1mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 52.2 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard Ușor curbate, lungimea branșelor – 10,2 mm |  |  |  | Ușor curbate, lungimea branșelor – 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 52.3 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard Drepte, lungimea branșelor - 11,0 mm |  |  |  | Drepte, lungimea branșelor - 11,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.
33100000-1 | 52.4 | Clipuri cerebrale | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot |  |  |  | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil.
33100000-1 | 53 | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliece prin tehnica percutana miniinvaziva laterala. | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliece prin tehnica percutana miniinvaziva laterala. |  |  |  | Constructie monobloc din titan cu sectiunea transversala cu 3 sau 4 laturi pentru stabilizarea articulatiei sacroiliece in plan sagital, vertical si axial Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului. Minim 8 lungimi diferite, cea mai scurta – 30mm Diametru 7mm sau 7.5mm sau 8.0mm Material – titan Compatibil CT si RMN;
33100000-1 | 54 | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. |  |  |  | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. Componenta setutlui: PMMA radiopac, Viscozitate medie, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g. Evaluarea va fi per gram. Sistem de mixare si livrare inchis combinat intr-un dSPINALozitiv.
33100000-1 | 55.1 | Placi de laminoplastie | Placi de laminoplastie de tip „open-door” prevazut cu „spacer” sau mecanism de expandare |  |  |  | • material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • permite largirea canalului vertebral in cadrul stenozelor • trebuie sa permita o fixare adecvata, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala • placa pentru spacer cu h 4-10mm • spacer cu h 4-10mm În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 55.2 | Placi de laminoplastie | Miniplaci de laminoplastie de tip “șarniera” |  |  |  | • material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • trebuie sa permita o fixare adecvata pe lamina, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 55.3 | Placi de laminoplastie | Suruburi autoforante „self drilling screws” si spongioase “resque screws” pentru placile de laminoplastie |  |  |  | • material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • „self drilling screws” diametru 2.0-2.4mm, lungimea 4-10mm • “resque screws” diametru 2.0-2.8mm, lungimea 4-10mm • suruburile trebuie sa fie de culoare diferita in dependenta de demensiuni În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 55.4 | Placi de laminoplastie | Setul de instrumente pentru laminoplastie (oferit cu titlu gratuit) trebuie sa includa |  |  |  | • șurubelinita speciala, ergonomica cu funcție de auto-reținere, în timpul plasării implantului, până când se obține plasarea corectă • sa includa elevatorul de lamina • perforatorul • burghiu de 4, 6, 8mm • instrument de expandare a placii • sa includa trialuri pentru selectarea dimensiunilor spacer-ului 4-10mm • sa include tinatorul de placa si de spacer În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 56 | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie |  |  |  | Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.
33100000-1 | 57.1 | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Kit de ablatie osoasa |  |  |  | Setul steril compatibil cu platforma de ablatie osoasa contine: - sonda bipolara de radiofrecventa şi cu sistem de răcire internă (vârful activ de lucru 7, 10, 20 de mm) - recipient gradat şi tuburi de conectare
33100000-1 | 57.2 | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Set retractor bazat pe un cerc |  |  |  | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc .
33100000-1 | 57.3 | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala |  |  |  | Gratuit in folosinta. Sistem de radiofrecvență destinat pentru ablația tumorilor osoase benigne cum ar fi osteomul osteoid și tratamentul paliativ prin ablația leziunilor maligne metastatice care implică osul, inclusiv corpul vertebral.Sistemul de ablatie minim invaziva a tumorilor vertebrale este alcatuit din generatorul de radiofrecventa, sistemul de conectare, sistemul de pompare si cablurile de pompa. Generatorul de radiofrecventa are o putere de minim 40W cu două canale de lucru (de minim 20W pentru fiecare canal). Prezinta interfata de lucru cu ecran tactil. Sondele vin in 3 dimensiuni, respectiv 7mm/10mm si 20mm, iar generatorul recunoaste dimensiunea sondei si preseteaza automat timpul de ablatie, respectiv.Urmareste temperatura si puterea de iesire pentru a reduce riscul de deteriorare termica a structurilor adiacente.Genereaza niveluri de putere specifice dimensiunilor osoase.Monitorizeaza impedanta si intrerupe automat ablatia inainte ca arderea sa aiba loc. Opreste automat livrarea de energie RF odata cu ablatia. Foloseste doua sonde in acelasi timp. Setul de livrare: Generator de radiofrecvenţă, Sistemul de pompare şi cablurile de pompă din două pompe care acţionează independent, Sistem mobil de rafturi suprapuse 4 roţi cu frâne, Kit de ablatie osoasa cu sonda de temperatura pentru 5 proceduri.
33100000-1 | 58 | Set de biopsie si vertebroplastie. | Set de biopsie si vertebroplastie. |  |  |  | Set de biopsie si vertebroplastie. Set steril de unica folosinta. Setul sa contina: troacar de acces osos percutan cu stilet, diametrul de 11G -1 bucata, brosa de ghidaj - 2 bucati (una ascutita si una cu capete boante), canula de lucru cu stilet canulat, diametrul de 8G, lungime de 120mm, cu gradatie la fiecare 10mm -1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dSPINALenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral cu volum efectiv de 1.5ml - 1 bucata. Recipient pentru materialul de biopsie - 2 bucati si pinceta accesorie – 1 bucata.
33100000-1 | 59 | Agent hemostatic cu cu trombină cu actiune topică pentru neurochirurgie | Agent hemostattic cu cu trombină cu actiune topică pentru neurochirurgie |  |  |  | Un kit pentru prepararea unei matrice hemostatice sterile, fluide, absorbabile, fabricate din gelatină porcină, concepută pentru a asigura hemostază atunci când este aplicată pe o suprafață care sângerează. Poate fi folosit pentru sângerări în locuri greu accesibile. Perioada de absorbție este de 4-6 săptămâni. Trusa constă din două seringi cu un volum de 10 ml fiecare (una conține o matrice hemostatică de gelatină de 6 ml, a doua este concepută pentru transferul soluției de trombină și diluarea gelatinei cu aceasta), un flacon cu trombină umană liofilizată (care conține cel puțin 2000 UI), o seringă fără ac cu apă sterilă cu un volum de 2 ml, un adaptor pentru flacon, un recipient pentru transferul soluției de trombină, două vârfuri (un vârf poate fi tăiat la lungimea dorită; celălalt este un vârf flexibil cu memorie de formă). Setul este steril, de unică folosință. Formă de livrare: o bucată într-o cutie.
33100000-1 | 60 | Pansament hemostatic resorbabil din celuloza oxidata regenerata, tip fibrilar. | Pansament hemostatic resorbabil din celuloza oxidata regenerata, tip fibrilar. |  |  |  | Pansament hemostatic resorbabil din celuloza oxidata regenerata, tip fibrilar. Material cu 7 straturi pe bază de nețesut. Efect bactericid. Steril. Dimensiuni: 5x10 cm ± 2%.
33100000-1 | 61 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă |  |  |  | Piuliță de blocare pentru șuruburile pentru instrumentare transpediculară minim-invazivă compatibile cu sistemul Medtronic ”Legacy” USA, preexistente în spital. Șuruburile și piulițele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN”.
33100000-1 | 62 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal cu valvă programabilă |  |  |  | Presiunea valvei trebuie să fie progrmabilă cu ajutorul unui dispozitiv magnetic în diapazonul presiunii de la joasă la presiune mare. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac. Dispozitibul magnetic de ajustare a presiuni valvei trebuie să fie oferit în custodie.
33100000-1 | 63.1 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nevel juntiunea cranio-cericala în cazul cazul | Set de instrumente custodie |  |  |  | conform catalog rusa/ingleza
33100000-1 | 63.2 | traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x18mm |  |  |  | Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm, 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 63.3 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nevel juntiunea cranio-cericala în cazul cazul | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x20mm |  |  |  | Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm, 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
33100000-1 | 63.4 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nevel juntiunea cranio-cericala în cazul cazul | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative |  |  |  | Tija de fixare (CoCr) de tip "Hybrid" - 3-5,5x400mm
33100000-1 | 63.5 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nevel juntiunea cranio-cericala în cazul cazul | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative |  |  |  | Cirligi de fixare laminare D 4,5mm
33100000-1 | 63.6 | traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - de fixare preasamblate cu suruburi corticale |  |  |  | Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - cu 3-4 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile corticale compatibile cu placa occipitală, bilaterală (monobloc) de fixare cu D-4,5x8mm; L-10-12mm si trebuie sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
33100000-1 | 1.1 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | bucată | 27 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 637600
33100000-1 | 1.2 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Set de instrumente | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 1.3 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara | bucată | 29 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 2.1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | bucată | 170 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 553350
33100000-1 | 2.2 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | set de instumente | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 2.3 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | set de instumente | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 3 | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | bucată | 17 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 25500
33100000-1 | 4.1 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel. | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2557800
33100000-1 | 4.2 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral iliac | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 200mm Ti | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 120mm Ti | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.7 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 230 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.8 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 516 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.9 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.10 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.11 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.12 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.13 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.14 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.15 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara | set | 33 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.17 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 4.18 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 5.1 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 56400
33100000-1 | 5.2 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial cervical | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 5.3 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala cervicala 160mm Ti | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 5.4 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala cervicala 80mm Ti | bucată | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 5.5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala cervicala 160mm CoCr | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 5.6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala hibrid 240mm Ti | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 5.7 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracala | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 6.1 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Cusca ACIF | bucată | 35 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 255500
33100000-1 | 6.2 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Set de instrumente | set | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 7.1 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Cusca TLIF | bucată | 130 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1072500
33100000-1 | 7.2 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Set de instrumente | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 8 | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 160000
33100000-1 | 9 | Set de biopsie si vertebroplastie | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale | bucată | 110 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 262900
33100000-1 | 10.1 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Placa cervicala anterioara | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 238850
33100000-1 | 10.2 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Suruburi cervicale anteriore | bucată | 415 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 10.3 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Set de instrumente | set | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 11.1 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Cusca ALIF | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2175000
33100000-1 | 11.2 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set de instrumente | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 11.3 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set retractor bazat pe un cerc | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.1 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3023800
33100000-1 | 12.2 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 320 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.3 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.4 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.5 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.6 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector pentru surub iliac | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.7 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | bucată | 28 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.8 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector lateral paralel | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.9 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.10 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.11 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr | bucată | 18 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 12.12 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 13.1 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Proteza artificiala de disc cervical | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 216000
33100000-1 | 13.2 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Pentru proteza artificiala de disc cervical | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 14.1 | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | bucată | 11 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 108900
33100000-1 | 15.1 | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 855000
33100000-1 | 15.2 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 15.3 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 15.4 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Tija longitudinala toraco-lombara | bucată | 35 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 15.5 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | set | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 14300
33100000-1 | 17.1 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 182000
33100000-1 | 17.2 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 140 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 18.1 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 525000
33100000-1 | 18.2 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm | Set de instrumente | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 19 | Seturi de stabilizare transpediculară | Seturi de stabilizare transpediculară | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 378000
33100000-1 | 20 | Set vertebroplastie | Set vertebroplastie | bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 511287
33100000-1 | 21 | Set cranioplastie | Set cranioplastie | bucată | 27 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 116889.696
33100000-1 | 22 | Drenaje ventriculare celebrale | Drenaje ventriculare celebrale | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2750
33100000-1 | 23 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 11200
33100000-1 | 24 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 11200
33100000-1 | 25 | Cage cervical trabecular H-4 mm | Cage cervical trabecular H-4 mm | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 31000
33100000-1 | 26 | Cage cervical trabecular H-5 mm | Cage cervical trabecular H-5 mm | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 93000
33100000-1 | 27 | Cage cervical trabecular H-6 mm | Cage cervical trabecular H-6 mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 124000
33100000-1 | 28 | Cage cervical trabecularH-7 mm | Cage cervical trabecularH-7 mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 248000
33100000-1 | 29 | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 15000
33100000-1 | 30 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 156000
33100000-1 | 31 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 7484.4
33100000-1 | 32 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | DSPINALozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 41580
33100000-1 | 33 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Ac pentru acces osos transpendicular | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 58212
33100000-1 | 34 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 41580
33100000-1 | 35 | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | bucată | 36 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 205200
33100000-1 | 36.1 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 265000
33100000-1 | 36.2 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | bucată | 500 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 37 | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 95000
33100000-1 | 38 | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | bucată | 65 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 11635
33100000-1 | 39 | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 84200
33100000-1 | 40 | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 29729.7
33100000-1 | 41 | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | bucată | 45 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 621000
33100000-1 | 42 | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 30800
33100000-1 | 43 | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 82500
33100000-1 | 44 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 158400
33100000-1 | 45 | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 8000
33100000-1 | 46 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă Drepte 7,0 mm | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 7520
33100000-1 | 47.1 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă-Tip baionetă | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 15040
33100000-1 | 47.2 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă- Angulare 90 grade | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 48 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventricolo – peritoneal inpregenat de antibiotic | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 35800
33100000-1 | 49.1 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 584000
33100000-1 | 49.2 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | bucată | 280 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 49.3 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco- lombara | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 50.1 | Tija toracolombara | Tija toracolombara 100mm Ti | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 59200
33100000-1 | 50.2 | Tija toracolombara | Tija toracolombara 150mm Ti | bucată | 18 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 50.3 | Tija toracolombara | Tija toracolombara 200mm Ti | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 50.4 | Tija toracolombara | Tija toracolombara 200mm CoCr | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 50.5 | Tija toracolombara | Set pentrutaierea tijei | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 51.1 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 175500
33100000-1 | 51.2 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 51.3 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 51.4 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cirligi de fixare laminare D : 5x5 mm (lungime și diametru | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 52.1 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă Drepte | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 21720
33100000-1 | 52.2 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard Ușor curbate, lungimea branșelor – 10,2 mm | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 52.3 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard Drepte, lungimea branșelor - 11,0 mm | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 52.4 | Clipuri cerebrale | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 53 | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliece prin tehnica percutana miniinvaziva laterala. | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliece prin tehnica percutana miniinvaziva laterala. | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 119200
33100000-1 | 54 | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 317163.6
33100000-1 | 55.1 | Placi de laminoplastie | Placi de laminoplastie de tip „open-door” prevazut cu „spacer” sau mecanism de expandare | bucată | 65 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 157915.1
33100000-1 | 55.2 | Placi de laminoplastie | Miniplaci de laminoplastie de tip “șarniera” | bucată | 45 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 55.3 | Placi de laminoplastie | Suruburi autoforante „self drilling screws” si spongioase “resque screws” pentru placile de laminoplastie | bucată | 360 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 55.4 | Placi de laminoplastie | Setul de instrumente pentru laminoplastie (oferit cu titlu gratuit) trebuie sa includa | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 56 | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 38400
33100000-1 | 57.1 | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Kit de ablatie osoasa | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 624000
33100000-1 | 57.2 | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Set retractor bazat pe un cerc | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 57.3 | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 58 | Set de biopsie si vertebroplastie. | Set de biopsie si vertebroplastie. | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 124800
33100000-1 | 59 | Agent hemostatic cu cu trombină cu actiune topică pentru neurochirurgie | Agent hemostattic cu cu trombină cu actiune topică pentru neurochirurgie | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 23400
33100000-1 | 60 | Pansament hemostatic resorbabil din celuloza oxidata regenerata, tip fibrilar. | Pansament hemostatic resorbabil din celuloza oxidata regenerata, tip fibrilar. | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 72000
33100000-1 | 61 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 70000
33100000-1 | 62 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal cu valvă programabilă | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 50000
33100000-1 | 63.1 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nevel juntiunea cranio-cericala în cazul cazul | Set de instrumente custodie | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 240250
33100000-1 | 63.2 | traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x18mm | bucată | 24 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 63.3 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nevel juntiunea cranio-cericala în cazul cazul | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x20mm | bucată | 24 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 63.4 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nevel juntiunea cranio-cericala în cazul cazul | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 63.5 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală nevel juntiunea cranio-cericala în cazul cazul | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 63.6 | traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - de fixare preasamblate cu suruburi corticale | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet3
nr lot |  | Cantitatea Necesară IC | Cantitatea Necesară SCR | SC Militar Central
1 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene | 2
2 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 0 | 10
3 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  | 20
4 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm |  | 5
5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
6 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
7 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 20
8 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | 10
9 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | 40
10 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 20
11 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | 10
12 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 20
13 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | 50
14 | Masca apnee nazala marimea L | 2
15 | Masca apnee nazala marimea M | 2
16 | Sac pentru perfuzat | 200
17 | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | 10 |  | 100
18 | Senzor pentru nivel | 400
19 | Set de salvare sîngelui autolog | 20
20 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive |  | 10
21 | Set pentru dilatatoare vasculare |  | 30
22 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | 150
23 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | 20
24 | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  | 10

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________