## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 22)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | Lotul 1-Microtom semiautomat | Lotul 1-Microtom semiautomat |  |  |  | Descriere Microtom semiautomat de tip rotativ pentru secționarea probelor histologice în intervale subțiri și controlate, destinat laboratoarelor clinice, anatomopatologice și de cercetare. Parametru Specificație Componente principale Unitate principală Panou de control Mecanism secționare Suport specimen Suport lamă Recipient pentru deșeuri Mecanism retracție, ajustabil Sistem orientare Alte componente, necesare pentru a asigura funcționalitatea pe deplin a dispozitivului Specificații/parametri tehnici: Tip microtom Semiautomat, rotativ Alimentare 220 V 50 Hz Plaja de alimentare orizontala ≥ 28 mm Interval grosime secțiune 0.5 – 100 µm cu pași Interval grosime fasonare prin intermediul motorului (Trimming) 0.5 – 500 µm cu pași Control grosime ajustabil Vertical specimen ≥ 72 mm Control secționare Manual / opțiuni Motor feed Siguranță/Protecție lame Obligatoriu Viteza de avansare a specimenului inclusiv (μm/s) 300-400 (slow) 800 (fast) ≥ 1200 (superfast), opțional Orientare specimen Ajustabilă pe două axe X/Y (±8° sau echivalent) Retracție specimen Ajustabilă, ON/OFF Sistem de avans și poziționare specimen Obligatoriu Capacitatea tavei detașabile cu suport pentru mana ≥ 1,7 L Funcționalități operaționale: Funcție de memorie Obligatoriu Indicator secțiuni Obligatoriu Funcție Anti-tilt Obligatoriu Suport de casete Obligatoriu Suport pentru lame de microtom Obligatoriu |  |  | IMSP IMU
33100000-1 | 2 | Lotul 2-Stație de includere în parafină cu anexă de răcire | Lotul 2-Stație de includere în parafină cu anexă de răcire |  |  |  | Stație de includere în parafină cu anexă de răcire Descriere Stația de includere în parafină cu anexă de răcire este un echipament utilizat în laboratoarele de anatomie patologică pentru prelucrarea probelor biologice. Aceasta permite impregnarea și includerea țesuturilor în parafină topită, facilitând obținerea de blocuri solide pentru secționare microscopică. Anexa de răcire asigură solidificarea rapidă a parafinei, contribuind la păstrarea structurii tisulare și la creșterea eficienței fluxului de lucru în laborator. Parametru Specificație Componente: Unitate de includere Obligatoriu Rezervor parafină Obligatoriu Dispenser parafină Manual sau controlat electronic Suprafață de lucru Cu încălzire Suport casete / matrice Cu încălzire Iluminare Iluminare LED/Halogen Anexă de răcire Placă rece pentru solidificarea parafinei Specificații tehnice - unitate de includere: Tip echipament Stație de includere în parafină Temperatură parafină Reglabilă, până la ≥ 65 °C Control temperatură Electronic Capacitate de includere ≥ 70 casete/blocuri simultan Capacitate rezervor ≥ 2 litri Suprafață de lucru Încălzită, temperatură reglabilă Dispenser parafină Flux controlat prin pedală sau automat Specificații tehnice – anexă de răcire: Tip anexă Placă de răcire pentru parafină Temperatură de lucru ≤ +5 °C Suprafață utilă Mai multe blocuri simultan Control temperatură Automat Capacitate de răcire blocuri cel puțin 50 blocuri / casete / forme Stabilitate termică Obligatoriu Funcționalități utile: Reglaj independent temperaturi Rezervor, suprafață lucru, suporturi Curățare ușoară Suprafețe netede, accesibile Operare intuitivă Comenzi simple, afișaj clar Funcționare continuă Potrivită pentru lucru zilnic Compatibilitate Casete și matrițe standard Sursă de alimentare 220V, 50 Hz |  |  | IMSP IMU
33100000-1 | 3 | Lotul 3-Colorator automat cu sistem de acoperire a lamelelor cu lamele | Lotul 3-Colorator automat cu sistem de acoperire a lamelelor cu lamele |  |  |  | Descriere Colorator automat de lame histologice, cu sistem automat de montare a lamelelor acoperitoare, destinat laboratorului de anatomie patologică și histopatologie. Parametru Specificație Părțile componente ale sistemului: Unitate de colorare Obligatoriu Unitate de uscare Obligatoriu Unitate de montare Obligatoriu Alte componente pentru a asigura functionalitatea deplină Obligatoriu, să se indice Componente minim necesare: Unitate de colorare Obligatoriu Rezervoare pentru reactivi Multiple, cu protecție împotriva evaporării Sistem de manipulare lame Cu transport automat Sistem de acoperire cu lamele Automat, ajustabil pentru dimensiuni Sistem de încălzire Pentru adeziv / montare lamele Panou de control Touchscreen / display LCD Software Programare colorare și aplicare coverslips Alimentare 220–240 V, 50/60 Hz Specificații tehnice – colorator: Tip echipament Automat, digital Capacitate lame ≥ 60 lame / ora Recipiente/reactivi în circuit ≥ 10 stații Timp colorare Programabil, rapid (≤ 30 min standard) Compatibilitate reactivi Standard H&E și coloranți speciali Regim operare Automat, programabil Afișaj LCD / touch, interfață intuitivă Alarmă reactiv obligatoriu, notificare nivel scăzut Siguranță Protecție la supraîncălzire și manipulare eronată Specificații tehnice – sistem de aplicare lamele: Tip Automat, pentru lame standard Dimensiune lame între 20 - 75 mm Mod aplicare Ajustabil, precis Temperatura adeziv Controlabilă Protecție împotriva uscării Obligatoriu Funcționalități avansate: Programare multiple cicluri Obligatoriu Memorie programe Obligatoriu Detectare lame / coverslips Obligatoriu Alarmă lipsă reactivi Obligatoriu Sistem de decontaminare intern Obligatoriu Interfață user-friendly Obligatoriu, touch / meniu intuitiv Compatibilitate software Export date / raportare |  |  | IMSP IMU
33100000-1 | 4 | Lotul 4-Termometru mecanic | Lotul 4-Termometru mecanic |  |  |  | Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material făr de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C |  |  | AMT Rîșcani
33100000-1 | 5 | Lotul 5-Microscop trinocular cu display digital | Lotul 5-Microscop trinocular cu display digital |  |  |  | Descriere: Microscoapele cu lumină sânt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru examina lichide biologice, țesuturi. Parametru Specificația Sistem optic Sistem de corectare optică infinit Măsuță mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen Cap revolver pentru 4 obiective Obiective IOS Plan Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (Imersie în ulei) Tub trinocular: cu unghi de înclinare 30° rotație, 360° cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75mm Oculare - câmp larg WF 10x/22 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Sistem de focalizare Butoane coaxiale pe ambele părți macrometrice și micrometrice. Sistem de ajustare a tensiunii și a distanței maxime parcurse pe axa Z. Iluminare Köhler, lampă halogen 30W, intensitate ajustabilă, LED Fluorescent Afișaj: display digital Cameră: opțional competentă cu binocular și trinocular Unitatea de alimentare încorporată Filtre: B (FITC) (TRITC) opțional V și UV. |  |  | SR Cahul
33100000-1 | 6 | Lotul 6- Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | Lotul 6- Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale |  |  |  | Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) Cod 260330 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST opțional Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respiratiei Adult diapazon min. 0 - 120 rpm Monitorizarea respiratiei Pediatric diapazon min. 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adul, pediatric, nou-născut "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ±3mmHg "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric" 240 mmHg, ±3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogamate obligatoriu Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului pediatric, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului pediatric, reutilizabil 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului "pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 5 buc., să se indice codul produsului Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 rotile obligatoriu min. 2 rotile cu frînă obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu |  |  | SR Ocnita
33100000-2 | 7 | Lotul 7-Sistem video-endoscopic pentru operații minim invazive neurochirurgicale și spinale | Lotul 7-Sistem video-endoscopic pentru operații minim invazive neurochirurgicale și spinale |  |  |  | TURN ARTROSCOPIC PENTRU INTERVENȚII MINIINVAZIVE ARTICULAȚII DESCRIERE și CONFIGURAȚIE Turnul de artroscopie trebuie să conțină: Cart video și de depozitare – 1 buc. Monitor medical – 1 buc. Consolă universală de imagine 3-în-1, rezoluție 4K – 1 buc. Consolă universală pentru piese de mână – 1 buc. Mâner shaver cu butoane – 2 buc. Artropompă – 1 buc. Unitate de radiofrecvență – 1 buc. Instrumentar pentru artroscopie – 1 set 1.Cart video și de depozitare – caracteristici - înălțime: maxim 1600 mm - lățime: maxim 700 mm - adâncime: maxim 700 mm - încărcătură totală maximă: minim 120 kg - minim 4 polițe standard - minim 1 poliță standard cu Mâner sau mâner separat atașat de cart video - minim 1 sertar - transformator și alimentare la rețeaua electrică (220–240 V) - 4 roți cu diametrul de cel puțin 100 mm, blocabile - minim 1 suport pentru cap cameră - suport pentru cabluri - cablu de alimentare cu lungime de minim de 5 m 2. Monitor medical – caracteristici - diagonală de minim 32″ (±1″) - panou frontal din sticlă - carcasă din aluminiu anodizat/vopsit sau materiale similare rezistente la dezinfecție și raze UV - rezoluție 4K - rezoluție nativă 3840 × 2160 - unghi de vizualizare de minimum 178° - format imagine 16:9 - timp de răspuns de maximum 10 ms - latență de maximum 16 ms - intrări: Quad-Link SDI, HDMI 1.4b, DVI-D, 3G-SDI - ieșiri: Quad-Link SDI, DVI-D - display acoperit cu sticlă rezistentă la zgâriere pe întreaga suprafață 3. Consolă universală de imagine 3-în-1, rezoluție 4K (sau componente separate) – caracteristici - înglobează partea video, sursa de lumină și înregistrarea - configurația cuprinde: - consolă, cap cameră, tabletă (optional) Consolă – 1 buc. - minimum 2 porturi 3840 × 2160p (4K UHD) - conectivitate wireless Wi-Fi 802.11n - captură foto (în format JPEG) - captură video - hard disk SSD cu capacitate de minim de 128 GB - funcție Dual Channel: înregistrare și afișare simultană a 2 semnale video - posibilitate de conectare la imprimantă - sursă de lumină LED integrată, cu durată de viață de minimum 25.000 ore - comunicare directă cu camera -panou frontal cu: ● buton pornire/oprit ● minimum un port USB 2.0 pentru înregistrare foto/video pe memory stick ● display touchscreen pentru controlul și setarea camerei video ● mufă pentru cablu de lumină tip turelă, compatibilă cu diverse cabluri de lumină ● port pentru cameră video - panou spate cu minimum: ● 2 porturi ieșire DVI (ieșire video digitală) ● 2 porturi ieșire 3G-SDI ● 1 port ieșire STILL ● 1 port ieșire REC ● 1 port intrare DVI ● 1 port USB pentru conectare tabletă (opțional) ● 3 porturi USB 2.0 / 3.0 pentru conectare accesorii ● 1 port Ethernet ● 1 port rețea de alimentare cu energie electrică - mufă alimentare 220/240 V, 50/60 Hz - funcții consolă: zoom, balans de alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate lumină și standby - permite update de soft direct de pe o unitate drive -cap cameră- 1 bucata -senzor 3 CHIP CMOS 4K (UHD) - cap cameră autoclavabilă -rezistentă la șocuri -minimum 3 butoane programabile -interfață EYECUP -coupler integrat -cablu cu lungime de minim de 2,5 m Tableta - 1 bucata (optional) - ecran cu diagonală de minim 10 inch, rezoluție 1920x1080 (HD) - comunicare cu consola centrală prin Wi-Fi sau cablu dedicat - sistem de operare Android sau echivalent, cu software dedicat pentru artroscopie - permite personalului medical realizarea setărilor personalizate pentru cazuri noi și modificarea setărilor video în afara câmpului steril, permite conectarea la rețeaua spitalului și editarea imaginilor și materialelor video Cablu optic – 2 bucati - permite transmiterea informației rezoluție 4K de la scop la consolă de imagine - lungime minim 2.3 m - diametru până la 5 mm - autoclavabil - prezinta adaptor pentru cuplare la consolă și trocar și/sau scop optic Scop optic în set cu troacar – 2 bucati - diametru de 4mm și vizualizare la unghi de 30º - format eyecup -sistem de lentile care furnizează o imagine de o calitate foarte bună (UHD), îmbunătățește transmiterea luminii și a adâncimii câmpului de lucru - lungime totală ≤225 mm, lungime a părții funcționale ≤185 mm - compatibil cu trocarul -se livrează împreună cu teacă compatibilă cu doi robineți 4. Consolă universală pentru piese de mână – caracteristici - prezinta 2 porturi pentru conectarea simultana a doua piese de mână și ecran LCD - pe ecran să poată fi afișate informații despre modul de funcționare a fiecărei piese de mână și să fie de tip touchscreen pentru reglaje ale vitezei/direcției pieselor de mână - să prezinte 1 port pentru conectarea unui întrerupător de picior, - un buton pentru oprirea/pornirea consolei și un port de comunicare cu artropompa - să prezinte posibilitatea conectării a cel puțin doua pedale de control, cu conectivitate wireless - să existe posibilitatea ca cele doua piese de mână conectate să funcționeze simultan 5. Mâner Shaver cu butoane - caracteristici - minim 2 butoane de control, sa permită controlul: pornire/oprire, schimbare de sens de rotație și viteza de rotație și mod de oscilare - sa fie posibila o viteza de rotație de cel puțin 12.000 rpm și forța de rotație de minim 35 în bounce - cablul de conectare la consola sa fie capsulat și să nu se detașeze de la piesa de mână, sa permita insertia lamelor bidirectionala - să prezinte un port de aspirație și buton pentru setarea gradului de aspirare - piesa de mână sa fie sterilizabila prin autoclavare - să poată sa fie atașată o mandrina speciala pentru piesa de mână shaver, mandrina fiind dotată cu cheita 6. Artropompa – caracteristici - prezinta setari pentru proceduri artoscopice - ecran LCD touchscreen pentru alocare funcții - pompa cu role – peristaltica - presiune maxima de cel putin 150 mmHg - debit maxim de cel putin de 1,7 l/min - mod de suctiune sau irigare, comutabil automat la montarea tubulaturii - recunoașterea automată a tubulaturii montate și a modului ei de lucru: irigare sau suctiune - software cu moduri de operare presetate, posibilitatea de upgradare succesiva – instalare ulterioara de noi software-uri, pentru alte proceduri chirurgicale - mod de dilatare articulara prin controlul presiunii - cu senzor de presiune inclus in carcasa tubulaturii de irigare - cu clapeta de siguranta la instalarea tubulaturii irigare - cu pompa de sucțiune integrată cu o presiune negativă de minim 450 mmHg pentru a permite sucțiunea continuați independentă de la shaver sau electrozii de la unitatea de radiofrecventa - cu posibilitatea de a conecta pedala de activare 7. Unitate de radiofrecvență - caracteristici - utilizează un flux de curent de înaltă frecvența pentru tăiere, coagulare și vaporizare în cadrul intervențiilor artroscopice -sistem automat de recunoaștere a instrumentelor folosite - parametri prestabiliți pentru electrozii originali - funcție de detectare a scopului artroscopic pentru a reduce riscul de deteriorare al acestuia - funcție de autodiagnosticare a erorilor - 1 ecran TFT de minim 7 inch cu funcție touch pentru controlul unității - permite adaugare a unei pedale pentru acționare – pedală inclusă, minim 1 buc. - frecvența de operaționalitate de minim 333 kHz - putere maximă de 250 W pentru tăiere bipolară cu 9 efecte distincte de tăiere - putere maximă de 200 W pentru coagularea bipolară cu 9 efecte distincte de coagulare - să poată fi folosiți atat electrozi de unică folosința cât și electrozi cu Mâner reutilizabil 8. Instrumentar pentru artroscopie - caracteristici Setul de instrumentar cuprinde câte 1 bucata din fiecare din următoarele instrumente: - Chiureta artroscopica cu forma ovală, deschisă, cu diametrul de minim 8 mm - Palpator (explorator) artroscopic - Pensa artroscopica tip punch dreapta cu diametrul de minim 3,6 mm - Pensa artroscopica tip punch cu angulatie de 15° dreaptă și cu diametrul de minim 3,6 mm - Pensa artroscopica tip punch cu angulatie de 15° stânga și cu diametrul de minim 3,6 mm - Pensa artroscopica tip grasper (aligator) pentru țesut și fire - Pensa artroscopica tip suture grasper suture manipulator |  |  | IMSP IMU
33100000-3 | 8 | Lotul 8-Set turn artroscopic | Lotul 8-Set turn artroscopic |  |  |  | Sistem video-endoscopic pentru operații minim invazive neurochirurgicale și spinale - 1 set Descriere: Sistem de intervenție endoscopică minim invazivă în neurochirurgie și chirurgie spinală, sistemul cuprinde dispozitive medicale minim necesare cât și seturi complete de instrumente chirurgicale și optice pentru intervențiile chirurgicale avansate de precizie înaltă. 1. Unitate de control cameră - 1 buc. Unitate de procesare video 4K, cu posibilitatea de vizualizare în lumină albă și fluorescență (NIR/ICG sau tehnologie echivalentă), cu minim 2 moduri de afișare a fluorescenței, de tip: suprapunere peste imaginea standard (overlay), evidențiere intensitate/contrast, sau moduri echivalente. 2. Cap cameră video 0° - 1 buc. Cameră video medicală digitală, compatibilă cu sistemul, cu: minim 2–4 butoane programabile, cablu ≥ 3 m, cap cameră sterilizabil sau utilizabil cu protecție sterilă 2. Cap cameră video 30° - 1 buc. Cameră video medicală digitală, compatibilă cu sistemul, cu: minim 2–4 butoane programabile, cablu ≥ 3 m, cap cameră sterilizabil sau utilizabil cu protecție sterilă 4. Sursa de lumină cu posibilitatea de suport pentru modul fluorescență, tip LED sau LED-laser. Cu conector universal pentru cablul de lumină de la diferiți producători – 1 buc. 5. Monitor medical plat, minim 31-inch 4K UHD, montat pe brațuri extensibile pe troleu, integrat în sistem - 1 buc. 6. Sistem pentru arhivare, (compatibil cu Windows și Apple OS). Capacitatea hard diskului intern minim 1 TB. Documentație prin intermediul capului camerei, mouse-ului USB, tastaturii USB sau a monitorului tactil. Criptarea datelor pacientului în modul de transport - 1 buc. 7. Troleu pentru depozitarea sigură a componentelor setului integral. Polițe, cabluri, susținători cabluri, alte accesorii necesare funcționării în siguranță și conform standardelor europene - 1 set troleu. 8. Capac integrat cu tijă pentru endoscop și folie de protecție pentru capul camerei 0° și cablu, steril - 100 buc. 9. Capac integrat cu tijă pentru endoscop și folie de protecție pentru capul camerei 30° și cablu, steril - 100 buc. 10. Ochelari 3D reutilizabili - 15 buc. - opțional 11. Manual în limba engleză și/sau rusă, română. Condiție obligatorie: Să fie incluse toate accesoriile necesare compatibile pentru funcționarea sistemului - cabluri, furtunuri, conform recomandărilor producătorului sistemului. Anul de producere - 2026. 12. Set de instrumente compatibile cu sistemul video-endoscopic minim invaziv pentru abordul cerebral, intraventricular, stenoza apeductului – 1 set. Condiție obligatorie: setul de instrumente va fi în completație minim necesară pentru abordul specificat, amplasat în container de sterilizare compatibil, total funcțional, cu filtre reutilizabile incluse și etichetate conform standardelor din domeniu. 13. Set de instrumente compatibile cu sistemul video-endoscopic minim invaziv pentru abordul la baza craniului, transorbital, transsfenoidal – 1 set. Condiție obligatorie: setul de instrumente va fi în completație minim necesară pentru abordul specificat, amplasat în container de sterilizare compatibil, total funcțional, cu filtre reutilizabile incluse și etichetate standardelor din domeniu. 14. Set de instrumente compatibile cu sistemul video-endoscopic minim invaziv pentru abordul vertebral lombar, cervical, stenoză vertebrală, – 1 set. Condiție obligatorie: setul de instrumente va fi în completație minim necesară pentru abordul specificat, amplasat în container de sterilizare compatibil, total funcțional, cu filtre reutilizabile incluse și etichetate standardelor din domeniu. |  |  | IMSP IMU
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 22) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Lotul 1-Microtom semiautomat | Lotul 1-Microtom semiautomat | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000
33100000-1 | 2 | Lotul 2-Stație de includere în parafină cu anexă de răcire | Lotul 2-Stație de includere în parafină cu anexă de răcire | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500000
33100000-1 | 3 | Lotul 3-Colorator automat cu sistem de acoperire a lamelelor cu lamele | Lotul 3-Colorator automat cu sistem de acoperire a lamelelor cu lamele | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2000000
33100000-1 | 4 | Lotul 4-Termometru mecanic | Lotul 4-Termometru mecanic | buc | 20 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 666.66
33100000-1 | 5 | Lotul 5-Microscop trinocular cu display digital | Lotul 5-Microscop trinocular cu display digital | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 38000
33100000-1 | 6 | Lotul 6- Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | Lotul 6- Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 47670
33100000-1 | 7 | Lotul 7-Sistem video-endoscopic pentru operații minim invazive neurochirurgicale și spinale | Lotul 7-Sistem video-endoscopic pentru operații minim invazive neurochirurgicale și spinale | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3500000
33100000-1 | 8 | Lotul 8-Set turn artroscopic | Lotul 8-Set turn artroscopic | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2400000
9286336.66
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________